FORMULARZ  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

Część 1 – stół zabiegowy

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Parametr wymagany TAK/NIE | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół hydrauliczny, z blatem czterosegmentowym. |  |  |
| 2 | Wymiar stołu o długości: 2000mm (+/- 150mm), szer.: 650 mm(+/- 200mm), wys.: 600 -990 mm ( +/- 50mm)- regulowana, max. obciążenie min. 150kg |  |  |
| 3 | Stół wykonany z profili stalowych chromowanych |  |  |
| 4 | Segmenty blatu przenikalne dla promieni RTG, umożliwiają wykonywanie zdjęć RTG i monitorowanie pacjenta ramieniem C. |  |  |
| 5 | Regulacja wysokości blatu, pozycja Trendelenburga (20° ) i anty-Trendelenburga (12 °) |  |  |
| 6 | Dostęp ramienia C: +/-75% |  |  |
| 7 | Materac, antystatyczny, wodoszczelny, antybakteryjny, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych. |  |  |
| 8 | Powierzchnie stołu łatwe do czyszczenia i dezynfekcji |  |  |
| 9 | Podstawa przejezdna z centralną blokadą kół oraz kołem kierunkowym do jazdy na wprost. |  |  |
| 10 | Regulacja oparcia pleców w zakresie od 0° do 80° |  |  |
| 11 | Regulacja podgłówka +/- 30 ° |  |  |
| 12 | Zintegrowany, regulowany wieszak infuzyjny wykonany ze stali nierdzewnej |  |  |
| 13 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
| 14 | Gwarancja urządzenia minimum 24 miesiące |  |  |

Podpis………………………………………….

Część 2 – lampa zabiegowa

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Parametr wymagany TAK/NIE | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Jednokopułowa lampa mocowana do sufitu |  |  |
|  | Zestaw wyposażony w dwa ramiona w tym jedno uchylne. |  |  |
|  | Kształt kopuł odpowiedni dla przepływu laminarnego, zapewniający nawiew na głowę oraz ramiona chirurga |  |  |
|  | Waga kopuły poniżej 6 kg. |  |  |
|  | Źródło światła diody LED |  |  |
|  | Kopuła lampy wyposażona w min. 18 diod w konstrukcji jednoogniskowej |  |  |
|  | Diody LED emitujące bezpośrednio światło białe, tzn. wykorzystujące „białe” diody |  |  |
|  | Diody emitujące bezcieniowe światło |  |  |
|  | Żywotność diody nie mniejsza niż 60 000 godzin |  |  |
|  | Sterowanie parametrami lamp przy pomocy panelu membranowego znajdującego się na krawędzi kopuły |  |  |
|  | System z pamięcią ustawień parametrów świetlnych. |  |  |
|  | Regulacja ustawienia lampy za pomocą wymiennych, sterylizowanych uchwytów umieszczonych na kopule w bezpośrednim sąsiedztwie jej mocowania. |  |  |
|  | Średnica pola roboczego: 220mm |  |  |
|  | Regulacja natężenia światła o przynajmniej w 10 stopniach oraz możliwość aktywowania światła endoskopowego jednym przyciskiem. |  |  |
|  | Maksymalna wartość natężenia oświetlenia w centralnym punkcie w odległości 1m nie gorsza niż 160 000 luks |  |  |
|  | Natężenie światła regulowane w zakresie min. 5÷100% |  |  |
|  | Głębokość oświetlenia min. 120cm |  |  |
|  | Zakres rozpiętości zogniskowanego oświetlenia min. 40cm – 160cm |  |  |
|  | Temperatura barwowa 4350K (+/- 100K) |  |  |
|  | Współczynnik rekonstrukcji koloru (Ra) nie gorszy niż 96 |  |  |
|  | Współczynnik rekonstrukcji koloru czerwonego (R9) o wartości nie gorszej niż 96 |  |  |
|  | Całkowity pobór mocy max. 65 W |  |  |
|  | Wzrost temperatury wokół głowy chirurga spowodowany działaniem lampy nie przekraczający 1˚C |  |  |
|  | Wzrost temperatury w obszarze operacji spowodowany działaniem lampy nie przekraczający 1˚C |  |  |
|  | Konstrukcja lampy umożliwiająca czyszczenie, dezynfekcję i sterylizację powszechnie stosowanymi środkami bez widocznych śrub nitów itp. |  |  |
|  | Możliwość wymiany pojedynczej diody LED w przypadku jej awarii. Zamawiający nie dopuszcza lamp z koniecznością wymiany jednocześnie kilku/zespołu diod. |  |  |
|  | Możliwość wyposażenia lampy w awaryjny system zasilania pozwalający na pracę do 10 godzin po zaniku zasilania. |  |  |
|  | Gwarancja urządzenia min 24 miesiące |  |  |
|  | Montaż lampy po stronie wykonawcy |  |  |

Podpis	………………………………………….