## części
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/2651/89/2024 | [7 empty] | Załacznik nr 2 do Zaproszenia
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | nr katalogowy produktu, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | Mikroskop optyczny z kamerą cyfrową posiadający CE IVD wydany przez jednostkę oceniającą zgodność (zgodnie z dyrektywą 98/79/we Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 1998r. W sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro) Mikroskop typ I z kompatybilną kamerą cyfrową kolorową tego samego producenta wyposażony w: I – ergonomiczny statyw o pokrętłach regulacji przesuwu preparatów nisko położonych, z wyskalowanym pokrętłem regulacji oświetlenia i współosiową śrubą mikro oraz makro. Statyw mikroskopu wyposażony w układ blokady wysokości stolika w pokrętle śruby mikro/ makro po lewej stronie oraz wbudowany regulator siły nacisku dla śruby makro; II – stolik mechaniczny o wym.: minimum 210 mm x 150 mm, o zakresie ruchu minimum 76 x 52 mm, o rolkowym mechanizmie przesuwu po stronie prawej, bez szyny zębatkowej. Koniecznym jest aby wbudowany stolik mikroskopu cechował się przesuwem w zakresie minimum 76 x 52 mm w osiach X i Y co umożliwi obserwację oraz ocenę powierzchni jednego jak i dwóch preparatów mikroskopowych; III – uchwyt rewolwerowy dla minimum 5 obiektywów, pochylony do tyłu; IV – oświetlenie według systemu Koehlera V – wbudowany w bazę mikroskopu oświetlacz LED o mocy 2,4W o czasie przeżycia około 60 000h, z regulacją oświetlenia przy pomocy pokrętła umieszczonego w przedniej części statywu mikroskopu. Koniecznym jest aby mikroskop był wyposażony w kondensor Abbego o aperturze NA = 1,25 z regulowaną przesłoną aperturową oraz kondensor obrotowy z siedmioma pozycjami w tym między innymi dla jasnego pola, dla Ph1, Ph2, Ph3, ciemnego pola; VI – w optykę w systemie korekcji nieskończoności o długości optycznej obiektywów równej 45 mm; VII – nasadkę okularową o zmiennym kącie nachylenia od 5 do 35 stopni, o polu widzenia FN = 22 z możliwością regulacji rozstawu okularów w zakresie 48 – 75 mm; VIII – okulary szerokopolowe o FN = 22, powiększenie 10x, korekcję dioptryjną dla każdego oka na okularze lub na nasadce: +/- 5 dioptrii; IX – zwijane/ rozwijane osłonki gumowe; X – obiektywy planachromatyczne o długości optycznej 45 mm, o powiększeniach/ minimalnej aperturze (NA)/ minimalnej odległości roboczej (WD): - planachromatyczny obiektyw 4x; odległość robocza 18,5 mm, apertura numeryczna NA = 0.10; - planachromatyczny obiektyw 10x; odległość robocza 10,6 mm, apertura numeryczna NA = 0.25; - planachromatyczny obiektyw 20; odległość robocza 1,2 mm, apertura numeryczna NA = 0.40; - planachromatyczny obiektyw 40x; odległość robocza 0,6 mm, apertura numeryczna NA = 0.65; Parametry kamery cyfrowej: - możliwość podglądu obrazu na żywo i wykonanie zdjęć na podłączonych urządzeniach mobilnych dzięki sieci WiFi generowanej przez kamerę; - monitor o przekątnej 27 cali; - rozdzielczość fotografii 2592 x 1944 pikseli; - rozdzielczość podglądu na żywo 1920 x 1080 pikseli; - odświeżanie podglądu na żywo z prędkością 60 klatek/sekundę – przy połączeniu HDMI z monitorem; - tego samego producenta co mikroskop; - w kolorze; - element światłoczuły: typ CMOS; - wielkość elementu światłoczułego: 1 / 1,8 cala; - wielkość piksela nie mniejsza niż 2,4 x 2,4 mikrometra; - łącznik kamery z mikroskopem o faktorze 0,5x. |  |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Mikroskop optyczny posiadający CE IVD wydany przez jednostkę oceniającą zgodność (zgodnie z dyrektywą 98/79/we Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 1998r. W sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro) Mikroskop optyczny wyposażony w: I – ergonomiczny statyw o pokrętłach regulacji przesuwu preparatów nisko położonych, z wyskalowanym pokrętłem regulacji oświetlenia i współosiową śrubą mikro oraz makro, wbudowany regulator siły nacisku dla śruby makro. Minimalna podziałka odczytu w osi Z: 1 mikrometr; II – wbudowany stolik mechaniczny z rolkowym mechanizmem przesuwu po prawej stronie, bez szyny zębatkowej, wyposażony w uchwyt na dwa preparaty mikroskopowe. Zakres ruchu stolika minimum 76 x 52 mm o przesuwie w osiach X i Y umożliwiający obserwację oraz ocenę powierzchni jednego, dwóch szkiełek mikroskopowych; III – uchwyt rewolwerowy na minimum 5 obiektywów, wymienny; IV – oświetlenie według systemu Koehlera. Oświetlenie LED. Regulacja oświetlenia przy pomocy pokrętła w przedniej części statywu. Koniecznym jest aby mikroskop wyposażony był w kondensor do powiększeń od 2x do 100x bez uchylnej soczewki czołowej. Apertuta numeryczna: NA = 0.75, odległość robocza 1.55 mm; V - w optykę w systemie korekcji nieskończoności o długości optycznej obiektywów równej 45 mm; VI - nasadkę okularową o zmiennym kącie nachylenia od 5 do 35 stopni, o polu widzenia FN = 22 z możliwością regulacji rozstawu okularów w zakresie 48 – 75 mm; VII - okulary szerokopolowe o FN = 22, powiększenie 10x, korekcję dioptryjną dla każdego oka na okularze lub na nasadce: +/- 5 dioptrii; VIII - zwijane/ rozwijane osłonki gumowe; IX - obiektywy planachromatyczne o długości optycznej 45 mm, o powiększeniach/ minimalnej aperturze (NA)/ minimalnej odległości roboczej (WD): - planachromatyczny obiektyw 4x; odległość robocza 18,5 mm, apertura numeryczna NA = 0.10; - planachromatyczny obiektyw 10x; odległość robocza 10,6 mm, apertura numeryczna NA = 0.25; - planachromatyczny obiektyw 20; odległość robocza 1,2 mm, apertura numeryczna NA = 0.40; - planachromatyczny obiektyw 40x; odległość robocza 0,6 mm, apertura numeryczna NA = 0.65; |  |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0 | Wartość VAT | 0 | Wartość brutto | 0