## część
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/2651/139/2025 - Dostawa wytrząsarki do płytek krwi z kompatybilnym inkubatorem | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Wytrząsarka do płytek krwi z kompatybilnym inkubatorem |  |  | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | Wartość VAT | 0
[10 empty] | Wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.
| Parametry wymagane |  | Parametry oferowane
Ogólne
Urządzenie będące wyrobami medycznymi, posiadające znak zgodności CE
Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny działający w Polsce (uprawnienie nadane przed producenta sprzetu)
Inkubator dedykowany do przechowywania płytek krwi KKP:
Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.) 52,8 x 68,9 x 56,5 cm
Wymiary wewnętrzne (szer. x wys. x gł.) 46,9 x 41,1 x 27,1 cm
Waga 53 kg
Głośność 42,2 dB
Zużycie energii 1,24 kWh/dzień
Zakres temperatur pracy od +20°C do +35°C
Wymagana temperatura pracy 22°C ±1°C
Zasilanie 230V, 50-60Hz
Powłoka proszkowa odporna na bakterie
Izolacja piankowa przyjazna środowisku wolna od CFC, HFC i HCFC
Układ chłodzenia bez gazu chłodniczego – przyjazna środowisku pompa ciepła z wymuszonym obiegiem powietrza
Wewnętrzne zasilanie do kompatybilnej wytrząsarki
Panel kontrolny umieszczony powyżej drzwi urządzenia
Rozbudowany mikroprocesorowy system sterowania wyposażony w kolorowy ekran dotykowy, obejmujący: a. wyświetlanie aktualnej temperatury w komorze b. wyświetlanie bieżącego stanu alarmowego c. wyświetlanie niezatwierdzonych alarmów d. ustawienia chronione hasłem e. alarm zasilania f. alarm otwartych drzwi g. alarm zbyt niskiej i zbyt wysokiej temperatury h. alarm informujący, że karta pamięci SD do zapisu danych jest blisko końca pojemności lub jest pełna i. graficzny wykres temperatury w komorze z ostatnich 24 godzin j. awaryjne zasilanie akumulatorowe pozwalające na pracę ekranu wraz z funkcjami alarmowymi do 18 godzin k. alarm niskiego poziomu baterii zasilania awaryjnego l. kontrola i monitorowanie pracy podłączonej wytrząsarki w zakresie jej ruchu (prędkość i liczba cykli) oraz statusu połączenia m. możliwość zgrania gromadzonych danych do pamięci USB n. możliwość wyciszenia aktywnych alarmów za pomocą jednej ikony na ekranie głównym; wartość nastawialna w zakresie 1-60 minut o. możliwość ustawienia jasności wyświetlacza
Automatyczny system stop/start zatrzymujący wytrząsarkę w momencie otwarcia drzwi i automatycznie przywracającej prace po zamknięciu drzwi
Tarczkowy rejestrator temperatury: ➢ bez użytku tuszu, z zastosowaniem papieru wrażliwego na nacisk ➢ zakres 0° do +35°C ➢ napęd elektroniczny ➢ backup baterii zapewniający ciągłe działanie ➢ przyciski membranowe umożliwiające zmianę tarczki i kalibrację ➢ wskaźnik naładowania baterii ➢ czujnik temperatury wykonany ze stali nierdzewnej
Półprzewodnikowy system termoelektryczny
Kompatybilna wytrząsarka do płytek krwi KKP:
Pojemność: 7 pojemników z aferezy lub 15 pojemników standardowych
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 40,7 x 34,3 x 23,2 cm
Waga: 15 kg
Zasilanie 230V, 50-60Hz
Zużycie energii: 0,27 kWh/dzień
Głośność: 42,2 dB
Przycisk ON/OFF
Alarm dźwiękowy i wizualny braku zasilania oraz braku ruchu
Możliwość wyboru głośności alarmu i opóźnienia alarmu (w przedziale od ok. 10 sekund do 10 minut)
Awaryjne zasilanie akumulatorowe pozwalające na pracę układu alarmowego do 2 godzin
6 wysuwanych i wentylowanych szuflad z możliwością regulacji położenia
Fabryczna możliwość włączenia/wyłączenia alarmu wizualnego za pomocą fizycznego przycisku
Zmienna szybkość wytrząsania z możliwością regulacji
Fabryczne uchwyty do półek (uchwyty w komplecie) z miejscem na etykietę
Wytrząsanie nastawialne w zakresie 40-80 ruchów / min.
Wyposażona w port komunikacyjny