# FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

# MYJNIA - DEZYNFEKTOR przeznaczona do mycia i dezynfekcji termicznej naczyń szpitalnych na odpady pochodzenia ludzkiego – 5 szt.

| Lp. | # Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowe (rok produkcji ……..) urządzenie przeznaczone do opróżniania, mycia, suszenia i dezynfekcji termicznej pojemników na odpady pochodzenia ludzkiego misek do mycia chorych i innych naczyń sanitarnych. Dopuszcza się myjnię z suszeniem wsadu po procesie płukania i dezynfekcji strumieniem wymuszonego powietrza zgodnie z definicją suszenia wg. PN EN 15883 |  |
| 2 | Urządzenie stojące na posadzce o budowie kompaktowej, trwałe o niskich kosztach eksploatacji. Konstrukcja, obudowa, drzwi oraz komora mycia wykonane z jednorodnej stali nierdzewnej PN EN 10088/1.4301 bez elementów z tworzywa sztucznego. Dopuszcza się myjnie gdzie konstrukcja wykonana jest ze stali 1.4301, a komora ze stali 1.4404. Dopuszcza się urządzenie, którego komora mycia wykonana jest ze stali kwasoodpornej PN EN 100881.4404 (AISI 316L). |  |
| 3 | Drzwi uchylne, na przedniej ścianie urządzenia, otwierane i zamykane ręcznie bez oporów przy zamykaniu i otwieraniu. Ergonomiczny uchwyt do otwierania drzwi niewystający poza linię obudowy urządzenia. Dopuszcza się urządzenie wyposażone w ergonomiczny uchwyt do otwierania drzwi nieznacznie wystający poza linię obudowy urządzenia. |  |
| 4 | Komora myjąca ze stali nierdzewnej bez spoin z nachyleniem sufitu tworząca razem z lejem odpływowym jeden głęboko tłoczony zbiornik |  |
| 5 | Wbudowana wytwornica pary. Dezynfekcja termiczna zgodnie z normą PN EN ISO 15883-3 |  |
| 6 | Możliwość ustawienia dezynfekcji termicznej na poziomie od A0 60 do A0 3000 Dopuszcza się myjnie, gdzie istnieje możliwość ustawienia A0 3000,gdzie wymagana wartość nie pokaże się na wyświetlaczu. |  |
| 7 | Temperatura dezynfekcji kontrolowana przez minimum dwa niezależne czujniki temperatury umieszczone na spodzie komory myjąco-dezynfekującej. Dopuszcza się opcję, gdzie czujnik widoczny jest tylko jeden połączony z dwoma niezależnymi przewodami, które monitorują temperaturę niezależnie. Dopuszcza się urządzenie w którym trzy niezależne czujniki temperatury umieszczone są w następujących miejscach: jeden na spodzie komory, a pozostałe dwa w górnej jej części. |  |
| 8 | Efektywny proces płukania, mycia i dezynfekcji przy zastosowaniu wyłącznie jednego środka odkamieniająco-nabłyszczającego. Dopuszcza się myjnie, gdzie efektywny proces płukania, mycia i dezynfekcji odbywa się za pomocą dwóch preparatów: detergent oraz odkamieniacz. |  |
| 9 | Uchwyt standardowy na drzwiach komory umożliwiający umieszczenie: 1 basen z pokrywką i 1 kaczkę szpitalną lub 3 kaczki lub jedną miskę do mycia pacjentów o średnicy nie mniejszej niż 36 cm. Możliwość szybkiej wymiany i stosowania uchwytów specjalistycznych Dopuszcza się myjnię wyposażoną w uchwyt standardowy umożliwiający umieszczenie: 1 basenu z pokrywą i 1 kaczkę szpitalną lub 3 kaczki lub jedną miskę do mycia pacjentów o średnicy 33 cm |  |
| 10 | Automatyczne opróżnianie mytych i dezynfekowanych wyrobów po zamknięciu drzwi urządzenia |  |
| 11 | Skuteczność usuwania spor Clostridium difficile bez zastosowania środka sporobójczego. |  |
| 12 | System 12 dysz strumieniowych i rotacyjnych wykonanych z trwałego tworzywa sztucznego, odpornego na działanie środków chemicznych zapewniający dużą efektywność czyszczenia, niezależnie od zmian ciśnienia wody zasilającej w tym główna dysza rotacyjna. Nie dopuszcza się ramion obrotowych. Dopuszcza się myjnie, gdzie mycie i dezynfekcja przedmiotów za pomocą 11 dysz natryskowych w tym min. dwóch obrotowych. Dopuszcza się urządzenie z systemem 11 dysz strumieniowych w tym 7 dysz rotacyjnych i główna dysza rotacyjna. Dopuszcza się urządzenie z systemem 16 dysz strumieniowych w tym 8 rotacyjnych i główna dysza rotacyjna. |  |
| 13 | Wysokowydajna, energooszczędna pompa wody o zakresie od 60 do 100 litrów/min. o maksymalnej, mocy 0.5 - 0.6 kW Dopuszcza się myjnię z pompą wody 750W, 85l/min. Dopuszcza się urządzenie wyposażone w pompę wody o wydajności 346 litrów/min, o mocy 0,8 kW. |  |
| 14 | Komora myjąca wyposażona w uszczelkę z trwałego tworzywa sztucznego gwarantującą paroszczelność. Brak przecieków pary wodnej z urządzenia podczas procesu mycia, dezynfekcji termicznej oraz suszenia. |  |
| 15 | Orurowanie wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków nabłyszczająco-odkamieniających różnych producentów. Dopuszcza się myjnie gdzie orurowanie wykonane jest głównie z chemicznie odpornych tworzyw sztucznych, częściowo z metalu pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań. |  |
| 16 | Elektroniczne sterowanie pracą urządzenia z możliwością rejestracji wyników oraz przeprowadzenia walidacji procesu dezynfekcji termicznej potwierdzonej wydrukiem Dopuszcza się myjnie wyposażone w elektroniczny system sterowania umożliwiający rejestrację i archiwizację parametrów każdego cyklu (czas, temperatura, wartość A0). Dane mogą zostać wyeksportowane na nośnik USB i wydrukowane jako raport walidacyjny potwierdzający prawidłowy przebieg dezynfekcji termicznej |  |
| 17 | Ergonomiczny ekran wyświetlający wartość A0 podczas procesu dezynfekcji oraz informacje niezbędne do obsługi i kontroli urządzenia w języku polskim. Dopuszcza się urządzenie z ekranem wyświetlającym wartość A0 oraz czas. |  |
| 18 | Optyczne i akustyczne informacje o usterkach Dopuszcza się urządzenie z optycznymi informacjami o usterkach. |  |
| 19 | Programy dla mniej i bardziej zabrudzonych przedmiotów, poddawanych procesowi mycia i dezynfekcji. Minimum 3 programy standardowe uruchamiane przyciskami membranowymi z panelu sterującego umieszczonego na frontowej ścianie urządzenia. Nie dopuszcza się przycisków tzw. łokciowych. Dopuszcza się urządzenie z dwoma programami mycia i dezynfekcji (indywidualne przyciski na panelu sterowania) oraz możliwością ustawienia dodatkowych (łącznie 10 na płycie głównej urządzenia). Dopuszcza się urządzenia w których programy uruchamiane są przyciskami dotykowo-optycznymi znajdującymi się na całkowicie gładkim panelu sterującym. |  |
| 20 | Możliwość programowania samodezynfekcji komory, dysz i przewodów wodnych. Dopuszcza się urządzenie z samodezynfekcją ustawioną w fabryce. Dopuszcza się aby każdorazowo cały układ przepływu wody był dekontaminowany, co zmniejsza ryzyko kontaminacji krzyżowej na poziomie samego urządzenia |  |
| 21 | Wymiary zewnętrzne - Szerokość: 500 mm. - Głębokość: 450 mm. - Wysokość: 1730 mm Dopuszcza się urządzenie o wymiarach: • Szerokość: 450 mm. • Głębokość: 580 mm. • Wysokość: 1320 mm Dopuszcza się urządzenie o wymiarach: • szerokość 450 mm, • głębokość 500 mm, • wysokość 1500 mm Dopuszcza się urządzenie o wymiarach: • szerokość 600 mm, • głębokość 450 mm, • wysokość 1650 mm. |  |
| 22 | Otwór pomiarowy w komorze myjąco-dezynfekującej umożliwiający dokonanie dodatkowego, niezależnego od systemu kontroli urządzenia pomiaru wskaźnika A0 w trakcie procesu dezynfekcji zgodnie z ISO PN EN 15 883-1 Dopuszcza się urządzenie bez otworu pomiarowego. |  |
| 23 | Maksymalne zużycie wody na cykl: program oszczędny do 13 litrów program normalny do 21 litrów program intensywny do 26 litrów Dopuszcza się urządzenie gdzie maksymalne zużycie wody na cykl dla programu ekonomicznego: 11 litrów +/-10% dla programu normalnego: 18 litrów +/- 10%. |  |
| 24 | Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu 50 dB. Dopuszcza się urządzenie o maksymalnym poziomie wytwarzanego hałasu równym 53dB. Dopuszcza się urządzenie o maksymalnym poziomie wytwarzanego hałasu równym 54dB. |  |
| 25 | Urządzenie wyposażone w opcję przechodzenia na „stan czuwania” umożliwiający zmniejszenie zużycia energii Dopuszcza się urządzenie, które po okresie bezczynności wygasza podświetlenie wyświetlacza i przechodzi w tryb obniżonego poboru mocy. |  |
| 26 | Zasilanie z 1-fazowej sieci elektroenergetycznej 230V 50Hz, max pobór mocy 2.7 kW lub 3-fazowej sieci elektroenergetycznej 400V 50Hz, max pobór mocy 4.7 kW. Dopuszcza się urządzenie, gdzie zasilanie elektryczne jest zgodne ze standardami obowiązującymi w Polsce 230V, 50 Hz, a max pobór mocy 3.75 kW. |  |
| 27 | Podłączenie zimnej i ciepłej wody ½ cala. Izolacja od sieci wodociągowej zgodnie z europejską normą DIN/EN 1717 z przerwą powietrzną typu AA. Dopuszcza się urządzenie, gdzie izolacja od sieci wodociągowej jest zgodna z polsko-europejską normą PN/EN 1717:2000, przerwa powietrzna jest miedzy zbiornikiem a rurka doprowadzającą wodę |  |
| 28 | Podłączenie odpływu ścienne lub podłogowe 100 Ǿ Dopuszcza się myjnię, gdzie podłączenie odpływu jest ścienne lub podłogowe 110 lub 90 Ǿ. |  |
| 29 | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE zgodny z wymogami krajowymi |  |
| 30 | Deklaracja zgodności, dokument potwierdzający, iż przedmiot zamówienia został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i znajduje się w bazie danych, wyrobów medycznych o której mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U z 2010r. Nr 107 poz. 679 ze zm.) |  |
| 31 | Zgodność z normą PN EN ISO 15883-1 i PN EN ISO 15883-3 potwierdzona certyfikatem zewnętrznej instytucji. |  |
| 32 | Zagwarantowana dostępność serwisu, części zamiennych przez 15 lat od daty zainstalowania potwierdzona przez producenta. Dopuszcza się pisemne zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych przez 10 lat od daty zainstalowania urządzenia |  |
| 33 | Przeszkolenie personelu z obsługi urządzenia |  |
| 34 | Przeszkolenie pracowników Działu Aparatury Medycznej z wykonywania okresowych przeglądów i wystawienie świadectwa szkolenia |  |