FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

| Lp | Parametr | Wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
| 1 | Otwarty inkubator noworodkowy/ stanowisko do resuscytacji noworodka. | TAK |  |
| 2 | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce. | TAK |  |
| 3 | Stanowisko stacjonarne o stabilnej konstrukcji umieszczony na ruchomej podstawie. | TAK |  |
| 4 | Urządzenie o wymiarach: (szerokość × głębokość) 1375- 1380 x 775 – 780 mm i regulowanej wysokości od 1800 do 2200 mm. | TAK |  |
| 5 | Dotykowy, kolorowy wyświetlacz o przekątnej min. 10" dostępny zarówno z prawej jak i z lewej strony urządzenia. | TAK |  |
| 6 | Typowy poziom głośności ≤ 40dB; podczas resuscytacji z użyciem układu z trójnikiem ≤ 40dB; pomiar w wolnym polu zgodny z ISO3744 w odległości 1m na wysokości 1,5m. | TAK |  |
| 7 | Możliwość połączenia inkubatora z dedykowanym respiratorem przy pomocy sztywnego, łatwo demontowalnego i rozpinanego łącznika celem otrzymania zestawu do transportu wewnątrzszpitalnego. Złącze nie stanowi przedmiotu postępowania. | TAK |  |
| 8 | Możliwość doposażenia w zdejmowaną kopułę chroniącą pacjenta przed ewentualnymi przeciągami w trakcie transportu. Konstrukcja kopuły umożliwiająca dostęp do pacjenta bez konieczności jej zdejmowania w trakcie transportu. | TAK |  |
| 9 | Możliwość doposażenia w uchwyt na zdejmowaną kopułę. | TAK |  |
| 10 | Wyposażony w zintegrowane oświetlenie robocze z regulowanym 3 stopniowym natężeniem światła. | TAK |  |
| Promiennik |  |  |  |
| 11 | Promiennik z dwoma elementami grzewczymi dla optymalnej i równomiernej dystrybucji ciepła na całej powierzchni materacyka oraz automatycznym dostosowaniem dystrybucji ciepła do kąta nachylenia materacyka. | TAK |  |
| 12 | Promiennik o mocy > 600W. | TAK |  |
| 13 | Zakres ustawień promiennika: wyłączony (OFF), od 10 do 100 %. | TAK |  |
| 14 | Tryb rozgrzewania wstępnego: 100 % przez 3 minuty 60 % przez 11,5 minuty 30 % aż do zmiany ustawień. | TAK |  |
| 15 | Brak konieczności odchylania promienika celem wykonania zdjęć RTG. | TAK |  |
| Łóżeczko |  |  |  |
| 16 | Żelowy podgrzewany materacyk sterowany z ekranu urządzenia. | TAK |  |
| 17 | 2 ścianki boczne i ścianka przednia opuszczane w dół zapewniając pełen dostęp do pacjenta podczas zabiegów lub podstawowej opieki medycznej. | TAK |  |
| 18 | Ścianki bocznie o wysokości 15 cm. | TAK |  |
| 19 | Bezstopniowa regulacja nachylania materacyka do 15° w obu kierunkach (głowa do góry i głowa w dół) z wyczuwalnymi zagłębieniami przy 0° i ±10°. | TAK |  |
| 20 | Materacyk o wymiarach min. 485 x 745 mm. | TAK |  |
| Podstawa |  |  |  |
| 21 | Kółka jezdne podstawy podwójne, wyposażone w hamulce; jedno kółko wyposażone w blokadę kierunku jazdy. | TAK |  |
| 22 | Elektryczna regulacja wysokości dostępna po obu stronach inkubatora. | TAK |  |
| 23 | Zakres regulacji wysokości 400mm. | TAK |  |
| 24 | Wygodne uchwyty do przemieszczania stanowiska z przodu i z tyłu urządzenia. | TAK |  |
| Regulacja temperatury |  |  |  |
| 25 | Posiada układ ręcznej i automatycznej regulacji temperatury. | TAK |  |
| 26 | Funkcja akceptacji chłodzenia. | TAK |  |
| 27 | Funkcja automatycznego stopniowego ogrzewania pacjenta. | TAK |  |
| 28 | Zakres ustawień temperatury skóry od 34 do 38 °C, > 37 °C (po potwierdzeniu). | TAK |  |
| Monitorowanie |  |  |  |
| 29 | Możliwość wprowadzenia imienia pacjenta, symbolu oraz włączenia ekranu przyjaznego rodzicom. | TAK |  |
| 30 | Zakres pomiaru temperatury skóry od 13 do 43 °C. | TAK |  |
| 31 | Możliwość jednoczesnego pomiaru oraz wyświetlania dwóch temperatur skóry obwodowej i centralnej. | TAK |  |
| 32 | Możliwość monitorowania różnicy pomiędzy temperaturą obwodową a centralną. | TAK |  |
| 33 | Wyświetlanie trendów w zakresie temperatury, ogrzewania, wagi, SpO2, zdarzeń w czasie od 2 godzin do 7 dni (graficznie) i od 30 minut do 24 godzin (tabelarycznie). | TAK |  |
| 34 | Możliwość wyboru między 4 różnymi widokami ekranu: stanowisko do resuscytacji, termomonitoring, główny, rodzinny. | TAK |  |
| 35 | Widok ekranu termomonitoringu. | TAK |  |
| 36 | Funkcja kangurowania ułatwiająca prowadzenie kontaktu skóra-do-skóry. | TAK |  |
| 37 | Kąt nachylenia łóżeczka wyświetlany na ekranie inkubatora. | TAK |  |
| 38 | Tabela docelowych wartości SpO2 przedprzewodowych zsynchronizowana z APGAR timer, wyświetlana na monitorze w widoku ekranu Stanowisko do resuscytacji. | TAK |  |
| 39 | Moduł SpO2 o parametrach: zakres SpO2: od 1 do 100 % dokładność SpO2: od 70 do 100% ±3 cyfry, < 69 % nieokreślone rozdzielczość wyświetlania SpO2: 1 % zakres tętna: od 25 do 239 ud/min dokładność tętna: ±3 ud/min (w bezruchu) rozdzielczość wyświetlania tętna: 1 ud/min zakres perfuzji: od 0,02 do 20 % czas uśredniania: 2–4, 4–6, 8, 10, 12, 14, 16 s. | TAK |  |
| 40 | Zintegrowane ze stanowiskiem, ciągłe, nieinwazyjne monitorowanie saturacji hemoglobiny w krwi tętniczej, tętna oraz wskaźnika perfuzji. | TAK |  |
| Alarmy |  |  |  |
| 41 | Alarm różnicy pomiędzy temperaturami centralną i obwodową. | TAK |  |
| 42 | Posiada alarmy akustyczno – optyczne. | TAK |  |
| 43 | Automatyczne nastawy alarmów. | TAK |  |
| 44 | Możliwość zmiany granic alarmowych. | TAK |  |
| 45 | Regulowana głośność alarmu w zakresie 50–65 dB(A). | TAK |  |
| 46 | Jednoznaczna informacja o przyczynie alarmu. | TAK |  |
| Waga |  |  |  |
| 47 | Waga zintegrowana z leżem noworodka gwarantująca ważenie bez wyjmowania dziecka z inkubatora. | TAK |  |
| 48 | Funkcja korygowania wagi noworodka. | TAK |  |
| 49 | Waga gwarantująca prawidłowe zważenie pacjenta bez konieczności poziomowania gondoli przed ważeniem. | TAK |  |
| 50 | Zakres pomiarowy od 200 do 15000g. | TAK |  |
| Moduł resuscytacyjny |  |  |  |
| 51 | Dreny zasilające w tlen i powietrze wtyk do gniazda AGA lub DIN. | TAK |  |
| 52 | Zintegrowany ssak sterowany z kolumny stanowiska, zasilany gazem podłączonym do inkubatora. | TAK |  |
| 53 | Ciśnienie ssania w zakresie min. od 0 do 150 mmHg. | TAK |  |
| 54 | Układ automatycznej podaży oddechów, sterowany z kolumny inkubatora. | TAK |  |
| 55 | PEEP programowany w zakresie: przy 10 L/min, PEEP min. <0,4 kPa (4 cmH2O); przy 15 L/min, PEEP maks. > 1,4 kPa (14 cmH2O). | TAK |  |
| 56 | Programowana ilość oddechów automatycznych w zakresie min. od 18 do 60 odd/minutę. | TAK |  |
| 57 | Stosunek I: E 1:2. | TAK |  |
| 58 | Zintegrowany, sterowany z kolumny stanowiska, mieszalnik gazów tlen/powietrze z płynną regulacją stężenia tlenu w zakresie 21%-100%. | TAK |  |
| 59 | Regulowane ciśnienie wdechowe w zakresie min. od 0 do 40 cmH2O. | TAK |  |
| 60 | Przepływ regulowany w zakresie min. od 0 do 15 l/min. | TAK |  |
| 61 | Zintegrowany w kolumnie inkubatora manometr. | TAK |  |
| 62 | Możliwość podłączenia worka samorozprężnego lub wąsów tlenowych do dodatkowego wylotu pacjenta. | TAK |  |
| 63 | W elementach sterujących parametrów modułu resuscytacyjnego zastosowana koncepcja godziny 12.00, w której pozycja godziny 12.00 oznacza typową wartość ustawienia. | TAK |  |
| 64 | Możliwość prowadzenia wspomagania oddechowego inwazjnego jak i nieinwazjnego. | TAK |  |
| Wyposażenie |  |  |  |
| 65 | Ręczna i automatyczna blokada ekranu. | TAK |  |
| 66 | Automatyczny autotest sprawdzający gotowość do pracy zaraz po włączeniu lub/ i w sposób ciągły podczas pracy urządzenia następujące funkcje: promiennik, system alarmowy, ogrzewacz materacyka jeśli występuje, wszystkie czujniki, waga, regulacja wysokości urządzenia, pomiar mechanizmu nachylenia materacyka, klawisze na wyświetlaczu. | TAK |  |
| 67 | Gniazdo USB umożliwiające szybkie przeniesienie ustawień i danych pacjenta do innego tożsamego urządzenia. | TAK |  |
| 68 | 2 obrotowe szuflady na akcesoria. | TAK |  |
| 69 | Szuflady na akcesoria dostępne nawet po odchyleniu wszystkich ścianek bocznych. | TAK |  |
| 70 | Wbudowany APGAR timer i stoper. | TAK |  |
| 71 | APGAR timer emituje sygnał dźwiękowy po 1 min, 5 min, 10 min. | TAK |  |
| 72 | 2 szyny typu GCX do mocowania dodatkowego wyposażenia. | TAK |  |
| 73 | Zintegrowana półka na akcesoria reanimacyjne. | TAK |  |
| 74 | Po cztery przepusty na ścianie wezgłowia i ścianie przedniej. | TAK |  |
| 75 | Układy oddechowe do wspomagania oddechowego, ręczna podaż wdechów, 25 szt. | TAK |  |
| 76 | Układy oddechowe do wspomagania oddechowego, automatyczna podaż wdechów, 25 szt. | TAK |  |
| 77 | Jednorazowe zbiorniki ssaka z filtrem i drenem, 20 szt. | TAK |  |
| 78 | Wielorazowe maski silikonowe, po 2 szt. z rozmiarów 00, 0 i 1. | TAK |  |
| 79 | W komplecie po 5 szt. jednorazowych czujników temperatury skóry do pomiaru centralnego i obwodowego. | TAK |  |
| 80 | Małe osłonki do czujników temperatury – z hydrożelem 100 szt. | TAK |  |
| 81 | Czujniki do modułu saturacji 20 szt. | TAK |  |
| 82 | Nawilżacz oddechowy mocowany na ramieniu uchylnym montowanym do kolumny głównej stanowiska do resuscytacji. | TAK |  |
| 83 | Grzane układy oddechowe do wspomagania oddechowego z ręczną i automatyczną podażą wdechów oraz komorą nawilżania, z potwierdzoną kompatybilnościią zarówno z nawilżaczem jak i stanowiskiem do resuscytacji, 10 szt. | TAK |  |
| 84 | Grzane układy oddechowe do wspomagania oddechowego z ręczną podażą wdechów oraz komorą nawilżania, z potwierdzoną kompatybilnością zarówno z nawilżaczem jak i stanowiskiem do resuscytacji, 10 szt. | TAK |  |
| 85 | Zestaw montażowy do nawilżacza oddechowego. | TAK |  |
| 86 | Uchylne, 20 cm ramię montowana do szyny na kolumnie głównej urządzenia. | TAK |  |
| 87 | Gwarancja na okres 36 miesięcy | TAK |  |
| 88 | Monitor hałasu – elektroniczne ucho monitorujące hałas w pomieszczeniu służce do monitorowania hałasu i alarmujące w przypadku hałasu o wysokim poziomie | TAK |  |