FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Część 1

Fotel ginekologiczny dla pacjentów z niepełnosprawnościami, jak i pacjentów bariatrycznych

– 1 szt.

Nazwa / typ urządzenia: …………………………………………………………………

Producent / Firma: ………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………….

Urządzenie fabrycznie nowe (nie podemonstracyjne)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametr oferowany |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trzy segmentowa powierzchnia robocza, o wymiarach ok 920 x 1 420 mm +/- 50mm | TAK |  |  |
| 2 | Długość x szerokość podstawy 980 x 655 mm +/- 10mm | TAK |  |  |
| 3 | Szerokość siedziska 820 mm +/- 10mm | TAK |  |  |
| 4 | Szerokość segmentu pleców 820mm +/- 10mm | TAK |  |  |
| 5 | Szerokość segmentu głowy 620 mm +/- 10mm | TAK |  |  |
| 6 | Długość siedziska 470 mm, segment pleców 530 mm, segment głowy 420 mm | TAK |  |  |
| 7 | Trzy silniki elektryczne sterowane za pomocą kablowego pilota ręcznego | TAK |  |  |
| 8 | Wysokość regulowana elektromechanicznie 450 - 850 mm | TAK |  |  |
| 9 | Segment siedziska regulowany elektromechanicznie w zakresie 0°+ 25° | TAK |  |  |
| 10 | Segment pleców regulowany elektromechanicznie w zakresie 0°+ 70° | TAK |  |  |
| 11 | Segment głowy regulowany za pomocą sprężyny gazowej +/- 25° | TAK |  |  |
| 12 | Łączna nośność min 250 kg | TAK |  |  |
| 13 | Wyposażenie dodatkowe: • Para listew – szyn do montażu wyposażenia na odcinku pleców • Podpórka infuzyjna ręki • Stojak kroplówki • Pas mocujący • Lampa LED na 0.5m wyginanym ramieniu | TAK |  |  |
| 14 | Gwarancja 24 miesięce |  |  |  |

Część 2

Kozetka mobilna – 1 szt.

Nazwa / typ urządzenia: …………………………………………………………………

Producent / Firma: ………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………….

Urządzenie fabrycznie nowe (nie podemonstracyjne)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametr oferowany |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bariatryczny stół stacjonarny rehabilitacyjno-zabiegowy 3-częściowy na ramie 2-kolumnowej z elektryczną regulacją wysokości i wszystkich pozycji leża | TAK |  |  |
| 2 | 3-częściowe leże w pełni regulowane elektrycznie | TAK |  |  |
| 3 | długość leża 197 cm +/- 10mm | TAK |  |  |
| 4 | szerokość leża 70 cm +/- 10mm | TAK |  |  |
| 5 | elektryczna regulacja kąta nachylenia zagłówka pilotem ręcznym | TAK |  |  |
| 6 | zakres regulacji kąta nachylenia zagłówka od -74° do +44° | TAK |  |  |
| 7 | elektryczna regulacja wysokości pilotem ręcznym | TAK |  |  |
| 8 | zakres regulacji wysokości od 54 do 94 cm | TAK |  |  |
| 9 | elektryczne podnoszenie sekcji lędźwiowo-nożnej do funkcji fotela | TAK |  |  |
| 10 | zakres podnoszenia sekcji lędźwiowo-nożnej do funkcji fotela 0-78° | TAK |  |  |
| 11 | elektryczna i programowalna funkcja pochyłu leża do pozycji Trendelenburga przyciskiem na pilocie ręcznym regulacja pozycji Trendelenburga w zakresie od -13° do 0° | TAK |  |  |
| 12 | elektryczna i programowalna funkcja pochyłu leża do pozycji antyTrendelenburga przyciskiem na pilocie ręcznym | TAK |  |  |
| 13 | regulacja pozycji antyTrendelenburga w zakresie od 0° do +13° | TAK |  |  |
| 14 | elektryczna i programowalna funkcja CPR uruchamiana przyciskiem na pilocie ręcznym | TAK |  |  |
| 15 | maksymalne dopuszczalne obciążenie (waga pacjenta) do 300 kg | TAK |  |  |
| 16 | solidna i stabilna rama metalowa lakierowana proszkowo | TAK |  |  |
| 17 | siłowniki elektryczne w zabudowie kolumnowej z aluminium | TAK |  |  |
| 18 | zaokrąglone narożniki leża | TAK |  |  |
| 19 | leże wypełnione elastyczną pianką PU | TAK |  |  |
| 20 | atestowana i bezszwowa tapicerka w wielu kolorach do wyboru | TAK |  |  |
| 21 | opcjonalnie otwór z zatyczką w zagłówku | TAK |  |  |
| 22 | uchwyty do pasów stabilizujących pacjenta lub składane barierki boczne zabezpieczające pacjenta | TAK |  |  |
| 23 | wieszak na podkłady w standardzie | TAK |  |  |
| 24 | system jezdny z 4 kołami kierunkowymi o średnicy 125 mm | TAK |  |  |
| 25 | 4 koła wyposażone w blokadę jazdy | TAK |  |  |
| 26 | mobilność w obrębie gabinetu lekarskiego i placówki medycznej | TAK |  |  |
| 27 | szerokość całkowita stołu bez barierek bocznych 70 cm+/- 10mm | TAK |  |  |
| 28 | szerokość całkowita stołu z barierkami bocznymi 82 cm+/- 10mm | TAK |  |  |
| 29 | szacowany okres użytkowania 10 lat (wg deklaracji producenta) | TAK |  |  |
| 30 | certyfikowany wyrób medyczny | TAK |  |  |
| 31 | dostępność części zamiennych u producenta minimum 10 lat od zakupu stołu | TAK |  |  |
| 32 | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |  |

Część 3

Podnośnik mobilny pacjenta – 1 szt.

Nazwa / typ urządzenia: …………………………………………………………………

Producent / Firma: ………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………….

Urządzenie fabrycznie nowe (nie podemonstracyjne)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametr oferowany |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podnośnik przeznaczony jest do pionowego podnoszenia pacjenta. Przystosowany do pomocy pacjentom z nadwagą lub otyłością (nawet do 310 kg). Cechą charakterystyczną jest duża moc i zakres podnoszenia pionowego, co ułatwia podnoszenie pacjentów z podłogi czy z wanny i przenoszenie ich nawet na wysokie łóżko. Podnośnik rekomendowany do użytku w placówkach medycznych. | TAK |  |  |
| 2 | ## Cechy charakterystyczne - możliwość stosowania w małych pomieszczeniach, - funkcja awaryjnego opuszczania, - maksymalne bezpieczeństwo i komfort, - zabezpieczenie przed przeciążeniem, - bardzo łatwy w manewrowaniu, - odciążenie kręgosłupa operatora podczas przenoszenia, - możliwość podjechania pod krzesło, wózek inwalidzki lub toaletę, dzięki rozchylanym nogom urządzenia, - zastosowanie wysokiej jakości elektrycznych podzespołów, - elektryczne sterowanie pilotem podnoszenia, opuszczania i rozstawu nóg. - elektrycznie regulowany rozstaw nóg, - koła skrętne 360o z hamulcami, - elektryczne sterowanie pilotem podnoszenia i opuszczania, - awaryjne opuszczanie ramienia. | TAK |  |  |
| 3 | System napędowy eFlow to nowatorskie rozwiązanie wspomagające obsługę urządzenia. Jest to dodatkowe koło napędowe zapewniające zmotoryzowany ruch podnośnika w dowolnym kierunku przy użyciu minimalnej siły. Dzięki takiemu rozwiązaniu manewrowanie podnośnikiem z pacjentem, niezależnie od jego wagi, staje się płynne i bezproblemowe. Na panelu sterującym napędem eFlow znajduje się ergometr pokazujący w czasie rzeczywistym wartość siły używanej do prowadzenia urządzenia. Dodatkowo wbudowany hamulec elektromagnetyczny pozwala na szybkie zatrzymanie urządzenia zaraz po zwolnieniu ręki. | TAK |  |  |
| 4 | Parametry techniczne - Szerokość: 77,9 cm - Waga: 97,6 kg - Długość: 143,3 cm - Wysokość: min. 188 cm, maks. 225 cm - Typ podnośnika: transportowy - Maksymalny udźwig: 310 kg - Regulacja rozstawu: elektryczna - Sterowanie: pilot przewodowy system awaryjnego opuszczania system eFlow - Specjalne funkcje: możliwość podnoszenia z podłogi obrotowe ramię - Zakres podnoszenia: 32,2-170,6 cm - Promień skrętu: 86 cm - Wysokość nóg podstawy: 7,3 cm - Akumulator: 2,9 Ah - Klasa szczelności: IPx4 - Podnoszące ramię obrotowe 360°: tak - Poziom hałasu: 55 dB - Przycisk zatrzymania awaryjnego / mechanizm ręcznego opuszczania: Tak - Szerokość podstawy (maks.): 143,3 / 152,8 cm - Szerokość podstawy (min.): 63,7 / 77,9 cm - Średnica kółek (bez hamulca / z hamulcem): 5 / 12,5 cm - Średnica skrętu zawiesia: 86 cm | TAK |  |  |
| 5 | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |  |

Część 4

Waga dla pacjentów bariatrycznych – 1 szt.

Nazwa / typ urządzenia: …………………………………………………………………

Producent / Firma: ………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………….

Urządzenie fabrycznie nowe (nie podemonstracyjne)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametr oferowany |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Waga platformowa bariatryczna z legalizacją przeznaczona do ważenia pacjentów o wysokiej masie ciała. Zapewniająca niezawodny pomiar dzięki nośności do 300 kg oraz antypoślizgowej platformie o wymiarach 60 x 60 cm, znajdującej się się na wysokości zaledwie 4,5 cm nad podłogą, ułatwiające bezpieczne wchodzenie na wagę. Funkcja umożliwiająca ważenie pacjenta wraz z krzesłem bez wpływu na wynik pomiaru, wygodne dla osób o ograniczonej mobilności. | TAK |  |  |
| 2 | Wyposażenie: - wyświetlacz przewodowy z czytelnym ekranem LCD montowany w dowolnej pozycji. - funkcja pozwalająca na zapis wyniku nawet po zejściu pacjenta z wagi, - funkcja umożliwiająca szybką ocenę stanu odżywienia pacjenta. | TAK |  |  |
| 3 | ### Dodatkowe parametry: - Antypoślizgowa, niska platforma – ułatwiająca bezpieczne wchodzenie i jest idealna do ważenia pacjentów z otyłością, - Wyświetlacz przewodowy LCD – można go ustawić na biurku, zamontować na ścianie lub trzymać w dłoni, co zwiększa elastyczność użytkowania, - Zasilanie na baterie – długi czas pracy (10,000 cykli ważenia na jednym zestawie) minimalizuje potrzebę częstej wymiany baterii, - Wbudowany uchwyt transportowy, - Nośność - min. 300 kg - Podziałka - 100 g < 200 kg > 200 g - Zasilanie - baterie (w zestawie), zasilacz na wyposażeniu, - Wymiary - 640 x 55 x 600 mm, - Waga netto – 14 kg (+/- 0,5kg), - Funkcje: resetowanie, automatyczne wyłączanie, amortyzacja, TARA, ochrona przed przeciążeniem, HOLD, Auto-HOLD, Auto-CLEAR, przełączanie zakresów, BMI, Pre-TARA | TAK |  |  |
| 4 | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |  |