DZPZ/2651/105/2026                                                                               Załącznik nr 4 do Zaproszenia 
FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Mikroskop operacyjny okulistyczny – 1 szt.

Nazwa / typ/ model urządzenia: …………………………………………………………………
Producent / Firma: ………………………………………………………………………
Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………….
Urządzenie fabrycznie nowe (nie po demonstracyjne), rok produkcji: (podać) …………

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Parametry wymagane 
	Parametr oferowany
	Dodatkowe informacje

	1
	Mikroskop przeznaczony do zabiegów okulistycznych.
	TAK, podać
	TAK, ………………….*
	

	2
	Obiektyw apochromatyczny min. f=200 mm.
	TAK, podać
	TAK, ………………….*
	

	3
	Zmotoryzowany układ powiększenia typu zoom o wartości min. 1:6.
	TAK, podać
	TAK, ………………….*
	

	4
	Zmotoryzowane ogniskowanie                     o zakresie min. 50 mm.
	TAK, podać

	TAK, ………………….*
	

	5
	Nasadka okularowa operatora                        o regulowanym pochyleniu w zakresie min. 180 stopni.
	TAK, podać
	TAK, ………………….*
	

	6
	Nasadka okularowa asysty                              o regulowanym pochyleniu w zakresie min. 180 stopni.
	TAK, podać

	TAK, ………………….*
	

	7
	Okulary szerokokątne dla operatora 12,5x z regulacją rozstawu źrenic               w zakresie minimum 52 - 75 mm. Regulacja dioptrii w zakresie                   min. od -7D do +7D.
	TAK, podać
	TAK, ………………….*
	

	8
	Średnica pola widzenia o zakresie nie węższym niż 8,2 – 49,4 mm
	TAK, podać
	TAK, ………………….*
	

	9
	Oświetlenie pola operacyjnego LED współosiowe Czerwone odbicie i oświetlenie całego pola. Źródła światła umieszczone w głowicy mikroskopu:  2 diody
	TAK
	
	

	10
	Uchwyt transportowy przytwierdzony do kolumny
	TAK
	
	

	11
	Automatyczna zamiana żarówki jednym przyciskiem
	TAK
	
	

	12
	Elektromotoryczna zmiana filtrów oraz przysłon.
	TAK
	
	

	13
	Filtr niebieskiego światła -
	TAK
	
	

	14
	Szary filtr 25%
	TAK
	
	

	15
	Filtr bezczerwienny
	TAK
	
	

	16
	Filtr ochronny siatkówki Czarny filtr punktowy
	TAK
	
	

	17
	Średnica przysłony 50 mm
	TAK
	
	

	18
	Zmotoryzowany układ XY sterowany z przycisku nożnego o zakresie przesuwu min. 50mm x 50mm.
	TAK, podać
	TAK………………....*
	

	19
	Ekranik parametrów pracy na ramieniu głowicy mikroskopu bezpośrednio przed operatorem wyświetlający informacje o, załączonym filtrze, , pochyleniu głowicy mikroskopu w stopniach, mocy źródła światła oraz aktualnym powiększeniu.
	TAK, podać
	TAK………………....*
	

	20
	Automatyczne centrowanie XY po naciśnięciu przycisku resetowania
	TAK
	
	

	21
	System pochylania głowicy mikroskopu w zakresie góra 15° do dół 35°
	TAK, podać
	TAK………………....*
	

	22
	Maksymalny udźwig (kompletny sprzęt, w tym akcesoria) nie mniejszy niż 14 kg
	TAK, podać
	TAK………………....*
	

	23
	Statyw podłogowy wyposażony w hamulce. Podstawa statywu na min. 4 wózkach jezdnych wyposażonych w hamulce.
	TAK
	
	

	24
	Maksymalny promień przedłużenia  min 1250 mm
	TAK, podać
	TAK………………....*
	

	25
	Bezprzewodowy wyłącznik nożny z minimum 14 funkcji dla każdego z operatorów.
	TAK, podać
	TAK………………....*
	

	26
	Możliwość awaryjnego podłączenia sterownika za pomocą przewodu do mikroskopu w przypadku wyczerpania zasilania bateryjnego
	TAK
	
	

	27
	Ergonomiczne uchwyty ręczne do precyzyjnego pozycjonowania wyposażone w co najmniej 4 przyciski funkcyjne
	TAK, podać
	TAK………………....*
	

	28
	Zakres regulacji pionowej (od podłoża do obiektywu) min 790~1300 mm
	TAK, podać
	TAK………………....*
	

	29
	Zintegrowany mikroskop asystencki. Niezależna od mikroskopu głównego regulacja powiększenia (5-stopniowa) oraz ostrzenia obrazu. Szybkie przestawienie ze strony lewej na prawą i odwrotnie poprzez naciśnięcie zapadki.
	TAK, podać
	TAK………………....*
	

	30
	Ekran o rozdzielczości   4K  
	TAK
	
	

	31
	system nagrywania/archiwizacji z pamięcią wewnętrzną na karcie SD lub pendrive, bez konieczności użycia urządzeń zewnętrznych
	TAK
	TAK, podać
	

	32
	5 kompletów osłon do sterylizacji do mikroskopu.
	TAK
	
	

	33
	Dodatkowy sterownik nożny do uruchomienia funkcji nagrywania Video i zrzucania zdjęć
	TAK
	
	

	34
	Możliwość podłączenia oftalmoskopu operacyjnego EIBOS 2 lub BIOM
	TAK
	
	



*  należy podać oferowany parametr
2

