Aparat rtg mobilny do wykonywania zdjęć przyłóżkowych  ( nr 1 i 2) -  łącznie 2 szt.

Wspólna specyfikacja techniczna dla obu aparatów, odmienne opisy techniczne detektorów.

Nazwa/typ/model …………..

Rok produkcji ………..

| Lp. | Parametr/Asortyment | Wymagany parametr | Oferowany Parametr/Asortyment Strona w folderze, katalogu z potwierdzeniem parametru | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |
|  | Mobilny aparat RTG cyfrowy silnikowym Aparat fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy. Rok produkcji aparatu 2018. Jeden wspólny Certyfikat CE i Deklaracja Zgodności producenta na cały oferowany aparat . Główne elementy oferowanego aparatu: statyw aparatu, generator wysokiego napięcia, lampa RTG, obudowa wyprodukowane przez tego samego producenta | TAK |  | Aparat cyfrowy – 50 pkt Aparat analogowy z zainstalowaną nakładką pełnego ucyfrowienia – 5 pkt |
| II. Generator, lampa RTG |
|  | Max. moc generatora ≥ 30 kW | TAK, podać |  |  |
|  | Max natężenie prądu lampy ≥ 430 mA | TAK, podać |  |  |
|  | Zakres napięć min: 40 - 125 kV | TAK, podać |  |  |
|  | Zakres nastaw mAs co najmniej w zakresie 0,4 -300 mAs | TAK, podać |  | Największa rozpiętość – 5 pkt Najmniejsza - 0 pkt Pozostałe - 1 pkt |
|  | Najkrótszy czas ekspozycji ≤ 1 ms | TAK, podać |  |  |
|  | Dwa ogniska lampy, Wielkość największego ogniska lampy RTG ≤ 1,3 a mniejszego ≤0.7, (Zgodnie z IEC 60336) | TAK, podać |  |  |
|  | Pojemność cieplna anody ≥ 120 kHU | TAK, podać |  | Wartość największa – 5 pkt Najmniejsza - 0 pkt Pozostałe - 1 pkt |
|  | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 1000 kHU | TAK, podać |  |  |
|  | Zintegrowany system pomiaru dawki DAP | TAK |  |  |
|  | Świetlny symulator pola ekspozycji | TAK |  |  |
|  | Obrót kolimatora ≥ +/- 90º | TAK, podać |  |  |
|  | Wykonanie ekspozycji przy zasilaniu z akumulatorów aparatu | TAK |  |  |
|  | Wykonanie ekspozycji przy zasilaniu z gniazdka sieciowego (przy rozładowanych akumulatorach aparatu) | TAK |  |  |
| III. Statyw aparatu- konstrukcja mechaniczna, napęd |
|  | Ramię teleskopowe | tak |  |  |
|  | Maksymalna wysokość ogniska nad podłogą ≥ 200 cm | TAK, podać |  |  |
|  | Szerokość aparatu ≤ 60 cm | TAK, podać |  | Najmniejsza szerokość aparatu – 2 pkt Największa szerokość aparatu - 0 pkt Pozostałe - 1 pkt |
|  | Wysięg poziomy ramienia (liczony od kolumny aparatu do ogniska) ≥ 120 cm | TAK, podać |  |  |
|  | Obrót lampy do położenia umożliwiającego zrobienie zdjęcia promieniem poziomym | TAK |  |  |
|  | Aparat wyposażony we własny zespół napędowy zapewniający zmotoryzowane ruchy aparatu | TAK |  |  |
|  | Masa aparatu (z akumulatorami) ≤ 320 kg. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu o wyższej masie, pod warunkiem załączenia do oferty ekspertyzy potwierdzającej możliwość użytkowania aparatu w siedzibie Zamawiającego. Ekspertyzę należy wykonać w oparciu o dokumenty, stanowiące załącznik nr 9 do SIWZ. Zamawiający wymaga ekspertyzy technicznej (wykonanej przez rzeczoznawcę budowlanego w zakresie konstrukcji budowlanych posiadającego uprawnienia do projektowania bez ograniczeń) odnośnie nośności i przebicia stropu i posadzek w budynku głównym od zaproponowanego urządzenia. Ekspertyza ma wykazać, że można takie urządzenie zastosować bez szkody dla konstrukcji budynku. | TAK, podać |  |  |
|  | Wszystkie kable do lampy poprowadzone wewnątrz obudowy – konstrukcja ułatwiająca czyszczenie aparatu (bez kabli karbowanych) | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 1 pkt |
|  | W przypadku, gdy aparat posiada nogę (platformę/miejsce osadzenia kółek) z przodu aparatu, a konstrukcja aparatu uniemożliwia ruch kolumny w zakresie 90 stopni w prawo-lewo (czyli wykonanie zdjęcia przy łóżku w przypadku gdy aparat stoi bokiem do łóżka) wspominana nóżka nie może być wyższa niż 12 cm i dłuższa niż 40 cm |  |  |  |
| IV. Pozostałe wyposażenie |
|  | Komora dozymetryczna do pomiaru dawki ( DAP ) Pomiar dawki | TAK |  |  |
|  | Przycisk ekspozycyjny na kablu, dł. min. 4 m | TAK |  |  |
|  | Pilot do zdalnego wyzwalania ekspozycji | TAK |  |  |
|  | Wskaźnik odległości SID (optyczny lub miarka) | TAK |  |  |
|  | Filtracja całkowita min. 3,5 mm Al | TAK |  |  |
|  | Filtracja dodatkowa 1 mm Al + 0,1 lub 0,2 mm CU ( lub równoważnik) | TAK |  |  |
|  | Konsola operatora zintegrowana z aparatem | tak |  |  |
|  | Monitor LCD dotykowy wbudowany w aparat | tak |  |  |
|  | Interfejs w języku polskim | tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do badań ogólnodiagnostycznych w tym noworodków |  |  |  |
|  | Możliwość wpisania danych pacjenta bezpośrednio na stanowisku |  |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające co najmniej zmianę zaczernienia i kontrastu, obracanie obrazu, zoomowanie, kolimację prostokątną, pomiary odległości i kątów, nanoszenie adnotacji |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do wstępnej automatycznej obróbki obrazu |  |  |  |
|  | Interfejs sieciowy zgodny z DICOM 3.0 z protokołami Worklist Manager, Modality Performed Procedure Step, Print, Send, |  |  |  |
| V. Pozostałe wymagania |
|  | Szkolenie z zakresu obsługi – personelu Zamawiającego w zakresie obsługi oferowanego aparatu potwierdzone certyfikatem ( zaświadczeniem).Dwa dni szkolenia bezpośrednio po dostawie i uruchomieniu oraz dodatkowe dwa dni w uzgodnionym terminie. | TAK |  |  |
|  | Wszystkie wymagane przez producenta oferowanego aparatu przeglądy w okresie gwarancji (podać ile ) – zawarte w cenie oferty | Podać |  |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii, codziennie, 365 dni w roku, 24 h/dobę, czas reakcji serwisu max. 24 h w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku) Zakończenie działań serwisowych w przypadku awarii w czasie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia awarii. . W uzasadnionych przypadkach, termin ten może za zgodą Zamawiającego ulec wydłużeniu do 14 dni | TAK |  |  |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych poinstalacyjnych i specjalistycznych potwierdzonych protokołem | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi oferowanego aparatu w języku polskim wraz z dostawą aparatu. | TAK |  |  |
|  | Fartuchy ochronne dla personelu medycznego w ilości 4 sztuk dwuczęściowe z lekkich materiałów ochronnych dopasowane do wzrostu personelu oraz 4 osłony na tarczycę | TAK |  |  |
|  | osłona dla pacjenta - półfartuch | TAK |  |  |
|  | 1 osłona dla pacjenta typu koc | TAK |  |  |
|  | Gwarnacja 24 miesiące | Tak |  |  |

| Detektor bezprzewodowy do wyżej opisanego aparatu przewoźnego nr 1 Nazwa/typ/model ………….. Rok produkcji ……….. |
| --- |
|  | Detektor bezprzewodowy do wykonywania zdjęć noworodków, wielkość dostosowana do szuflad inkubatorów | TAK |  |  |
|  | Wymiary detektora ( z obudową ) Podać wymiary pola aktywnego | ≥ 22 cm x 28 cm |  |  |
|  | Rozdzielczość detektora (liczba pikseli) | ≥ 2,5 mln |  |  |
|  | Rozmiary piksela | ≤ 150 µm |  |  |
|  | Głębokość akwizycji | ≥ 14 bit |  |  |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej – jodek cezu (CsI) | TAK, podać |  |  |
|  | Masa detektora z akumulatorem ≤ 2,0 kg | tak podać |  | Waga najmniejsza –5 pkt Waga największa - 0 pkt Pozostałe - 1 pkt |
|  | Wodoodporność (IPX6) | tak |  |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa w postaci dedykowanego oprogramowania, które przetwarza obraz do postaci o tak wysokiej jakości, jak przy użyciu tradycyjnej, fizycznej kratki przeciwrozproszeniowej, redukując tym samym otrzymywaną dawkę promieniowania RTG dla Pacjenta | Tak/nie |  | Tak – 10 pkt nie - 0 pkt |
|  | Wewnętrza pamięć (min 100 obrazów) - możliwość wykonania zdjęcia na aparacie mobilnym i przesłania zdjęcia do konsoli za pomocą stacji dokującej | tak |  |  |
|  | Podgląd obrazu ≤ 5 sek. | tak |  | Najkrótszy czas –5 pkt Najdłuższy czas - 0 pkt Pozostałe - 1 pkt |
|  | Liczba bitów przetwarzania ≥ 14 bitów | tak |  | Najwyższa wartość –5 pkt Najmniejsza wartość - 0 pkt Pozostałe - 1 pkt |

| Detektor bezprzewodowy do aparatu przewoźnego nr 2 Nazwa/typ/model ………….. Rok produkcji ……….. |
| --- |
|  | Detektor bezprzewodowy do stosowania dla pacjenci na wózkach, łóżkach itp. | TAK |  |  |
|  | Wymiary detektora ( z obudową ) Podać wymiary pola aktwnego | ≥ 43 cm x 43 cm |  |  |
|  | Rozdzielczość detektora (liczba pikseli) | ≥ 6 mln |  | Najwyższa wartość –5 pkt Najmniejsza wartość - 0 pkt Pozostałe - 1 pkt |
|  | Rozmiary piksela | ≤ 150 µm |  |  |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej – jodek cezu (CsI) | TAK, podać |  |  |
|  | Akumulator detektora doładowywany podczas przechowywania w kieszeni na detektor zintegrowanej z obudową mobilnego aparatu rtg. W przypadku odpowiedzi „NIE”, należy wyposażyć aparat w zewnętrzną ładowarkę i min. jeden zapasowy akumulator do detektora | TAK/NIE |  |  |
|  | Masa detektora z akumulatorem ≤ 3,5 kg | tak podać |  | Waga najmniejsza –5 pkt Waga największa - 0 pkt Pozostałe - 1 pkt |
|  | Wodoodporność (IPX6) | tak |  |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa w postaci dedykowanego oprogramowania, które przetwarza obraz do postaci o tak wysokiej jakości, jak przy użyciu tradycyjnej, fizycznej kratki przeciwrozproszeniowej, redukując tym samym otrzymywaną dawkę promieniowania RTG dla Pacjenta | Tak/nie |  | Tak – 10 pkt nie - 0 pkt |
|  | Wewnętrza pamięć (min 100 obrazów) - możliwość wykonania zdjęcia na aparacie mobilnym i przesłania zdjęcia do konsoli za pomocą stacji dokującej | tak |  |  |
|  | Podgląd obrazu ≤ 5 sek. | tak |  | Najkrótszy czas –5 pkt Najdłuższy czas - 0 pkt Pozostałe - 1 pkt |
|  | Liczba bitów przetwarzania ≥ 14 bitów | tak |  | Najwyższa wartość –5 pkt Najmniejsza wartość - 0 pkt Pozostałe - 1 pkt |