Automatyczny system immunochemiczny

| Lp. | Wymagane parametry | Tak/Nie | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczny przebieg procesów w obrębie jednego urządzenia bez pośrednich czynności manualnych: - nakładanie próbki na żel (aplikatury wbudowane w system) - rozdział - inkubacja - barwienie - suszenie - odczyt za pomocą skanera wysokorozdzielczego |  |  |
| 2. | Wykonanie następujących oznaczeń: - rozdział białek w surowicy na 6 frakcji - wykrywanie białek monoklonalnych metodą immunofiksacji w surowicy i w moczu w klasach IgG, IgM, Iga, kappa i lambda - immunofiksacja białka Bence-Jonesa (mocz bez zagęszczania) - detekcja białek, płynu mózgowo-rdzeniowego – prążki oligoklonalne (bez wstępnego zagęszczenia) |  |  |
| 3. | Wykonywanie analiz przy wykorzystaniu analiz natywnych |  |  |
| 4. | Komora temperatury rozdziału kontrolowana za pomocą systemu Peltiera |  |  |
| 5. | Wszystkie odczynniki w zestawach do proteinogramu gotowe do użycia |  |  |
| 6. | Utrwalanie metodą termiczną |  |  |
| 7. | Wielokrotna aplikacja próbki w to samo miejsce |  |  |
| 8. | Skaner wysokorozdzielczy do żeli umożliwiający skanowanie materiałów przezroczystych i nieprzezroczystych |  |  |
| 9. | Możliwość sterowania urządzeniem oraz obróbką wyników za pomocą tego samego komputera zewnętrznego |  |  |
| 10. | Automatyczna kontrola parametrów procesu |  |  |
| 11. | Tworzenie bazy danych wyników łącznie z wykresami |  |  |
| 12. | Oprogramowanie do analizy żeli wyświetlające zeskanowany obraz rozkładu białek |  |  |
| 13. | Oprogramowanie do analizy żeli dające możliwość wprowadzenia modyfikacji wykresu |  |  |
| 14. | Możliwość zestawienia wykresów: aktualnego i archiwalnego pacjenta |  |  |
| 15. | W oprogramowaniu do analizy żelów wbudowany system kontroli jakości |  |  |
| 16. | Zestaw komputerowy z monitorem, drukarką laserową lub igłową i UPS w cenie umowy |  |  |
| 17. | System operacyjny komputera Windows |  |  |
| 18. | Dwukierunkowa transmisja danych |  |  |
| 19. | Oprogramowanie do analizy żeli w języku polskim |  |  |
| 20. | Należy dołączyć do oferty instrukcję do systemu i obsługi programu do analiz w języku polskim |  |  |
| 21. | Oferent zapewnia szkolenie z obsługi systemu pracownikom laboratorium |  |  |
| 22. | Koszty podłączenia systemu do sieci informatycznej laboratorium ponosi oferent |  |  |
| 23 | Oferowny sprzęt musi odpowiadać aktualnym warunkom lokalowym laboratorium. W razie konieczności oferent ponosi koszty przygotowania stanowiska pracy. |  |  |
| Parametry żeli agarozowych: |
| 1. | Zestaw do rozdziału elektroforetycznego (proteinogram): - płytki na 10 do 24 badań Proszę uwzględnić ilość opakowań żeli - 80% żeli na 12 badań, 20% żeli na 24 badania zamawiający dopuszcza zestawy na 13 i 26 badań . - rozdział na 6 frakcji - normy dla 6 frakcji |  |  |
| 2. | Detekcja białek Bence-Jonesa – możliwość wykonania 2 - max 4 próbek jednocześnie. Proszę uwzględnić ilość opakowań żeli - 80% żeli na 2 badania, 20% żeli na 4 badania |  |  |
| 3. | Detekcja białka monoklinalnego (immunofiksacja) – możliwość wykonania max 4 próbek jednocześnie. Proszę uwzględnić ilość opakowań żeli - 80% żeli na 2 badania, 20% żeli na 4 badania |  |  |
| 4. | Detekcja prążków oligoklonalnych w PMR – możliwość wykonania 2 do max 6 próbek jednocześnie. Proszę uwzględnić ilość opakowań żeli - 80% żeli na 2 badania, 20% żeli na 5 lub 6 badań |  |  |
| 5. | Immunofiksacja wykrywania białka M (surowica, mocz) – zestaw antysurowic: IgG, Iga, IgM, kappa, lambda |  |  |
| 6. | Immunofiksacja w moczu białka Bence-Jonesa – zestaw antysurowic: GAM, K, L, FK, FL |  |  |
| 7. | Płyn mózgowo-rdzeniowy – prążki oligoklonalne (bez wstępnego zagęszczania PMR) |  |  |
| 8. | Surowice kontrolne – poziom normalny i patologiczny (oznaczenie wykonywane 1 raz w tygodniu, możliwość zamrażania materiału) |  |  |
| 9. | Oferent zapewni użytkownikowi udział w zewnątrzlaboratoryjnej: międzynarodowej lub ogólnopolskiej niezależnej kontroli jakości badań (proteinogram i immunofiksacja) w cenie umownej. Ilość oznaczeń kontroli zewnątrzlaboratoryjnej zapewni otrzymanie certyfikatu |  |  |
| 10. | Do podanej ilości badań oferent dołączy potrzebne ilości materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli. |  |  |
| 11. | Niedoszacowanie przez oferenta potrzebnej ilości materiałów zużywalnych, kalibratorów, kontroli do podanej ilości badań skutkuje dostarczeniem brakującego asortymentu na koszt oferenta do końca zawartej umowy ze szpitalem |  |  |
| 12. | Oferent zapewni możliwość zagęszczania moczu do wykonania około 20-25 rozdziałów elektroforetycznych moczu (naczynka do zagęszczania moczu) |  |  |