| Część nr 1: Stymulator jednojamowy z elektrodą |  |
| --- | --- |
| Ilość |  |  |
| nazwa producenta |  |  |
| miejsce produkcji |  |  |
| Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |  |
| Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 |  |  |
| Masa maks. 30 [g] |  |  |
| Amplituda impulsu min zakres 0,5-6,0 V |  |  |
| Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,5-1,0 ms |  |  |
| Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 - 7,5 [mV] |  |  |
| Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,25 - 4,0 [mV] |  |  |
| Elektrody A i V pasywne i aktywne do wyboru |  |  |
| Elektrody A i V sterydowe |  |  |
| Program nocny |  |  |
| Okres refrakcji A/V min zakres 250-400 ms |  |  |
| Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia |  |  |
| Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji |  |  |
| Możliwość zaprogramowania refrakcji V powyżej 400 |  |  |
| Możliwość zaprogramowania refrakcji V poniżej 200 |  |  |
| Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia |  |  |
| Automatyczna optymalizacja funkcji rateresponse |  |  |

……………………………………

Data i podpis Wykonawcy

| Część nr 2: Zaawansowany stymulator dwujamowy z elektrodami |  |
| --- | --- |
|  | Ilość |  |  |
|  | nazwa producenta |  |  |
|  | miejsce produkcji |  |  |
|  | rok produkcji ( nie wcześniej niż 2019 ) |  |  |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |  |
| 1 | Masa poniżej 25 gramów |  |  |
| 2 | Żywotność stymulatora nie krócej niż 6,6 lat przy 100% pacing, A=2.5V & V=1.0V, pulsewidth 0.4 ms, pacingrate: 60 min-1, |  |  |
| 3 | Min. aplituda impulsu A 0,1 – 5[V], V 0,1 – 7,5[V] |  |  |
| 4 | Min. szerokość impulsu A i V 0,5-1,0ms |  |  |
| 5 | Czułość przedsionkowa 0,1 – 7,5mV |  |  |
| 6 | Czułość komorowa 0,5 – 7,5mV |  |  |
| 7 | Okres refrakcji A - automatyczny |  |  |
| 8 | Okres refrakcji V 200-400ms |  |  |
| 9 | Reakcja na arytmie przedsionkowe (zmiana trybu stymulacji ) |  |  |
| 10 | Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta typu "beat to beat" |  |  |
| 11 | minimalny odstęp przedsionkowo- komorowy 20ms |  |  |
| 12 | Automatic capture beat to beat |  |  |
| 13 | Automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod |  |  |
| 14 | Zapis IEGM powyżej 35 sek. |  |  |
| 15 | Elektrody A i V pasywne i aktywne |  |  |
| 16 | Elektrody A i V sterydowe |  |  |
| 17 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  |  |

……………………………………

Data i podpis Wykonawcy

| Część nr 3: Stymulator dwujamowy VDD z elektrodą |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ilość |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |
| 1 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 |  |
| 2 | Żywotność stymulatora min 6 lat (60ppm,100% stymulacji, komora 2V, 0,4ms, 1000Ω) |  |
| 3 | Maga maks. 30 [g] |  |
| 4 | Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 V |  |
| 5 | Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,2-1,5 ms |  |
| 6 | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 10,0 [mV] |  |
| 7 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,18 - 4,0 [mV] |  |
| 8 | Odstęp AV, programowany w zakresie min 30-325 (SAV) |  |
| 9 | Automatyczny PVARP |  |
| 10 | Okres refrakcji A/V min zakres 200-400 ms |  |
| 11 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta |  |
| 12 | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych |  |
| 13 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji |  |
| 14 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod |  |
| 15 | Test określający próg stymulacji z możliwością wykreślenia krzywej zależności amplitudy od szerokości impulsu – wykres graficzny |  |

……………………………………

Data i podpis Wykonawcy

| Część nr 4: Wysokoenergetyczny kardiowerter-defibrylator jednojamowy z elektrodą |  |
| --- | --- |
| Ilość |  |  |
| nazwa producenta |  |  |
| miejsce produkcji |  |  |
| rok produkcji nie wcześniej niż 2019 |  |  |
| Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |  |
| Żywotność urządzenia przy 15% pacing, 6 lub więcej ładowań do max energii w roku, Onset EGM ON, 500Ohm, 2,5V powyżej 5,5 lat. Wysokoenergetyczny kardiowerter – defibryator jednojamowy o średniej żywotności 10,7 lat przy 2,5V, 500Ohms, 25% pacing, 3max. Ładowań na rok |  |  |
| Zdalne monitorowanie pacjenta |  |  |
| Energia defibrylacji dostarczona min. 35 [J] |  |  |
| Ilość szoków w jednej interwencji min. 6 |  |  |
| Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne - do wyboru |  |  |
| Elektrody do defibrylacji endokardialne – sterydowe |  |  |
| Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody |  |  |
| Amplituda impulsu min. zakres 0,5 – 5,0 V |  |  |
| Szerokość impulsu (A/V), min. zakres 0,5 – 1,0 ms |  |  |
| Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 0,2 – 1,2 mV Czułość komorowa w zakresie 0,3-1,0 |  |  |
| Rejestrowanie trendów oporności elektrody |  |  |
| ATP w strefie VF |  |  |
| Gniazdo DF-4 z możliwością zamówienia 20% urządzeń z DF-1 100% z wyczuwaniem sygnałów przedsionkowych w systemie DF1. |  |  |

……………………………………

Data i podpis Wykonawcy

| Część nr 5: Wysokoenergetyczny zaawansowany kardiowerter-defibrylator jednojamowy z elektrodą |  |
| --- | --- |
| Ilość |  |  |
| nazwa producenta |  |  |
| miejsce produkcji |  |  |
| rok produkcji - nie wcześniej niż 2019 |  |  |
| Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |  |
| Żywotność urządzenia przy 15% pacing, 6 lub więcej ładowań do max energii w roku, Onset EGM ON, 500Ohm, 2,5V powyżej 6 lat |  |  |
| Sterylizacja min.6 m-cy |  |  |
| Możliwość zaprogramowania co najmniej 3 wektorów szoków |  |  |
| Energia defibrylacji dostarczona min. 35 [J] |  |  |
| Ilość szoków w jednej interwencji >7 |  |  |
| Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne - do wyboru |  |  |
| Elektrody do defibrylacji endokardialne – sterydowe |  |  |
| Elektrody jedno i dwukoilowe – do wyboru |  |  |
| Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody |  |  |
| Amplituda impulsu min. zakres 0,5 – 5,0 V |  |  |
| Szerokość impulsu (A/V), min. zakres 0,5 – 1,0 ms |  |  |
| Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 0,2 – 1,2 mV |  |  |
| Rejestrowanie trendów oporności elektrody |  |  |
| Czas ładowania poniżej 12 sek. |  |  |
| Gniazdo DF-4 z możliwością zamówienia 20% urządzeń z DF-1 100% z wyczuwaniem sygnałów przedsionkowych w systemie DF1. |  |  |

……………………………………

Data i podpis Wykonawcy

| Część nr 6: Wysokoenergetyczny kardiowerter-defibrylator jednojamowy z możliwością wyczuwania sygnałów przedsionkowych z elektrodą |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ilość |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji nie wcześniej niż 2019 |  |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |
| 1 | Żywotność urządzenia przy 15% pacing, 6 lub więcej ładowań do max energii w roku, Onset EGM ON, 500Ohm, 2,5V powyżej 6,0 roku |  |
| 2 | Sterylizacja min.6 m-cy |  |
| 3 | Energia zgromadzona min.40J |  |
| 4 | Energia defibrylacji dostarczona min. 35 J |  |
| 5 | Ilość szoków w jednej interwencji >7 |  |
| 6 | Elektrody do defibrylacji endokardialne – sterydowe |  |
| 7 | Elektrody jedno i dwukoilowa -do wyboru |  |
| 8 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody |  |
| 9 | Amplituda impulsu min. zakres 0,5 – 5,0 V |  |
| 10 | Szerokość impulsu (A/V), min. zakres 0,5 – 1,0 ms |  |
| 11 | Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 0,2 – 1,2 mV |  |
| 12 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,2 – 1,2 mV |  |
| 13 | Elektrody z dwoma dipolami do zbierania sygnałów z przedsionka |  |
| 14 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod |  |
| 15 | ATP w VF |  |
| 16 | Możliwość wyczuwania sygnałów przedsionkowych |  |
| 17 | Gniazdo DF-4/ DF-1 do wyboru |  |

……………………………………

Data i podpis Wykonawcy

| Część nr 7 Wysokoenergetyczny kardiowerter-defibrylator dwujamowy z kompletem elektrod |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ilość |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji nie wcześniej niż 2019 |  |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |
| 1 | Żywotność urządzenia przy 15% pacing, 6 lub więcej ładowań do max energii w roku, Onset EGM ON, 500Ohm, 2,5V powyżej 6,0 roku |  |
| 2 | Sterylizacja min.6 m-cy |  |
| 3 | Energia zgromadzona min. 40J |  |
| 4 | Energia defibrylacji dostarczona min. 35 J |  |
| 5 | Ilość interwencji w każdej ze stref >7 |  |
| 6 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne - do wyboru |  |
| 7 | Elektrody do defibrylacji endokardialne – sterydowe |  |
| 8 | Elektrody jedno- dwukoilowe – do wyboru |  |
| 9 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody |  |
| 10 | Amplituda impulsu min. zakres 0,5 – 5,0 V |  |
| 11 | Szerokość impulsu (A/V), min. zakres 0,5 – 1,0 ms |  |
| 12 | Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 0,2 – 1,2 mV |  |
| 13 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,2 – 1,2 mV |  |
| 14 | Elektrody do RA o pasywnej i aktywnej fiksacji |  |
| 15 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod |  |
| 16 | Czas ładowania poniżej 12 sek. |  |
| 17 | Gniazdo DF-4 z możliwością zamówienia 20% urządzeń z DF-1 |  |
| 18 | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w polu magnetycznym podczas badania MRI |  |

…………………………………

Data i podpis Wykonawcy

| Część nr 8: Wysokoenergetyczny kardiowerter-defibrylator jednojamowy z elektrodą defibrylującą |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ilość |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji nie wcześniej niż 2019 |  |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |
| 1 | Żywotność urządzenia przy 15% pacing, 6 lub więcej ładowań do max energii w roku, Onset EGM ON, 500Ohm, 2,5V powyżej 6,0 roku |  |
| 2 | Sterylizacja min.6 m-cy |  |
| 3 | Energia zgromadzona min. 40J |  |
| 4 | Energia defibrylacji dostarczona min. 35 J |  |
| 5 | Ilość interwencji w każdej ze stref >7 |  |
| 6 | Elektrody do defibrylacji endokardialne – sterydowe |  |
| 7 | Elektrody jedno- dwukoilowe – do wyboru złącza DF1/DF4 |  |
| 8 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody |  |
| 9 | Amplituda impulsu min. zakres 0,5 – 5,0 V |  |
| 10 | Szerokość impulsu (A/V), min. zakres 0,5 – 1,0 ms |  |
| 11 | Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 0,2 – 1,2 mV |  |
| 12 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,2 – 1,2 mV |  |
| 13 | Możliwość przeprowadzania badania MRI |  |
| 14 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod |  |
| 15 | ATP w VF |  |
| 16 | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w polu magnetycznym podczas badania MRI |  |

……………………………………

Data i podpis Wykonawcy

| Część nr 9: Wysokoenergetyczny kardiowerter-defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ z kompletem elektrod |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ilość |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji nie wcześniej niż 2019 |  |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |
| 1 | Masa poniżej 100 gramów |  |
| 2 | Grubość kardiowertera-defibrylatora <14 mm |  |
| 3 | Minimum 3 wektory szoków do wyboru |  |
| 4 | Energia defibrylacji dostarczona min. 35 [J] |  |
| 5 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne - do wyboru |  |
| 6 | Elektrody do defibrylacji endokardialne – sterydowe |  |
| 7 | Wektory stymulacji min 4 do wyboru |  |
| 8 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody |  |
| 9 | Amplituda impulsu min. zakres 0,5 – 5,0 V |  |
| 10 | Szerokość impulsu (A/V), min. zakres 0,5 – 1,0 ms |  |
| 11 | Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 0,2 – 1,2 mV |  |
| 12 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,2 – 1,2 mV |  |
| 13 | Elektrody do RA o pasywnej i aktywnej fiksacji |  |
| 14 | Możliwość niezależnego programowania stymulacji LV i RV |  |
| 15 | Polarność stymulacji LV: uni/bipolarna |  |
| 16 | Zestaw do kontrastowania CS z balonem |  |
| 17 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod |  |
| 18 | Minimum 8 szoków w jednej interwencji |  |
| 19 | Gniazdo DF-4 z możliwością zamówienia 20% urządzeń z DF-1 |  |

……………………………………

Data i podpis Wykonawcy

| Część nr 10: Zaawansowany wysokoenergetyczny defibrylator jednojamowy z elektrodą dla pacjentów z wysokim progiem defibrylacji |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ilość |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji nie wcześniej niż 2019 |  |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |
| 1 | Masa poniżej 70 gramów |  |
| 2 | Urządzenia z aktywna obudową (jako elektroda wyładowania) |  |
| 3 | Możliwość zaprogramowania minimum 3 okien (zakresów) detekcji |  |
| 4 | Częstość stymulacji 40-150/min |  |
| 5 | Amplituda impulsu 1,2-7,0V |  |
| 6 | Szerokość impulsu (A/V) 0,10-1,0MS |  |
| 7 | Energia dostarczona 36J |  |
| 8 | Możliwość zaprogramowania przynajmniej jednego ATP w strefie VF |  |
| 9 | Monitorowanie oporności elektrod |  |
| 10 | Dwa typy impulsu jedno i dwufazowy |  |
| 11 | Elektrody Defibrylacyjne jedno i dwukilowe sterydowe aktywne i pasywne o minimalnym zakresie długości 65-75cm o średnicy poniżej 9F, ze złączem DF4/DF1 do wyboru |  |
| 12 | Telemetria bezprzewodowa |  |
| 13 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  |
| 14 | Dostępny algorytm różnicowania czestoskurczy nadkomorowych i komorowych na podstawie analizy elektrografu dwukanałowego |  |
| 15 | Trendy i statystyki rytmu i stymulacji serca |  |
| 16 | Wysoka energia stymulacji po wyładowaniu |  |

……………………………………

Data i podpis Wykonawcy

| Część nr 11: Zaawansowany stymulator resynchronizujący (CRTP) z elektrodami |  |
| --- | --- |
|  | Ilość |  |  |
|  | nazwa producenta |  |  |
|  | miejsce produkcji |  |  |
|  | rok produkcji ( nie wcześniej niż 2019 ) |  |  |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |  |
| 1 | Masa poniżej 25 gramów |  |  |
| 2 | Żywotność stymulatora nie krócej niż 7 lat przy 100% pacing, A=2.5V & V=1.0V, pulsewidth 0.4 ms, pacingrate: 60 min-1, |  |  |
| 3 | Rodzaje stymulacji DDD/R/, DDI/R, VVI/R/, AAI/R/, BiV |  |  |
| 4 | Częstość stymulacji 40 – 150/ min. |  |  |
| 5 | Amplituda impulsu 1.2 – 7.0 V |  |  |
| 6 | Szerokość impulsu ( A/V) 0,10 – 1,0 ms |  |  |
| 7 | Czułość przedsionka/komory 0,25/1,0 mV...4.0/7,5mV |  |  |
| 8 | Polarność czułości i stymulacji ( A/V ), unipolarny i bipolarny |  |  |
| 9 | Monitorowanie oporności elektrod |  |  |
| 10 | Opis stanu baterii – wskaźnik zużycia baterii |  |  |
| 11 | Elektrody A i V pasywne i aktywne |  |  |
| 12 | Elektrody A i V sterydowe |  |  |
| 13 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  |  |
| 14 | Zestaw do kontrastowania CS z balonem |  |  |
| 15 | Elektrody do CS (LV) typu OTW – do wyboru min. 3 typy krzywizn |  |  |
| 16 | Elektrody lewokomorowe czteropolowe |  |  |

……………………………………

Data i podpis Wykonawcy

| Cześć nr 12: Całkowicie podskórny ICD z impulsem wysokoenergetycznym minimum 80J |  |
| --- | --- |
|  | Ilość |  |  |
|  | nazwa producenta |  |  |
|  | miejsce produkcji |  |  |
|  | rok produkcji ( nie wcześniej niż 2019 ) |  |  |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |  |
| 1 | Dopuszczony do użytku na terenie UE |  |  |
| 2 | Jedna elektroda podskórna dostarczana wraz z zestawem do jej wprowadzania |  |  |
| 3 | Trwała izolacja elektrody wytrzymująca resuscytację krażeniowo – oddechowa |  |  |
| 4 | Możliwość wyboru wektora detekcj. |  |  |
| 5 | Detekcja programowana w zakresie dolnym minimalny zakres 170-200/minute |  |  |
| 6 | Impuls wysokoenergetyczny minimum 80J |  |  |
| 7 | Czas ładowania nie większy niż 10s |  |  |
| 8 | Możliwość wysylania impulsów odwrotnej polarności |  |  |
| 9 | Wykrywanie systoli dłuższej niż 3,5s po interwencji ICD i podjęcie stymulacji serca przy użyciu elektrody podskórnej minimum przez 30s od interwencji |  |  |
| 10 | Możliwość zapisania w pamięci ICD epizodów arytmii |  |  |

……………………………………

Data i podpis Wykonawcy

| Część nr 13: Zestaw do zamykania nieprawidłowej komunikacji międzyprzedsionkowej typu ASD i PFO |  |
| --- | --- |
|  | Ilość |  |  |
|  | nazwa producenta |  |  |
|  | miejsce produkcji |  |  |
|  | rok produkcji ( nie wcześniej niż 2019 ) |  |  |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |  |
| 1 | Samocentralizacja okludera w ubytku |  |  |
| 2 | Mechanizm zamknięcia ubytku poprzez wypełnienie otworu przez część środkową okludera |  |  |
| 3 | Zakres części środkowej okludera do zamykania ASD od 4 do 40 mm, umożliwiający zamykanie małych, średnich, dużych ubytków i bardzo dużych ubytków. Przy czym w zakresie średnic od 4 do 20 mm wymagana jest dostępność okluderów o wielkości części środkowej rosnącej co 1 mm (np. 15 mm, 16 mm, 17 mm itp.), a w zakresie średnic od 22 do 40 mm, okluderów o wielkości części środkowej rosnącej co najwyżej o 2 mm |  |  |
| 4 | Możliwość zamknięcia ubytków przednio-górnych, bez rąbka aortalnego |  |  |
| 5 | Możliwość wprowadzenia implantu do zamykania ASD przez koszulki wprowadzające o wielkości: dla implantów o średnicach cześci środkowej od 4 do 10 mm koszulka 6 French od 11 do 17 mm koszulka 7 French od 18 do 19 mm koszulka 8 French od 20 do 24 mm koszulka 9 French od 26 do 30 mm koszulka 10 French od 32 do 40 mm koszulka 12 French |  |  |
| 6 | Dostępność okluderów do zamykania PFO o średnicach dysku prawostronnego 18, 25, 30,35 mm |  |  |
| 7 | Możliwość wprowadzenia implantu do zamykania PFO przez koszulki dostarczające o wielkości: dla implantów o średnicach dysku prawostronnego 18,25,30 mm - koszulka 8 French, 35 mm - koszulka 9 French |  |  |

……………………………………

Data i podpis Wykonawcy

Część 14

Wysokoenergetyczny kardiowerter-defibrylator resynchronizujący /CRT-D z możliwością dwupunktowej stymulacji lewej komory

|  | Ilość |  |
| --- | --- | --- |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji nie wcześniej niż 2019 |  |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |
|  | Kardiowerter – defibrylator CRT-D z możliwością dwupunktowej stymulacji lewej komory |  |
| 1 | Stymulacja dwupunktowa lewej komory |  |
| 2 | Energia min. 37J od pierwszego szoku |  |
| 3 | Dwa rodzaje impulsu dwufazowego |  |
| 4 | Ilość wyładowań wysokoenergetycznych w jednej sekwencji dla każdej strefy > 7 |  |
| 5 | Min. 3 konfiguracje wektora szoku |  |
| 6 | Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta w komorze |  |
| 7 | Bezprzewodowa komunikacja z programatorem |  |
| 8 | Pomiar poziomu płynów w tkankach |  |
| 9 | Automatyczny follow up |  |
| 10 | Optymalizacja terapii ATP, wybór ostatecznej skutecznej terapii |  |
| 11 | Możliwość konfiguracji zapisu kanałów IEGM |  |
| 12 | Min. 12 konfiguracji stymulacji dla czteropolowej elektrody LV |  |
| 13 | Negatywna histereza AV |  |
| 14 | Możliwość zaprogramowana jednego ATP w strefie VF |  |
| 15 | Możliwość zapamiętywania ostatecznej skutecznej terapii ATP |  |
| 16 | VV deley (MS) 0-100 |  |
| 17 | Możliwość programowania czułości w celu unikania wyczuwania zał.T |  |
| 18 | Zdalne monitorowanie pacjenta przez internet |  |
| 19 | System bezobsługowy dla pacjenta z codzienną automatyczną transmisją danych |  |
| 20 | Możliwość stymulacji rate response podczas działania algorytmu Mode Switching |  |
| 21 | Auto MRI- automatyczna zmiana trybu stymulacji w polu magnetycznym podczas badania MRI |  |
|  | Elektroda stymulująca komorowa LV MRI (do zatoki wieńcowej) |  |
| 1 | Łącznik IS-1/lS4 |  |
| 2 | Elektroda bipolarna |  |
| 3 | Uwalniająca steryd |  |
| 4 | Osłona silikonowa |  |
| 5 | Elektroda czteropolowa |  |
|  | Zestaw do kaniulacja zatoki wieńcowej |  |
| 1 | Różne krzywizny „koszulek” do zatoki wieńcowej |  |
| 2 | „Zastawka” do w/w koszulek |  |