Aparat rtg mobilny do wykonywania zdjęć przyłóżkowych  1 szt.

Wspólna specyfikacja techniczna dla obu aparatów, odmienne opisy techniczne detektorów.

Nazwa/typ/model …………..

Rok produkcji ………..

| Lp. | Parametr/Asortyment | Wymagany parametr | Oferowany Parametr/Asortyment Strona w folderze, katalogu z potwierdzeniem parametru | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |
|  | Mobilny aparat RTG w pełni cyfrowy z napędem silnikowym i detektorem Aparat fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy. Rok produkcji aparatu 2018. Certyfikat CE i Deklaracja Zgodności producenta na cały oferowany aparat . Główne elementy oferowanego aparatu: statyw aparatu, generator wysokiego napięcia, lampa RTG, obudowa wyprodukowane przez tego samego producenta | TAK |  |  |
| II. Generator, lampa RTG |
|  | Max. moc generatora ≥ 30 kW | TAK, podać |  |  |
|  | Max natężenie prądu lampy ≥ 300 mA | TAK, podać |  | > 400 mA – 3 pkt., ≤ 400 mA – 0 pkt |
|  | Zakres napięć min: 50 - 125 kV | TAK, podać |  | Zakres 50-125 kV – o pkt, zakres większy 40-125 kV – 3 pkt |
|  | Zakres nastaw mAs co najmniej w zakresie 0,4 -300 mAs | TAK, podać |  | Największa rozpiętość – 3 pkt Najmniejsza - 0 pkt Pozostałe - 1 pkt |
|  | Najkrótszy czas ekspozycji ≤ 1 ms zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mobilnego aparatu posiadającego najkrótszy czas ekspozycji wynoszący 4 ms | TAK, podać |  |  |
|  | Dwa lub jedno ognisko, w przypadku dwóch ich wielkość największego ogniska lampy RTG ≤ 1,3 a mniejszego ≤0.7, (Zgodnie z IEC 60336), w przypadku jednego ogniska ognisko rozmiar ≤0.9, | TAK, podać |  | Dwa ogniska 10 pkt jedno ognisko 1 pkt. |
|  | Pojemność cieplna anody ≥ 120 kHU | TAK, podać |  | Wartość największa – 3 pkt Najmniejsza - 0 pkt Pozostałe - 1 pkt |
|  | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 1000 kHU | TAK, podać |  |  |
|  | Zintegrowany (wbudowany w aparat ) system pomiaru dawki DAP | TAK |  |  |
|  | Świetlny symulator pola ekspozycji | TAK |  |  |
|  | Obrót kolimatora ≥ +/- 90º | TAK, podać |  |  |
|  | Wykonanie ekspozycji przy zasilaniu z akumulatorów aparatu | TAK |  |  |
|  | Wykonanie ekspozycji przy zasilaniu z gniazdka sieciowego (przy rozładowanych akumulatorach aparatu do 90%) | TAK |  |  |
| III. Statyw aparatu- konstrukcja mechaniczna, napęd |
|  | Ramię teleskopowe lub kolumna | Tak podać |  |  |
|  | Maksymalna wysokość ogniska nad podłogą ≥ 200 cm Zamawiający dopuści aparat z maksymalną wysokością ogniska nad podłogą 195cm | TAK, podać |  |  |
|  | Szerokość aparatu ≤ 60 cm zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mobilnego aparatu o szerokości 62,48 cm Zamawiający dopuszcza szerokość aparatu 67cm | TAK, podać |  | Najmniejsza szerokość aparatu – 3 pkt Największa szerokość aparatu - 0 pkt Pozostałe - 1 pkt |
|  | Wysięg poziomy ramienia (liczony od kolumny aparatu do ogniska) ≥ 110 cm Zamawiający dopuści aparat z wysięgiem poziomym ramienia 107 cm | TAK, podać |  | Wysięg ≥ 110 cm – 0 pkt, Wysięg ≥ 120 cm – 3 pkt |
|  | Obrót lampy do położenia umożliwiającego zrobienie zdjęcia promieniem poziomym | TAK |  |  |
|  | Aparat wyposażony we własny zespół napędowy zapewniający zmotoryzowane ruchy aparatu | TAK |  |  |
|  | Masa aparatu (z akumulatorami) ≤ 320 kg. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu o wyższej masie, pod warunkiem załączenia do oferty ekspertyzy potwierdzającej możliwość użytkowania aparatu w siedzibie Zamawiającego. Ekspertyzę należy wykonać w oparciu o dokumenty, stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający wymaga ekspertyzy technicznej (wykonanej przez rzeczoznawcę budowlanego w zakresie konstrukcji budowlanych posiadającego uprawnienia do projektowania bez ograniczeń) odnośnie nośności i przebicia stropu i posadzek w budynku głównym od zaproponowanego urządzenia. Ekspertyza ma wykazać, że można takie urządzenie zastosować bez szkody dla konstrukcji budynku. | TAK, podać |  |  |
|  | Wszystkie kable do lampy poprowadzone wewnątrz obudowy – konstrukcja ułatwiająca czyszczenie aparatu (bez kabli karbowanych) | TAK/NIE |  | TAK – 3 pkt NIE – 1 pkt |
|  | W przypadku, gdy aparat posiada nogę (platformę/miejsce osadzenia kółek) z przodu aparatu, a konstrukcja aparatu uniemożliwia ruch kolumny w zakresie 90 stopni w prawo-lewo (czyli wykonanie zdjęcia przy łóżku w przypadku gdy aparat stoi bokiem do łóżka) wspominana nóżka nie może być wyższa niż 12 cm i dłuższa niż 40 cm |  |  |  |
| IV. Pozostałe wyposażenie |
|  | Komora dozymetryczna do pomiaru dawki ( DAP ) Pomiar dawki | TAK |  |  |
|  | Przycisk ekspozycyjny na kablu, dł. min. 4 m zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mobilnego aparatu posiadającego przycisk ekspozycyjny na kablu o długości 2,5m | TAK |  |  |
|  | Pilot do zdalnego wyzwalania ekspozycji | TAK |  |  |
|  | Wskaźnik odległości SID (optyczny lub miarka) | TAK |  |  |
|  | Filtracja całkowita min. 3,0 mm Al | TAK |  |  |
|  | Filtracja dodatkowa 1 mm Al + 0,1 lub 0,2 mm CU ( lub równoważnik) Zamawiający dopuszcza filtrację dodatkową 4,3 mmAl | TAK |  |  |
|  | Konsola operatora zintegrowana z aparatem | TAK |  |  |
|  | Monitor LCD dotykowy wbudowany w aparat | TAK |  |  |
|  | Interfejs j. polski | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – j. angielski – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do badań ogólnodiagnostycznych w tym noworodków. Zamawiający uzna za równoważne możliwość tworzenia indywidualnych programów anatomicznych dedykowanych do badań ogólnodiagnostycznych oraz pediatrycznych | TAK |  |  |
|  | Możliwość wpisania danych pacjenta bezpośrednio na stanowisku. Możliwość generowania i eksportowania raportów w formacie xml. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające co najmniej zmianę zaczernienia i kontrastu, obracanie obrazu, zoomowanie, kolimację prostokątną, pomiary odległości i kątów, nanoszenie adnotacji oraz monitorowanie dawki ( zgodnie z dyrektywą unijną i regulacjami wewnętrznymi ). Zamawiający wymaga zgodnie z wymogiem monitorowania dawki raportowania dawki zgodnie z IHE Radiology Technical Framework i Dicom standard – część 16 tzn: Możliwość wysyłania z systemu stacji technika raportu o dawce bezpośrednio do systemu PACS ( z przeznaczeniem do zapisu w formacie ustrukturyzowanego raportu Dicom (DICOM Structured Report) Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do wstępnej automatycznej obróbki obrazu | TAK |  |  |
|  | Interfejs sieciowy zgodny z DICOM 3.0 z protokołami Worklist Manager, Modality Performed Procedure Step, Print, Send, | TAK |  |  |
| V. Pozostałe wymagania |
|  | Szkolenie z zakresu obsługi – personelu Zamawiającego w zakresie obsługi oferowanego aparatu potwierdzone certyfikatem ( zaświadczeniem). Trzy dni szkolenia bezpośrednio po dostawie i uruchomieniu oraz dodatkowe dwa dni w uzgodnionym terminie. | TAK |  |  |
|  | Wszystkie wymagane przez producenta oferowanego aparatu przeglądy w okresie gwarancji (podać ile ) – zawarte w cenie oferty | Podać |  |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii, codziennie, 365 dni w roku, 24 h/dobę, czas reakcji serwisu max. 24 h w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku) Zakończenie działań serwisowych w przypadku awarii w czasie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia awarii. . W uzasadnionych przypadkach, termin ten może za zgodą Zamawiającego ulec wydłużeniu do 14 dni | TAK |  |  |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych poinstalacyjnych i specjalistycznych potwierdzonych protokołem | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi oferowanego aparatu w języku polskim wraz z dostawą aparatu. | TAK |  |  |
|  | Podłącznie aparatu, jego systemu cyfrowego do sieci szpitalnej na koszt Wykonawcy | TAK |  |  |
|  | Fartuchy ochronne i osłony na tarczycę dla personelu medycznego z superlekkiej dwupierwiastkowej mieszaniny bezołowiowej zapewniającej deklarowany poziom ochrony przy napięciu 100 kV, kroje damskie i męskie z certyfikatami CE i deklaracją zgodności oddzielne dla każdego oferowanego modelu dostosowane do wzrostu personelu, wzory męskie i damskie w ilości 4 sztuk w tym dwa 2 dwuczęściowe: typu garsonka składające się z dwóch zachodzących na siebie części kamizelka z eelastycznym pasem z rzepami krzyżującymi się na plecach w celu podtrzymania ledźwiowego odcinka kręgosłupa z zapięciem rzepem na lewym barku, kamizelka i spódnica z kieszeniami, ochrona 0.50/0.025mm Pb oraz 2 sztuki jednoczęściowy fartuchów składających się z dwóch zachodzących na siebie części celem zapewnienia większej ochrony z przodu oraz mozliwością lepszego dopasowania, regulowanego 18 cm elastycznego pasa , bocznego zapięcia na rzep z kieszenią, ochrona 0.50/0.025mm pB przród/tył oraz 4 osłony na tarczycę stójka o szerokości 5 cm, i ślniak długości 12 cm, grubość 0.50mmPb | TAK |  |  |
|  | osłona dla pacjenta - półfartuch | TAK |  |  |
|  | 1 osłona dla pacjenta typu koc | TAK |  |  |
|  | Gwaranacja 24 miesiące | Tak |  |  |

| Detektor bezprzewodowy do aparatu przewoźnego nr 1 Nazwa/typ/model ………….. Rok produkcji ……….. |
| --- |
|  | Detektor bezprzewodowy do stosowania dla pacjenci na wózkach, łóżkach itp. rok produkcji 2018 | TAK |  |  |
|  | Wymiary detektora ( z obudową ) Podać wymiary pola aktwnego zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie detektora posiadającego aktywne pole obrazowania o wielkości 350x426mm Zamawiający dopuści detektor o wymiarach 35x43 cm Zamawiający dopuści detektor prostokątny o wymiarach matrycy aktywnej min. 34 x 42 cm | ≥ 43 cm x 43 cm |  |  |
|  | Rozdzielczość detektora (liczba pikseli) Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie detektora o rozdzielczości 5,9 mln | ≥ 6 mln |  | Najwyższa wartość –5 pkt Najmniejsza wartość - 0 pkt Pozostałe - 1 pkt |
|  | Rozmiary piksela | ≤ 150 µm |  |  |
|  | Detektor wyposażony w zintegrowaną rączkę ułatwiającą przenoszenie i obsługę detektora | Tak / Nie |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt. |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej – jodek cezu (CsI) | TAK, podać |  |  |
|  | Akumulator detektora doładowywany podczas przechowywania w kieszeni na detektor zintegrowanej z obudową mobilnego aparatu rtg. W przypadku odpowiedzi „NIE”, należy wyposażyć aparat w zewnętrzną ładowarkę i min. jeden zapasowy akumulator do detektora | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt. |
|  | Masa detektora z akumulatorem ≤ 3,5 kg Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy renomowanego producenta z detektorem o wadze 3,7 kg Zamawiający dopuści aparat z detektorem o masie 3,6 kg | tak podać |  | Waga najmniejsza –5 pkt Waga największa - 0 pkt Pozostałe - 1 pkt |
|  | Wodoodporność min. (IPX6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie detektora nie posiadającego wodoodporności IPX6 Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy renomowanego producenta z detektorem o wodoodporności IPX0 i dopuści specjalnie dedykowaną osłonę na detektor zwiększający poziom wodoodporności detektora Zamawiający dopuści detektor o klasie IPX3 lub IPX4 | tak |  |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa w postaci dedykowanego oprogramowania, które przetwarza obraz do postaci o tak wysokiej jakości, jak przy użyciu tradycyjnej, fizycznej kratki przeciwrozproszeniowej, redukując tym samym otrzymywaną dawkę promieniowania RTG dla Pacjenta Zamawiający uzna za równoważne i przyzna punkty za kratkę przeciwrozproszeniową, która jest nie widoczna na obrazie, gdyż jest zdecydowanie gęstsza niż rozdzielczość przestrzenna detektora. Zamawiający uzna spełnienie warunku poprzez zaoferowanie dedykowanej kratki przeciwrozproszeniowej mocowanej na detektor która nie ogranicza ładowania detektora w szufladzie aparatu (może być zamocowana cały czas) | Tak/nie |  | Tak – 5 pkt nie - 0 pkt |
|  | WYKREŚLONY |  |  |  |
|  | Podgląd obrazu ≤ 5 sek. | tak |  | Najkrótszy czas –5 pkt Najdłuższy czas - 0 pkt Pozostałe - 1 pkt |
|  | Liczba bitów przetwarzania ≥ 14 bitów | tak |  | Najwyższa wartość –5 pkt Najmniejsza wartość - 0 pkt Pozostałe - 1 pkt |

…………………………………

( data i podpis Wykonawcy )