DZPZ/333/14UEPN/2021                                                                                                              Załącznik nr 4 do SWZ

Formularz parametrów wymaganych i ocenianych

Część nr 1  - aparat USG z funkcją Dopplera

Model ……………………………………………………………………….

Producent …………………………………………………………………...

Kraj pochodzenia …………………………………………………………..

Rok produkcji ………………………………………………………………

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy, wysokiej klasy z 4 głowicami. Aparat nowy, nieużywany. Wyklucza się aparaty demo. Rok produkcji 2020/2021 | Tak, podać |  |  |
|  | Wybierane częstotliwości pracy dla trybu 2D min. 2-18 MHz | Tak, podać |  |  |
|  | Dynamika systemu w dB > 260 dB | Tak, podać |  |  |
|  | Technologia cyfrowa – min. ośmiokrotny system przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym przetwarzaniem wiązki. | Tak, podać |  |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów odbiorczych min. 300 000 | Tak, podać |  |  |
|  | Ilość niezależnych, identycznych gniazd dla różnego typu głowic obrazowych min. 3 | Tak, podać |  |  |
|  | Monitor LCD o przekątnej min. 21 cali | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość regulacji położenia monitora LCD: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół. | Tak |  |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi wysuwana spod pulpitu aparatu Dopuszcza się aparat z klawiaturą bez funkcji wysuwania. | Tak, podać |  |  |
|  | Panel dotykowy LCD wspomagający obsługę aparatu o przekątne min. 8 cali | Tak |  |  |
|  | Regulacja wysokości panelu sterowania min. 20 cm | Tak |  |  |
|  | Regulacja panelu sterowania lewo-prawo min. +/- 30 st. | Tak |  |  |
|  | Waga aparatu max. 90 kg | Tak |  |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. pamięć Cine-loop) – min. 2 000 obrazów | Tak |  |  |
|  | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów. | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie DICOM 3.0 umożliwiające zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | Tak |  |  |
|  | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach co najmniej JPEG, AVI, WMV9, DICOM. Dopuszcza się co najmniej JPEG, AVI, DICOM. | Tak |  |  |
|  | Eksportowanie na nośniki przenośne DVD/CD, pamięci Pen-Drive, zewnętrzne-przenośne twarde HDD | Tak |  |  |
|  | Napęd CD/DVD wbudowany w aparat | Tak |  |  |
|  | Wewnętrzny dysk wykonany w technologii SSD tzw. systemowy min. 128 GB | TAK |  |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy HDD min. 500 GB na dane użytkownika | Tak |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Wideoprinter cyfrowy czarno-biały | Tak |  |  |
|  | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań z opisem i zdjęciami | Tak |  |  |
|  | Porty USB 2.0 lub 3.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – min. 2 porty USB | Tak |  |  |
|  | Wbudowane w aparat wyjście video | Tak |  |  |
|  | Wbudowane w aparat wyjście Ethernet 10/100 Mbps lub więcej | Tak |  |  |
|  | Wbudowana bateria pozwalająca na min. 2 godziny pracy aparatu przy utracie zasilania | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie |  |  |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) | Tak |  |  |
|  | Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy min. 36 cm | Tak |  | 36cm – 0 pkt. > 36 cm – 2 pkt. > 39 cm – 5 pkt. |
|  | Suwaki wzmocnienia strefowego – min. 8 suwaków | Tak |  |  |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE – podać wartość powiększenia min. 16x -22x | Tak |  | 16-22x – 0 pkt. > 24x – 2 pkt. > 26x – 5 pkt |
|  | Porównywanie min. 8 ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta | Tak |  |  |
|  | Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode – min. 450 obr./sek. | Tak |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne z wykorzystaniem techniki inwersji fazy | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację. Używające jednorazowo min. 3 częstotliwości do uzyskania obrazu – inne niż wyżej wymienione | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie trapezowe min. +/- 25 stopni | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie rombowe | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie typu Compound Imaging lub równoważne | Tak |  |  |
|  | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego - wielokierunkowego w trakcie nadawania i odbioru | Tak |  |  |
|  | Technologia przetwarzania sygnału oparta na RAW DATA pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę min. wzmocnienia, dynamiki. | Tak |  |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF min. 3 częstotliwości dla każdej głowicy | Tak |  |  |
|  | Zakres prędkości Doppler Pulsacyjnego (PWD) min. 12 m/sek przy zerowym kącie bramki | Tak, podać |  | 12 m/sek. – 0 pkt. > 12 m/sek – 2 pkt. > 16 m/sek – 5 pkt. |
|  | Wielkość bramki Dopplerowskiej min. 1-20 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej – min. +/- 25 stopni | Tak, podać |  | 25 stopni – 0 pkt. > 25 stopni – 5 pkt. |
|  | Możliwość przesunięcia linii bazowej Dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie | Tak |  |  |
|  | Korekcja kąta bramki dopplerowskiej min. +/- 80 st. | Tak, podać |  |  |
|  | Technologia optymalizująca zapis spektrum dopplera w czasie rzeczywistym | Tak |  |  |
|  | Zakres prędkości Doppler Pulsacyjny (PWD) w trybie TRIPLEX min. 6-12 m/sek przy zerowym kącie | Tak, podać |  | 6-12 m/sek. – 0 pkt. > 12 m/sek – 2 pkt. > 16 m/sek – 5 pkt. |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) min. 3 częstotliwości dla każdej głowicy | Tak |  |  |
|  | Prędkość odświeżania dla CD min. 300 klatek/sek | Tak, podać |  | 300 kl/s – 0 pkt. > 300 kl/s – 2 pkt. > 360 kl/s – 5 pkt. |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. +/- 25 stopni | Tak, podać |  | 25 stopni – 0 pkt. > 25 stopni – 5 pkt. |
|  | Ilość map kolorów w Dopplerze Kolorowym (CD) min. 20 map | Tak, podać |  |  |
|  | Optymalizacja zapisów CD w zależności od badanego miejsca anatomicznego (ustawienie skali, linii, bazowej, częstotliwości pracy). Dopuszcza się aparat z optymalizacją zapisów CD w zależności od badanego miejsca anatomicznego polegająca na automatycznym dostosowywaniu położenia i kąta ramki CD | Tak |  |  |
|  | Tryb angiologiczny (Doppler mocy) | Tak |  |  |
|  | Tryb kolorowego i spektralnego Dopplera Tkankowego | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: kardiologicznych, brzusznych, tarczycy, sutka, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedycznych, urologicznych | Tak |  |  |
|  | Liczba par kursorów pomiarowych – min. 10 | Tak |  | 10 par – 0 pkt. > 10 par – 2 pkt. > 15 par – 5 pkt. |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym wraz z pakietem oprogramowania obliczeniowego. | Tak |  |  |
|  | GŁOWICE (Sondy) |
|  | Sonda Convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnych wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej | Tak, podać model |  |  |
|  | Wybierane częstotliwości pracy przetwornika min. 2 – 6 MHz | Tak |  |  |
|  | Liczba elementów – min. 700 | Tak, podać |  |  |
|  | Kąt pola skanowania min. 70 stopni | Tak |  |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  |  |
|  | Sonda sektorowa do badań kardiologicznych i transkranialnych | Tak, podać model |  |  |
|  | Zakres pracy przetwornika min. 1,8 – 4,2 MHz | Tak |  |  |
|  | Ilość elementów min. 90 | Tak, podać |  |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  |  |
|  | Sonda liniowa do badań naczyniowych wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej | Tak, podać model |  |  |
|  | Zakres pracy przetwornika min. 3,5 – 11,0 MHz | Tak |  |  |
|  | Ilość elementów min. 700 | Tak, podać |  |  |
|  | FOV sondy 40 mm +/-3 mm | Tak |  |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  |  |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego min. +/-30 stopni | Tak |  |  |
|  | Sonda liniowa wysokoczęstotliwościowa wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej | Tak, podać model |  |  |
|  | Zakres pracy przetwornika min. 5,0 – 18,0 MHz | Tak |  |  |
|  | Ilość elementów min. 1 000 | Tak, podać |  |  |
|  | FOV sondy max 40 mm | Tak |  |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert. |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł Elastografii obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z głowic liniowych – wymienić min. 2 głowice na których istnieje taka możliwość. Wskaźnik prawidłowej siły ucisku w trybie elastografii wyświetlany na ekranie. Możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności min. 2 miejsc. Dopuszcza się rozbudowę o 1 głowicę. | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów min. 60-100 cm | Tak, podać |  | 60-100 cm – 0 pkt. > 150 cm – 2 pkt. > 200 cm – 5 pkt. |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb dopplera kolorowego o wysokiej czułości i rozdzielczość w obrazowaniu małych przepływów. | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań małych narządów. Zakres częstotliwości pracy w trybie 2D min. 3,5 -14 MHz. Liczba elementów tej głowicy min. 1 500, FOV szerokości 60 mm +/-3 mm. Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii. Dopuszcza się aparat USG z możliwością rozbudowy o głowicę liniową do badań małych narządów o zakresie częstotliwości pracy w trybie 2D 5,0 -12,0 MHz, liczbie elementów głowicy 512, FOV szerokości 50 mm, z możliwością pracy z oprogramowaniem do elastografii | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę z kanałem biopsyjnym przez czoło sondy z możliwością wyboru min. 3 kątów wejścia w tym min. jednym zbliżonym do 90 stopni. Podać model | Tak |  |  |
|  | GWARANCJA I SERWIS |
|  | Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy. | Tak |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | Tak |  |  |

Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Kolumna „Parametr  oferowany” musi być w całości wypełniona.