DZPZ/333/14UEPN/2021                                                                                                              Załącznik nr 5 do SWZ

Formularz parametrów wymaganych i ocenianych

Część nr 2  - aparat EMG

Model ……………………………………………………………………….

Producent …………………………………………………………………...

Kraj pochodzenia …………………………………………………………..

Rok produkcji ………………………………………………………………

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | GŁOWICA WZMACNIACZY: |
|  | Impedancja wejściowa: > 200 MΩ w trybie różnicowym, > 1000 MΩ w trybie wspólnym. | Tak |  |  |
|  | Poziom szumów przy zwartym wejściu w paśmie 2 Hz – 10 kHz: maks. 0,5 µVrms. | Tak/Nie, podać |  | Poziom szumów przy zwartym wejściu w paśmie 2 Hz – 10 kHz < 0,5 µVRMS. Tak = 10 pkt. Nie = 0 pkt. |
|  | Współczynnik tłumienia sygnałów współbieżnych, CMRR: min. 120 dB. | Tak/Nie, podać |  | Współczynnik tłumienia sygnałów współbieżnych, CMRR > 120 dB. Tak = 10 pkt. Nie = 0 pkt. |
|  | Rozdzielczość przetwarzania A/C dla wszystkich sygnałów NCS/EMG/EP: 20 bity. | Tak/Nie, podać |  | Rozdzielczość przetwarzania A/C dla wszystkich sygnałów NCS/EMG/EP > 20 dB. Tak = 10 pkt. Nie = 0 pkt. |
|  | Regulacja podstawy czasu: 0,1 ms/dz - 16 s/dz. | Tak |  |  |
|  | Filtr górnoprzepustowy – dolna częstotliwość graniczna (-3dB): 0,01 Hz – 3 kHz. | Tak |  |  |
|  | Filtr dolnoprzepustowy – górne częstotliwość graniczna (-3dB): 20 Hz – 13 kHz. | Tak |  |  |
|  | Filtr pasmowy 50 Hz (przeciwzakłóceniowy) | Tak |  |  |
| II | Stymulator prądowy: | Tak |  |  |
|  | Maksymalne natężenie prądu stymulującego: 100 mA | Tak |  |  |
|  | Czas trwania impulsu stymulującego: 0,02 - 1 ms | Tak |  |  |
|  | Maksymalna częstość stymulacji: 200 Hz | Tak |  |  |
|  | Stymulacja z częstością zmienianą losowo z regulacją procentowego odchylenia od zadanej częstości maksymalnej | Tak |  |  |
| III | BUDOWA APARATU |
|  | Wózek o specjalizowanej, metalowej, solidnej budowie, wyposażony w: Duże ogumowane koła z blokadą w min. 2 kołach, Wbudowany w sposób trwały komputer PC, Wbudowany w sposób trwały w podstawę wózka transformator separujący 230/230V 50Hz, Wychylno-obrotowe ramię dla głowicy wzmacniaczy i stymulatora prądowego, Integralny, zamontowany trwale, statyw dla monitora LCD z regulacją w pionie, kącie obrotu i kącie nachylenia, Półkę na jednostkę centralną, Wysuwaną szufladę na klawiaturę PC, Półkę dla drukarki, Kable łączące elementy systemu ukryte wewnątrz wózka, a kabel do głowicy wzmacniaczy wewnątrz ramienia | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |  |
|  | Jednostka centralna jednomodułowa, bezpośrednio połączona z komputerem za pomocą kabla USB, z wbudowanym zespołem stymulatorów: prądowym, słuchowym AEP i wzrokowym VEP, wyposażona w: Panel sterujący, wyposażony w następujące manipulatory i klawisze funkcyjne: Wskaźnik zasilania i wskaźnik czuwania Min. 6 kodowanych kolorami przycisków nawigacyjnych oprogramowania Min. 12 kodowanych kolorami przycisków funkcyjnych oprogramowania Przyciski regulacji parametrów prezentacji przebiegów (szybkość przesuwu / poziom czułości) Przycisk stymulacji pojedynczej, przycisk stymulacji powtarzalnej i wskaźnik stymulacji Pokrętło regulacji intensywności bodźca oraz przycisk resetowania intensywności bodźca Przyciski zmiany czasu trwania bodźca stymulującego i przyciski zmiany częstości powtarzania bodźców Pokrętło regulacji głośności dźwięku lub regulacji kursora, przycisk wyciszenia dźwięku, wskaźnik głośności i wskaźnik kursora Przyciski wyboru krzywej / znacznika / wyzwalacza Blok klawiatury numerycznej Zespół gniazd do podłączenia: Głowicy wzmacniaczy Elektrody stymulującej lub aktywnej rękojeści stymulującej dla stymulacji prądowej Monitora VEP i gogli VEP dla stymulacji wzrokowej Zestawu słuchawkowego AEP dla stymulacji akustycznej Przełącznika nożnego Zewnętrznej synchronizacji | Tak Tak |  |  |
|  | Głowica wejściowa, min. 3-kanałowa, jednomodułowa ze wzmacniaczami EMG/NCS/EP, bezpośrednio połączona z aparatem za pomocą kabla UTP, standard LAN, z wtykiem zabezpieczonym przed przypadkowym wypięciem kabla, zamontowana na ruchomym ramieniu wózka, wyposażona w: Min. 3 zespoły gniazd: 1 DIN i 2 TP, Min. 2 gniazda TP dla elektrody uziemiającej. | Tak Tak |  |  |
|  | Zaawansowana rękojeść stymulująca z regulacją bodźca wyposażona w: Min. 3 wymienne końcówki do stymulacji Przycisk zmiany polaryzacji wraz z dwoma wskaźnikami polaryzacji Pokrętło regulacji intensywności stymulacji Przycisk wyzwolenia bodźca pojedynczego lub włączenia/zatrzymania stymulacji ciągłej - przycisk uruchomienia/zatrzymania uśrednienia Przycisk specjalny, którego funkcja jest zależna od wykonywanego badania | Tak Tak Tak Tak Tak |  |  |
|  | Monitor LCD min. 21,5” wzorcowych wzrokowych sygnałów stymulujących o czasie opóźnienia ≤ 2 ms z zestawem połączeniowym 5 m. | Tak |  |  |
|  | Przełącznik nożny, min. 3 klawisze A, B, C, realizujące następujące funkcje: Przełącznik A zależny od programu Przełącznik B: włączenie/wyłączenie stymulacji Przełącznik C: wznowienie/wstrzymanie – zależnie od programu | Tak Tak Tak Tak |  |  |
| IV | SYSTEM KOMPUTEROWY |
|  | Nowoczesny, wysokiej jakości komputer stacjonarny: Procesor min. Intel Core i5 Pamięć RAM: min. 8 GB Dysk twardy SSD: min. 240 GB Monitor LCD min. 21,5” Drukarka laserowa monochromatyczna (czarno-biała) z funkcją automatycznego wydruku dwustronnego (duplex) Klawiatura i mysz komputerowa Oprogramowanie: Microsoft Windows 10 Pro, Microsoft Office 2019. | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |  |
| V | OPROGRAMOWANIE DIAGNOSTYCZNE |
|  | Neurografia: Przewodnictwo ruchowe, Przewodnictwo czuciowe, Fala F, Przewodnictwo odcinkowe (inching), Przewodnictwo mieszane, Ruchowe potencjały wywołane (MEP) – wymaga zewnętrznego stymulatora magnetycznego. 2.Odruch H. Odruch mrugania. Próba męczliwości (RNS). Współczulne odruchy skórne (SSR). EMG Ilościowe (QEMG): EMG spontaniczne (ocena czynności spoczynkowej), Analiza wielu jednostek ruchowych, Analiza zapisu interferencyjnego (ocena czynności wysiłkowej), Analiza w trybie off-line zapisanych sygnałów EMG, maksymalny czas pojedynczego zapisu: min. 15 minut, liczba zapisów: nieograniczona, Automatyczna ocena mięśni zgodnie z regułami definiowanymi przez użytkownika. Wzrokowe potencjały wywołane (VEP). Specjalne funkcje oprogramowania diagnostycznego: Możliwość uruchomienia w dowolnym momencie dodatkowych opcji oprogramowania diagnostycznego poprzez wpisanie nowego numeru licencji. Bez konieczności restartu komputera lub instalacji jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania. Możliwość zmiany języka oprogramowania diagnostycznego poprzez wybór języka z listy. Bez konieczności restartu komputera lub instalacji jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania. Automatyczna archiwizacja badań z możliwością określenia po ilu dniach od wykonania i czy jedynie badania oznaczone jako zakończone będą automatycznie archiwizowane we wskazanym katalogu. Możliwość wykonania kopii zapasowej bazy danych poprzez pojedyncze naciśnięcie przycisku oraz możliwość przywrócenia utworzonej wcześniej kopii zapasowej poprzez wybór kopii z listy. Bez konieczności restartu komputera lub instalacji jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania. Możliwość zabezpieczenia wykonanego badania przed przypadkową kontynuacją podczas przeglądu poprzez automatyczne oznaczenie badania jako ukończone po upływie jednej doby od jego wykonania i opcjonalnie pod warunkiem wygenerowania raportu z tego badania. | Tak |  |  |
| VI | AKCESORIA |
| 30. | Jednorazowa igłowa elektroda koncentryczna, stalowa, powlekana silikonem, z wolframowym rdzeniem, niebieska, 37 x 0,46 mm (26G), powierzchnia czynna 0,07 mm2, 25 szt., 1 op. Kabel ekranowany do jednorazowych koncentrycznych elektrod igłowych, długość 150 cm, wtyk DIN / Pogo Pin, 1 szt., 1 op. Elektroda powierzchniowa do stymulacji i odbioru bipolarna z odłączanym uchwytem, z wkładkami filcowymi ø 7 mm oddalonymi od siebie o 23 mm, z przewodem ekranowanym 2 m, 1 szt., 2 op. Elektroda powierzchniowa uziemiająca opaskowa, zielona, długość́ 18,5 cm, szerokość́ 2 cm, z odłączanym kablem ze złączem na zatrzask, długość́ 1,5 m, wtyk TP 1,5 mm, 1 szt., 1 op. Elektroda powierzchniowa uziemiająca metalowa średnica 32 mm, z kablem 1,2 m, 1 szt., 1 op. Elektroda powierzchniowa obrączkowa z kablem ekranowanym 1 m, wtyk DIN, 1 szt., 1 op. Jednorazowa nieżelowana elektroda powierzchniowa Ag/AgCl, powierzchnia czynna 4 x 7 mm, z kablem 8 cm, wtyk TP 0,7 mm, 50 szt., 1 op. Kabel ekranowany do jednorazowych elektrod powierzchniowych, 2 m, wtyk DIN / 2 x TP 0,7 mm (czarny, czerwony), 1 szt., 1 op. Opaska velcro do mocowania elektrod, 55 cm, czerwona, 3 szt., 1 op. Elektrody powierzchniowe miseczkowe złocone Grass, średnica miseczki 10 mm, otwór 2 mm, z kablem z kablem w izolacji teflonowej wzmacniany nićmi kevlarowymi długości 122 cm, 10 szt., 1 op. Pasta elektrodowa klejąco-przewodząca Ten20, słoik 228 g, 3 szt., 1 op. Żel przewodzący do elektrod SIGNAGEL, 250 g, tubka, 1 szt., 1 op. Żel peelingujący do przygotowania skóry NuPrep, 114 g, tubka, 3 szt., 1 op. Taśma samoprzylepna 3M Transpore, szerokość ok. 2,5 cm, rolka ok. 9 m, 12 szt., 1 op. Taśma pomiarowa winylowa samozwijalna, po jednej stronie centymetry, po drugiej cale, 1 szt., 1 op. | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |  |
|  | GWARANCJA I SERWIS |
| 40. | Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy. | Tak |  |  |
| 41. | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | Tak |  |  |

Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Kolumna „Parametr  oferowany” musi być w całości wypełniona.