DZPZ/333/14UEPN/2020                                                                                                                Załącznik nr 9 do SIWZ

Formularz parametrów wymaganych i ocenianych dla części nr 5

Sterylizator parowy szt. 1

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

| Lp. | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany*) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STERYLIZATOR PAROWY |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2020 | Tak, podać |  |  |
|  | Przestrzeń serwisowa dostępna od frontu urządzenia i/lub od strony załadowczej z prawej strony komory, sterylizator do zabudowy w dwie ściany | Tak, podać |  |  |
|  | Pojemność komory min. 8 jednostek sterylizacyjnych wg PN-EN 285/EN 285, (1 JS=300x600x300 mm, wxdxs) | Tak, podać |  |  |
|  | Pozioma przelotowa komora sterylizatora, z pełnym płaszczem grzejnym zapewniającym równomierne podgrzewanie całej powierzchni komory, drzwi i komora wykonane ze stali kwasoodpornej min. AISI 316 L, izolowane termicznie | Tak, podać |  |  |
|  | Zasilany parą z własnej wbudowanej elektrycznej wytwornicy pary | Tak |  |  |
|  | Wytwornica pary zasilana wodą demineralizowaną o przewodności poniżej 5µS/cm | Ta |  |  |
|  | Trzy oddzielne zawory bezpieczeństwa na komorze, płaszczu grzejnym i wytwornicy pary sterylizatora | Tak |  |  |
|  | Wytwornica pary, wykonanie kotła, armatury i grzałek ze stali kwasoodpornej min. AISI 316 L, izolowana termicznie | Tak |  |  |
|  | Wytwornica pary kontrolowana poprzez przetwornik ciśnienia. Poziom wody w wytwornicy pary kontrolowany niezależnie od przewodności wody zasilającej | Tak |  |  |
|  | Min. 8 stałych programów fabrycznych sterylizacji parowej (134˚C i 121˚C) w tym program do sterylizacji zestawów narzędziowych w pojemnikach sterylizacyjnych 134˚C oraz program na priony 134˚C, czas ekspozycji minimum 18 min., wszystkie programy sterylizacji o całkowitym czasie trwania max. 60 min. każdy | Parametr oceniany |  | 8 programów – 1 pkt. pow. 8 programów – 5 pkt. |
|  | Min. 3 programy testowe i przygotowawcze (Bowie Dick, test szczelności, program rozgrzewający) | Parametr oceniany |  | 3 programy – 1 pkt. pow. 3 programów – 5 pkt. |
|  | Możliwość zapisania w pamięci dodatkowo min. 8 programów | Parametr oceniany |  | 8 dod. programów – 1 pkt. pow. 8 dod. programów – 5 pkt. |
|  | Dowolnie programowalny mikroprocesorowy układ sterowania | Tak, podać |  |  |
|  | Sygnał optyczny i akustyczny po zakończeniu cyklu, optyczna i akustyczna informacja o błędach i awariach | Tak |  |  |
|  | Sterownik urządzenia po stronie załadowczej wyposażony w kolorowy dotykowy ekran sterowania o przekątnej ekranu min. 7 cali, umieszczony z boku komory sterylizatora na ergonomicznej wysokości 145 cm (+/- 10 cm) | Tak, podać |  |  |
|  | Ekran z wyświetlaczem min. 3 wierszowym po stronie wyładowczej, prezentacja w czasie rzeczywistym czasu pozostałego do zakończenia cyklu oraz numeru i nazwy aktualnego programu | Tak |  |  |
|  | Po stronie załadowczej analogowa (wartości parametrów) i graficzna (wykres temperatury i ciśnienia w funkcji czasu) prezentacja przebiegu cyklu sterylizacji w czasie rzeczywistym na ekranie sterownika z wyświetlaniem informacji o numerze i nazwie aktualnego programu, etapie cyklu, wartości F0, czasu pozostałego do zakończenia cyklu, informacji o błędach, wszystkie komunikaty w języku polskim | Tak |  |  |
|  | Programowanie automatycznego rozpoczęcia pracy przez sterylizator i samoczynnego wykonania testu szczelności | Tak |  |  |
|  | Wyłączniki bezpieczeństwa na panelach czołowych po stronie załadowczej i wyładowczej oraz wyłącznik zasilania elektrycznego na panelu czołowym sterylizatora po stronie załadowczej | Tak |  |  |
|  | Alarmy i komunikaty ostrzegawcze na ekranie sterownika oraz na wydruku prezentowane w języku polskim | Tak |  |  |
|  | Rejestracja parametrów cyklu w języku polskim, wydruk parametrów cyklu na wbudowanej w sterylizator drukarce panelowej (drukarka zamontowana po stronie załadowczej z boku komory sterylizatora), wydruk wartości ciśnienia i temperatury w komorze, wartości F0, wydruk wykresu temperatury i ciśnienia w funkcji czasu | Tak |  |  |
|  | Podłączenia sterownika sterylizatora parowego do komputera zewnętrznego klasy PC z posiadanym przez szpital specjalistycznym oprogramowaniem do archiwizacji cyklów sterylizacji oraz jednolitego informatycznego systemu do zarządzania obiegiem wyrobów sterylnych wraz z rejestracją pracy innych urządzeń centralnej sterylizatorni, za pomocą wbudowanych portów/interfejsów | Tak |  |  |
|  | Program serwisowy w sterowniku - informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego oraz interaktywny graficzny schemat instalacji wewnętrznej sterylizatora z podglądem pracy podzespołów na tym schemacie, stan pracy poszczególnych podzespołów na schemacie sygnalizowany np. zmianą koloru ikony podzespołu, możliwość w trybie serwisowym aktywowania podzespołów poprzez dotyk ikony podzespołu | Tak, podać |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed nieuprawnioną obsługą i zmianą parametrów poprzez wprowadzenie kodu, min. cztery poziomy dostępu w zależności od uprawnień | Tak |  |  |
|  | Mikroprocesorowy system kontroli pracy sterownika zatrzymujący automatycznie proces w przypadku wykrycia nieprawidłowości | Tak |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego | Tak |  |  |
|  | Zabezpieczenie programowalnych danych przed skasowaniem w przypadku zaniku napięcia zasilającego | Tak |  |  |
|  | Na panelu czołowym po stronie załadowczej manometry wskazujące ciśnienie w komorze, w płaszczu oraz w wytwornicy pary | Tak |  |  |
|  | Na panelu czołowym po stronie wyładowczej manometr wskazujący ciśnienie w komorze | Tak |  |  |
|  | Zawory procesowe sterowane pneumatycznie i wewnętrzna instalacja pary wodnej wykonane ze stali kwasoodpornej min. AISI 316 z przyłączami klamrowymi do szybkiego demontażu bez użycia narzędzi | Tak, podać |  |  |
|  | Lekka i energooszczędna konstrukcja komory, grubość ścian komory nie większa niż 8 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Rama, panele czołowe wykonane ze stali kwasoodpornej min. AISI 304 | Tak, podać |  |  |
|  | Komora wykonana w sposób umożliwiający łatwe przeprowadzenie czynności konserwacji i utrzymania czystości: - brak przewężenia światła komory przez kanał uszczelki - łatwe do demontażu przez obsługę szyny i filtr na spuście z komory | Tak |  |  |
|  | Drzwi przesuwane w płaszczyźnie pionowej, gładkie od strony komory, automatycznie zamykane i blokowane w trakcie trwania cyklu | Tak |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowczej i wyładowczej | Tak, podać |  |  |
|  | Drzwi komory napędzane elektrycznie wyposażone w zabezpieczenie uniemożliwiające zamkniecie drzwi, gdy natrafią one na opór | Tak, podać |  |  |
|  | Uszczelka drzwi o trwałości min. 2500 cykli sterylizacji, dociskana parą wodną lub sprężonym powietrzem | Parametr oceniany |  | 2500 cykli – 1 pkt pow. 2500 cykli – 5 pkt. |
|  | Próżnia w komorze wytwarzana za pomocą systemu próżniowego, z dwustopniową pompą z pierścieniem wodnym i napędem silnikiem elektrycznym, zapewniającego niski poziom hałasu poniżej 60 dB i wytworzenie próżni min. 40 mbar, system próżniowy bezobsługowy | Tak, podać |  |  |
|  | System oszczędzania wody chłodzącej | Tak |  |  |
|  | Sterylizator wyposażony w czujniki ciśnienia z sygnalizacją braku zasilania wodą i sprężonym powietrza | Tak |  |  |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne sterylizatora łącznie z wbudowaną wytwornicą pary - 1100 x 1600 x 2000 mm (sxgxw) | Tak, podać |  |  |
|  | Zasilanie elektryczne - 400V, 50 Hz, moc urządzenia nie przekraczająca 51 kW | Tak, podać |  |  |
|  | Zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 2014/68/EC dla elementów ciśnieniowych oferowanego urządzenia | Tak |  |  |
|  | Urządzenie oznakowanie znakiem CE z czterocyfrową notyfikacją (jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) | Tak |  |  |
|  | Konstrukcja i działanie sterylizatora zgodne z normą PN-EN 285/EN 285 | Tak |  |  |
|  | Urządzenie posiadające deklarację zgodności z dyrektywami UE (w tym zgodność z dyrektywą dot. wyrobów medycznych – 93/42/EEC) | Tak |  |  |
|  | Wózek wsadowy do wnętrza komory umożliwiający umieszczenie w komorze koszy i/lub pojemników sterylizacyjnych o pojemności min. 8 JS, wózek dwupoziomowy wyposażony w górną półkę o regulowanym położeniu (min. 4 różne położenia), wykonany ze stali kwasoodpornej min. AISI 316 L – 1 szt. Wózek wsadowy wyposażony w 8 koszy o pojemności 1 STE każdy i 16 koszy o pojemności ½ STE każdy | Tak, podać |  |  |
|  | Wózek transportowy/załadowczy dla wózka wsadowego o pojemności min. 8 JS, do za/wyładunku komory, wykonany ze stali kwasoodpornej min. AISI 304 – 2 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Demontaż starego sterylizatora. Zabudowa otworu montażowego i dostępu do przestrzeni serwisowej, wykonana ze stali kwasoodpornej min. AISI 304, wraz z adaptacją pomieszczenia i instalacji zasilających. Demontaż starego sterylizatora | Tak |  |  |
| Warunki gwarancji |
|  | Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy. |  |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 |  |  |  |

*)podać w przypadku innego, dopuszczonego rozwiązania/parametru oraz w przypadku parametru ocenianego.

Data i podpis ………………………………