Formularz parametrów oferowanych i ocenianych dla części nr 17.

ZESTAW DO TESTÓW WYSIŁKOWYCH EKG ERGOSPIROMETRYCZNYCH – 1 ZESTAW

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

|  | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany*) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYPOSAŻENIE SYSTEMU |
|  | Moduł analizy przepływów i gazów oddechowych z zestawem podstawowych akcesoriów pomiarowych, co najmniej linią pomiarową (1 szt.), głowicą pneumotachograficzną (3 szt.), maską w rozmiarze P,M i S oraz czepkiem w rozmiarze standardowym. | Tak |  |  |
|  | Zestaw do wykonywania bieżących kalibracji: pompa kalibracyjna 3L, reduktor do butli z gazem kalibracyjnym, gaz kalibracyjny min. 1,5 m3 z certyfikatem stabilności mieszanki co najmniej 3 lata. | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie medyczne zainstalowane na stacji roboczej o parametrach: system operacyjny Windows 7 lub nowszy, drukarka laserowa kolorowa, dwa monitory co najmniej 21”. Wyposażenie stacji roboczej musi umożliwiać na podłączenie wszystkich komponentów zestawu do badań i pracę systemu zgodnie z przeznaczenie i parametrami specyfikacji technicznej. | Tak |  |  |
|  | Wózek na kółkach mieszczący całość wyposażenia systemu oraz centralnym wyłącznikiem zasilania. Wózek z certyfikatem wyrobu medycznego. | Tak |  |  |
|  | Moduł bezprzewodowy EKG 12-kanałowego z zestawem przewodów i paskiem biodrowym Dopuszcza się moduł przewodowy | Tak |  |  |
|  | Moduł pulsoksymetru bezprzewodowego z czujnikiem dla dorosłych na palec Dopuszcza się moduł przewodowy | Tak |  |  |
| BAZA DANYCH SYSTEMU |
|  | Baza danych oparta o MS SQL | Tak |  |  |
|  | Możliwość dodawania własnych pól danych pacjenta i badania do kartoteki, z określeniem typu pola: pole opisu, lista ograniczonego wyboru | Tak |  |  |
|  | Archiwizacja i eksportowanie badań oraz automatyczna kopia awaryjna bazy danych | Tak |  |  |
|  | Prezentacja trendu wyników badań pacjenta, z możliwością wybrania śledzonych parametrów | Tak |  |  |
|  | Biblioteka wartości predykcyjnych wg. norm i autorów, w postaci parametryzowanych formuł kalkulacyjnych z możliwością edycji istniejących oraz dodawania własnych Dopuszcza się system określający wartość predykcyjną (PV), prawdopodobieństwo, że osobnik miał, lub nie miał, choroby mając negatywny wynik testu | Tak |  |  |
|  | Konfiguracja ekranów pomiarowych oraz raportów, w tym zawartości i wyglądu tabel, wykresów | Tak |  |  |
|  | Możliwość zdefiniowania własnego słownika raportów (szablony) wraz z automatycznym wstawianiem bieżących parametrów pomiarów do opisu | Tak |  |  |
|  | Możliwość zdefiniowania własnego słownika wybranych pól informacyjnych (leki, przyczyna przerwania badania, wskazania) | Tak |  |  |
|  | Wbudowana funkcjonalność sieciowa z możliwością współużytkowania bazy danych na co najmniej 3 stanowiskach, możliwa do dalszej rozbudowy | Tak |  |  |
|  | Eksport wszystkich danych numerycznych i graficznych do programów zewnętrznych, w tym danych z tabel wyników pomiarów do arkusza kalkulacyjnego bez konieczności formatowania tabeli w arkuszu | Tak |  |  |
| POMIAR PRZEPŁYWU I WENTYLACJI |
|  | Wymienna głowica pomiarowa (pneumotachograf) wielokrotnego użycia, z możliwością całościowej dezynfekcji lub sterylizacji. W zestawie co najmniej 3 głowice. | Tak |  |  |
|  | Pneumotachograf o przekroju okrągłym lub eliptycznym, wykorzystujący technikę zmiennej kryzy, o otwarciu światła głowicy zależnym od wielkości przepływu. Dopuszcza się głowicę pomiarową, przeznaczoną do sterylizacji (gwarantowane 10000 sterylizacji bez utraty parametrów, odporną na uderzenia spowodowane np. ich upadkiem, nie posiadające elementów ruchomych (np. kryz), niewrażliwą na wilgoć, o niższych od wymaganych oporach przepływu. Cyfrowy przetwornik przepływu montowany przy samej głowicy. System z głowicą pneumotachograficzną o następujących parametrach : bez elementów ruchomych nie wymaga podgrzewania - efektywna przestrzeń martwa 18 ml rezystancja dla przepływu 14 l/s 0,09 kPa/l/s rozdzielczość pomiaru przepływu lml/s zakres pomiaru przepływu +/-20 l/s; - nieliniowość <2% zakres-pomiaru objętości +/-10 1(0-201 ) -dokładność pomiaru objętości +/- 2% pełnego zakresu Ciężar ll,80g | Tak |  |  |
|  | Pneumotachograf wykonany z łatwego w czyszczeniu tworzywa i bez elementów wymagających podgrzewania, nie zawierający zintegrowanych elementów elektronicznych, ani ruchomych elementów obrotowych typu turbinka. | Tak |  |  |
|  | Pneumotachograf odporny na urazy mechaniczne (np. upadek z 1 m). | Tak |  |  |
|  | Waga pneumotachografu | Podać |  | do 20g – 2 pkt. pow. 20g – 0 pkt. |
|  | Wymiary głowicy nie większe niż 85 mm długość i 40 mm średnica | Podać |  | 85 mm długość i 40 mm średnica – 1 pkt Wymiary większe – 0 pkt |
|  | Maksymalna konstrukcyjna objętość martwa głowicy 20 mL | Tak |  |  |
|  | Maksymalny błąd liniowości pneumotachografu 3% | Podać |  | 3% - 1 pkt większy – 0 pkt |
|  | Zakres pomiaru przepływu ± 16 L/s | Tak |  |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru przepływu lepsza niż 1 mL/s | Podać |  | 1 mL/s i więcej – 1pkt mniejsza – 0 pkt |
|  | Opory przepływu mniejsze niż 0,12 kPa/L/s, dla zakresu przepływu ± 15 L/s | Tak |  |  |
|  | Dokładność pomiaru przepływu ±3% lub 20 mL/ | Tak |  |  |
|  | Zakres pomiaru objętości 0 -20 L | Tak |  |  |
|  | Dokładność pomiaru objętości ±3% lub 50 mL | Tak |  |  |
|  | Linia pomiarowa o długości 4 m. Możliwość zastosowania linii pomiarowej o długości 2 m lub 6 m. | Tak, podać |  |  |
|  | Linia pomiarowa z przewodami wykonanymi z elastycznego i przezroczystego tworzywa, możliwa do wizualnej inspekcji zanieczyszczeń w linii. | Tak |  |  |
|  | Przewód osuszający w standardzie Permapure lub równoważnym, zamontowany w linii pomiarowej, dostępny z zewnątrz i możliwy do bez narzędziowej samodzielnej wymiany przez użytkownika | Tak |  |  |
|  | Filtr zanieczyszczeń zamontowany w linii pomiarowej dostępny z zewnątrz i możliwy do bez narzędziowej samodzielnej wymiany przez użytkownika Dopuszcza się system bez możliwości samodzielnej wymiany czujnika tlenu | Tak |  |  |
| BADANIE SPIROMETRYCZNE |
|  | Pomiar spirometrii spoczynkowej (SVC), wytężonego wydechu (FVC) oraz wentylacji wymuszonej (MVV), zgodne z zaleceniami ATS i ERS, potwierdzone deklaracją producenta zgodnie z wymaganiami ERS. | Tak |  |  |
|  | Pomiar krzywej przepływ - objętość w czasie wykonywanego badania wysiłkowego, z prezentacją kolejnych pomiarów, w odniesieniu do maksymalnej krzywej wytężonego wydechu z okresu przygotowania do badania, z automatycznym oznaczeniem odcinków pętli poza zakresem obwiedni wyjściowej. | Tak |  |  |
|  | Możliwość wykonywania spirometrii referencyjnej także bezpośrednio w fazie przygotowania rozpoczętego badania wysiłkowego lub ręczne wprowadzenie parametru FEV1. | Tak |  |  |
|  | Automatyczne instrukcje wspomagające wykonywanie wybranego badania spirometrycznego z bieżącą wizualizacją wykonywanego pomiaru co najmniej w postaci krzywej przepływ - objętość, lub objętość oddechowa w czasie oraz tabelą mierzonych parametrów i graficznym wskaźnikiem jakości osiągniętego plateau oraz czasu wydechu | Tak |  |  |
|  | Pełen zestaw parametrów wyznaczanych w badaniu spirometrycznym zgodnie z wytycznymi ATS i ERS, wraz z informacją o jakości badania według klasyfikacji literowej A-F oraz z informacją o zmianach FEV1 pomiędzy próbami oddechowymi w badaniu. | Tak |  |  |
|  | Tabele i wykresy konfigurowane przez użytkownika co najmniej w zakresie zestawienia parametrów oraz metod określających automatyczny wybór wartości najlepszych dla badania, z kolejnych prób oddechowych pacjenta | Tak |  |  |
|  | Tabele z szeregowym porównaniem parametrów w kolejnych próbach oddechowych badania oraz kolejnych grup badań, z określeniem zmiany w kolejnych próbach | Tak |  |  |
|  | Grupowanie badań ręcznie oraz zgodnie z protokołem próby odwracalności obturacji | Tak |  |  |
|  | Automatyczny lub ręczny wybór akceptowanych krzywych przepływ - objętość oraz ręczne wskazanie najlepszej krzywej dla fazy wydechu i wdechu. | Tak |  |  |
|  | Wartości przewidywane co najmniej wg. opracowania GLI 2012, w tym dla 5 i 95 percentyla oraz wartość percentyla dla aktualnego wyniku parametru zmierzonego. | Tak |  |  |
|  | Raport zgodnie z zaleceniami PTChP uwzględniający prezentację wyników w wartości percentylowej w odniesieniu do wartości przewidywanych dla badanego. | Tak |  |  |
|  | Automatyczna korekcja mierzonych parametrów wentylacyjnych zgodnie z warunkami BTPS. Korekcja wykonywana automatycznie podczas badania spirometrycznego oraz wysiłkowego. | Tak |  |  |
|  | Ekran motywacyjny z interaktywną animacją na podstawie wykonywanego wysiłku oddechowego | Tak |  |  |
|  | Automatyczne wyliczenie wartości rezerwy oddechowej, na podstawie wykonanej spirometrii referencyjnej przed badaniem wysiłkowym oraz na podstawie wartości predykcyjnej z biblioteki norm lub na podstawie ręcznie wprowadzonej wartości FEV1 | Tak |  |  |
|  | Możliwość zmiany mnożnika dla parametru FEV1 dla wyliczenia wartości rezerwy oddechowej oraz możliwość zmiany formuły wyliczenia przewidywanej wartości FEV1 | Tak |  |  |
| POMIAR STĘŻENIA TLENU |
|  | Pomiar stężenia tlenu w linii pomiarowej metodą elektrochemiczną, czujnikiem o żywotności min. 12 miesięcy Dopuszcza się ergospirometr z laserowym czujnikiem O2 o żywotności ponad 5 lat | Tak |  |  |
|  | Wymiana czujnika możliwa do wykonania przez użytkownika i bez konieczności demontażu głównej obudowy aparatu | Tak |  |  |
|  | Zakres pomiarowy stężenia tlenu w zakresie 0 - 100% | Tak |  |  |
|  | Dokładność analizy stężenia tlenu min. 0,1 % | Tak |  |  |
|  | Rozdzielczość analizy stężenia tlenu min. 0,1 % | Tak |  |  |
|  | Czas odpowiedzi analizatora stężenia tlenu tzw. t90 | Tak |  |  |
|  | Bieżące parametry czasu opóźnienia czujnika oraz toru pomiarowego dla tlenu prezentowane w postaci wartości numerycznych oraz trendu graficznego w celu identyfikacji stopnia zużycia czujnika | Tak |  |  |
| POMIAR STĘŻENIA DWUTLENKU WĘGLA |
|  | Pomiar stężenia dwutlenku węgla w linii pomiarowej metodą absorbcji w podczerwieni NDIR, czujnikiem o żywotności min. 5 lat – 1pkt | Podać |  | 5 lat i pow. – 1pkt poniżej – 0 pkt |
|  | Zakres pomiarowy stężenia dwutlenku węgla w zakresie 0 - 13% | Tak |  |  |
|  | Rozdzielczość analizy stężenia dwutlenku węgla min. 0,1 % - 1pkt | Tak |  |  |
|  | Dokładność analizy stężenia dwutlenku węgla min. 0,1% - 1pkt | Tak |  |  |
|  | Czas odpowiedzi analizatora stężenia dwutlenku węgla tzw. t90, poniżej 100 ms – 1pkt | Tak |  |  |
|  | Bieżące parametry czasu opóźnienia czujnika oraz toru pomiarowego dla dwutlenku węgla prezentowane w postaci wartości numerycznych oraz trendu graficznego w celu identyfikacji stopnia zużycia czujnika | Tak |  |  |
| OCENA GAZÓW ODDECHOWYCH |
|  | Ciągły pomiar stężenia tlenu i dwutlenku węgla, w każdym cyklu oddechowym (bieżący pomiar parametrów: FiO2, FiCO2, FeO2, FeCO2) | Tak |  |  |
|  | Automatyczna korekcja mierzonych parametrów gazowych zgodnie z warunkami STPD. Korekcja wykonywana automatycznie podczas badania wysiłkowego. | Tak |  |  |
|  | Bieżąca prezentacja krzywych stężenia tlenu, dwutlenku węgla oraz objętości oddechowej, nałożonych na siebie w celu ciągłej oceny synchronizacji pomiaru gazów | Tak |  |  |
|  | Graficzna i numeryczna prezentacja podstawowych parametrów spiroergometrycznych, co najmniej: VO2, VCO2, VO2/kg, RER, BF, TV, VE, EQO2, EQCO2, O2PULSE, PETO2, PETCO2 | Tak |  |  |
|  | Synchroniczna prezentacja parametrów badania wysiłkowego co najmniej w formie 9 paneli Wassermana jednocześnie i EKG 12-kanałowego. | Tak |  |  |
|  | Możliwość zmiany konfiguracji ekranu parametrów ergospirometrycznych podczas badania, w tym rodzaju pokazywanych trendów graficznych oraz tabel wartości numerycznych i zawartości tych tabel. | Tak |  |  |
|  | Możliwość powiększenia dowolnego pokazywanego trendu graficznego | Tak |  |  |
|  | Możliwość zmiany w czasie trwania badania rodzaju i parametrów filtracji danych oddechowych i gazowych | Tak |  |  |
|  | Możliwość zmiany w czasie badania źródła parametru HR: EKG, SpO2 lub pomiar z pasa Polar | Tak |  |  |
|  | Ręczna korekcja w czasie trwania badania, znaczników określających zakres wyliczenia wartości spoczynkowych, wartości szczytowej dla VO2 oraz końca obciążenia i co najmniej 3 dodatkowych punktów badania. | Tak |  |  |
|  | Filtr wartości prezentowanych danych pomiarowych możliwy do edycji w czasie trwania badania oraz po jego zakończeniu, uwzględniający wyliczenie średniej dla przesuwającego się okna wartości oraz z wyliczeniem wartości oczekiwanej dla okna danych. Szerokość okna ustalana przez użytkownika. | Tak |  |  |
|  | Automatyczne wyznaczenie momentu badania odpowiadającego szczytowej wartości VO2, na podstawie największej wartości dla 30-sekundowego oknie pomiarów, zgodnie z metodą Wassermana. Ręczna edycja szerokości okna VO2peak | Tak |  |  |
|  | Automatyczna lub ręczna ocena wykonania adekwatnego wysiłku na podstawie oceny wartości parametrów co najmniej RER, HRR, BR, skala Borga, przebieg PETCO2 | Tak |  |  |
|  | Automatyczna kalkulacja progu anaerobowego (AT) na podstawie wybranych przez operatora parametrów, co najmniej metodami V-Slope, ekwiwalentów oddechowych i RER, z możliwością ręcznej edycji | Tak |  |  |
|  | Automatyczna kalkulacja kompensacyjnego progu oddechowego (RCP), na podstawie wskazanych przez operatora parametrów, co najmniej metodami VE/VCO2 i ekwiwalentów oddechowych, z możliwością ręcznej edycji | Tak |  |  |
|  | Automatyczna lub interaktywna interpretacja wyników według algorytmu decyzyjnego Wassermana | Tak |  |  |
|  | Zestawienia parametrów według konfigurowanych prezentacji, co najmniej tabeli wartości w funkcji obciążenia, zestawienia w charakterystycznych momentach badania (spoczynek, próg AT, próg RCP, szczytowe VO2, koniec obciążenia, co najmniej 3 własne punkty badania) oraz zestawienie wartości maksymalnych mierzonych parametrów wentylacji i wymiany gazowej z oknem interpretacji | Tak |  |  |
|  | Automatyczne wyznaczanie wartości regresyjnych, co najmniej współczynnika nachylenia zależności VE w funkcji VCO2, przyrostu VO2 do obciążenia, VO2 do HR oraz jakości pochłaniania tlenu OUES | Tak |  |  |
|  | Automatyczne wyznaczanie parametrów mocy wentylacyjnej (EVP) oraz mocy sercowej (CP). | Tak |  |  |
|  | Automatyczne wyznaczanie wartości CO (rzutu minutowego serca) zgodnie ze wzorem wg. Wassermana | Tak |  |  |
| POMIAR EKG |
|  | Moduł pacjenta mocowany na pasku biodrowym na pacjencie. | Tak |  |  |
|  | Moduł pacjenta z wymiennym przewodem pacjenta o długości podłączeń maks. 130 cm. | Tak |  |  |
|  | Moduł pacjenta z układem zabezpieczającym układy modułu przed uszkodzeniem od wyładowania defibrylatora | Tak |  |  |
|  | Częstotliwość próbkowania EKG 8000 Hz na każdy kanał rejestracji Dopuszcza się częstotliwość próbkowania EKG 600 Hz na każdy kanał rejestracji | Tak |  |  |
|  | Pasmo częstotliwościowe EKG 0 - 150 Hz Dopuszcza się system z pasmem 0,05-150Hz | Tak |  |  |
|  | Filtracja sygnału co najmniej filtrami dolnoprzepustowym 35 Hz, filtr zakłóceń sieciowych, stabilizacja linii izoelektrycznej | Tak |  |  |
|  | Detekcja impulsów stymulatora na wskazanych odprowadzeniach EKG. Możliwość konfiguracji podczas uruchomionego badania kanałów detekcji. Dopuszcza się system bez możliwości wskazania odprowadzenia EKG dla detekcji impulsów stymulatora | Tak |  |  |
|  | Wizualna ocena impedancji podłączeń elektrodowych wraz z prezentacją bieżącego poziomu zakłóceń EKG oraz zapisem EKG z wszystkich odporwadzeń, w fazie podłączania pacjenta przed badaniem | Tak |  |  |
| BADANIE WYSIŁKOWE EKG |
|  | Ciągły zapis 12-kanałowego EKG, wykonywane w połączeniu i synchronicznie z oceną zużycia gazów bez konieczności osobnego uruchamiania | Tak |  |  |
|  | Prowadzenie badania wysiłkowego EKG bez oceny zużycia gazów, bez konieczności zmiany ustawień systemu | Tak |  |  |
|  | Prezentacja 12 kanałów EKG w wybranym układzie odprowadzeń, co najmniej 12 krzywych standardowo lub w układzie Cabrera oraz 2x 6 krzywych EKG | Tak |  |  |
|  | Prezentacja 12 uśrednień EKG z możliwością nałożenia uśrednień wyjściowych oraz prezentacją bieżących wartości zmiany i nachylenia ST | Tak |  |  |
|  | Automatyczne wykrywanie wybranych arytmii (co najmniej VES, Pary VES, VT, SVT) z prezentacją fragmentu EKG na ekranie jednocześnie do bieżącego 12-kanałowego zapisu EKG | Tak |  |  |
|  | Prezentacja podstawowych parametrów badania, co najmniej: HR bieżący i docelowy oraz jako %HR docelowego, wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego, czas badania i obciążenia, parametry obciążenia (prędkość, nachylenie, moc) zależnie od podłączonego rodzaju ergometru oraz wartość METs i RPP | Tak |  |  |
|  | Wartość parametru METs wyliczana na podstawie obciążenia algorytmem ACSM z interpolacją w czasie trwania etapu każdej fazy obciażenia. Interpolacja konfigurowana w zakresie czasu narastania do wartości docelowej Dopuszcza się system z możliwością wyliczenia parametru METs poprzez wskazanie położenia wybranej wartości pośredniej między dwiema wartościami punktów odniesienia | Tak |  |  |
|  | Pomiar odchylenia położenia odcinka ST oraz nachylenia ST dla wszystkich odprowadzeń EKG, z możliwością wskazania odprowadzeń wykluczonych z monitorowania bieżącego zmian ST. Możliwość konfiguracji podczas uruchomionego badania. | Tak |  |  |
|  | Sterowanie przebiegiem badania z użyciem klawiszy funkcyjnych (F1 - F11) na klawiaturze komputera z mozliwością ręcznego sterowania parametrami obciążenia | Tak |  |  |
|  | Drukowanie EKG w czasie trwania badania oraz po jego zakończeniu, dla każdego momentu zapisu, na drukarce komputerowej A4 w postaci wydruku bieżącego EKG, wydruku uśrednień lub tzw. długiej taśmy (wydruk dowolnego zakresu czasu w prezentacji 3 odprowadzeń EKG) | Tak |  |  |
|  | Drukowanie raportów z badania zawierających co najmniej fragmenty EKG, zestawienie uśrednionych zespołów QRS wraz z pomiarami ST, podsumowanie osiągniętych parametrów badania (m.in. HR, METs, BP, RPP, obciążenie, czas obciążenia wysiłkiem) | Tak |  |  |
|  | Biblioteka gotowych typowych programów obciążenia dla ergometru rowerowego, bieżni (co najmniej Bruce, Bruce zmodyfikowany, Naughton, Naughton zmodyfikowany) oraz obciążenia farmakologicznego. | Tak |  |  |
|  | Edytor własnych programów obciążenia w tym co najmniej zmiennych skokowo i liniowo (tzw. RAMP). Możliwość korekcji programów obciążenia w czasie uruchamiania badania. Graficzna prezentacja parametrów obciążenia i wartośći METs dla wybranego protokołu w fazie uruchamiania badania. | Tak |  |  |
| POMIAR SPO2 |
|  | Nieinwazyjny pomiar saturacji zintegrowany z oprogramowaniem do oceny wysiłkowej ergospirometrycznej (zużycia gazów i wentylacji) | Tak |  |  |
|  | Technologia pomiaru dostosowana do warunków badania wysiłkowego z algorytmem wykrywającym artefakty ruchowe | Tak |  |  |
|  | Bezprzewodowy moduł pomiarowy z nadajnikiem na nadgarstku pacjenta i z wymiennymi czujnikami pomiarowymi | Tak |  |  |
|  | Czujnik na palec z elastycznym gumowym kapturem na palec w zestawie, możliwość wyposażenia w czujnik na płatek uszny lub na czoło | Tak |  |  |
| KALIBRACJA |
|  | Zintegrowana z systemem automatyczna stacja pomiarowa warunków otoczenia, mierząca w sposób ciągły i nie wymagający nadzoru operatora, co najmniej temperaturę otoczenia, wilgotność względną i ciśnienie atmosferyczne. Możliwość ręcznego wprowadzenia parametrów otoczenia. | Tak |  |  |
|  | Trzyzakresowa kalibracja przepływu i objętości z automatycznym i interaktywnym prowadzeniem manewru oraz prezentacją rejestrowanej krzywej przepływ - objętość | Tak |  |  |
|  | Program kontroli liniowości głowicy zgodnie z zaleceniami ATS i ERS | Tak |  |  |
|  | Automatyczna dwupunktowa kalibracja analizatorów tlenu i dwutlenku węgla, wykonywana przy pomocy z mieszanki wzorcowej dostępnej na rynku krajowym, z podłączeniem butli bezpośrednio do analizatora | Tak |  |  |
|  | Automatyczny bezobsługowy pomiar stężenia dwutlenku węgla w otoczeniu na potrzeby kalibracji oraz kontroli zmian warunków otoczenia podczas pracy z możliwością ręcznej korekcji | Tak |  |  |
|  | Na wyposażeniu gaz wzorcowy z dokładnością analityczną 1% i okresem gwarantowanej dokładności co najmniej 36 miesięcy od daty dostawy zestawu | Tak |  |  |
|  | Zestaw przystosowany do wykonywania kalibracji zgodnie z zaleceniami ATS i ERS, z uwzględnieniem częstości wykonywania kalibracji co najmniej raz dziennie. Zawartość butli umożliwiająca codzienną kalibrację bez konieczności wymiany przez co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy | Tak |  |  |
|  | Automatyczne bezobsługowe zerowanie przetworników i wyznaczenie opóźnienia długości linii pomiarowej, w fazie przygotowani do badania (przed każdym nowym badaniem), z detekcją w cyklu oddechowym pacjenta i bez konieczności zmiany podłączeń i demontażu elementów toru oddechowego. | Tak |  |  |
|  | Automatyczna bezobsługowa korekcja długości linii pomiarowej, na podstawie oceny w cyklu oddechowym pacjenta | Tak |  |  |
|  | Raporty z kalibracji w postaci trendu, wartości numerycznych, dostępne jako wydruk raportu | Tak |  |  |
| KOMPATYBILNOŚĆ |
|  | Współpraca z ergometrami rowerowymi i leżankowymi co najmniej Ergoline oraz bieżni co najmniej Trackmaster i GE | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o badania oddechowe, co najmniej o dyfuzję gazów (DLCO) | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o konwerter wejścia sygnału analogowego | Tak |  |  |
| ZESTAW KOMPUTEROWY |
|  | Komputer w obudowie typu Small Factor | Tak |  |  |
|  | Procesor o parametrach nie gorszych niż określonych dla procesora Intel 2C i5-2400 | Tak |  |  |
|  | Pamięć operacyjna co najmniej 4 GB | Tak |  |  |
|  | Pamięć dyskowa co najmniej 500 GB | Tak |  |  |
|  | Klawiatura i mysz z bezprzewodowym podłączeniem do komputera | Tak |  |  |
|  | Zainstalowany system operacyjny co najmniej Windows 7 64 bit Professional | Tak |  |  |
|  | Zainstalowane wszystkie elementy oprogramowania niezbędne do wykonywania badań w opisanej powyżej funkcjonalności | Tak |  |  |
| INTEGRACJA OPROGRAMOWANIA |
|  | Oprogramowanie do wykonywania badań składające się z części spiroergometrycznej oraz elektrokardiograficznej | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie części spiroergometrycznej oraz elektrokardiograficznej współdziałające synchronicznie ze sobą, z możliwością ustalenia która część jest nadrzędna | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie w trybie synchronicznej pracy zapewnia wymianę pomiędzy obiema częściami co najmniej danych pacjenta, informacji o aktualnym czasie badania, bieżące parametry obciążenia, HR i ciśnienia tętniczego | Tak |  |  |
|  | Możliwość automatycznego utworzenia wspólnego raportu z obu części badania, w postaci jednego raportu możliwego do eksportu w jednym pliku typu pdf | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie części spiroergometrycznej oraz elektrokardiograficznej możliwe do oddzielnego i samodzielnego wykonywania badań, każde w swoim zakresie | Tak |  |  |
| WÓZEK NA ZESTAW |
|  | Wózek wyposażony w koła z blokowaniem | Tak |  |  |
|  | Masa wózka zapewniająca stabilność całego zestawu z zamontowanymi elementami wyposażenia do badań | Tak |  |  |
|  | Wózek wyposażony co najmniej w szufladę na akcesoria pomiarowe, koszyk boczny, składaną półkę na mysz oraz mocowanie butli kalibracyjnej typu B10 | Tak |  |  |
|  | Wózek wyposażony regulowane uchwyty monitorów, pozwalające na regulację położenia monitorów względem siebie i łatwe obracanie jednocześnie obu monitorów | Tak |  |  |
|  | Wózek z centralnym wyłącznikiem zasilania w łatwo dostępnym miejscu oraz transformatorem separującym zgodnym z normą IEC 60601-1 | Tak |  |  |
| PARAMETRY FIZYCZNE |
|  | Wymiary analizatora gazów do (dł. x szer. x wys.) 210 mm x 175 mm x 75 mm - 1pkt, mniejsze 2pkt. Dopuszcza się wymiary analizatora gazów: 310x 300x 95mm – bez punktów | Podać |  | 210 mm x 175 mm x 75 mm - 1pkt, Mniejsze - 2pkt |
|  | Wymiary zewnętrzne modułu EKG pacjenta do 100 mm x 130 mm x 25 mm – 1pkt, mniejsze 2pkt Dopuszcza się wymiary zewnętrzne modułu EKG pacjenta: 100 mm x 145 mm x 30 mm – bez punktów | Podać |  | do 100 mm x 130 mm x 25 mm – 1pkt mniejsze - 2pkt |
|  | Wymiary zewnętrzne modułu automatycznego pomiaru ciśnienia Spo2 do 240 mm x 175 mm x 120 mm -1 pkt, mniejsze 2pkt | Podać |  | do 240 mm x 175 mm x 120 mm -1 pkt mniejsze 2pkt |
|  | Wymiary wózka (szer. x głeb. x wys.) do 70 cm x 50 cm x 120 cm 1pkt , mniejsze 2pkt | Podać |  | do 70 cm x 50 cm x 120 cm 1pkt mniejsze - 2pkt |
|  | Temparatura pracy +15 - +50 st.C | Tak |  |  |
|  | Zasilanie zestawu 240 V, maksymalny pobór prądu 16A | Tak |  |  |
| CYKLOERGOMETR |
|  | Dokładność obciążenia zgodna z normą DIN VDE 0750-238 | Tak |  |  |
|  | Zakres prędkości obrotów 30-130 obr/min | Podać |  | 30-130 obr/min – 0 pkt większy - 1pkt |
|  | Nośność siedziska min 160 kg | Podać |  | 160 kg – o pkt większa 1pkt |
|  | Regulacja wysokości siedziska, dla pacjentów w przedziale wzrostu 120 - 210 cm | Podać |  | 120 - 210 cm – 0 pkt większa - 1pkt |
|  | Regulacja kąta ustawienia kierownicy | Tak |  |  |
|  | Waga urządzenia do 70kg | Podać |  | do 70kg i 70kg - 1 pkt mniejsza - 2pkt |
|  | Hamowanie z obciążeniem w zakresie 6 do 990 W | Podać |  | 6 do 990W - 1pkt większe - 2pkt |
|  | Sterowanie obciążeniem poprzez oprogramowanie do badań wysiłkowych | Tak |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe 240V | Tak |  |  |
|  | Wymiary podstawy urządzenia do (w,s,d) 130x60x110cm | Podać |  | 130x60x110cm – 1pkt mniejsze - 2pkt |
| Warunki gwarancji |
|  | Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy. | Tak |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | Tak |  |  |

*)podać w przypadku innego, dopuszczonego rozwiązania/parametru oraz w przypadku parametru ocenianego.