Formularz parametrów oferowanych i ocenianych dla części nr 17.

ZESTAW DO TESTÓW WYSIŁKOWYCH EKG ERGOSPIROMETRYCZNYCH – 1 ZESTAW

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

|  | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany*) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYPOSAŻENIE SYSTEMU |
|  | Moduł analizy przepływów i gazów oddechowych z zestawem podstawowych akcesoriów pomiarowych, co najmniej linią pomiarową (1 szt.), głowicą pneumotachograficzną (3 szt.), maską w rozmiarze P,M i S oraz czepkiem w rozmiarze standardowym. | Tak |  |  |
|  | Zestaw do wykonywania bieżących kalibracji: pompa kalibracyjna 3L, reduktor do butli z gazem kalibracyjnym, gaz kalibracyjny min. 1,5 m3 z certyfikatem stabilności mieszanki co najmniej 3 lata. | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie medyczne zainstalowane na stacji roboczej o parametrach: system operacyjny Windows 7 lub nowszy, drukarka laserowa kolorowa, dwa monitory co najmniej 21”. Wyposażenie stacji roboczej musi umożliwiać na podłączenie wszystkich komponentów zestawu do badań i pracę systemu zgodnie z przeznaczenie i parametrami specyfikacji technicznej. | Tak |  |  |
|  | Wózek na kółkach mieszczący całość wyposażenia systemu oraz centralnym wyłącznikiem zasilania. Wózek z certyfikatem wyrobu medycznego. | Tak |  |  |
|  | Moduł bezprzewodowy EKG 12-kanałowego z zestawem przewodów i paskiem biodrowym | Tak |  |  |
|  | Moduł pulsoksymetru bezprzewodowego z czujnikiem dla dorosłych na palec | Tak |  |  |
| BAZA DANYCH SYSTEMU |
|  | Baza danych oparta o MS SQL | Tak |  |  |
|  | Możliwość dodawania własnych pól danych pacjenta i badania do kartoteki, z określeniem typu pola: pole opisu, lista ograniczonego wyboru | Tak |  |  |
|  | Archiwizacja i eksportowanie badań oraz automatyczna kopia awaryjna bazy danych | Tak |  |  |
|  | Prezentacja trendu wyników badań pacjenta, z możliwością wybrania śledzonych parametrów | Tak |  |  |
|  | Biblioteka wartości predykcyjnych wg. norm i autorów, w postaci parametryzowanych formuł kalkulacyjnych z możliwością edycji istniejących oraz dodawania własnych | Tak |  |  |
|  | Konfiguracja ekranów pomiarowych oraz raportów, w tym zawartości i wyglądu tabel, wykresów | Tak |  |  |
|  | Możliwość zdefiniowania własnego słownika raportów (szablony) wraz z automatycznym wstawianiem bieżących parametrów pomiarów do opisu | Tak |  |  |
|  | Możliwość zdefiniowania własnego słownika wybranych pól informacyjnych (leki, przyczyna przerwania badania, wskazania) | Tak |  |  |
|  | Wbudowana funkcjonalność sieciowa z możliwością współużytkowania bazy danych na co najmniej 3 stanowiskach, możliwa do dalszej rozbudowy | Tak |  |  |
|  | Eksport wszystkich danych numerycznych i graficznych do programów zewnętrznych, w tym danych z tabel wyników pomiarów do arkusza kalkulacyjnego bez konieczności formatowania tabeli w arkuszu | Tak |  |  |
| POMIAR PRZEPŁYWU I WENTYLACJI |
|  | Wymienna głowica pomiarowa (pneumotachograf) wielokrotnego użycia, z możliwością całościowej dezynfekcji lub sterylizacji. W zestawie co najmniej 3 głowice. | Tak |  |  |
|  | Pneumotachograf o przekroju okrągłym lub eliptycznym, wykorzystujący technikę zmiennej kryzy, o otwarciu światła głowicy zależnym od wielkości przepływu. | Tak |  |  |
|  | Pneumotachograf wykonany z łatwego w czyszczeniu tworzywa i bez elementów wymagających podgrzewania, nie zawierający zintegrowanych elementów elektronicznych, ani ruchomych elementów obrotowych typu turbinka. | Tak |  |  |
|  | Pneumotachograf odporny na urazy mechaniczne (np. upadek z 1 m). | Tak |  |  |
|  | Waga pneumotachografu | Podać |  | do 20g – 2 pkt. pow. 20g – 0 pkt. |
|  | Wymiary głowicy nie większe niż 85 mm długość i 40 mm średnica | Podać |  | 85 mm długość i 40 mm średnica – 1 pkt Wymiary większe – 0 pkt |
|  | Maksymalna konstrukcyjna objętość martwa głowicy 20 mL | Tak |  |  |
|  | Maksymalny błąd liniowości pneumotachografu 3% | Podać |  | 3% - 1 pkt większy – 0 pkt |
|  | Zakres pomiaru przepływu ± 16 L/s | Tak |  |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru przepływu lepsza niż 1 mL/s | Podać |  | 1 mL/s i więcej – 1pkt mniejsza – 0 pkt |
|  | Opory przepływu mniejsze niż 0,12 kPa/L/s, dla zakresu przepływu ± 15 L/s | Tak |  |  |
|  | Dokładność pomiaru przepływu ±3% lub 20 mL/ | Tak |  |  |
|  | Zakres pomiaru objętości 0 -20 L | Tak |  |  |
|  | Dokładność pomiaru objętości ±3% lub 50 mL | Tak |  |  |
|  | Linia pomiarowa o długości 4 m. Możliwość zastosowania linii pomiarowej o długości 2 m lub 6 m. | Tak, podać |  |  |
|  | Linia pomiarowa z przewodami wykonanymi z elastycznego i przezroczystego tworzywa, możliwa do wizualnej inspekcji zanieczyszczeń w linii. | Tak |  |  |
|  | Przewód osuszający w standardzie Permapure lub równoważnym, zamontowany w linii pomiarowej, dostępny z zewnątrz i możliwy do bez narzędziowej samodzielnej wymiany przez użytkownika | Tak |  |  |
|  | Filtr zanieczyszczeń zamontowany w linii pomiarowej dostępny z zewnątrz i możliwy do bez narzędziowej samodzielnej wymiany przez użytkownika | Tak |  |  |
| BADANIE SPIROMETRYCZNE |
|  | Pomiar spirometrii spoczynkowej (SVC), wytężonego wydechu (FVC) oraz wentylacji wymuszonej (MVV), zgodne z zaleceniami ATS i ERS, potwierdzone deklaracją producenta zgodnie z wymaganiami ERS. | Tak |  |  |
|  | Pomiar krzywej przepływ - objętość w czasie wykonywanego badania wysiłkowego, z prezentacją kolejnych pomiarów, w odniesieniu do maksymalnej krzywej wytężonego wydechu z okresu przygotowania do badania, z automatycznym oznaczeniem odcinków pętli poza zakresem obwiedni wyjściowej. | Tak |  |  |
|  | Możliwość wykonywania spirometrii referencyjnej także bezpośrednio w fazie przygotowania rozpoczętego badania wysiłkowego lub ręczne wprowadzenie parametru FEV1. | Tak |  |  |
|  | Automatyczne instrukcje wspomagające wykonywanie wybranego badania spirometrycznego z bieżącą wizualizacją wykonywanego pomiaru co najmniej w postaci krzywej przepływ - objętość, lub objętość oddechowa w czasie oraz tabelą mierzonych parametrów i graficznym wskaźnikiem jakości osiągniętego plateau oraz czasu wydechu | Tak |  |  |
|  | Pełen zestaw parametrów wyznaczanych w badaniu spirometrycznym zgodnie z wytycznymi ATS i ERS, wraz z informacją o jakości badania według klasyfikacji literowej A-F oraz z informacją o zmianach FEV1 pomiędzy próbami oddechowymi w badaniu. | Tak |  |  |
|  | Tabele i wykresy konfigurowane przez użytkownika co najmniej w zakresie zestawienia parametrów oraz metod określających automatyczny wybór wartości najlepszych dla badania, z kolejnych prób oddechowych pacjenta | Tak |  |  |
|  | Tabele z szeregowym porównaniem parametrów w kolejnych próbach oddechowych badania oraz kolejnych grup badań, z określeniem zmiany w kolejnych próbach | Tak |  |  |
|  | Grupowanie badań ręcznie oraz zgodnie z protokołem próby odwracalności obturacji | Tak |  |  |
|  | Automatyczny lub ręczny wybór akceptowanych krzywych przepływ - objętość oraz ręczne wskazanie najlepszej krzywej dla fazy wydechu i wdechu. | Tak |  |  |
|  | Wartości przewidywane co najmniej wg. opracowania GLI 2012, w tym dla 5 i 95 percentyla oraz wartość percentyla dla aktualnego wyniku parametru zmierzonego. | Tak |  |  |
|  | Raport zgodnie z zaleceniami PTChP uwzględniający prezentację wyników w wartości percentylowej w odniesieniu do wartości przewidywanych dla badanego. | Tak |  |  |
|  | Automatyczna korekcja mierzonych parametrów wentylacyjnych zgodnie z warunkami BTPS. Korekcja wykonywana automatycznie podczas badania spirometrycznego oraz wysiłkowego. | Tak |  |  |
|  | Ekran motywacyjny z interaktywną animacją na podstawie wykonywanego wysiłku oddechowego | Tak |  |  |
|  | Automatyczne wyliczenie wartości rezerwy oddechowej, na podstawie wykonanej spirometrii referencyjnej przed badaniem wysiłkowym oraz na podstawie wartości predykcyjnej z biblioteki norm lub na podstawie ręcznie wprowadzonej wartości FEV1 | Tak |  |  |
|  | Możliwość zmiany mnożnika dla parametru FEV1 dla wyliczenia wartości rezerwy oddechowej oraz możliwość zmiany formuły wyliczenia przewidywanej wartości FEV1 | Tak |  |  |
| POMIAR STĘŻENIA TLENU |
|  | Pomiar stężenia tlenu w linii pomiarowej metodą elektrochemiczną, czujnikiem o żywotności min. 12 miesięcy | Tak |  |  |
|  | Wymiana czujnika możliwa do wykonania przez użytkownika i bez konieczności demontażu głównej obudowy aparatu | Tak |  |  |
|  | Zakres pomiarowy stężenia tlenu w zakresie 0 - 100% | Tak |  |  |
|  | Dokładność analizy stężenia tlenu min. 0,1 % | Tak |  |  |
|  | Rozdzielczość analizy stężenia tlenu min. 0,1 % | Tak |  |  |
|  | Czas odpowiedzi analizatora stężenia tlenu tzw. t90 | Tak |  |  |
|  | Bieżące parametry czasu opóźnienia czujnika oraz toru pomiarowego dla tlenu prezentowane w postaci wartości numerycznych oraz trendu graficznego w celu identyfikacji stopnia zużycia czujnika | Tak |  |  |
| POMIAR STĘŻENIA DWUTLENKU WĘGLA |
|  | Pomiar stężenia dwutlenku węgla w linii pomiarowej metodą absorbcji w podczerwieni NDIR, czujnikiem o żywotności min. 5 lat – 1pkt | Podać |  | 5 lat i pow. – 1pkt poniżej – 0 pkt |
|  | Zakres pomiarowy stężenia dwutlenku węgla w zakresie 0 - 13% | Tak |  |  |
|  | Rozdzielczość analizy stężenia dwutlenku węgla min. 0,1 % - 1pkt | Tak |  |  |
|  | Dokładność analizy stężenia dwutlenku węgla min. 0,1% - 1pkt | Tak |  |  |
|  | Czas odpowiedzi analizatora stężenia dwutlenku węgla tzw. t90, poniżej 100 ms – 1pkt | Tak |  |  |
|  | Bieżące parametry czasu opóźnienia czujnika oraz toru pomiarowego dla dwutlenku węgla prezentowane w postaci wartości numerycznych oraz trendu graficznego w celu identyfikacji stopnia zużycia czujnika | Tak |  |  |
| OCENA GAZÓW ODDECHOWYCH |
|  | Ciągły pomiar stężenia tlenu i dwutlenku węgla, w każdym cyklu oddechowym (bieżący pomiar parametrów: FiO2, FiCO2, FeO2, FeCO2) | Tak |  |  |
|  | Automatyczna korekcja mierzonych parametrów gazowych zgodnie z warunkami STPD. Korekcja wykonywana automatycznie podczas badania wysiłkowego. | Tak |  |  |
|  | Bieżąca prezentacja krzywych stężenia tlenu, dwutlenku węgla oraz objętości oddechowej, nałożonych na siebie w celu ciągłej oceny synchronizacji pomiaru gazów | Tak |  |  |
|  | Graficzna i numeryczna prezentacja podstawowych parametrów spiroergometrycznych, co najmniej: VO2, VCO2, VO2/kg, RER, BF, TV, VE, EQO2, EQCO2, O2PULSE, PETO2, PETCO2 | Tak |  |  |
|  | Synchroniczna prezentacja parametrów badania wysiłkowego co najmniej w formie 9 paneli Wassermana jednocześnie i EKG 12-kanałowego. | Tak |  |  |
|  | Możliwość zmiany konfiguracji ekranu parametrów ergospirometrycznych podczas badania, w tym rodzaju pokazywanych trendów graficznych oraz tabel wartości numerycznych i zawartości tych tabel. | Tak |  |  |
|  | Możliwość powiększenia dowolnego pokazywanego trendu graficznego | Tak |  |  |
|  | Możliwość zmiany w czasie trwania badania rodzaju i parametrów filtracji danych oddechowych i gazowych | Tak |  |  |
|  | Możliwość zmiany w czasie badania źródła parametru HR: EKG, SpO2 lub pomiar z pasa Polar | Tak |  |  |
|  | Ręczna korekcja w czasie trwania badania, znaczników określających zakres wyliczenia wartości spoczynkowych, wartości szczytowej dla VO2 oraz końca obciążenia i co najmniej 3 dodatkowych punktów badania. | Tak |  |  |
|  | Filtr wartości prezentowanych danych pomiarowych możliwy do edycji w czasie trwania badania oraz po jego zakończeniu, uwzględniający wyliczenie średniej dla przesuwającego się okna wartości oraz z wyliczeniem wartości oczekiwanej dla okna danych. Szerokość okna ustalana przez użytkownika. | Tak |  |  |
|  | Automatyczne wyznaczenie momentu badania odpowiadającego szczytowej wartości VO2, na podstawie największej wartości dla 30-sekundowego oknie pomiarów, zgodnie z metodą Wassermana. Ręczna edycja szerokości okna VO2peak | Tak |  |  |
|  | Automatyczna lub ręczna ocena wykonania adekwatnego wysiłku na podstawie oceny wartości parametrów co najmniej RER, HRR, BR, skala Borga, przebieg PETCO2 | Tak |  |  |
|  | Automatyczna kalkulacja progu anaerobowego (AT) na podstawie wybranych przez operatora parametrów, co najmniej metodami V-Slope, ekwiwalentów oddechowych i RER, z możliwością ręcznej edycji | Tak |  |  |
|  | Automatyczna kalkulacja kompensacyjnego progu oddechowego (RCP), na podstawie wskazanych przez operatora parametrów, co najmniej metodami VE/VCO2 i ekwiwalentów oddechowych, z możliwością ręcznej edycji | Tak |  |  |
|  | Automatyczna lub interaktywna interpretacja wyników według algorytmu decyzyjnego Wassermana | Tak |  |  |
|  | Zestawienia parametrów według konfigurowanych prezentacji, co najmniej tabeli wartości w funkcji obciążenia, zestawienia w charakterystycznych momentach badania (spoczynek, próg AT, próg RCP, szczytowe VO2, koniec obciążenia, co najmniej 3 własne punkty badania) oraz zestawienie wartości maksymalnych mierzonych parametrów wentylacji i wymiany gazowej z oknem interpretacji | Tak |  |  |
|  | Automatyczne wyznaczanie wartości regresyjnych, co najmniej współczynnika nachylenia zależności VE w funkcji VCO2, przyrostu VO2 do obciążenia, VO2 do HR oraz jakości pochłaniania tlenu OUES | Tak |  |  |
|  | Automatyczne wyznaczanie parametrów mocy wentylacyjnej (EVP) oraz mocy sercowej (CP). | Tak |  |  |
|  | Automatyczne wyznaczanie wartości CO (rzutu minutowego serca) zgodnie ze wzorem wg. Wassermana | Tak |  |  |
| POMIAR EKG |
|  | Moduł pacjenta mocowany na pasku biodrowym na pacjencie. | Tak |  |  |
|  | Moduł pacjenta z wymiennym przewodem pacjenta o długości podłączeń maks. 130 cm. | Tak |  |  |
|  | Moduł pacjenta z układem zabezpieczającym układy modułu przed uszkodzeniem od wyładowania defibrylatora | Tak |  |  |
|  | Częstotliwość próbkowania EKG 8000 Hz na każdy kanał rejestracji | Tak |  |  |
|  | Pasmo częstotliwościowe EKG 0 - 150 Hz | Tak |  |  |
|  | Filtracja sygnału co najmniej filtrami dolnoprzepustowym 35 Hz, filtr zakłóceń sieciowych, stabilizacja linii izoelektrycznej | Tak |  |  |
|  | Detekcja impulsów stymulatora na wskazanych odprowadzeniach EKG. Możliwość konfiguracji podczas uruchomionego badania kanałów detekcji. | Tak |  |  |
|  | Wizualna ocena impedancji podłączeń elektrodowych wraz z prezentacją bieżącego poziomu zakłóceń EKG oraz zapisem EKG z wszystkich odporwadzeń, w fazie podłączania pacjenta przed badaniem | Tak |  |  |
| BADANIE WYSIŁKOWE EKG |
|  | Ciągły zapis 12-kanałowego EKG, wykonywane w połączeniu i synchronicznie z oceną zużycia gazów bez konieczności osobnego uruchamiania | Tak |  |  |
|  | Prowadzenie badania wysiłkowego EKG bez oceny zużycia gazów, bez konieczności zmiany ustawień systemu | Tak |  |  |
|  | Prezentacja 12 kanałów EKG w wybranym układzie odprowadzeń, co najmniej 12 krzywych standardowo lub w układzie Cabrera oraz 2x 6 krzywych EKG | Tak |  |  |
|  | Prezentacja 12 uśrednień EKG z możliwością nałożenia uśrednień wyjściowych oraz prezentacją bieżących wartości zmiany i nachylenia ST | Tak |  |  |
|  | Automatyczne wykrywanie wybranych arytmii (co najmniej VES, Pary VES, VT, SVT) z prezentacją fragmentu EKG na ekranie jednocześnie do bieżącego 12-kanałowego zapisu EKG | Tak |  |  |
|  | Prezentacja podstawowych parametrów badania, co najmniej: HR bieżący i docelowy oraz jako %HR docelowego, wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego, czas badania i obciążenia, parametry obciążenia (prędkość, nachylenie, moc) zależnie od podłączonego rodzaju ergometru oraz wartość METs i RPP | Tak |  |  |
|  | Wartość parametru METs wyliczana na podstawie obciążenia algorytmem ACSM z interpolacją w czasie trwania etapu każdej fazy obciażenia. Interpolacja konfigurowana w zakresie czasu narastania do wartości docelowej | Tak |  |  |
|  | Pomiar odchylenia położenia odcinka ST oraz nachylenia ST dla wszystkich odprowadzeń EKG, z możliwością wskazania odprowadzeń wykluczonych z monitorowania bieżącego zmian ST. Możliwość konfiguracji podczas uruchomionego badania. | Tak |  |  |
|  | Sterowanie przebiegiem badania z użyciem klawiszy funkcyjnych (F1 - F11) na klawiaturze komputera z mozliwością ręcznego sterowania parametrami obciążenia | Tak |  |  |
|  | Drukowanie EKG w czasie trwania badania oraz po jego zakończeniu, dla każdego momentu zapisu, na drukarce komputerowej A4 w postaci wydruku bieżącego EKG, wydruku uśrednień lub tzw. długiej taśmy (wydruk dowolnego zakresu czasu w prezentacji 3 odprowadzeń EKG) | Tak |  |  |
|  | Drukowanie raportów z badania zawierających co najmniej fragmenty EKG, zestawienie uśrednionych zespołów QRS wraz z pomiarami ST, podsumowanie osiągniętych parametrów badania (m.in. HR, METs, BP, RPP, obciążenie, czas obciążenia wysiłkiem) | Tak |  |  |
|  | Biblioteka gotowych typowych programów obciążenia dla ergometru rowerowego, bieżni (co najmniej Bruce, Bruce zmodyfikowany, Naughton, Naughton zmodyfikowany) oraz obciążenia farmakologicznego. | Tak |  |  |
|  | Edytor własnych programów obciążenia w tym co najmniej zmiennych skokowo i liniowo (tzw. RAMP). Możliwość korekcji programów obciążenia w czasie uruchamiania badania. Graficzna prezentacja parametrów obciążenia i wartośći METs dla wybranego protokołu w fazie uruchamiania badania. | Tak |  |  |
| POMIAR SPO2 |
|  | Nieinwazyjny pomiar saturacji zintegrowany z oprogramowaniem do oceny wysiłkowej ergospirometrycznej (zużycia gazów i wentylacji) | Tak |  |  |
|  | Technologia pomiaru dostosowana do warunków badania wysiłkowego z algorytmem wykrywającym artefakty ruchowe | Tak |  |  |
|  | Bezprzewodowy moduł pomiarowy z nadajnikiem na nadgarstku pacjenta i z wymiennymi czujnikami pomiarowymi | Tak |  |  |
|  | Czujnik na palec z elastycznym gumowym kapturem na palec w zestawie, możliwość wyposażenia w czujnik na płatek uszny lub na czoło | Tak |  |  |
| KALIBRACJA |
|  | Zintegrowana z systemem automatyczna stacja pomiarowa warunków otoczenia, mierząca w sposób ciągły i nie wymagający nadzoru operatora, co najmniej temperaturę otoczenia, wilgotność względną i ciśnienie atmosferyczne. Możliwość ręcznego wprowadzenia parametrów otoczenia. | Tak |  |  |
|  | Trzyzakresowa kalibracja przepływu i objętości z automatycznym i interaktywnym prowadzeniem manewru oraz prezentacją rejestrowanej krzywej przepływ - objętość | Tak |  |  |
|  | Program kontroli liniowości głowicy zgodnie z zaleceniami ATS i ERS | Tak |  |  |
|  | Automatyczna dwupunktowa kalibracja analizatorów tlenu i dwutlenku węgla, wykonywana przy pomocy z mieszanki wzorcowej dostępnej na rynku krajowym, z podłączeniem butli bezpośrednio do analizatora | Tak |  |  |
|  | Automatyczny bezobsługowy pomiar stężenia dwutlenku węgla w otoczeniu na potrzeby kalibracji oraz kontroli zmian warunków otoczenia podczas pracy z możliwością ręcznej korekcji | Tak |  |  |
|  | Na wyposażeniu gaz wzorcowy z dokładnością analityczną 1% i okresem gwarantowanej dokładności co najmniej 36 miesięcy od daty dostawy zestawu | Tak |  |  |
|  | Zestaw przystosowany do wykonywania kalibracji zgodnie z zaleceniami ATS i ERS, z uwzględnieniem częstości wykonywania kalibracji co najmniej raz dziennie. Zawartość butli umożliwiająca codzienną kalibrację bez konieczności wymiany przez co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy | Tak |  |  |
|  | Automatyczne bezobsługowe zerowanie przetworników i wyznaczenie opóźnienia długości linii pomiarowej, w fazie przygotowani do badania (przed każdym nowym badaniem), z detekcją w cyklu oddechowym pacjenta i bez konieczności zmiany podłączeń i demontażu elementów toru oddechowego. | Tak |  |  |
|  | Automatyczna bezobsługowa korekcja długości linii pomiarowej, na podstawie oceny w cyklu oddechowym pacjenta | Tak |  |  |
|  | Raporty z kalibracji w postaci trendu, wartości numerycznych, dostępne jako wydruk raportu | Tak |  |  |
| KOMPATYBILNOŚĆ |
|  | Współpraca z ergometrami rowerowymi i leżankowymi co najmniej Ergoline oraz bieżni co najmniej Trackmaster i GE | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o badania oddechowe, co najmniej o dyfuzję gazów (DLCO) | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o konwerter wejścia sygnału analogowego | Tak |  |  |
| ZESTAW KOMPUTEROWY |
|  | Komputer w obudowie typu Small Factor | Tak |  |  |
|  | Procesor o parametrach nie gorszych niż określonych dla procesora Intel 2C i5-2400 | Tak |  |  |
|  | Pamięć operacyjna co najmniej 4 GB | Tak |  |  |
|  | Pamięć dyskowa co najmniej 500 GB | Tak |  |  |
|  | Klawiatura i mysz z bezprzewodowym podłączeniem do komputera | Tak |  |  |
|  | Zainstalowany system operacyjny co najmniej Windows 7 64 bit Professional | Tak |  |  |
|  | Zainstalowane wszystkie elementy oprogramowania niezbędne do wykonywania badań w opisanej powyżej funkcjonalności | Tak |  |  |
| INTEGRACJA OPROGRAMOWANIA |
|  | Oprogramowanie do wykonywania badań składające się z części spiroergometrycznej oraz elektrokardiograficznej | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie części spiroergometrycznej oraz elektrokardiograficznej współdziałające synchronicznie ze sobą, z możliwością ustalenia która część jest nadrzędna | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie w trybie synchronicznej pracy zapewnia wymianę pomiędzy obiema częściami co najmniej danych pacjenta, informacji o aktualnym czasie badania, bieżące parametry obciążenia, HR i ciśnienia tętniczego | Tak |  |  |
|  | Możliwość automatycznego utworzenia wspólnego raportu z obu części badania, w postaci jednego raportu możliwego do eksportu w jednym pliku typu pdf | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie części spiroergometrycznej oraz elektrokardiograficznej możliwe do oddzielnego i samodzielnego wykonywania badań, każde w swoim zakresie | Tak |  |  |
| WÓZEK NA ZESTAW |
|  | Wózek wyposażony w koła z blokowaniem | Tak |  |  |
|  | Masa wózka zapewniająca stabilność całego zestawu z zamontowanymi elementami wyposażenia do badań | Tak |  |  |
|  | Wózek wyposażony co najmniej w szufladę na akcesoria pomiarowe, koszyk boczny, składaną półkę na mysz oraz mocowanie butli kalibracyjnej typu B10 | Tak |  |  |
|  | Wózek wyposażony regulowane uchwyty monitorów, pozwalające na regulację położenia monitorów względem siebie i łatwe obracanie jednocześnie obu monitorów | Tak |  |  |
|  | Wózek z centralnym wyłącznikiem zasilania w łatwo dostępnym miejscu oraz transformatorem separującym zgodnym z normą IEC 60601-1 | Tak |  |  |
| PARAMETRY FIZYCZNE |
|  | Wymiary analizatora gazów do (dł. x szer. x wys.) 210 mm x 175 mm x 75 mm - 1pkt, mniejsze 2pkt | Podać |  | 210 mm x 175 mm x 75 mm - 1pkt, Mniejsze - 2pkt |
|  | Wymiary zewnętrzne modułu EKG pacjenta do 100 mm x 130 mm x 25 mm – 1pkt, mniejsze 2pkt | Podać |  | do 100 mm x 130 mm x 25 mm – 1pkt mniejsze - 2pkt |
|  | Wymiary zewnętrzne modułu automatycznego pomiaru ciśnienia do 240 mm x 175 mm x 120 mm -1 pkt, mniejsze 2pkt | Podać |  | do 240 mm x 175 mm x 120 mm -1 pkt mniejsze 2pkt |
|  | Wymiary wózka (szer. x głeb. x wys.) do 70 cm x 50 cm x 120 cm 1pkt , mniejsze 2pkt | Podać |  | do 70 cm x 50 cm x 120 cm 1pkt mniejsze - 2pkt |
|  | Temparatura pracy +15 - +50 st.C | Tak |  |  |
|  | Zasilanie zestawu 240 V, maksymalny pobór prądu 16A | Tak |  |  |
| CYKLOERGOMETR |
|  | Dokładność obciążenia zgodna z normą DIN VDE 0750-238 | Tak |  |  |
|  | Zakres prędkości obrotów 30-130 obr/min | Podać |  | 30-130 obr/min – 0 pkt większy - 1pkt |
|  | Nośność siedziska min 160 kg | Podać |  | 160 kg – o pkt większa 1pkt |
|  | Regulacja wysokości siedziska, dla pacjentów w przedziale wzrostu 120 - 210 cm | Podać |  | 120 - 210 cm – 0 pkt większa - 1pkt |
|  | Regulacja kąta ustawienia kierownicy | Tak |  |  |
|  | Waga urządzenia do 70kg | Podać |  | do 70kg i 70kg - 1 pkt mniejsza - 2pkt |
|  | Hamowanie z obciążeniem w zakresie 6 do 990 W | Podać |  | 6 do 990W - 1pkt większe - 2pkt |
|  | Sterowanie obciążeniem poprzez oprogramowanie do badań wysiłkowych | Tak |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe 240V | Tak |  |  |
|  | Wymiary podstawy urządzenia do (w,s,d) 130x60x110cm | Podać |  | 130x60x110cm – 1pkt mniejsze - 2pkt |
| Warunki gwarancji |
|  | Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy. | Tak |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | Tak |  |  |

*)podać w przypadku innego, dopuszczonego rozwiązania/parametru oraz w przypadku parametru ocenianego.