DZPZ/333/18UEPN/2020 Załącznik nr 15 do SIWZ

Formularz parametrów wymaganych i ocenianych dla części nr 11

Kardiomonitor przewoźny szt. 2

Model: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………………………………………….
Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

Lp.	Opis parametru	Spełnienie parametrów TAK/NIE	Parametr oferowany*)	Parametr oceniany - punktacja
MONITOR
1	Urządzenie fabrycznie nowe, nie starsze niż 2020	Tak
2	Kolorowy ekran o dużym kącie widzenia (powyżej 160ͦ) o przekątnej minimum 15 cali	Tak
3	Min. 6 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie	Tak
4	Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V/50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na min. 60 minut pracy w konfiguracji EKG, NIBP, SpO2.	Tak
5	Wyposażenie złącza wejścia/wyjścia: / a) wyjście sygnału DVI do podłączenia ekranu kopiującego, / b) co najmniej 3 gniazda USB do podłączenia klawiatury, myszki komp., skanera kodów paskowych / c) gniazdo do podłączenia z siecią monitorowania	Parametr oceniany		c) Tak – 5 pkt / Nie – 1 pkt
6	Monitor wyposażony w moduł transportowy z podglądem monitorowanych parametrów (z monitorowaniem co najmniej EKG, NIBP, SpO2, Temp, IBP - opis poszczególnych parametrów poniżej) podczas transportu pacjenta, będący jednocześnie modułem pomiarowym monitora pacjenta po włożeniu do miejsca parkingowego jednostki głównej. Ekran monitora transportowego minimum 3,5”. Ciężar monitora nie więcej niż 1,5 kg. Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym co najmniej 6 h. Własna wewnętrzna pamięć monitora transportowego pozwalająca na zapamiętywanie co najmniej 24 godzin trendów monitorowanych parametrów. Monitor odporny na kurz i zalanie wodą - stopień ochrony co najmniej IP32. Monitor wyposażony w uchwyt do przenoszenia.	Tak
Mierzone parametry w monitorze:
7	EKG - pomiar częstości akcji serca. Zakres min. 30-300/min. Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; x0.5; x1; x2; x4; auto. W komplecie z monitorem przewód EKG z kompletem 5 końcówek	Tak
8	Analiza odcinka ST- jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST we wszystkich odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV	Tak
9	Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc	Tak
10	Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 5 do 100 R/min. Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej: 3; 6.25; 12.5; 25 mm/s	Tak
11	Saturacja. Zakres pomiarowy SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 30-300 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletzymograficznej oraz wartości % saturacji i częstości pulsu. Alarm desaturacji. W komplecie z monitorem przewód interfejsowy oraz 2 wielorazowe czujniki SpO2 typu klips na palec	Tak
12	Nieinwazyjny pomiar ciśnienia metodą oscylometryczną. Pomiar ręczny, automatyczny i ciągły (powtarzające się pomiary w okresie co najmniej 4 min.). Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1-480 minut. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Funkcja stazy. Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu. Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. W komplecie z monitorem przewód oraz mankiety mały, średni i duży dla dorosłych oraz mankiet dla osób otyłych	Tak
13	Pomiar temperatury, min 1 tor pomiarowy. W komplecie powierzchniowy oraz przełykowy czujnik temperatury dla dorosłych (wielorazowy)	Tak
14	Pomiar inwazyjnego ciśnienia. (min. 2 tory w każdym monitorze) Wyświetlanie wartości skurczowych, rozkurczowych i średnich. Zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia co najmniej od -20 do +350 mmHg. Pomiar częstości pulsu wraz z inwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie do 30 do 300 P/min. W komplecie z monitorem: dwa przewody połączeniowe do przetworników ciśnienia kompatybilne z przetwornikami posiadanymi przez zamawiającego	Tak
15	Pomiar kapnografii w strumieniu bocznym. Zakres pomiarowy stężenia CO2 od 0-90 mmHg. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 4 do 120 R/min., funkcja kreślenia krzywej, pomiar stężenia wdechowego CO2 z wyświetlaniem jej wartości.	Tak
16	Pomiar przewodnictwa w złączu nerwowo mięśniowym z możliwością stymulacji w celu identyfikacji obwodowych struktur nerwowych (zamawiający dopuszcza oddzielne urządzenie) W komplecie 10 zestawów elektrod pomiarowych.	Tak
17	Pomiar głębokości znieczulenia (BIS lub Entropia; zamawiający może dopuścić inna metodę po przedstawieniu danych technicznych i literaturowych). W komplecie 10 zestawów elektrod pomiarowych.	Tak
18	Alarmy: ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności alarmowania	Tak
19	Przynajmniej 24- godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością przynajmniej 1 minuty.	Tak
20	Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full dislosure) - pamięć min. 24 godzin	Parametr oceniany		Tak – 5 pkt / Nie – 1 pkt
21	Zapamiętywanie co najmniej 500 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów)	Parametr oceniany		Tak – 5 pkt / Nie – 1 pkt
22	Monitor przystosowany do pracy w sieci	Parametr oceniany		Tak – 5 pkt / Nie – 1 pkt
23	Możliwość podłączenia do monitora, bez pośrednictwa centrali, sieciowej drukarki laserowej i wykonywania wydruków na standardowym papierze formatu A4: krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych	Parametr oceniany		Tak – 5 pkt / Nie – 1 pkt
24	Funkcja „standby”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora i na szybkie ponowne uruchomienie monitorowania	Tak
MONITOR 2 - prosty
25	Kolorowy ekran o dużym kącie widzenia (powyżej 160ͦ) o przekątnej minimum 15 cali	Tak
26	Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V/50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na min. 60 minut pracy w konfiguracji EKG, NIBP, SpO2.	Tak
27	Wyposażenie złącza wejścia/wyjścia: / a) wyjście sygnału DVI do podłączenia ekranu kopiującego, / b) co najmniej 1 gniazd USB do podłączenia klawiatury, myszki komp., skanera kodów paskowych / c)gniazdo do podłączenia z siecią monitorowania	Parametr oceniany		b) Tak – 5 pkt / Nie – 1 pkt / c) Tak – 5 pkt / Nie – 1 pkt
28	Monitor wyposażony w moduł transportowy z podglądem monitorowanych parametrów (z monitorowaniem co najmniej EKG, NIBP, SpO2, opis poszczególnych parametrów poniżej) podczas transportu pacjenta, będący jednocześnie modułem pomiarowym monitora pacjenta po włożeniu do miejsca parkingowego jednostki głównej. Ekran monitora transportowego minimum 3,5”. Ciężar monitora nie więcej niż 1,5 kg. Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym co najmniej 6 h. Własna wewnętrzna pamięć monitora transportowego pozwalająca na zapamiętywanie co najmniej 24 godzin trendów monitorowanych parametrów. Monitor odporny na kurz i zalanie wodą - stopień ochrony co najmniej IP32. Monitor wyposażony w uchwyt do przenoszenia.	Tak
Mierzone parametry w monitorze:
29	EKG - pomiar częstości akcji serca. Zakres min. 30-300/min. Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; x0.5; x1; x2; x4; auto. W komplecie z monitorem przewód EKG z kompletem 5 końcówek	Tak
30	Analiza odcinka ST- jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST we wszystkich odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV	Parametr oceniany		Tak – 5 pkt / Nie – 1 pkt
31	Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc	Parametr oceniany		Tak – 5 pkt / Nie – 1 pkt
32	Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 5 do 100 R/min. Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej: 3; 6.25; 12.5; 25 mm/s	Parametr oceniany		Tak – 5 pkt / Nie – 1 pkt
33	Saturacja. Zakres pomiarowy SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 30-300 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletzymograficznej oraz wartości % saturacji, częstości pulsu. Alarm desaturacji. W komplecie z monitorem przewód interfejsowy oraz 2 wielorazowe czujniki SpO2 typu klips na palec	Tak
34	Nieinwazyjny pomiar ciśnienia metodą oscylometryczną. Pomiar ręczny, automatyczny i ciągły (powtarzające się pomiary w okresie co najmniej 4 min. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Funkcja stazy. W komplecie z monitorem przewód oraz mankiety mały, średni i duży dla dorosłych oraz mankiet dla osób otyłych	Tak
35	Pomiar temperatury, min 1 tor pomiarowy. W komplecie powierzchniowy oraz przełykowy czujnik temperatury dla dorosłych (wielorazowy)	Tak
36	Alarmy: ustawianie granic alarmowych przez użytkownika. Ustawianie głośności alarmowania.	Tak
37	Przynajmniej 24- godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów,	Tak
38	Zapamiętywanie co najmniej 500 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów)	Parametr oceniany		Tak – 5 pkt / Nie – 1 pkt
39	Monitor przystosowany do pracy w sieci	Parametr oceniany		Tak – 5 pkt / Nie – 1 pkt
Warunki gwarancji
40	Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy	Tak
41	Do każdego urządzenia powinny być załączone / następujące dokumenty: / Instrukcja w języku polskim / Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 / Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4	Tak

*)podać w przypadku innego, dopuszczonego rozwiązania/parametru oraz w przypadku parametru ocenianego.

        Data i podpis ………………………………