DZPZ/333/18UEPN/2020 Załącznik nr 7 do SIWZ

Formularz parametrów wymaganych i ocenianych dla części nr 3

Defibrylatory z wyposażeniem szt. 4

Model: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………………………………………….
Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

Lp.	Opis parametru	Spełnienie parametrów TAK/NIE	Parametr oferowany*)	Parametr oceniany - punktacja
DEFIBRYLATORY Z WYPOSAŻENIEM
1	Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym	Tak
2	Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (dotyczy również opisów na panelu sterowania oraz wydawanych przez aparat komunikatów głosowych)	Tak
3	Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa	Tak
4	Defibrylacja ręczna i tryb AED	Tak
5	Metronom z możliwością ustawień rytmu częstotliwości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci.	Tak
6	Urządzenie wyposażone w trybie AED w algorytm wykrywający ruch pacjenta.	Tak
7	Zakres wyboru energii w J min. 2-360 J w trybie manualnym.	Tak
8	Zakres wyboru energii w J min.150J-360J w trybie AED.	Tak
9	Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej minimum 24	Parametr oceniany		≤24 stopni- 0 punktów / >24 stopni- 10- punktów
10	Czas ładowania do energii 200 J maksymalnie 8 sekund	Parametr oceniany		czas ładowania >5 s / - 0 punktów / czas ładowania ≤ 5s / - 10 punktów
11	Ekran monitora kolorowy	Tak
12	Przekątna ekranu monitora minimum 5 cali	Tak
13	Zasilanie sieciowo – akumulatorowe, Zasilacz sieciowy 230V/50 Hz, integralny lub zewnętrzny	Tak
14	Zasilanie akumulatorowe – czas pracy na 1 akumulatorze: min. 150 minut ciągłego monitorowania EKG lub min. 100 defibrylacji z maksymalną energią	Tak
15	Czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności: maksymalnie 5 godzin	Tak
16	Możliwość wykonania kardiowersji	Tak
17	Ciężar defibrylatora wraz z akumulatorem 6kg	Tak
18	Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci– zintegrowane łyżki dla dorosłych/pediatryczne	Tak
19	Wydruk zapisu na papierze o szerokości min 50mm	Tak
20	Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230V	Tak
21	Monitorowanie EKG - przewody dla 3 odprowadzeń	Tak
22	Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora	Tak
23	Zakres pomiaru tętna min. 20-300 u/min	Tak
24	Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. 7 poziomów wzmocnienia od 0,25; do 4 cm/Mv	Parametr oceniany		≤7 poziomów- 0 punktów / >7 poziomów- 10 punktów
25	Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym przez elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne radiotransparentne	Tak
26	Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 40-170 imp./min	Tak
27	Natężenie prądu stymulacji w zakresie od minimum 0 do 170 (mA)	Parametr oceniany		≤170(mA)- 0 punktów / >170 (Ma)- 10 punktów
28	Przewód EKG 3-odprowadzeniowy - 1 szt.	Tak
29	Łyżki twarde dla dorosłych/pediatryczne zintegrowane - 1 kpl.	Tak
30	Przewód do stymulacji przezskórnej i defibrylacji z elektrod naklejanych - 1 szt.	Tak
32	Elektrody jednorazowe do defibrylacji/stymulacji dla dorosłych - 1 kpl.	Tak
31	Możliwość rozbudowy o moduł kapnografii w dowolnym momencie	Tak
32	Możliwość rozbudowy o dedykowany moduł WIFI, umożliwiający transmisję danych medycznych w dowolnym momencie	Tak
Warunki gwarancji
33	Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy.
34	Do każdego urządzenia powinny być załączone / następujące dokumenty: / Instrukcja w języku polskim / Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 / Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4

*)podać w przypadku innego, dopuszczonego rozwiązania/parametru oraz w przypadku parametru ocenianego.

        Data i podpis ………………………………