DZPZ/333/18UEPN/2020                                                                                                                Załącznik nr 9 do SIWZ

Formularz parametrów wymaganych i ocenianych dla części nr 5

Aparat do znieczulenia 2 szt.

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

| Lp. | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany*) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APARAT DO ZNIECZULANIA DZIECI I DOROSŁYCH |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2020 | Tak, podać |  |  |
|  | Aparat na podstawie jezdnej, hamulec centralny, uchwyty butli rezerwowych, reduktory do butli O2 i N2O. Podstawa jezdna o wymiarach maksymalnych : szerokość 80-90 cm, głębokość 70-75 cm, wysokość bez monitora parametrów życiowych pacjenta (tzw kardiomonitora) 135-140 cm | Tak, podać |  |  |
|  | Szuflada na akcesoria (zamykana na klucz). | Tak |  |  |
|  | Ekran respiratora dotykowy, o przekątnej min 15 cali, konfigurowalny interfejs użytkownika, inteligentne zarządzanie alarmami | Tak |  |  |
|  | Elektryczny napęd respiratora (brak zużycia gazów napędowych technicznych lub medycznych) | Tak |  |  |
|  | Zintegrowany moduł gazowy, pomiar wdechowego i wydechowego stężenia O2, N2O, CO2 i anestetyków (automatyczna identyfikacja Halotanu, Enfluranu, Izofluranu, Sevofluranu i Desfluranu); xMac – współczynnik MAC skorelowany do wieku pacjenta. | Tak |  |  |
|  | Prezentacja krzywych, pętli oddechowych, parametrów znieczulania i wentylacji na ekranie respiratora | Tak |  |  |
|  | Prezentacja trendów graficznych | Tak |  |  |
|  | Eksport danych na pamięć USB dopuszcza się bez możliwości eksportu danych na pamięć USB, ale z opcją rozbudowy o możliwość eksportu danych z aparatu do znieczulenia do systemów informatycznych | Tak, podać |  |  |
|  | Jednoczesna prezentacja mini trendów i krzywych | Parametr oceniany |  | TAK – 5 pkt. NIE – 1 pkt. |
|  | Przepływomierze elektroniczne, prezentacja wirtualnych przepływomierzy, elektroniczny mieszalnik | Tak |  |  |
|  | Prezentacja pętli: objętość-ciśnienie i przepływ-objętość, pętla referencyjna. | Tak |  |  |
|  | Ekonometr (optymalny dobór przepływu świeżych gazów) i trend ekonometru. (jakość) | Parametr oceniany |  | TAK – 5 pkt. NIE – 1 pkt. |
|  | Kalkulacja zużycia gazów i anestetyków wziewnych. (jakość) | Parametr oceniany |  | TAK – 5 pkt. NIE – 1 pkt. |
|  | Automatyczne dostosowanie granic alarmowych | Tak |  |  |
|  | Dozowanie O2 i środków znieczulających również przy całkowitej awarii urządzeniu (wentylacja ręczna). | Tak |  |  |
|  | Test aparatu automatyczny, bez interakcji z użytkownikiem w czasie jego trwania | Tak |  |  |
|  | Zintegrowane, regulowane oświetlenie blatu roboczego. (jakość | Tak |  |  |
|  | Podgrzewany układ oddechowy z funkcją wyłączenia grzania | Tak |  |  |
|  | Tryby wentylacji: Man/Spon, VC-CMV, PC-CMV, VC-SIMV, PC-SIMV, CPAP / PSV, lub analogiczne do decyzji zamawiającego | Tak |  |  |
|  | Tryb wentylacji w trakcie krążenia pozaustrojowego | Tak |  |  |
|  | Objętość oddechowa TV regulowana od 20; 50 ml | Tak, podać |  |  |
|  | Tryb Pauzy (uruchamiany w trakcie prowadzenia wentylacji) z ustawianym okresem wyłączenia respiratora i wstrzymania przepływu gazów | Parametr oceniany |  | TAK – 5 pkt. NIE – 1 pkt. |
|  | Zastawka APL z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie, bez konieczności skręcania zastawki do minimum | Tak |  |  |
|  | Zasilanie z wbudowanego akumulatora min. 60 minut w typowych warunkach | Tak |  |  |
|  | Ssak inżektorowy, zasilany powietrzem z przyłącza w aparacie | Tak |  |  |
|  | Low flow i minimal flow. | Tak |  |  |
|  | Akcesoria dostarczane z aparatem (dla kazdego aparatu z osobna): • akcesoria ssaka (1 kpl.), • wielorazowy zbiornik z wapnem, • zestaw drenów wysokociśnieniowych do N2O, O2, Powietrza wtyki AGA (dł. 5 m.) (1 kpl.), • czujniki przepływu wielorazowego użytku (4 szt.), • układy współosiowe z pułapkami (10 kpl.), • linie próbkujące (10 szt.), • pułapki WaterLock2 (12 szt.) lub inne – podać jakie | Tak |  |  |
|  | Minimum jeden z aparatów wyposażony w monitor parametrów życiowych. (z możliwością zamocowania na aparacie do znieczulenia w układzie pionowym - warunek konieczny) | Tak |  |  |
|  | Kolorowy ekran o dużym kącie widzenia (powyżej 160ͦ) o przekątnej minimum 15 cali Dopuszcza sie ekran w formacie panoramicznym, o kącie widzenia 80 stopni (prawo, lewo, dół) oraz 60 stopni do góry | Tak, podać |  |  |
|  | Min. 6 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie | Tak |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V/50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na min. 60 minut pracy w konfiguracji EKG, NIBP, SpO2. Dopuszcza się wymianę akumulatora przez serwis co 2 lata. | Tak, podać |  |  |
|  | Wyposażenie złącza wejścia/wyjścia: a)wyjście sygnału DVI do podłączenia ekranu kopiującego, b)co najmniej 3 gniazda USB do podłączenia klawiatury, myszki komp., skanera kodów paskowych c)gniazdo do podłączenia z siecią monitorowania inne – bez oceny | Parameter oceniany |  | TAK – 5 pkt. NIE – 1 pkt. |
|  | Monitor wyposażony w moduł transportowy z podglądem monitorowanych parametrów (z monitorowaniem co najmniej EKG, NIBP, SpO2, Temp, IBP - opis poszczególnych parametrów poniżej) podczas transportu pacjenta, będący jednocześnie modułem pomiarowym monitora pacjenta po włożeniu do miejsca parkingowego jednostki głównej. Ekran monitora transportowego minimum 3,5”. Ciężar monitora nie więcej niż 1,5-2 kg. Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym co najmniej 4-6 h. Własna wewnętrzna pamięć monitora transportowego pozwalająca na zapamiętywanie co najmniej 24 godzin trendów monitorowanych parametrów. Monitor odporny na kurz i zalanie wodą - stopień ochrony co najmniej IP32 lub 41 lub IPX4. Monitor wyposażony w uchwyt do przenoszenia. | Tak, podać |  |  |
|  | Mierzone parametry w monitorze | Tak |  |  |
|  | EKG - pomiar częstości akcji serca. Zakres min. 30-300/min. Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; x0.5; x1; x2; x4; auto lub bez, dopuszcza się 0,5x; 1x; 2x; 4x; x8. W komplecie z monitorem przewód EKG z kompletem 5 końcówek | Tak, podać |  |  |
|  | Analiza odcinka ST- jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST we wszystkich odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -1,5/2,0 do +1,5/2,0 mV | Tak/Nie | Bez oceny |  |
|  | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc – dopuszcza się bez | Tak |  |  |
|  | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 5 do 100 R/min. Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej: 3; 6.25; 12.5; 25 mm/s dopuszcza się wybór prędkości przesuwu krzywych 0,625, 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s i 50 mm/s | Tak, podać |  |  |
|  | Saturacja. Zakres pomiarowy SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 26/30-239/300 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletzymograficznej oraz wartości % saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. Alarm desaturacji. W komplecie z monitorem przewód interfejsowy oraz 2 wielorazowe czujniki SpO2 typu klips na palec. Dopuszcza się wskaźnik jakości sygnału SpO2 | Tak, podać |  |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia metodą oscylometryczną. Pomiar ręczny, automatyczny i ciągły (powtarzające się pomiary w okresie co najmniej 4 min.). Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1-480 minut. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Funkcja stazy. Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu. Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. W komplecie z monitorem przewód oraz mankiety mały, średni i duży dla dorosłych oraz mankiet dla osób otyłych. Dopuszcza się monitor z interwałem pomiarów NIBP w trybie automatycznym regulowanym w zakresie od 1 do 240 minut, bez funkcji stazy, bez prezentacji częstości pulsu mierzonego za pośrednictwem mankietu | Tak, podać |  |  |
|  | Pomiar temperatury, min 1 tor pomiarowy. W komplecie powierzchniowy oraz przełykowy czujnik temperatury dla dorosłych (wielorazowy) | Tak |  |  |
|  | Pomiar inwazyjnego ciśnienia. (min. 2 tory w każdym monitorze) Wyświetlanie wartości skurczowych, rozkurczowych i średnich. Zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia co najmniej od -20/25 do +320/350 mmHg. Pomiar częstości pulsu wraz z inwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie do 30 do 300 P/min. W komplecie z monitorem: dwa przewody połączeniowe do przetworników ciśnienia kompatybilne z przetwornikami posiadanymi przez zamawiającego | Tak, podać |  |  |
|  | Pomiar kapnografii w strumieniu bocznym. Zakres pomiarowy stężenia CO2 od 0-90 mmHg. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 4 do 80-120 R/min., funkcja kreślenia krzywej, pomiar stężenia wdechowego CO2 z wyświetlaniem jej wartości | Tak, podać |  |  |
|  | Pomiar przewodnictwa w złączu nerwowo mięśniowym z możliwością stymulacji w celu identyfikacji obwodowych struktur nerwowych (zamawiający dopuszcza oddzielne urządzenie) W komplecie 10 zestawów elektrod pomiarowych | Tak |  |  |
|  | Pomiar głębokości znieczulenia (BIS lub Entropia; zamawiający może dopuścić inna metodę po przedstawieniu danych technicznych i literaturowych). W komplecie 10 zestawów elektrod pomiarowych | Tak |  |  |
|  | Alarmy: ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności alarmowania | Tak |  |  |
|  | Przynajmniej 24- godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością przynajmniej 1 minuty | Tak |  |  |
|  | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full dislosure) - pamięć min. 24 godzin | Parametr oceniany |  | TAK – 5 pkt. NIE – 1 pkt. |
|  | Zapamiętywanie co najmniej 500 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów | Parametr oceniany |  | TAK – 5 pkt. NIE – 1 pkt. |
|  | Monitor przystosowany do pracy w sieci | Parametr oceniany |  | TAK – 5 pkt. NIE – 1 pkt. |
|  | Możliwość podłączenia do monitora, bez pośrednictwa centrali, sieciowej drukarki laserowej i wykonywania wydruków na standardowym papierze formatu A4: krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych | Parametr oceniany |  | TAK – 5 pkt. NIE – 1 pkt. |
|  | Funkcja „standby”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora i na szybkie ponowne uruchomienie monitorowania | Tak |  |  |
| Warunki gwarancji |
|  | Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy. | Tak |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | Tak |  |  |

*)podać w przypadku innego, dopuszczonego rozwiązania/parametru oraz w przypadku parametru ocenianego.

Data i podpis ………………………………