DZPZ/333/18UEPN/2020 Załącznik nr 11 do SIWZ

Formularz parametrów wymaganych i ocenianych dla części nr 7

Myjnia endoskopowa szt. 1

Model: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………………………………………….
Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

Lp.	Opis parametru	Spełnienie parametrów TAK/NIE	Parametr oferowany*)	Parametr oceniany - punktacja
MYJNIA ENDOSKOPOWA
1	Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji nie starszy niż 2019 2020	Tak, podać
2	Automatyczny w pełni powtarzalny zamknięty system przeznaczony do mycia i dezynfekcji wideogastroskopów, wideokolonoskopów i wideoduodenoskopów – zgodny z wymogami NFZ	Tak
3	Myjnia-dezynfektor ładowana od frontu	Tak
4	Wyświetlacz – cztery linie x czterdzieści znaków z komunikatami w języku polskim	Tak
5	Umieszczenie 2 endoskopów na dzielonych koszach wysuwanych z myjni, umożliwiających ułożenie sondy endoskopu w taki sposób, który uniemożliwiałby stykanie się lub krzyżowanie powierzchni sondy	Tak
6	Możliwość zastosowania kosza do mycia troakarów i optyk laparoskopowych.	Parametr oceniany		TAK – 5 pkt. / NIE – 1 pkt.
7	System myjący kanały wewnętrzne i powierzchnie endoskopów przy użyciu niezależnych konektorów, w tym co najmniej 1 do duodenoskopu (wysokociśnieniowy)	Tak
8	Jednorazowe użycie środków chemicznych (GA) dedykowanych do użycia w myjniach endoskopowych wysokotemperaturowych	Tak
9	Równoczesna kontrola szczelności dwóch endoskopów podczas mycia i dezynfekcji z systemem zabezpieczającym przed ich zalaniem	Parametr oceniany		TAK – 5 pkt. / NIE – 1 pkt.
10	Standardowy program mycia i dezynfekcji z możliwością suszenia endoskopów	Tak
11	Kondensator oparów środków chemicznych wewnątrz myjni i szczelne odprowadzenie oparów.	Tak
12	Uzdatnianie mikrobiologiczne wody poprzez wbudowaną lampę UV	Tak
13	Automatyczna samodezynfekcja myjni	Tak
14	Zasilanie prądem trójfazowym	Tak
15	Zasilanie wodą z instalacji szpitalnej z ew. użyciem softenera zewnętrznego (o ile producent zaleca, softener dostarczany wraz z myjnią )	Tak
16	Obudowa komory ze stali kwasoodpornej	Tak
17	Współpraca z posiadanym przez Szpital systemem monitorująco-raportującym Endoskan2 bez dodatkowych modyfikacji	Tak
18	Port komunikacyjny RJ-45 Ethernet TCP/IP (max.100 Mbit)	Tak
19	Program Dezynfekcji termicznej w temperaturze 92° C dla sprzętu obojętnego na działanie termiczne	Tak
20	Zgodność myjni z dyrektywą EN ISO 15883	Tak
21	Przeglądy techniczne raz na rok	Tak
22	Myjnia wyposażona w konektory do posiadanych w pracowni endoskopów: Gastroskopów, Kolonoskopów, Duodenoskopów produkcji Olympus.	Tak
23	Myjnia dostosowana do używania preparatów opartych na GA.	Tak
24	Myjnia posiadaająca na wyposażeniu czytnik zbliżeniowy do identyfikacji (RFID) użytkownika i endoskopów.	Tak
Warunki gwarancji
33	Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy	Tak
34	Do każdego urządzenia powinny być załączone / następujące dokumenty: / Instrukcja w języku polskim / Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 / Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4	Tak

*)podać w przypadku innego, dopuszczonego rozwiązania/parametru oraz w przypadku parametru ocenianego.

        Data i podpis ………………………………