DZPZ/333/18UEPN/2020 Załącznik nr 13 do SIWZ

Formularz parametrów wymaganych i ocenianych dla części nr 9

Lampa szczelinowa typu Haag -Streit szt. 1

Model: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………………………………………….
Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

Lp.	Opis parametru	Spełnienie parametrów TAK/NIE	Parametr oferowany*)	Parametr oceniany - punktacja
OKULISTYCZNA LAMPA SZCZELINOWA
1	Urządzenie fabrycznie nowe, nie starsze niż 2019	Tak
2	Stereoskopowy biomikroskop z 5-cią stopniową zmianą powiększenia: 6,3x, 10x, 16x, 25 x, 40x.	Tak
3	Optyka konwergentna z kątem stereoskopii 13 stopni	Tak
4	Nasadka okularowa z okularami szerokokątnymi 12,5 x z regulacją vertexu.	Tak
5	Regulacja rozstawu źrenic w zakresie 52 -78 mm	Tak
6	Regulacja korekcji sferycznej od -7 do + 7 D	Tak
7	Płynna regulacja szerokości szczeliny w zakresie: 0-14 mm	Tak
8	Płynna i skokowa regulacja długości szczeliny w zakresie 1-14 mm	Tak
9	Zakres ruchu obrotowego szczeliny w stosunku do osi mikroskopu : w poziomie +/- 90 stopni, w pionie 0-20 stopni	tak
10	Obrót szczeliny w zakresie +/- 90 stopni	Tak
11	Wbudowane filtry: szary 10%, bez-czerwienny, niebieski. Znaczek testowy w postaci gwiazdki do sprawdzania odruchu fiksacji.	Tak
12	Oświetlenie diodowe LED. Bardzo długa żywotność. Diodowa sygnalizacja stanu pracy źródła światła.	Tak
13	Oświetlenie szczeliny i podświetlenie tła dla opcjonalnych systemów wizyjnych wychodzące z jednego źródła światła.	Tak
14	Panel do płynnej regulacji natężenia oświetlenia szczeliny i natężenia oświetlenia tła.	Tak
15	Manipulator do regulacji położenia lampy jedną ręką w trzech osiach w zakresach x =100mm, y=100 mm, z=30 mm.	Tak
16	Lampka fiksacyjna ze znacznikiem w postaci okręgów i własną korekcją dioptrii	Tak
17	Podbródek z oparciem na czoło, regulacja wysokości podbródka.	Tak
Tonometr aplanacyjny:
18	Tonometr aplanacyjny Goldmana mocowany do ramienia lampy,	Tak
19	Cyfrowy wyświetlacz ciśnienia	Tak
20	Zakres pomiaru: 0-80 mmHg	Tak
21	Diodowa sygnalizacja prawidłowej pozycji pryzmatu w stosunku do oka	Tak
22	Sygnalizacja braku docisku i zbyt silnego docisku	Tak
23	10 pryzmatów wielorazowego użytku	Tak
24	Urządzenie do kalibracji tonometru
25	Stolik z elektryczną regulacją wysokości, hamulce na kołach
Obrazowanie
26	Zintegrowany z lampą szczelinową moduł obrazowania do prezentacji obrazu na ekranie monitora, do cyfrowej rejestracji obrazu w postaci fotografii i sekwencji wideo
27	Możliwość optycznego włączenia i wyłączenia modułu
28	Przesłona optyczna, sześcio-pozycyjna do ustawiania głębi ostrości obrazu
29	Przetwornik obrazu minimum 1/1.2”
30	Rozdzielczość przetwornika minimum 1920 x 1200 pikseli. Wielkość piksela 5.86 mikrona
Parametry oceniane
31	Tonometr aplanacyjny z cyfrowym przedstawieniem wyniku pomiaru			Tak – 5 pkt. / Nie – 1 pkt.
32	Lampka fiksacyjna dla pacjenta z regulacją dioptrii ostrości widzenia			Tak – 5 pkt. / Nie – 1 pkt.
33	Liczba dodatkowych pryzmatów wielorazowych do tonometra aplanacyjnego			5 szt. – 5 pkt. / Poniżej 5 szt. – 1 pkt.
Warunki gwarancji
34	Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy	Tak
35	Do każdego urządzenia powinny być załączone / następujące dokumenty: / Instrukcja w języku polskim / Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 / Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4	Tak

*)podać w przypadku innego, dopuszczonego rozwiązania/parametru oraz w przypadku parametru ocenianego.

        Data i podpis ………………………………