Formularz parametrów oferowanych i ocenianych dla części nr 19.

APARAT DO ZNIECZULANIA - SZT. 1

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

| Lp | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany*) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat |
|  | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2017 | Tak, podać |  |  |
|  | aparat do znieczulania przeznaczony do bezpiecznej pracy w polu magnetycznym min. 400 [Gauss], napędzany pneumatycznie lub elektrycznie | Tak |  |  |
|  | zwarta obudowa, bez szuflad dopuszcza się zwartą obudowę z trzema szufladami i szafką | Tak, podać |  |  |
|  | podstawa jezdna, co najmniej 2 koła z hamulcami lub hamulec centralny | Tak, podać |  |  |
|  | ssak anestetyczny | Tak |  |  |
|  | zasilanie gazowe (O2, powietrze, N2O) ze ściany (sieć centralna) | Tak |  |  |
|  | możliwość podłączenia butli zasilania awaryjnego (O2 i N2O | Tak |  |  |
| 9. | eliminacja gazów anestetycznych poza pomieszczenie rezonansu | Tak |  |  |
| 10. | blokada uniemożliwiająca podaż środków wziewnych z dwóch parowników jednocześnie | Tak |  |  |
| 11. | system automatycznego utrzymania minimalnego stężenia O2 w mieszaninie oddechowej z N2O na poziomie min. 30% dopuszcza się aparat wyposażony w 12’’ ekran dotykowy aparat do znieczulenia z systemem automatycznego utrzymania minimalnego stężenia O2 w mieszaninie oddechowej z N2O na poziomie 25% | Tak |  |  |
| 12. | obejście tlenowe o dużej wydajności, min. 25 [l/min] | Tak, podać |  |  |
| 13. | ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa | Tak |  |  |
| 14. | pochłaniacz CO2 o obudowie przeziernej | Tak |  |  |
| 15. | zakres ustawień częstości oddechu min. od 10 do 80 / min | Tak |  |  |
| 16. | ustawienia czasu wdechu min. od 0,3 do 2,0 [s] | Tak, podać |  |  |
| 17. | ustawienia czasu wydechu min. od 0,6 do 4,0 [s] dopuszcza się aparat wyposażony w 12’’ ekran dotykowy aparat do znieczulenia, który umożliwia ustawienie czasu wydechu w sposób pośredni | Tak, podać |  |  |
| 18. | ustawienia stosunku wdechu do wydechu: min. 2:1 do 1:10 dopuszcza się aparat wyposażony w 12’’ ekran ekran dotykowy aparat do znieczulenia, który umożliwia ustawienia stosunku wdechu do wydechu w zakresie: 4:1 do 1:4 | Tak, podać |  |  |
| 19. | regulacja przepływu w zakresie nie mniejszym niż od 0,3 do 1,0 [l/s] dopuszcza się aparat z rotametrycznym mieszalnikiem świeżego gazu, w którym przepływ świeżego gazu może być regulowany w zakresach: 0 – 12 l/min dla powietrza lub 0,0 – 1,1 — 10 l/min dla O2/N2O | Tak, podać |  |  |
| 20. | aparat w komplecie z maską resuscytacyjną uniwersalną (2 szt. - 5 i 3), przewodem ciśnieniowym, zasilającym o długości min. 250 cm zakończonym końcówką typu AGA oraz silikonowym przewodem oddechowym o długości min. 180 cm | Tak, podać |  |  |
| Monitor pacjenta |
| 21. | producent monitora pacjenta / nazwa / typ | podać |  |  |
| 22. | numer katalogowy monitora pacjenta | podać |  |  |
| 23. | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2017 | Tak, podać |  |  |
| 24. | monitor pacjenta przeznaczony do bezpiecznej pracy w polu magnetycznym min. 10 000 [Gaus] | podać |  | min. wartość - 1 pkt. max. wartość - 3 pkt. pozostałe proporcjonalnie |
| 25. | monitor przenośny (brak elementów uniemożliwiających postawienie na aparacie do znieczulenia), | Tak |  |  |
| 26. | masa monitora | podać |  | <5 kg – 10 pkt >5 kg – 0 pkt |
| 27. | oprogramowanie w języku polskim | podać |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 28. | bezprzewodowe urządzenie sterujące pozwalające na użytkowanie monitora w pełnym zakresie z pomieszczenia sterowni oraz w polu magnetycznym o wartości 3 Tesli (min. 10 000 Gauss) | podać |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 29. | barwny ekran LCD o przekątnej min. 10 cali sterowany dotykowo i/lub za pomocą przycisków sterujących | Tak |  |  |
| 30. | dedykowany do monitorowania wszystkich grup pacjentów (noworodki, dzieci, dorośli) | Tak |  |  |
| 31. | alarmy wizualne i dźwiękowe, techniczne i fizjologiczne, z możliwością ustawiania progów alarmowych dla poszczególnych parametrów | Tak |  |  |
| 32. | trendy tabelaryczne | Tak |  |  |
| 33. | bezprzewodowy moduł (EKG) zasilany akumulatorowo, zakres pomiarowy częstość pracy serca min. od 30 do 240 [ud/min] | Tak |  |  |
| 34. | bezprzewodowy moduł (SpO2) zasilany akumulatorowo, zakres pomiarowy saturacji min. 70-100% | Tak |  |  |
| 35. | pomiar NIBP, zakres pomiarowy od 30 do 270 mmHg | Tak, podać |  |  |
| 36. | pomiar NIBP automatyczny | Tak |  |  |
| 37. | pomiar IBP w dwóch kanałach | Tak |  |  |
| 38. | bezprzewodowy pomiar IBP | podać |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 39. | pomiar stężenia dwutlenku węgla (EtCO2), pomiar ze strumienia bocznego, zakres pomiarowy od 0 do 110 [mmHg] | Tak, podać |  |  |
| 40. | bezprzewodowy moduł analizy gazów anestetycznych | podać |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 41. | zasilanie monitora z wewnętrznego akumulatora na min. 2 h | Tak, podać |  |  |
| 42. | zasilanie modułów z wewnętrznego akumulatora na min. 2 h | Tak |  |  |
| 43. | system mocujący umożliwiający montaż na paramagnetycznym stojaku na kroplówki | Tak, podać |  |  |
| Warunki gwarancji |
| 44. | Okres gwarancji 24 miesiące | Tak, podać |  |  |
| 45. | Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy. | Tak, podać |  |  |
| 46. | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | Tak, podać |  |  |

*)podać w przypadku innego, dopuszczonego rozwiązania/parametru oraz w przypadku parametru ocenianego.

Data i podpis:  ……………………………