Formularz parametrów oferowanych i ocenianych dla części nr 5

NAKRYWARKA DO PREPARATÓW HISTOPATOLOGICZNYCH

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji: 2019

| Lp. | Opis parametru | Spełnianie parametrów TAK/ NIE*) | Parametr oferowany**) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Automat do zamykania preparatów tkanek, komórek lub rozmazów na szkiełkach mikroskopowych przy użyciu różnych preparatów do zamykania. |  |  |  |
|  | Wydajność urządzenia min. 360-400 szkiełek na godzinę (1 szkiełko na ok. 9 sekund). |  |  | 360-400 szkiełek/h – 1 pkt. pow. 360-400 szkiełek/h - 5 pkt. |
|  | Możliwość wyposażenia w stację transferową służącą do automatycznej komunikacji oraz integracji mechanicznej i elektronicznej z barwiarką histologiczną w celu pobierania koszyków ze szkiełkami. |  |  |  |
|  | Po integracji z barwiarką konieczna możliwość nakrywania szkiełek niezależnie, z pominięciem konieczności przenoszenia preparatów z modułu barwiącego do nakrywarki |  |  |  |
|  | Urządzenie musi pracować z dostępnymi na rynku mediami do zaklejania. |  |  |  |
|  | Urządzenie musi mieć możliwość precyzyjnej regulacji objętości dozowanego medium. |  |  |  |
|  | Urządzenie musi posiadać możliwość precyzyjnej korekcji położenia ścieżki medium na szkiełku podstawowym w osiach X i Y za pomocą menu urządzenia. |  |  |  |
|  | Wyświetlanie informacji o ewentualnych błędach i usterkach.. |  |  |  |
|  | Urządzenie musi posiadać możliwość detekcji i pomijania uszkodzonych szkiełek nakrywkowych, bez konieczności przerywania procesu nakrywania. |  |  |  |
|  | Detekcja uszkodzonych szkiełek musi odbywać się na drodze testu mechanicznego, co minimalizuje awaryjność pracy układu poprzez wyeliminowanie złączy optyczno-elektronicznych. |  |  |  |
|  | Urządzenie musi być wyposażone w system informujący użytkownika o konieczności uzupełniania szkiełek nakrywkowych z pewnym możliwym do zaprogramowania wyprzedzeniem. (np. 20 szkiełek przed osiągnięciem fizycznego końca magazynka szkiełek nakrywkowych urządzenie informuje o konieczności jego uzupełnienia). |  |  |  |
|  | Pojemność butelki na medium min. 250ml. |  |  |  |
|  | Urządzenie musi posiadać system pochłaniania oparów wyposażony w filtr węglowy z możliwością podłączenia do zewnętrznej wentylacji. |  |  |  |
|  | Możliwość stosowania szkiełek nakrywkowych różnych rozmiarów: 22-24mm x 40-60mm. |  |  |  |
|  | Wymiary nie większe niż: Szerokość: 420 mm; Głębokość: 550 mm; Wysokość: 980 mm; Waga: min. 57kg |  |  | waga do 57 kg – 5 pkt. pow. 57 kg – 1 pkt. |
| Warunki gwarancji |
| 32. | Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy. |  |  |  |
| 33. | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 |  |  |  |

*) wpisać właściwe „Tak” lub „Nie” („Nie” w przypadku parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty)

**) podać w przypadku innego, dopuszczonego rozwiązania/parametru oraz w przypadku parametru ocenianego.