Formularz parametrów oferowanych i ocenianych dla części nr 7

TOMOGRAF OPTYCZNY KOHERENTNY (OCT) Z MODUŁEM ANGIO BEZKONTRASTOWYM

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji: 2019

| Lp. | Opis parametru | Spełnianie parametrów TAK/ NIE*) | Parametr oferowany**) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozdzielczość pozioma: min. 20 µm | Podać |  |  |
|  | Rozdzielczość osiowa: min. 8 µm | Podać |  |  |
|  | Podgląd dna oka przy ustawianiu głowicy aparatu w oświetleniu podczerwonym IR |  |  |  |
|  | Wewnętrzny fiksator o regulowanej pozycji z możliwością wyboru wielkości znaku Dopuszcza się fiksator wewnętrzny o regulowanej pozycji, bez możliwości zmiany wielkości znaku | Podać |  |  |
|  | Dostępne profile skanowania: 3D, szeroki skan co najmniej 12mm, liniowy, krzyżowy, radialny Dopuszcza się profile skanowania okrężne, z możliwością ustawienia wzorca składającego się z 2-óch skanów liniowych prostopadłych względem siebie, pojemnościowych (volume), Iindywidualnych. | Podać |  |  |
|  | Szeroki skan 12 mm umożliwiający po wykonaniu pojedynczego skanu oka analizę RNFL, komórek zwojowych i plamki. Dopuszcza się: RNFL lub GCL uzyskanej z segmentacji pojedynczego skanu - umożliwiającego analizę zamianę grubości określonej warstwy siatkówki w czasie (porównanie zmiany grubości skanu referencyjnego po badaniu follow up, realizowanym pod kontrolą eyetrackera) oraz oceny anatomicznej plamki (jeśli taki skan jest wykonany w obszarze plamki żółtej) |  |  |  |
|  | Możliwość kombinacji skanu szerokiego (co najmniej) 12 mm ze skanem: krzyżowym, liniowym lub radialnym plamki Dopuszcza się kombinację skanu szerokiego ze skanem liniowym lub radialnym | Podać |  |  |
|  | Zakres korekcji refrakcji pacjenta do 24 D nie mniejszy niż – 24 D do + 40 D | Podać |  |  |
|  | Płynne powiększenie (zoom) skanów OCT |  |  |  |
|  | Możliwość eksportu pojedynczych B-skanów, filmów z precyzjami 3D na zewnętrzne nośniki danych |  |  |  |
|  | Zakres wielkości skanu: - poziomo od 3 do co najmniej 12 mm - pionowo od 3 do co najmniej 12 mm Dopuszcza się pole badania OCT odpowiednio: - horyzontalnie 30°, 20°, 15° - wertykalnie: 25°, 20°, 15°, 10°, 5° | Podać |  |  |
|  | Pozycjonowanie aparatu przy pomocy mechanicznego joysticka |  |  |  |
|  | W komplecie monitor min. 22”, stolik podnoszony elektrycznie pod OCT, umożliwiający badanie pacjentów na wózkach inwalidzkich i komputer z drukarka kolorową laserową (wydruk w jakości fotograficznej); niezbędny oprzęt elektryczny do urządzenia, np. zasilacz | Podać |  |  |
|  | Przystawka do badania przedniego odcinka oka, która umożliwia wykonanie jednoczasowo skanu dwóch kątów przesączania |  |  |  |
|  | Moduł Angio OCT – rejestracja przepływów w naczyniach krwionośnych bez podawania środka kontrastującego. System z eye-trackingiem umożliwiającym wykonanie 4 powtórzeń skanów jednego miejsca |  |  |  |
|  | Moduł jaskrowy (analiza co najmniej RNFL, GCL) |  |  |  |
|  | Aparat pracujący w domenie spektralnej, źródło światła: - dioda SLD 880 nm (infrared) lub SS-OCT min. 1050 nm | Podać jak |  |  |
|  | Średnica źrenicy badanego oka min. 2,5mm | Podać |  |  |
|  | Głębokość penetracji tkanki do min. 1,9 mm | Podać |  |  |
| Ocena jakościowa wybranych parametrów technicznych: |
|  | Analiza SS-OCT Swept Source |  |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Długość fali 1050 nm |  |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Prędkość skanowania: min.100 000 A skanów na sekundę |  |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Aktywny eyetracker : Funkcja automatycznego śledzenia i kompensacji ruchów gałki ocznej w trakcie skanowania |  |  | Tak – 30 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Ttryb wielospektralnego skanu siatkówki. Jednoczesne użycie trzech długości fal lasera (podczerwony, zielony, niebieski), umożliwiające uzyskiwanie obrazów umożliwiających ocenę struktury siatkówki |  |  | Tak – 60 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Kolorowe zdjęcie dna oka skorelowane ze skanami |  |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Możliwość wykonania angiografii fluoresceinowej |  |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Możliwość wykonania autofluorescencji |  |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Dodatkowa macierz dyskowa min. 5 Tb |  |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Obrazowanie dna oka za pomocą laserowego, konfokalnego skaningowego oftalmoskopu stosującego światło o długości min 810 nm |  |  | Tak – 40 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Funkcja eliminacji artefaktów obrazu dna oka na podstawie uśrednienia min. 100 obrazów |  |  | Tak – 30 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Funkcja eliminacji artefaktów obrazu OCT na podstawie uśrednienia min. 100 skanów |  |  | Tak – 30 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Rozdzielczość aparatu: osiowa min. 4 µm, |  |  | Tak – 40 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Rozdzielczość aparatu: poprzeczna min. 6 µm |  |  | Tak – 40 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Możliwość automatycznej separacji min. 10 warstw siatkówki |  |  | Tak – 40 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Wzory skanowania: liniowy, objętościowy, radialny, kołowy, indywidualny |  |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Funkcja powtarzania i porównywania skanów agio OCT zlokalizowanych w dokładnie tym samym miejscu, w oparciu o lokalizację punktów referencyjnych |  |  | Tak – 40 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Funkcja trójwymiarowej eliminacji artefaktów obrazu Angio-OCT na podstawie uśrednienia min. 7 skanów dla każdego b-scan wchodzącego w skład mapy angio OCT |  |  | Tak – 40 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Moduł jaskrowy: Granica tarczy nerwu wyznaczana z pomocą tomografu poprzez określenie punktów otwarcia membrany Brucha realizowane za pomocą min. 24 skanów radialnych Ocena grubości włókien nerwowych realizowana automatycznie, w jednym badaniu, za pomocą min. 3 skanów okrężnych o różnych promieniach Korekcja wykresów grubości włókien nerwowych uwzględniająca automatyczną weryfikację położenia środka plamki względem środka tarczy nerwu, monitorowana na żywo za pomocą eyetrackera Analiza progresji zmian |  |  | Tak – 40 pkt. Nie – 0 pkt. Tak – 40 pkt. Nie – 0 pkt. Tak – 40 pkt. Nie – 0 pkt. Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Urządzenie wyposażone w funkcję trybu szerokokątnego: obrazowanie dna oka do 55°oraz skany OCT do 16,5 mm. |  |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| Warunki gwarancji |
|  | Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy. |  |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 |  |  |  |

*) wpisać właściwe „Tak” lub „Nie” („Nie” w przypadku parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty)

**) podać w przypadku innego, dopuszczonego rozwiązania/parametru oraz w przypadku parametru ocenianego.