Formularz parametrów oferowanych i ocenianych dla części nr 10

DEFIBRYLATOR

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………

Urządzenie fabrycznie nowe, Rok produkcji: 2019

| Lp | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE*) | Parametr oferowany**) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat przenośny |  |  |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe z baterii |  |  |  |
|  | Ładowanie akumulatorów z sieci 230 V AC |  |  |  |
|  | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – min. 180 minut monitorowania lub min. 200 defibrylacji x 200J |  |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt |
|  | Ciężar defibrylatora poniżej 10 kg |  |  | 10 kg – 1 pkt. pon. 10 kg – 5 pkt. |
|  | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. |  |  |  |
|  | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna |  |  |  |
|  | Defibrylacja w trybie ręcznym |  |  |  |
|  | Kardiowersja , dodatkowa możliwość pobrania sygnału EKG inna niż elektrody |  |  |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii minimum od 5 do 300 J |  |  |  |
|  | Dostępne poziomy energii zewnętrznej – min. 20 15 |  |  |  |
|  | Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta |  |  |  |
|  | Defibrylacja przez łyżki i elektrody naklejane, w wyposażeniu łyżki |  |  |  |
|  | ustawianie energii defibrylacji na płycie czołowej oraz ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych |  |  |  |
|  | Odczyt min. 3 odprowadzeń EKG |  |  | 3 odpr. – 1 pkt. pow. 3 odpr. – 5 pkt. |
|  | Alarmy częstości akcji serca |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru tętna od 20-300 u/min |  |  |  |
|  | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. Od 0,25 do 4cm/Mv, min. 8 poziomów wzmocnienia. Dopuszcza się wzmocnienia sygnału EKGx0.5,x1,x1.5,x2,x3 lub na 5 poziomach (0,25; 0,5; 1; 2; 4 oraz AUTO) |  |  |  |
|  | Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 kanały na ekranie |  |  | 3 kanały – 1 pkt. pow. 3 kanałów – 5 pkt. |
|  | Ekran o przekątnej minimum 6,5”. |  |  | 6,5” – 1 pkt. Powyżej 6,5” – 10 pkt. |
|  | Wydruk EKG na papierze o szerokości minimum 57mm. |  |  |  |
|  | Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych |  |  |  |
| Warunki gwarancji |
|  | Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy |  |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 |  |  |  |

*) wpisać właściwe „Tak” lub „Nie” („Nie” w przypadku parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty)

**) podać w przypadku innego, dopuszczonego rozwiązania/parametru oraz w przypadku parametru ocenianego.