Formularz parametrów oferowanych i ocenianych dla części nr 1

NEURONAWIGACJA + RAMA STEREOTAKTYCZNA

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Urządzenie fabrycznie nowe, Rok produkcji: 2019

| Lp | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE*) | Parametr oferowany**) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NEURONAWIGACJA |
| System planowania |
|  | Możliwość planowania zdalnego z oprogramowania zamieszczonego na serwerze szpitala z dostępem dla dowolnej liczby użytkowników z dowolnego miejsca i urządzenia autoryzowanego do dostępu przez szpital | Podać |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| Oprogramowanie do planowania |
|  | Szybka rekonstrukcja obrazu 3D dla łatwiejszej diagnozy bazująca na obrazowaniu w formacie CT, MR, PET, SPECT |  |  |  |
|  | Możliwość wyświetlania wielu obrazów jednocześnie obok siebie |  |  |  |
|  | Możliwość przycinania rekonstrukcji 3D z dowolnej strony |  |  |  |
|  | Możliwość mierzenia dystansów, kątów oraz okręgów |  |  |  |
|  | Możliwość wyboru obszaru zainteresowania w dowolnym anatomicznym punkcie |  |  |  |
|  | Szybka i precyzyjna automatyczna fuzja obrazów CT, MRI ( T1,T2,FLAIR,MRA ), PET, SPECT |  |  |  |
|  | Możliwość fuzji obrazów różnych obszarów ciała |  |  |  |
|  | Automatyczna sugestia pary obrazów z wstępnym nałożeniem obrazów na siebie |  |  |  |
|  | Możliwość manualnej kalibracji |  |  |  |
|  | Atlas anatomiczny automatycznie rozpoznający region ciała |  |  |  |
|  | Szybkie i precyzyjne wyznaczanie obszarów patologicznych i anatomicznych struktur |  |  |  |
|  | Automatyczna rekonstrukcja obiektu 3D po wyznaczeniu obszaru na tylko dwóch płaszczyznach |  |  |  |
|  | Możliwość przeglądania i korekty wyznaczonych obiektów slice by slice |  |  |  |
|  | Interaktywna detekcja celu podążająca za wskaźnikiem myszy lub dotyku palca na ekranie |  |  |  |
|  | Automatyczna generacja raportu woulmetrycznego wyznaczonych obiektów w formacie PDF zawierającego zdjęcie obiektu, geometryczne rozmiary, jaki ocenę RACIST i Macdonald. | Podać |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Oprogramowanie umożliwiające przetwarzanie obrazów dyfuzji, podkreślając szczegółowo informacje o elokwentnych strukturach białej materii. |  |  |  |
|  | Interaktywne śledzenie traktów w regionie zainteresowania przy pomocy prostego narzędzia wskazującego |  |  |  |
|  | Intuicyjny interfejs użytkownika do ręcznej regulacji parametrów śledzenia i natychmiastowa aktualizacja wyników śledzenia traktów |  |  |  |
|  | Możliwość wyświetlenia danych DTI w tzw. widoku Merkatora (odwzorowanie walcowe równokątne ) | Podać |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | W pełni zautomatyzowane przetwarzanie danych DICOM DTI, w tym usuwanie zakłóceń. | Podać |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Automatyczne obliczanie anizotropii frakcyjnej ułamkowej (FA) i map anizotropii współczynników dyfuzji (ADC) |  |  |  |
|  | Wsparcie dla automatycznej i interaktywnej segmentacji na nowym zestawie danych ( fuzji ) |  |  |  |
|  | Bezpośrednie porównanie zniekształceń korygowanych z konwencjonalnymi wynikami przez możliwość przełączania widoku miedzy zestawami skorygowanymi |  |  |  |
|  | Nałożenie kolorów (bursztynowy - niebieski) oraz funkcja soczewki jako narzędzie weryfikacyjne |  |  |  |
|  | Możliwość planowania wielu trajektorii dla celów neurochirurgicznych |  |  |  |
|  | Elastyczne kształty 3D dla wizualizacji trajektorii w konkretnych przypadkach (np. Przewody DBS, Elektrody sEEG, dreny, biopsje itp.) |  |  |  |
|  | Cel i pozycja wejścia trajektorii może zostać pokazana przy użyciu koordynatów DICOM |  |  |  |
|  | Zastosowanie marginesu bezpieczeństwa wokół trajektorii, np. Dla podejścia BenGun |  |  |  |
|  | Weryfikacja trajektorii z pozycji osiowej, wieńcowej i sagittalnej, w widoku Probe’s Eye oraz w rekonstrukcji liniowej |  |  |  |
|  | Wiele widoków w celu optymalnego interaktywnego śledzenia celu, wejścia i planowanej trajektorii |  |  |  |
|  | Możliwość planowania trajektorii zarówno dla procedur stereotaktycznych opartych na ramie strereotaktycznej jak i bezramowych. |  |  |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające wzbogacić dane z MR o informacje anatomiczne – umożliwiające automatyczną segmentację w obszarze głowy – dopasowując je do danych konkretnego pacjenta ( syntetyczny atlas ) | Podać |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Automatyczna detekcja obszarów funkcyjnych |  |  |  |
| Stacja nawigacji |
|  | Obsługa poprzez dwa dotykowe (captive touch display) monitory 27” o rozdzielczości min 1920 X 1080 pixelii zamontowane na mobilnym wózku |  |  |  |
|  | Mobilna kamera podczerwieni ze zmotoryzowanym układem pozwalającym automatycznie dostroić jej pozycje względem referencji pacjenta | Podać |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Wskaźnik laserowy ułatwiający manualne ustawienie pozycji kamery |  |  |  |
|  | System awaryjnego zasilania UPS dla nieprzerwanej pracy w razie zaniku zasilania |  |  |  |
|  | Możliwość obsługi bez użycia klawiatury lub myszy komputera za pomocą ekranu dotykowego |  |  |  |
|  | System dokujący pozwalający wspólnie transportować kamerę wraz z nawigacja |  |  |  |
|  | Łatwo dostępny panel ze złączami pozwalającymi podłączyć mikroskop, fluoroskop, USG etc – posiadający najnowsze gniazda cyfrowe i analogowe ( 2XHD/SD-SDI do 1080i/59.94 fps,1 X DVI do 1920X1200/60 fps, 1X kompostowe (CVBS, NTSC/PAL), 1X S-Video ( NTSC/PAL |  |  |  |
|  | 1 port 1.2 pozwalający podłączyć niezależny monitor ( full HD 3D, 4K ) o rozdzielczości 3840X2160 px @ 60Hz jak i 1X DVI-I dla wyjść video analog/digital |  |  |  |
|  | 2 szybkie gniazda sieciowe pozwalające na integracje z siecią szpitala lub np. Ramieniem C ( do 1 Gbit/s każde ) |  |  |  |
|  | Wysoko wydajny komputer (procesor co najmniej 3,7 GHz, 16GB RAM, 512GB SSD) |  |  |  |
|  | 5X USB ( 2X USB 3.0, 3X USB 2.0 ) |  |  |  |
|  | CD-RW & DVD +-RW |  |  |  |
| Oprogramowanie nawigacji czaszki |
|  | Oprogramowanie obsługiwane przez interfejs na dotykowym ekranie |  |  |  |
|  | Bezpośredni import obrazów w formacie DICOM bez konwersji |  |  |  |
|  | Śledzenie oraz i wizualizacja wskaźnika w 2D lub 3D , możliwość nawigowania do 4 narzędzi jednocześnie |  |  |  |
|  | Nawigacja na różnorodnych zestawach zdjęć takich jak CT, MR, CT/MR angio |  |  |  |
|  | Łatwy dostęp do dodatkowych zdjęć przypisanych do pacjenta także podczas zabiegu |  |  |  |
|  | Kilka profili ustawień wyświetlacza, możliwość zdefiniowania indywidualnego |  |  |  |
|  | Możliwość przewijania, zbliżania, wycinania oraz przesuwania obrazów |  |  |  |
|  | Możliwość tworzenia zrzutów ekranu dla dokumentacji |  |  |  |
|  | Możliwość zintegrowania obrazu Video w czasie rzeczywistym na ekranie nawigacji |  |  |  |
|  | Rejestracja za pomocą znaczników |  |  |  |
|  | Możliwość bezdotykowej laserowej rejestracji pacjenta |  |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Możliwość rejestracji za pomocą wskaźnika wrażliwego na skórę |  |  |  |
|  | Kompatybilne z stacja i oprogramowaniem planowania |  |  |  |
|  | Wizualizacji narzędzi w 3D dla lepszej orientacji przestrzennej |  |  |  |
|  | Auto focus na końcówkę nawigowanego narzędzia w krytycznych obszarach |  |  |  |
|  | Informacja o jakości rejestracji (średnia, dobra ) |  |  |  |
|  | Możliwość zebrania dodatkowch punktów anatomicznych dla poprawienia jakości rejestracji |  |  |  |
|  | Wizualna i akustyczna informacja o statusie rejestracji |  |  |  |
|  | Automatyczna korelacja zebranych punktów podczas rejestracji względem punktów anatomicznych |  |  |  |
|  | Brak konieczności potwierdzania zebranych punktów anatomicznych podczas rejestracji |  |  |  |
| Integracja z mikroskopem |
|  | Wyświetlanie w okularach mikroskopu informacji z nawigacji wzbogaconych o elementy rozszerzonej wirtualnej rzeczywistości (np. obiekty jak nowotwór, trakty etc.) |  |  |  |
|  | Opcja Picture in Picture pozwalająca obserwować w okularze mikroskopu widok nawigacji (axial, coronal, sagittal) |  |  |  |
|  | Ergonomiczna kontrola obsługi funkcji nawigacji z mikroskopu |  |  |  |
|  | Integracja z różnymi typami i producentami mikroskopów |  |  |  |
|  | Autodetekcja podłączonego mikroskopu |  |  |  |
|  | Śledzenie ogniskowej mikroskopu – możliwość wizualizacji jako końcówka narzędzia |  |  |  |
|  | Integracja z mikroskopem posiadanym przez szpital ( Leica ) | Podać |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Możliwość korekcji rejestracji nawigacji podczas przesunięcia mózgu ( brainshift ) – przy pomocy mikroskopu oraz oprogramowania nawigacji | Podać |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| Narzędzia do nawigacji czaszki |
|  | Podstawowy zestaw narzędzi do głowy zawierający wskaźnik czuły na skore, wskaźnik laserowy do rejestracji, wskaźnik niesterylny, skrzynkę do sterylizacji instrumentów, gwiazdę referencyjna wraz uchwytem ( 2szt.), ramie do umieszczenia referencji. |  |  |  |
|  | Zestaw narzędzi oraz oprogramowania do wykonania biopsji wraz z ramieniem oraz skrzynka do jego sterylizacji |  |  |  |
|  | Jednorazowe nawigowane igły biopsyjne min 5 szt. |  |  |  |
|  | Zestaw referencji oraz adapterów do kalibracji dodatkowych instrumentów firm trzecich w 3 rozmiarach |  |  |  |
|  | Urządzenie do kalibracji narzędzi firm trzecich |  |  |  |
|  | Skrzynka do sterylizacji |  |  |  |
| Oprogramowanie kręgosłupa |
|  | Możliwość nawigacji na obrazach z ramienia 3D lub tomografu śródoperacyjnego |  |  |  |
|  | Automatyczna rejestracja obrazów z angiografu śródoperacyjnego posiadanego przez Szpital (Siemens Artis ZEE) |  |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Szybka rekonstrukcja obrazów 3D wykonanych tomografem śródoperacyjnym |  |  |  |
|  | Śledzenie wskaźnika w czasie rzeczywistym oraz do 4 dodatkowych instrumentów na ekranie nawigacji |  |  |  |
|  | Nawigowanie wstępnie skalibrowanych narzędzi |  |  |  |
|  | Możliwość importu danych pacjenta przed operacja z opcja wglądu podczas zabiegu |  |  |  |
|  | Możliwość integracji narzędzi firm trzecich |  |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Możliwość wykonywania zrzutu z ekranu dla potrzeb dokumentacji |  |  |  |
| Narzędzia do nawigacji kręgosłupa |
|  | Podstawowy zestaw narzędzi do kręgosłupa zawierający narzędzie do kalibracji urządzeń firm trzecich, tace do sterylizacji, wskaźnik niesterylny, klamry do umieszczenia referencji w 2 rozmiarach, klamrę przezierną, igły jednorazowe K-Wires do manualnej kalibracji, narzędzie do umieszczenia igieł wstępnie skalibrowane |  |  |  |
|  | Klamry adaptery i referencje do integracji narzędzi firm trzecich w 4 rozmiarach |  |  |  |
|  | Jednorazówki: Markery referencyjne dla instrumentów oraz referencji min 90 sz.t Igły biopsyjne prekalibrowane min 5 szt. |  |  |  |
| RAMA STEREOTAKTYCZNA |
|  | Bazowy stereotaktyczny pierścień tytanowy zamknięty o stałym promieniu dostosowanym do głowy dorosłego pacjenta |  |  |  |
|  | W komplecie ze stereotaktycznym pierścieniem 4 uchwyty z miejscem na wprowadzenie śrub mocujących |  |  |  |
|  | Możliwość montażu na pierścieniu bazowym min. 2 różnych łuków stereotaktycznych |  |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Łuk stereotaktyczny montowany w min. 8 pozycjach względem pierścienia oraz w pozycji „od góry” i „od dołu” |  |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Podziałka grawerowana w min. 2 kolorach, odporna na działanie warunków sterylizacji parowej |  |  |  |
|  | Łuk stereotaktyczny rozbieralny na maks. 8 części przechowywany i sterylizowany w parze w dedykowanym pojemniku z tworzywa sztucznego |  |  | pow.8 części – 0 pkt. do 8 części i 8 – 5 pkt. |
|  | Łuk izocentryczny o odległości roboczej 180-200mm |  |  |  |
|  | Możliwość zamocowania mikroposuwu o skoku 40-60um |  |  |  |
|  | W zestawie jednoczęściowy symulator pacjenta z wymiennym pełnowymiarowym pierścieniem tytanowym lub aluminiowym - komplet autoklawowalny w dedykowanej kasecie metalowej |  |  |  |
|  | Lokalizator jednoczęściowy kompatybilny z tomografem i rezonansem rev. nie gorszej niż ‘R’ |  |  |  |
|  | Lokalizator wykonany z lekkich materiałów typu tworzywo sztuczne |  |  |  |
|  | Możliwość doposażenia systemu w uchwyt montażowy ułatwiający pozycjonowanie pierścienia na głowie przed trwałym zamocowaniem śrubami do kości czaszki |  |  |  |
|  | Akcesoria dodatkowe, min: podstawa do rejestracji w tomografie, uchwyt typu Mayfield do stołu operacyjnego, klucze montażowe, igła testowa, narzędzie biopsyjne wielorazowe |  |  |  |
|  | Akcesoria wielorazowe i jednorazowe: |  |  |  |
|  | Dostępne w systemie narzędzia biopsyjne typu kleszczyki i igły biopsyjne, wielorazowe i jednorazowe |  |  |  |
|  | Śruby mocujące wielorazowe autoklawowalne o różnych długościach zakres min. 40-70mm |  |  |  |
| Integracja z obecnym systemem PACS |
|  | Podłączenie, konfiguracja i integracja urządzenia z posiadanym przez szpital systemem PACS Instalacja oraz konfiguracja oprogramowania neuronawigacji na serwerze (pełna konfiguracja: instalacja oprogramowania systemowego na serwerze, instalację oprogramowania aplikacji, uruchomienie aplikacji, testy) |  |  |  |
| Warunki gwarancji |
|  | Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy. | Tak |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | Tak |  |  |

*) wpisać właściwe „Tak” lub „Nie” („Nie” w przypadku parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty)

**) podać w przypadku innego, dopuszczonego rozwiązania/parametru oraz w przypadku parametru ocenianego.

Data i podpis:  ……………………………