Formularz parametrów oferowanych i ocenianych dla części nr 2

ZESTAW DO ENDOSKOPII Z PRZYSTAWKĄ ZABIEGOWĄ

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Urządzenie fabrycznie nowe, Rok produkcji: 2019

ULTRASONOGRAFICZNY ENDOSKOP ZABIEGOWY WRAZ 
Z PROCESOREM – KOMPLET

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Urządzenie fabrycznie nowe, Rok produkcji: 2019

| l.p. | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE*) | Parametr oferowany**) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZESTAW DO ENDOSKOPII Z PRZYSTAWKĄ ZABIEGOWĄ |
| 1 | PROCESOR OBRAZU HDTV1080p – 2 szt. |
| 1.1 | Możliwość wyboru standardu obrazowania spośród: HDTV1080p, HDTV1080i, SXGA, SDTV. | Podać |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 1.2 | Cyfrowe wyjścia HDTV1080: DVI-D, 2X HD-SDI, |  |  |  |
| 1.3 | Analogowe wyjścia HDTV1080: RGB |  |  |  |
| 1.4 | Wyjścia wideo standard: S-video, Composite |  |  |  |
| 1.5 | Wejścia HDTV: HD-SDI |  |  |  |
| 1.6 | Wyjścia komunikacyjne: Ethernet/DICOMM, Firewire. |  |  |  |
| 1.7 | Menu funkcyjne (ustawień) oraz komunikaty procesora wyświetlane w pełni w języku polskim |  |  |  |
| 1.8 | Polskie czcionki Komunikatów procesora |  |  |  |
| 1.9 | Możliwość używania znaków diakrytycznych (ą,ę,ć,ł,ń,ó,ż,ź) podczas wpisywania imienia i nazwiska pacjenta. | Podać |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 1.10 | Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących - USB Stick |  |  |  |
| 1.11 | Zapisywanie zdjęć jako JPEG lub bezstratny TIFF |  |  |  |
| 1.12 | System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów. |  |  |  |
| 1.13 | Trzy tryby przysłony: auto, maksymalny, średni. |  |  |  |
| 1.14 | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi obrazu – 27 trybów |  |  |  |
| 1.15 | Możliwość uwydatniania krawędzi obrazu również po jego zatrzymaniu |  |  |  |
| 1.16 | Równoczesny - optyczny i cyfrowy filtr ograniczający widmo światła czerwonego – uwydatniający naczynia oraz zmiany. |  |  |  |
| 1.17 | 3 tryby obrazowania w wąskim paśmie światła |  |  |  |
| 1.18 | Automatyczny dobór trybu obrazowania w wąskim paśmie światła w zależności od rodzaju podłączonego endoskopu. |  |  |  |
| 1.19 | Ilość dowolnie programowalnych przycisków funkcyjnych na procesorze – 2, na klawiaturze – 4. |  |  |  |
| 1.20 | Współpraca z endoskopami EXERA posiadanymi przez pracownię. Procesor wraz z odpowiednim kablem komunikacyjnym. |  |  |  |
| 1.21 | W zestawie konwerter sygnału do systemu archiwizacji danych, systemu Endobase posiadanego przez pracownię. |  |  |  |
| 2. | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA - 2 szt. |
| 2.1 | Lampa Ksenon 300 Watt |  |  |  |
| 2.2 | Optyczny filtr wąskiego pasma światła umieszczony w źródle światła, wycinający widmo światła odpowiedzialne za kolor czerwony. | Podać |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 2.3 | Zapasowa żarówka Halogen włączana automatycznie w razie awarii lampy głównej |  |  |  |
| 2.4 | Automatyczna regulacja mocy światła |  |  |  |
| 2.5 | Ręczna regulacja mocy światła +/- 8 stopni |  |  |  |
| 2.6 | Możliwość włączenia lub wyłączenia żarówki przyciskiem na panelu urządzenia. |  |  |  |
| 2.7 | Insuflacja powietrza 0-3 stopni |  |  |  |
| 2.8 | Możliwość podłączenia endoskopów EXERA posiadanych przez pracownię |  |  |  |
| 2.9 | Możliwość podłączenia wybranych endoskopów przy pomocy jednego konektora. |  |  |  |
| 3. | MONITOR MEDYCZNY HDTV – 2 szt. |
| 3.1 | Przekątna ekranu min. 26” |  |  |  |
| 3.2 | Liczba kolorów min: 16,7 mln |  |  |  |
| 3.3 | Rozdzielczość ekranu min. HDTV zgodna z sygnałem z procesora obrazu |  |  |  |
| 3.4 | Kontrast min. 1000:1 |  |  |  |
| 3.5 | Kąt widzenia 178° |  |  |  |
| 3.6 | Mocowanie VESA 100mm |  |  |  |
| 3.7 | Wejścia min.: DVI-I; HD-SDI, S-Video, VGA |  |  |  |
| 3.8 | Wyjście Clone out min.: HD-SDI |  |  |  |
| 4. | WÓZEK ENDOSKOPOWY – 2 szt. |
| 4.1 | Podstawa jezdna: 4 koła antystatyczne min. Ø 125 mm, z blokadą dwóch kół |  |  |  |
| 4.2 | Wieszak na dwa endoskopy |  |  |  |
| 4.3 | Możliwość umieszczenia wieszaka z lewej lub prawej strony wózka |  |  |  |
| 4.4 | Przegubowe ramię umożliwiające manipulację ramieniem – góra, dół, lewo, prawo. Umożliwia położenie monitora poza obrysem wózka. |  |  |  |
| 4.5 | Transformator separujący umożliwiający podłączenie urządzeń i włączenie 1 przyciskiem |  |  |  |
| 4.6 | 4 półki do ustawienia urządzeń z możliwością regulacji wysokości dwóch środkowych. |  |  |  |
| 4.7 | Szerokość użytkowa półek min.: górna: 409 mm, środkowe: 473 mm, dolna: 617 mm | Podać |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 4.8 | Wózek z akcesoriami dodatkowymi: pojemnik boczny, listwa boczna |  |  |  |
| 5. | POMPA WODNA – 2 szt. |
| 5.1 | Urządzenie klasy medycznej, sterowane przez mikroprocesor |  |  |  |
| 5.2 | Urządzenie przeznaczone do pracy z endoskopami giętkimi posiadającymi kanał irygacyjny lub roboczy takimi jak: gastroskopy, kolonoskopy, duodenoskopy, endosonografy |  |  |  |
| 5.3 | Urządzenie umożliwia spłukanie pola widzenia przez dedykowany kanał irygacyjny jak również przez kanał roboczy |  |  |  |
| 5.4 | Wskaźnik LED wskazujący aktualną moc pompy |  |  |  |
| 5.5 | Funkcja płukania przez kanał roboczy lub dodatkowy kanał Water Jet endoskopu |  |  |  |
| 5.6 | Możliwość podłączenia do zasilacza separującego wózka endoskopowego |  |  |  |
| 5.7 | Możliwość sterowania za pomocą sterownika nożnego jak i sterowanie przyciskiem z głowicy endoskopu przez wybrane modele procesorów wideo (możliwe połączenie z oferowanym procesorem wideo) | Podać |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 5.8 | Funkcja "trybu gotowości" , w celu wymiany rurki do podawania wody bez potrzeby wyłączania urządzenia |  |  |  |
| 5.9 | Funkcja zabezpieczająca przed nadmiernym podawaniem płynu podczas zabiegu - wyłączenie po 20 s ciągłej pracy. |  |  |  |
| 5.10 | Regulacja mocy przepływu – 9 stopni |  |  |  |
| 5.11 | Pojemnik na wodę min. 2 l, autoklawowalny z oznaczeniami wskazującymi poziom wody | Podać |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 5.12 | Koryto na zbiornik z wodą zintegrowane z pompą |  |  |  |
| 5.13 | Wymiary (+/-50 mm) umożliwiające ustawienie na wózku: szer.: 200 mm, wys.: 173 mm, głęb.:385 mm |  |  |  |
| 5.14 | Waga max. 4 kg z pustym zbiornikiem |  |  |  |
| 6. | ENDOSKOPOWY INSUFLATOR CO2 – 1 szt. |
| 6.1 | Kompaktowy rozmiar (+/-50 mm) umożliwiający ustawienie na wózku endoskopowym: szer. 125 mm , głęb.300 mm , wys.150 mm | Podać |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 6.2 | W zestawie wąż gazowy wysokiego ciśnienia do butli |  |  |  |
| 6.3 | Regulowany przepływ przy pomocy węży redukcyjnych (min. 2 typy w zestawie) |  |  |  |
| 6.4 | Trzy stopnie ustawienia czasu podawania gazu: Long, Short, OFF (brak limitu) |  |  |  |
| 6.5 | Butelka woda-gaz kompatybilna ze źródłem światła EXERA posiadanym przez pracownię umożliwiająca insuflację CO2 |  |  |  |
| 6.6 | Automatyczne wyłączenie pompki powietrza w oferowanym źródle światła w momencie włączenia insuflacji (oryginalny kabel sterowania w zestawie). | Podać |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 6.7 | W zestawie fabryczny kosz (1 szt) do oferowanego wózka, na butlę CO2 , butla Ø140 mm. |  |  |  |
| 7. | WIDEO-ENDOSKOPY |
| 7.1 | Wideo-gastroskop HDTV – 2 szt. |
| 7.1.1 | Obrazowanie w standardzie HDTV |  |  |  |
| 7.1.2 | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym równolegle poprzez filtr optyczny umieszczony w źródle światła oraz cyfrowy. |  |  |  |
| 7.1.3 | Grubość sondy endoskopowej max. – 9,9 mm |  |  |  |
| 7.1.4 | Grubość końcówki sondy endoskopowej max. – 9,9 mm | Podać |  |  |
| 7.1.5 | Kanał roboczy nie mniej niż 2,8 mm | Podać |  |  |
| 7.1.6 | Dwustopniowa regulowana głębia ostrości co najmniej: 2-6 mm do oceny i klasyfikacji zmian z bliska oraz 5-100 mm do działań rutynowych. | Podać |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 7.1.7 | Zginanie końcówki Endoskopu min.: G: 210o, D:90o, L:100o, P:100o |  |  |  |
| 7.1.8 | Pole widzenia min. – 140o |  |  |  |
| 7.1.9 | Kanał irygacyjny - Water Jet |  |  |  |
| 7.1.10 | Ilość przycisków do sterowania funkcjami endoskopu i procesora – 5 |  |  |  |
| 7.1.11 | Długość sondy roboczej – 1030 mm (+/-30 mm) | Podać |  |  |
| 7.1.12 | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających. |  |  |  |
| 7.1.13 | Typ konektora – jednogniazdowy zapobiegający przypadkowemu zalaniu endoskopu. |  |  |  |
| 7.1.14 | Pełna współpraca z oferowanymi procesorami |  |  |  |
| 7.1.15 | Pełna współpraca z myjniami endoskopowymi takimi jak ETD3 i ETD4 posiadanymi przez pracownię. |  |  |  |
| 7.1.16 | Współpraca ze zbliżeniowym systemem raportującym poprawność mycia i dezynfekcji – ENDOSKAN posiadanym przez pracownię, chip RFiD |  |  |  |
| 7.2 | Wideo-kolonoskop – 1 szt. |
| 7.2.1 | Obrazowanie w standardzie HDTV |  |  |  |
| 7.2.2 | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy. |  |  |  |
| 7.2.3 | Grubość sondy endoskopowej max. 12,8 mm | Podać |  |  |
| 7.2.4 | Grubość końcówki sondy endoskopowej max. 13,2 mm | Podać |  |  |
| 7.2.5 | Kanał roboczy min. – 3,7 mm | Podać |  |  |
| 7.2.6 | Głębia ostrości dwustopniowa co najmniej: tryb bliski 2-6 mm, tryb daleki: 5-100 mm | Podać |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 7.2.7 | Zginanie końcówki Endoskopu min.: G: 180o, D:180o, L:160o, P:160o | Podać |  |  |
| 7.2.8 | Pole widzenia min. – 160o | Podać |  |  |
| 7.2.9 | Kanał irygacyjny Water Jet |  |  |  |
| 7.2.10 | Ilość przycisków w głowicy endoskopu ,dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora - 5 szt. |  |  |  |
| 7.2.11 | Funkcja zmiany sztywności sondy pokrętłem w głowicy endoskopu |  |  |  |
| 7.2.12 | Miejsce dodatkowego zagięcia endoskopu w części dystalnej sondy, ułatwiające pokonywanie zagięć w przewodzie pokarmowym pacjenta. |  |  |  |
| 7.2.13 | Przełożenie rotacji sondy wokół własnej osi przeciwdziałające zapętlaniu sondy - identyczne na całej długości sondy. Przeniesienie siły 1:1. |  |  |  |
| 7.2.14 | Aparat w pełni zanurzalny , nie wymagający nakładek uszczelniających. |  |  |  |
| 7.2.15 | Typ konektora – jednogniazdowy |  |  |  |
| 7.2.16 | Długość sondy roboczej – 1330 mm (+/- 30 mm) |  |  |  |
| 7.3 | Wideo – kolonoskop terapeutyczny – 1 szt |
| 7.3.1 | Obrazowanie na wyjściu procesora w standardzie HDTV1080p |  |  |  |
| 7.3.2 | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym równolegle poprzez filtr optyczny umieszczony w źródle światła oraz cyfrowy. |  |  |  |
| 7.3.3 | Kanał irygacyjny Water Jet |  |  |  |
| 7.3.4 | Kanał roboczy min: 3,2 mm | Podać |  |  |
| 7.3.5 | Średnica końcówki dystalnej max: 9,8 mm | Podać |  |  |
| 7.3.6 | Średnica sondy max: 10,5 mm | Podać |  |  |
| 7.3.7 | Zgięcia min. - góra/dół: 210°/180° ; lewo/prawo: 160°/160° | Podać |  |  |
| 7.3.8 | Głębia ostrości co najmniej 2-100 mm | Podać |  |  |
| 7.3.9 | Pole obserwacji min. 140° | Podać |  |  |
| 7.3.10 | Długość robocza: 1680 mm (+/- 30 mm) |  |  |  |
| 7.3.11 | System przeniesienia siły obrotowej 1:1 na całej długości sondy |  |  |  |
| 7.3.12 | Regulowana zmiana sztywności sondy pokrętłem |  |  |  |
| 7.3.13 | Wodoodporna konstrukcja - bez nakładek uszczelniających, zabezpiecza przed przypadkowym zalaniem. |  |  |  |
| 7.3.14 | Pełna współpraca z oferowanym systemem do insuflacji dwutlenkiem węgla |  |  |  |
| 7.4 | Wideo-duodenoskop 1 szt |
| 7.4.1 | Chip CCD - kolor |  |  |  |
| 7.4.2 | Pole Widzenia min. 100o | Podać |  |  |
| 7.4.3 | Głębia Ostrości min. - 5-60 mm |  |  |  |
| 7.4.4 | Średnica zewn. Końcówki max - 13,7 mm | Podać |  |  |
| 7.4.5 | Średnica zewn. Sondy max - 11,3 mm | Podać |  |  |
| 7.4.6 | Zakres odchylenia końcówki min. G:120o D: 90o L:90o P:110o | Podać |  |  |
| 7.4.7 | Długość robocza sondy - 1240 mm (+/- 30 mm) |  |  |  |
| 7.4.8 | Średnica wewnętrzna kanału biopsyjnego min. 4,2 mm | Podać |  |  |
| 7.4.9 | Mechanizm blokowania prowadnicy poprzez elewator w końcówce sondy. |  |  |  |
| 7.4.10 | Możliwość blokowania prowadnicy pod dwoma kątami. |  |  |  |
| 7.4.11 | Uszczelniony system elewatora i końcówki sondy. |  |  |  |
| 7.4.12 | Dowolnie programowalne przyciski funkcyjne - 4 |  |  |  |
| 7.4.13 | Możliwość wykorzystania funkcji wąskiego pasma światła w oparciu o filtry optyczne umieszczane w procesorze toru wizyjnego. |  |  |  |
| 7.4.14 | Wbudowany w endoskop chip RFID umożliwiający sczytywanie endoskopu przez posiadany przez pracownię system raportujący Endoskan |  |  |  |
| 7.4.15 | Współpraca z myjniami endoskopowymi ETD4 posiadanymi przez pracownię |  |  |  |
| 7.4.16 | Zgodność z posiadanymi procesorami EXERA |  |  |  |
| 8. | Diatermia z przystawką argonową, endoskopowa – 1 zestaw |
| 8.1 | Diatermia dedykowana do zabiegów endoskopowych |  |  |  |
| 8.2 | Ekran dotykowy, kolorowy | Podać |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 8.3 | Interfejs w języku polskim |  |  |  |
| 8.4 | Zrozumiałe komunikaty błędów w języku polskim |  |  |  |
| 8.5 | Możliwość zapisywania ustawień procedur dla wielu użytkowników |  |  |  |
| 8.6 | Możliwość zapisywania zgrupowanych ustawień stanowiących kolejne kroki danej procedury. |  |  |  |
| 8.7 | Możliwość przełączania między kolejnymi ustawieniami danego zabiegu za pomocą dedykowanego przycisku na włączniku nożnym. |  |  |  |
| 8.8 | Włącznik nożny bezprzewodowy z trzema przyciskami: do cięcia, koagulacji oraz zmiany ustawień. | Podać |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 8.9 | Cięcie monopolarne z automatycznym dopasowaniem mocy do 120 W |  |  |  |
| 8.10 | Koagulacja monopolarna do 120 W |  |  |  |
| 8.11 | Koagulacja bipolarna do 120 W |  |  |  |
| 8.12 | Dwa trybów przerywanego cięcia monopolarnego. |  |  |  |
| 8.13 | Sygnał dźwiękowy o różnych częstotliwościach, informujący korzystaniu z opcji cięcie lub koagulacji. |  |  |  |
| 8.14 | Monitor oporności styku płytki pacjenta, pozwalający na ograniczenie ryzyka wystąpienia urazów termicznych. |  |  |  |
| 8.15 | Wózek do umieszczenia diatermii wraz z przystawką argonową, z uchwytem na włącznik nożny, półkę do pompy endoskopowej, szufladę na akcesoria i przewody, schowkiem na butlę z argonem. |  |  |  |
| 8.16 | Przystawka do współpracy z argonem |  |  |  |
| 8.17 | Automatyczne regulowanie przepływu argonu w zależności od rodzaju używanej sondy |  |  |  |
| 8.18 | Koagulacja argonowa do 120 W |  |  |  |
| 8.19 | Funkcja pomiaru natężenia iskry podczas cięcia, automatycznie dostosowująca moc wyjściową, w celu utrzymania powtarzalność koagulacji tkanek oraz zapewnienia większej żywotność narzędzi do endoterapii |  |  |  |
| 8.20 | Tryb koagulacji argonowej, w którym obszar koagulacji jest niezależny od odległości między sondą a tkanką, umożliwiający przeprowadzanie stałej i bezpiecznej hemostazy z ograniczoną karbonizacją, zwłaszcza dla delikatnych struktur tkankowych. |  |  |  |
| 8.21 | Funkcja natychmiastowego zapłonu iskry, umożliwiająca cięcie bez opóźnień, co przekłada się na wysoką wydajność tego trybu. |  |  |  |
| 8.22 | Funkcja kontroli prądu upływowy, zmniejszająca ryzyko przypadkowego narażenia pacjenta lub użytkownika na niebezpieczeństwo. |  |  |  |
| 8.23 | Elektroda neutralna, jednorazowa – min. 10szt (w pakiecie startowym) |  |  |  |
| 8.24 | Kabel do elektrod neutralnych jednorazowych, wielorazowy – 1 szt. |  |  |  |
| 8.25 | Sonda argonowa, jednorazowa, ze zintegrowanym przyłączem śr. 1,5mm, dł. 1,5m – 10 szt. (w pakiecie startowym) |  |  |  |
| 8.26 | Sonda argonowa, jednorazowa, ze zintegrowanym przyłączem, śr. 2,3mm, dł. 2,2m – 10 szt. (w pakiecie startowym) |  |  |  |
| 8.27 | Butla argonowa 5l |  |  |  |
| 8.28 | Instrukcja obsługi oraz paszport techniczny w języku polskim (wraz z dostawą urządzenia) |  |  |  |
| 8.29 | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji z częstotliwością oraz zakresem wg zaleceń producenta |  |  |  |
| ULTRASONOGRAFICZNY ENDOSKOP ZABIEGOWY WRAZ Z PROCESOREM – KOMPLET |
| 9. | Endoskop ultrasonograficzny EUS o skanowaniu liniowym - 1 szt. |
| 9.1 | Rodzaj obrazu wideo - Chip CCD - kolor |  |  |  |
| 9.2 | Pole Widzenia wideo min. - 100° | Podać |  |  |
| 9.3 | Kierunek widzenia - Boczny 55° (+/-5°) |  |  |  |
| 9.4 | Głębia ostrości min.: 3 -100 mm | Podać |  |  |
| 9.5 | Średnica zewn. końcówki max.: 14,6 mm | Podać |  |  |
| 9.6 | Średnica zewn. sondy max.: 12,6 mm | Podać |  |  |
| 9.7 | Zakres odchylenia końcówki co najmniej: G:130o D: 90o P:90o L: 90o | Podać |  |  |
| 9.8 | Długość robocza sondy - 1250 mm (+/- 30 mm) |  |  |  |
| 9.9 | Średnica wewnętrzna kanału biopsyjnego min. 3,7 mm | Podać |  |  |
| 9.10 | Ilość przycisków do sterowania funkcjami procesora. - 4 przyciski |  |  |  |
| 9.11 | Funkcja obrazowania w wąskim paśmie światła, poprzez wycięcie widma pasma czerwonego dzięki zjawisku wywołanemu poprzez umieszczenie filtra optycznego. |  |  |  |
| 9.12 | Funkcja Kontrastowania Echo Harmonicznego z funkcją wykrywania sygnałów szerokopasmowych |  |  |  |
| 9.13 | Zakres skanowania EUS - liniowe min. 180o | Podać |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 9.14 | Możliwość podłączenia zarówno do zewnętrznych central ultrasonograficznych jak i małych central modułowych mieszczących się na wózku endoskopowym |  |  |  |
| 10. | Procesor Ultrasonograficzny - 1 szt. |
| 10.1 | Modułowa budowa umożliwiająca umieszczenie na wózku endoskopowym. | Podać |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 10.2 | Wymiary max. (+/- 30 mm): Szer.: 445 mm, Wys.:184 mm, Głęb.: 495 mm | Podać |  |  |
| 10.3 | Możliwość obsługi endoskopów elektronicznych i mechanicznych. |  |  |  |
| 10.4 | Tryby obrazowania w skanowaniu elektronicznym: B-Mode, Flow Mode, PW mode (doppler fali pulsacyjnej) , Tissue Harmonic Echo Mode (obrazowanie w technologii drugiej harmonicznej), Contrast Harmonic EUS Mode (obrazowanie ultradźwiękowe z zastosowaniem środków kontrastujących), Tryb ELAST |  |  |  |
| 10.5 | Możliwość podłączania minisond bez użycia dodatkowego procesora. |  |  |  |
| 10.6 | Możliwość obrazowania 2D i 3D dla minisond. |  |  |  |
| 10.7 | Tryby obrazowania machanicznego: B-Mode |  |  |  |
| 10.8 | Dwa niezależne gniazda do podłączenia głowic ultrasonograficznych. |  |  |  |
| 10.9 | Klawiatura z podświetlonymi klawiszami, trackballem oraz dotykowym panelem LCD do obsługi procesora US i procesora obrazu. | Podać |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 10.10 | Dostępne częstotliwości obrazowania min.: 5, 6, 7.5, 10, 12 MHz. | Podać |  |  |
| 10.11 | Zakres wyświetlania min. : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 cm | Podać |  |  |
| 10.12 | Wyświetlanie: normalne lub odwrócone (lustrzane odbicie) |  |  |  |
| 10.13 | Zapamiętanie ostatnich klatek: 160 klatek dla głowic mechanicznych , 600 klatek dla elektronicznych. |  |  |  |
| 10.14 | Wejście na Pendrive do zapisywania obrazów. |  |  |  |
| 10.15 | Wyjścia: HD-SDI, Y/C, Composite, DVI, Digital. |  |  |  |
| 10.16 | Możliwość wyświetlania Picture in Picture. |  |  |  |
| 10.17 | Możliwość podłączenia zewnętrznego napędu do minisond radialnych wprowadzanych do kanału roboczego bronchoskopu |  |  |  |
| 10.18 | Przewód do transmisji US do endoskopu EUS, okablowanie. |  |  |  |
| 10.19 | Kompatybilność z oferowanym procesorem obrazu |  |  |  |
| 10.20 | Możliwość obsługi posiadanego endoskopu EUS (model radialny) bez dodatkowych inwestycji. |  |  |  |
| 11. | PROCESOR OBRAZU HDTV1080p – 1 szt. |
| 11.1 | Możliwość wyboru standardu obrazowania spośród: HDTV1080p, HDTV1080i, SXGA, SDTV. | Podać |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 11.2 | Cyfrowe wyjścia HDTV1080: DVI-D, 2X HD-SDI, |  |  |  |
| 11.3 | Analogowe wyjścia HDTV1080: RGB |  |  |  |
| 11.4 | Wyjścia wideo standard: S-video, Composite |  |  |  |
| 11.5 | Wejścia HDTV: HD-SDI |  |  |  |
| 11.6 | Wyjścia komunikacyjne: Ethernet/DICOMM, Firewire. |  |  |  |
| 11.7 | Menu funkcyjne (ustawień) oraz komunikaty procesora wyświetlane w pełni w języku polskim |  |  |  |
| 11.8 | Polskie czcionki Komunikatów procesora |  |  |  |
| 11.9 | Możliwość używania znaków diakrytycznych (ą,ę,ć,ł,ń,ó,ż,ź) podczas wpisywania imienia i nazwiska pacjenta. | Podać |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 11.10 | Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących - USB Stick |  |  |  |
| 11.11 | Zapisywanie zdjęć jako JPEG lub bezstratny TIFF |  |  |  |
| 11.12 | System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów. |  |  |  |
| 11.13 | Trzy tryby przysłony: auto, maksymalny, średni. |  |  |  |
| 11.14 | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi obrazu – 27 trybów |  |  |  |
| 11.15 | Możliwość uwydatniania krawędzi obrazu również po jego zatrzymaniu |  |  |  |
| 11.16 | Równoczesny - optyczny i cyfrowy filtr ograniczający widmo światła czerwonego – uwydatniający naczynia oraz zmiany. |  |  |  |
| 11.17 | 3 tryby obrazowania w wąskim paśmie światła |  |  |  |
| 11.18 | Automatyczny dobór trybu obrazowania w wąskim paśmie światła w zależności od rodzaju podłączonego endoskopu. |  |  |  |
| 11.19 | Ilość dowolnie programowalnych przycisków funkcyjnych na procesorze – 2, na klawiaturze – 4. |  |  |  |
| 11.20 | Współpraca z endoskopami EXERA posiadanymi przez pracownię. Procesor wraz z odpowiednim kablem komunikacyjnym. |  |  |  |
| 11.21 | W zestawie konwerter sygnału do systemu archiwizacji danych, systemu Endobase posiadanego przez pracownię. |  |  |  |
| 12. | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA - 1 szt. |
| 12.1 | Lampa Ksenon 300 Watt |  |  |  |
| 12.2 | Optyczny filtr wąskiego pasma światła umieszczony w źródle światła, wycinający widmo światła odpowiedzialne za kolor czerwony. |  |  |  |
| 12.3 | Zapasowa żarówka Halogen włączana automatycznie w razie awarii lampy głównej |  |  |  |
| 12.4 | Automatyczna regulacja mocy światła |  |  |  |
| 12.5 | Ręczna regulacja mocy światła +/- 8 stopni |  |  |  |
| 12.6 | Możliwość włączenia lub wyłączenia żarówki przyciskiem na panelu urządzenia. |  |  |  |
| 12.7 | Insuflacja powietrza 0-3 stopni |  |  |  |
| 12.8 | Możliwość podłączenia endoskopów EXERA posiadanych przez pracownię |  |  |  |
| 12.9 | Możliwość podłączenia wybranych endoskopów przy pomocy jednego konektora. |  |  |  |
| 13. | MONITOR MEDYCZNY HDTV – 1 szt. |
| 13.1 | Przekątna ekranu min. 26” |  |  |  |
| 13.2 | Liczba kolorów min: 16,7 mln |  |  |  |
| 13.3 | Rozdzielczość ekranu min. HDTV zgodna z sygnałem z procesora obrazu |  |  |  |
| 13.4 | Kontrast min. 1000:1 |  |  |  |
| 13.5 | Kąt widzenia 178° |  |  |  |
| 13.6 | mocowanie VESA 100mm |  |  |  |
| 13.7 | Wejścia min.: DVI-I; HD-SDI, S-Video, VGA |  |  |  |
| 13.8 | Wyjście Clone out min.: HD-SDI |  |  |  |
| 14. | WÓZEK ENDOSKOPOWY – 1 szt. |
| 14.1 | Podstawa jezdna: 4 koła antystatyczne min. Ø 125 mm, z blokadą dwóch kół |  |  |  |
| 14.2 | Wieszak na dwa endoskopy |  |  |  |
| 14.3 | Możliwość umieszczenia wieszaka z lewej lub prawej strony wózka |  |  |  |
| 14.4 | Przegubowe ramię umożliwiające manipulację ramieniem – góra, dół, lewo, prawo. Umożliwia położenie monitora poza obrysem wózka. |  |  |  |
| 14.5 | Transformator separujący umożliwiający podłączenie urządzeń i włączenie 1 przyciskiem |  |  |  |
| 14.6 | 4 półki do ustawienia urządzeń z możliwością regulacji wysokości dwóch środkowych. |  |  |  |
| 14.7 | Szerokość użytkowa półek min.: górna: 409 mm, środkowe: 473 mm, dolna: 617 mm | Podać |  |  |
| 14.8 | Wózek z akcesoriami dodatkowymi: pojemnik boczny, listwa boczna, ramię boczne krótkie do monitora pomocniczego lub nagrywarki HD. |  |  |  |
| 15. | NAGRYWARKA MEDYCZNA HD – 1 szt. |
| 15.1 | Nagrywanie jednokanałowe w rozdzielczości min. HD1080p |  |  |  |
| 15.2 | Umożliwia zapis wideo oraz zdjęć a także połączenie z PACS. |  |  |  |
| 16. | WARUNKI GWARANCJI |
| 16.1 | Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy. |  |  |  |
| 16.2 | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 |  |  |  |

*) wpisać właściwe „Tak” lub „Nie” („Nie” w przypadku parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty)

**) podać w przypadku innego, dopuszczonego rozwiązania/parametru oraz w przypadku parametru ocenianego.