Formularz parametrów oferowanych i ocenianych dla części nr 4

MIKROSKOP PATOMORFOLOGICZNY KONSULTACYJNY

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji: 2019

| Lp. | Opis parametru | Spełnianie parametrów TAK/ NIE*) | Parametr oferowany**) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Baza mikroskopu |
|  | ergonomiczny statyw z nisko położonymi pokrętłami: regulacji siły światła, przesuwu preparatów, |  |  |  |
|  | współosiowa śruba mikro/makro do ustawiania ostrości |  |  |  |
|  | wbudowana regulacja siły nacisku dla śruby makro |  |  |  |
|  | wbudowany pierścień blokady położenia stolika (wysokości) |  |  |  |
|  | minimalna działka odczytu na śrubie mikrometrycznej 1 mikrometr |  |  |  |
|  | konsultacje boczne dla dwóch dodatkowych obserwatorów wyprowadzone w lewo i w prawo względem prowadzącego, |  |  |  |
|  | wskaźnik/strzałka w polu widzenia o zmiennym kolorze zielonym lub czerwonym widoczny przez wszystkich obserwatorów, sterowanie strzałką za pomocą joysticka umieszczonego w przedniej części dzielnika światła |  |  |  |
|  | Oświetlenie przechodzące |  |  |  |
|  | oświetlacz LED o jasność światła porównywalnej do 30W halogen |  |  |  |
|  | oświetlenie wg systemu Koehlera |  |  |  |
|  | wbudowany w przedniej części mikroskopu regulator siły światła |  |  |  |
| Kondensor |
|  | Odległość robocza 1,55mm |  |  |  |
|  | Apertura numeryczna NA=0,75 |  |  |  |
|  | Do obiektywów od 2x do 100x bez uchylnej soczewki czołowej, nie powodujący efektu winietingu |  |  |  |
| Optyka |
|  | w systemie korekcji do nieskończoności |  |  |  |
|  | długość optyczna obiektywów 45mm. |  |  |  |
| Rewolwer |
|  | wymienny, uchwyt rewolwerowy na 5 obiektywów |  |  |  |
| Stolik mechaniczny |
|  | bezkrawędziowy, z mechanizmem rolkowym przesuwu bez szyny zębatkowej, |  |  |  |
|  | o trwałej powłoce ceramicznej z uchwytem na dwa preparaty |  |  |  |
|  | z możliwością obrotu w płaszczyźnie poziomej w zakresie co najmniej 250 stopni |  |  | 250 stopni – 1 pkt. pow. 250 stopni – 5 pkt. |
|  | prawostronne pokrętło przesuwu preparatów dla osi x, y |  |  |  |
|  | regulacja siły nacisku dla obu osi, zakres przesuwu co najmniej 76x52mm |  |  | 76x52mm – 1 pkt. pow. 76x52mm – 5 pkt. |
|  | mechanizm przesuwu stolika w osi Z: zakres przesuwu – minimum 25mm; przesuw zgrubny – 15 mm/obrót; przesuw dokładny – 100mikrometrów/obrót; dokładność ustawienia co najmniej 1mikrometr |  |  |  |
|  | mechanizm blokady dowolnego położenia stolika |  |  |  |
| Nasadka trinokularowa dla głownego obserwatora |
| 25. | szerokopolowa o numerze pola FN=22 |  |  |  |
| 26. | o regulowanym kącie nachylenia: 5-35 stopni |  |  |  |
| 27. | z regulacją rozstawu okularów w zakresie 50-76mm |  |  |  |
| 28. | Trzystopniowy dzielnik światła pomiędzy okulary i kamerę cyfrową |  |  |  |
| Nasadka binokularowa dla konsultantów (2 szt.) |
| 29. | szerokopolowa o numerze pola FN=22 |  |  |  |
| 30. | o regulowanym kącie nachylenia: 5-35 stopni |  |  |  |
| 31. | z regulacją rozstawu okularów w zakresie 50-76mm |  |  |  |
| Warunki gwarancji |
| 32. | Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy. |  |  |  |
| 33. | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 |  |  |  |

*) wpisać właściwe „Tak” lub „Nie” („Nie” w przypadku parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty)

**) podać w przypadku innego, dopuszczonego rozwiązania/parametru oraz w przypadku parametru ocenianego.