Formularz parametrów oferowanych i ocenianych dla części nr 2 (6).

POMPY INFUZYUJNE – 26 SZT.

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

| Lp | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany*) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pompa objętościowa 1 szt. |
| Model: …………………………………………………………………………… Producent: ………………………………………………………………………. Rok Produkcji: …………………………………………………………………. |
|  | Możliwość stosowania drenów do podaży: - leków standardowych. Płynów infuzyjnych i żywienia pozajelitowego, - leków światłoczułych, - krwi i preparatów krwiopochodnych, - cytostatyków ( zestawy m=nie zawierające DEHP oraz latexu). | Tak |  |  |
|  | Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji. | Tak |  |  |
|  | Wysokość pompy zapewniająca wygodną obsługę do 8 pomp, zamocowanych jedna nad drugą- maks 12 cm | Tak |  |  |
|  | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym przepływem grawitacyjnym składający się z dwóch elementów – jeden w pompie i jeden na drenie. | Tak |  |  |
|  | Możliwość odłączania detektora kropli. | Tak |  |  |
|  | Możliwość wykrywania powietrza w drenie. | Tak |  |  |
|  | Zakres szybkości dozowania 0,1 – 1200 ml/h. | Tak |  |  |
|  | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: -ml, -ng,µg,mg,g, -µEq,mEq,Eq, -mlu,IU,kIU, -mIE,IE,kIE, -cal,kcal, - J,kJ - jednostki molowe na kg, lb. m2 wagi ciała lub nie, na min, godz,/ dobę. | Tak |  |  |
| 9. | Wymagane tryby dozowania: - infuzja ciągła, - infuzja bolusowa( z przerwą), - infuzja profilowa ( min 12 faz infuzji), - infuzja narastanie/ciągła/opadanie. | Tak |  |  |
| 10. | Dokładność infuzji 5% | Tak |  |  |
| 11. | Programowanie parametrów podaży Bolus-a i dawki indukcyjnej: - objętość /dawka, - czas lub szybkość podaży | Tak |  |  |
| 12. | Automatyczne zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji. | Tak |  |  |
| 13. | Biblioteka leków – możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków, każda procedura złożona co najmniej z: - nazwy leku, - min. 5 koncentracji leku, - szybkości dozowania ( dawkowanie), - całkowitej objętości (dawki) infuzji, - parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej, - limitów dla wymienionych parametrów infuzji: miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości spoza ich zakresu. - Notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, do 40 oddziałów. Wybór oddziału dostępny w pompie. Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na 40 kategorii lekowych. Pojemność biblioteki 5000 procedur dozowania leków. | Tak, podać |  | Pojemność biblioteki 5 000 procedur – 1 pkt Pow. 5 000 – 5 pkt |
| 14. | Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków. | Tak |  |  |
| 15. | Czytelny ,kolorowy wyświetlacz z możliwością wyświetlania następujących informacji jednocześnie: nazwa leku, koncentracja leku, nazwa oddziału wybranego w bibliotece, prędkość infuzji, podana dawka, stan naładowania akumulatora, aktualne ciśnienie w drenie, w formie graficznej. | Tak |  |  |
| 16. | Ekran dotykowy, przyspieszający, wybór funkcji pompy. | Tak |  |  |
| 17. | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. | Tak |  |  |
| 18. | Regulowane progi ciśnienia okluzji, 12 poziomów. | Tak |  |  |
| 19. | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | Tak |  |  |
| 20. | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. | Tak |  |  |
| 21. | Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia. | Tak |  |  |
| 22. | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania, Alarm nieprawidłowego mocowania pomp w stacji, Pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, Automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, Automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, Świetlna sygnalizacja stanu pomp, infuzja, alarm | Tak |  |  |
| 23. | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów, pionowych kolumn lub stacji dokującej nie wymaga odłączania lub dołączania jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego. | Tak, podać |  | Tak – 5 pkt Nie – 1 pkt |
| 24. | Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączenia przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. | Tak |  |  |
| 25. | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących poprzez siec LAN z oprogramowaniem zewnętrznym, służącym do: Podglądu przebiegu infuzji dla każdej pompy w formie danych oraz graficznego wykresu (trendu), Podglądu parametrów infuzji dla każdej pompy, Prezentacji alarmów w pompach oraz wyświetlania ich przyczyny, Prezentacja przewidywanego czasu do o spodziewanej obsługi pompy, Graficznej prezentacji rozmieszczenia łóżek na oddziale oraz statusu infuzji – parametr opcjonalny Archiwizacji informacji o przeprowadzonych infuzjach, Połączenia z szpitalnymi bazami danych w standardzie HL7, Wpisywania do pomp w sposób automatyczny konfiguracji oraz biblioteki leków, Dostępność sieciowego, polskojęzycznego oprogramowania do monitorowania infuzji zgodnie z powyższymi wymaganiami. Brak takiego oprogramowania w ofercie wyklucza spełnienie wymagań. | Tak |  |  |
| 26. | Historia infuzji – możliwość zapamiętania do 2000 zdarzeń oznaczonych datą i godziną zdarzenia. | Tak, podać |  | 2000 zdarzeń – 1 pkt Pow.2000 zdarzeń – 5 pkt |
| 27. | Klasa ochrony I lub II, typu CF, odporność na defibrylację, ochrona obudowy IP22 lub IP24 | Tak |  |  |
| 28. | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny. | Tak |  |  |
| 29. | Czas pracy z akumulatora 15 h przy infuzji 25ml/h | Tak |  | Czas pracy z akumulatora 15h -1 pkt pow.15h – 5 pkt |
| 30. | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – 5h i poniżej | Tak |  |  |
| 31. | Waga do 2,5 kg | Podać |  |  |
| 31.a | Fabrycznie nowe | Tak |  |  |
| Pompy strzykawkowe – 25 szt. |
| Model: …………………………………………………………………………… Producent: ………………………………………………………………………. Rok Produkcji: …………………………………………………………………. |
| 32. | Stosowanie strzykawek 2,5,10,20,50 ml- różnych producentów | Tak |  |  |
| 33. | Strzykawki montowane od czoła a nie od góry pompy | Tak |  |  |
| 34. | Ramię pompy nie wychodzące poza gabaryt obudowy | Podać |  | Tak – 5 pkt Nie – 1 pkt |
| 35. | Klawiatura numeryczna umożliwiająca szybkie i bezpieczne programowanie pompy | Tak |  |  |
| 36. | Wysokość pompy zapewniająca wygodna obsługę do 8 pomp, zamocowanych jedna na drugą- maks.12 cm | Tak |  |  |
| 37. | Szybkość dozowania w zakresie 0,1-1800 ml/h | Tak |  |  |
| 38. | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: -ml, -ng,µg,mg, -µEq,mEq,Eq, -mlu,IU,kIU, -mIE,IE,kIE, -cal,kcal,J,kJ - jednostki molowe z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, na min,godz, dobę. | Tak |  |  |
| 39. | Wymagane tryby dozowania: - infuzja ciągła, - infuzja bolusowa( z przerwą), - infuzja profilowa ( min 12 faz infuzji), - infuzja narastanie/ciagła/opadanie. | Tak |  |  |
| 40. | Dokładność infuzji 2% | Tak |  |  |
| 41. | Programowanie parametrów podaży Bolus-a i dawki indukcyjnej: - objętość /dawka, - czas lub szybkość podaży | Tak |  |  |
| 42. | Automatyczne zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu unikniecia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji. | Tak |  |  |
| 43. | Biblioteka leków – możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków, każda procedura złożona co najmniej z: - nazwy leku, - min. 5 koncentracji leku, - szybkości dozowania ( dawkowanie), - całkowitej objętości (dawki) infuzji, - parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej, - limitów dla wymienionych parametrów infuzji: miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości spoza ich zakresu. - Notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, do 40 oddziałów. Wybór oddziału dostępny w pompie. Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na 40 kategorii lekowych. Pojemność biblioteki 5000 procedur dozowania leków. | Podać |  | 5000 procedur – 1 pkt Pow.5000 – 5 pkt |
| 44. | Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków. | Tak |  |  |
| 45. | Czytelny ,kolorowy wyświetlacz z możliwością wyświetlania następujących informacji jednocześnie: nazwa leku, koncentracja leku, nazwa oddziału wybranego w bibliotece, prędkość infuzji, podana dawka, stan naładowania akumulatora, aktualne ciśnienie w drenie, w formie graficznej. | Tak |  |  |
| 46. | Ekran dotykowy, przyspieszający, wybór funkcji pompy. | Tak |  |  |
| 47. | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. | Tak |  |  |
| 48. | Regulowane progi ciśnienia okluzji, 12 poziomów. | Tak |  |  |
| 49. | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | Podać |  | Tak – 5 pkt Nie – 1 pkt |
| 50. | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. | Tak |  |  |
| 60. | Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia. | Tak |  |  |
| 61. | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania, Alarm nieprawidłowego mocowania pomp w stacji, Pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, Automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, Automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, Świetlna sygnalizacja stanu pomp, infuzja, alarm | Tak |  |  |
| 62. | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej. | Tak |  |  |
| 63. | Mocowanie pomp w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu. | Tak |  |  |
| 64. | Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączenia przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. | Podać |  | Tak – 5pkt Nie - 1 pkt |
| 65. | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących poprzez siec LAN z oprogramowaniem zewnętrznym, służącym do: Podglądu przebiegu infuzji dla każdej pompy w formie danych oraz graficznego wykresu (trendu), Podglądu parametrów infuzji dla każdej pompy, Prezentacji alarmów w pompach oraz wyświetlania ich przyczyny, Prezentacja przewidywanego czasu do o spodziewanej obsługi pompy, Graficznej prezentacji rozmieszczenia łóżek na oddziale oraz statusu infuzji – parametr opcjonalny Archiwizacji informacji o przeprowadzonych infuzjach, Połączenia z szpitalnymi bazami danych w standardzie HL7, Wpisywania do pomp w sposób automatyczny konfiguracji oraz biblioteki leków, Dostępność sieciowego, polskojęzycznego oprogramowania do monitorowania infuzji zgodnie z powyższymi wymaganiami. Brak takiego oprogramowania w ofercie wyklucza spełnienie wymagań. | Tak |  |  |
| 66. | Historia infuzji – możliwość zapamiętania do 2000 zdarzeń oznaczonych datą i godziną zdarzenia. | Podać |  | 2000 zdarzeń – 1 pkt Pow.2000 zdarzeń – 5 pkt |
| 67. | Klasa ochrony I lub II, typu CF, odporność na defibrylację, ochrona obudowy IP22 lub IP24 | Tak |  |  |
| 68. | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny | Tak |  |  |
| 69. | Czas pracy z akumulatora 30 h przy infuzji 5ml/h | Tak |  |  |
| 70. | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – 5h i poniżej | Tak |  |  |
| 70.a | Fabrycznie nowe | Tak |  |  |
| Stacja dokująca na 4 pompy – 4 stacje |
| Model: …………………………………………………………………………… Producent: ………………………………………………………………………. Rok Produkcji: …………………………………………………………………. |
| 71. | Możliwość mocowania do 4 pomp infuzyjnych | Tak |  |  |
| 72. | Obudowa stacji wykonana z tworzywa typu ABS lub z aluminium | Tak |  |  |
| 73. | Waga stacji do 4,5 kg | Podać |  | Do 4,5 kg – 1 pkt. poniżej 4,5 kg-5pkt |
| 74. | Mocowanie stacji do pionowych rur, kolumn o średnicy 20-30mm | Tak |  |  |
| 75. | Zasilanie 100-240 V AC 50 HZ, 15W+25 W dla każdej pompy | Tak |  |  |
| 76. | System szybkiego mocowania pomp w stacji dokującej – bez konieczności demontażu elementów pompy | Tak |  |  |
| 77. | Możliwość szybkiego wyjęcia ze stacji każdej (dowolnej )pompy | Tak |  |  |
| 78. | Zasilnie pompy ze stacji dokującej-automatyczne przełączenie zasilania oraz portów komunikacyjnych po włożeniu pompy | Tak |  |  |
| 79. | Stacja wyposażona w sygnalizację świetlną pracy oraz alarmową | Tak |  |  |
| 80. | Stacja posiadająca uchwyt do swobodnego przenoszenia | Podać |  | Tak-5pkt Nie-1pkt |
| 81. | Stacja wraz z wysięgnikiem do zawieszania pojemników z płynami infuzyjnymi | Tak |  |  |
| 82. | Stacja zamocowana na przesuwanym stojaku(3szt) o parametrach: -podstawa jezdna z możliwością blokowania kół -rura nośna wykonana ze stali nierdzewnej -waga stojaka do 15 kg -możliwość mocowania stacji z pompami lub innych urządzeń o wadze do 35 kg | Tak |  |  |
| 82.a | Fabrycznie nowe | Tak |  |  |
| Warunki gwarancji |
| 83. | Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy. | Tak |  |  |
| 84. | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: - Instrukcja w języku polskim - Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 - Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | Tak |  |  |

*)podać w przypadku innego, dopuszczonego rozwiązania/parametru oraz w przypadku parametru ocenianego.

Data i podpis:  ……………………………