ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Przedmiot zapytania dotyczy: Dostawa stymulatorów zewnętrznych

I. Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Żołnierska 18

10 - 561 Olsztyn

Strona: www.wss.olsztyn.pl

E-mail: zamowienia@wss.olsztyn.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 14.00

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia dostawa:

Zewnętrzne dwujamowe stymulatory serca – 2 szt.

| Parametr | Wymagania |
| --- | --- |
| Tryby stymulacji | DDD, DDI, DVI, DOO, VDD, VVI, VVT, VOO, AAI, AAT, AOO |
| Częstości podstawowe | 30-200 ppm |
| Szybka stymulacja przedsionkowa | 100-800 ppm |
| Amplituda impulsu (A i V) | 0,1 – 10,0 V |
| Czas trwania impulsu (A i V) | 0,05 – 2,0 ms |
| Czułość (przedsionkowa) (komorowa) | 0,3 – 12 mV 1,0 – 20 mV |
| Opóźnienie A-V | 50-400 ms |
| Maksymalna częstość kontrolna (MTR) | 90-230 ppm |
| Stymulacja komorowa zabezpieczająca (VSP) | Dostępna |
| Opóźnienie P-V | Opóźnienie A-V minus 25 ms |
| Odpowiedź PVC | DVI na PVC |
| Do każdego stymulatora 2 komplety kabli |  |
| Okres gwarancji | 24 miesiące |

Zewnętrzne jednojamowe stymulatory serca – 3 szt.

| Parametr | Wymagania |
| --- | --- |
| Tryb stymulacji | Demand/ Asynchroniczny |
| Częstości | 30 – 150 ppm |
| Szybka stymulacja przedsionkowa | 90 – 450 ppm |
| Amplituda impulsu | 0,2 – 12 V |
| Czas trwania impulsu | 1,5 ms |
| Okres refrakcji | 300 ms po impulsie wystymulowanym, 150 ms po zdażeniu wykrytym |
| Częstość interferencyjna | Praca w trybie asynchronicznym z częstością wyższą o 25% od nastawionej |
| Bateria | Alkaliczna 9V |
| Do każdego stymulatora 2 komplety kabli |  |
| Okres gwarancji | 24 miesiące |

III. Termin wykonania zamówienia:

- 14 dni od dnia podpisania umowy

IV. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia

- Formularz cenowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zaproszenia

- Folder, katalog z opisem oferowanego produktu.

V. Sposób oceny oferty:

Zamawiający ustala następujące zasady oceny ofert:

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 100 % |

VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest: Stanisława Masłowska - Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 0 89 53 86 228.

Ofertę należy przesłać do dnia 31 sierpnia 2018 r., na adres: zamowienia@wss.olsztyn.pl

UWAGA!!

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wybranymi Oferentami dotyczących ceny usługi oraz sposobu jej realizacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania be podania przyczyny.

VIII. Załączniki .

Załączniki składające się na integralną cześć zaproszenia:

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

- Załącznik nr 3 – Projekt umowy

DYREKTOR

Irena Kierzkowska

(Podpis osoby uprawnionej)