Formularz parametrów funkcjonalno-użytkowych dla części nr 1

Aparat do szybkiego toczenia i podgrzewania krwi szt. 1

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

| Lp. | Opis parametrów | Parametry graniczne i oceniane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Aparat do szybkiego toczenia i podgrzewania krwi |
|  | Typ ochrony przed porażeniem elektrycznym | Min. BF |  |
|  | Klasa ochrony przed wilgocią i zalaniem | Min. IPX1 |  |
|  | Zasilanie | 220V 50Hz (10% |  |
|  | Tryb pracy urządzenia | Ciągły |  |
|  | Metoda podgrzewania | Ciepła cyrkulująca woda |  |
|  | Zakres prędkości wlewu ogrzanego płynu | Min.: 100 – 60 000 ml/godz. |  |
|  | Możliwość bezpiecznego ogrzewania krwi i związków krwiozastępczych | Tak (brak tzw. gorących punktów) |  |
|  | Stała, ustawiona fabrycznie temp. ogrzewania | Tak, 41-43(C (bezpieczna dla krwi i związków krwiozastępczych) |  |
|  | Podwójny system zabezpieczeń przed przegrzaniem | Tak |  |
|  | Wyświetlacz z cyfrowym wskaźnikiem temperatury | Tak |  |
|  | Zbiornik na wodę roboczą z przezroczystym okienkiem umożliwiającym ciągły podgląd poziomu cieczy | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia modułu detektora powietrza zatrzymującego podaż płynu w przypadku wykrycia powietrza w linii | Tak |  |
|  | Monitorowanie bieżącej pracy urządzenia na wskaźnikach | Tak |  |
|  | Alarmy wizualne i dźwiękowe: |  |  |
|  | zbyt wysoka temperatura | Tak |  |
|  | Złe zamocowanie zestawu do przetoczeń w urządzeniu | Tak |  |
|  | nieprawidłowa praca pompy | Tak |  |
|  | zbyt niski poziom płynu roboczego | Tak |  |
|  | Funkcje testowania poprawności pracy aparatu | Tak (funkcja testu temp. i test alarmów) |  |
|  | Stabilny stojak z układem jezdnym (z hamulcami) i dwiema szynami do zamocowania dwóch automatycznych komór ciśnieniowych obok siebie oraz mocowania urządzeń dodatkowych np. pomp infuzyjnych | TAK |  |
|  | Wysięgnik na worki z płynem do podaży grawitacyjnej | O regulowanej wysokości, min.2m |  |
|  | Dwie automatycznie pompowane komory ciśnieniowe utrzymujące stałe ciśnienie 300mmHg na worki z płynem | Tak, w zestawie |  |
|  | Prosta obsługa i konserwacja urządzenia | Tak/opisać |  |
|  | Szeroki asortyment linii jednorazowych | Linie wyposażone w dwa wkłucia kroplowe, filtr do przetoczeń krwi i pułapkę powietrza w linii |  |
| Warunki gwarancji |
|  | Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy. | Tak/podać |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | Tak |  |

Data i podpis ………………………………