FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Część nr 1

Kardiomonitor z możliwością inwazyjnego monitorowania układu krążenia i parametrów życiowych

Nazwa/typ/model …………..

Rok produkcji 2018

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Opis oferowanego parametru. |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Dane ogólne |
|  | Monitor modułowy. Poszczególne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami bez udziału serwisu | Tak, podać |  |
|  | Kolorowe pojedyncze ekrany w postaci płaskiego panelu LCD o rozdzielczości co najmniej 1900x1000 pikseli i dużym kącie widzenia (powyżej 160ͦ) o przekątnej minimum 18” | Tak, podać |  |
|  | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. Obsługa poprzez pojemnościowy ekran dotykowy | Tak, podać |  |
|  | Min. 10 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V/50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na min. 90 minut pracy w konfiguracji EKG, NIBP, SpO2. | Tak, podać |  |
|  | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez stosowania wentylatorów | Tak, podać |  |
|  | Wyposażenie złącza wejścia/wyjścia: wyjście sygnału DVI do podłączenia ekranu kopiującego, co najmniej 3 gniazda USB do podłączenia klawiatury, myszki komp., skanera kodów paskowych gniazdo RJ-45 do podłączenia z siecią monitorowania | Tak, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o moduły pomiarowe: - saturacji ośrodkowej krwi żylnej | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o podłączenie i wyświetlania na jego ekranie danych z zewnętrznych urządzeń medycznych: respiratory, aparaty do znieczulania, monitory tCPO2/PCO2 | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Oba monitory pacjenta wyposażone w moduły transportowe z podglądem monitorowanych parametrów (z monitorowaniem co najmniej EKG, NIBP, SpO2, Temp, IBP - opis poszczególnych parametrów poniżej) podczas transportu pacjenta, będący jednocześnie modułem pomiarowym monitora pacjenta po włożeniu do miejsca parkingowego jednostki głównej. Ekran monitora transportowego minimum 3,5”. Ciężar monitora nie więcej niż 1,5 kg. Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym co najmniej 6 h. Własna wewnętrzna pamięć monitora transportowego pozwalająca na zapamiętywanie co najmniej 24 godzin trendów monitorowanych parametrów. Obsługa poprzez ekran dotykowy. Monitor odporny na kurz i zalanie wodą - stopień ochrony co najmniej IP32. Monitor wyposażony w uchwyt do przenoszenia. | Tak, podać |  |
| II. | Mierzone parametry (w każdym monitorze) |
|  | EKG - pomiar częstości akcji serca. Zakres min. 30-300/min. Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; x0.5; x1; x2; x4; auto. | Tak, podać |  |
|  | W komplecie z każdym monitorem przewód EKG z kompletem 5 końcówek | Tak, podać |  |
|  | Analiza arytmii - wykrywanie co najmniej 10 kategorii zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY,AF | Tak, podać |  |
|  | Analiza odcinka ST- jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST we wszystkich odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV | Tak, podać |  |
|  | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc | Tak, podać |  |
|  | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | RESP - pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 5 do 200 R/min. Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej: 3; 6.25; 12.5; 25 mm/s | Tak, podać |  |
|  | Saturacja. Zakres pomiarowy SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 30-300 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletzymograficznej oraz wartości % saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. Alarm desaturacji. W komplecie z monitorem przewód interfejsowy oraz 2 wielorazowe czujniki SpO2 typu klips na palec po 2 na każdy monitor | Tak, podać |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia metodą oscylometryczną. Pomiar ręczny, automatyczny i ciągły (powtarzające się pomiary w okresie co najmniej 4 min.). Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1-480 minut. Funkcja sekwencyjnego pomiaru NIBP - co najmniej 4 programowalne cykle z indywidualnym ustawianiem ich czasu trwania i odstępów pomiarowych dla każdego cyklu. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Funkcja stazy. Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu. Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. | Tak, podać |  |
|  | W komplecie z każdym monitorem przewód oraz mankietymały, średni i duży dla dorosłych oraz mankiet dla osób otyłych | Tak, podać |  |
|  | Pomiar temperatury, min 1 tor pomiarowy. | Tak, podać |  |
|  | W komplecie z każdym monitorem powierzchniowy czujnik temperatury dla dorosłych oraz jeden rektalny czujnik temp. na dwa monitory | Tak, podać |  |
|  | Pomiar inwazyjnego ciśnienia. (min. 2 tory w każdym monitorze) Wyświetlanie wartości skurczowych, rozkurczowych i średnich. Zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia co najmniej od -50 do +350 mmHg. Pomiar częstości pulsu wraz z inwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie do 30 do 300 P/min. | Tak, podać |  |
|  | W komplecie z kardiomonitorem: dwa przewody połączeniowe do przetworników ciśnienia | Tak, podać |  |
|  | Moduł pomiaru kapnografii w strumieniu bocznym. Zakres pomiarowy stężenia CO2 od 0-90 mmHg. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 4 do 120 R/min. | Tak, podać |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję trybu intubacji: zawieszenie działania alarmów związanych z modułem CO2 i wyświetlanie na ekranie stopera z czasem jaki pozostał do zakończenia procesu intubacji | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | We wszystkich monitorach pacjenta ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności alarmowania. | Tak, podać |  |
|  | Przynajmniej 120- godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością przynajmniej 1 minuty. | Tak, podać |  |
|  | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full dislosure) - pamięć min. 24 godzin | Tak, podać |  |
|  | Zapamiętywanie co najmniej 500 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów) | Tak, podać |  |
|  | Monitor przystosowany do pracy w sieci | Tak, podać |  |
|  | Możliwość podłączenia do monitora, bez pośrednictwa centrali, sieciowej drukarki laserowej i wykonywania wydruków na standardowym papierze formatu A4: krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych | Tak, podać |  |
|  | Funkcja „standby”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora i na szybkie ponowne uruchomienie monitorowania | Tak, podać |  |
|  | Każdy monitor wyposażony w stojak na kółkach umożliwiający przemieszczanie miedzy stanowiskami z koszykiem na akcesoria | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące | Tak, podać |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | Tak, podać |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem. | Tak, podać |  |
|  | Termin dostawy | 4 tygodnie – 1 pkt 3 tygodnie – 3 pkt |  |

……………………………….

Data i podpis

Część nr 2

Zestaw narzędzi chirurgicznych do chirurgii nerki i naczyń

Nazwa/typ/model …………..

Rok produkcji 2018

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Opis oferowanego parametru. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zamawiający wymaga aby narzędzia były wykonane ze stali wysoko gatunkowej obrabianej, utwardzanej i hartowanej ze wstępną pasywacją w roztworze kwasu cytrynowego wykonaną przez producenta. | Tak, podać |  |
|  | Zamawiający wymaga aby ramiona nożyczek były łączone za pomocą śrubki lub wkrętem odpowiednio zabezpieczonym przed przypadkowym odkręceniem. | Tak, podać |  |
|  | Zamawiający wymaga aby wszystkie produkowane narzędzia spełniają normę DIN EN ISO 13402 dotyczącą odporności na korozję - potwierdzone certyfikatem. | Tak, podać |  |
|  | Zamawiający wymaga aby wszystkie narzędzia podlegały procesowi: - mycia (ultradźwięki, środki myjące i neutralizacja dopuszczone przez PZH) - dezynfekcja (temperaturowa i chemiczna) środkami dopuszczonymi przez PZH - sterylizacja: parowa w autoklawach w temperaturze 121 - 134 stopnie Celsjusza , niskotemperaturowa dla materiałów wrażliwych oraz nadtlenek wodoru i plazma. Powyższe należy potwierdzić odpowiednim dokumentem - instrukcja mycia, dezynfekcji, sterylizacji, przechowywania. Instrukcja powinna być jednolitym dokumentem. | Tak, podać |  |
|  | Zamawiający wymaga aby wszystkie oferowane narzędzia spełniały normę EN ISO 7153-1. potwierdzone certyfikatem. | Tak, podać |  |
|  | Zamawiający wymaga aby narzędzia były oznaczone kodem Data marix czyli dwuwymiarowym kodem kreskowy, pozwalającym na pełną identyfikację narzędzi w zestawie i możliwość skanowania każdego instrumentu znajdującego się w zestawie. | Tak, podać |  |
|  | Zamawiający wymaga aby wszystkie narzędzia oznakowane były : logo producenta i numerem katalogowym oraz napisem określonym przez zamawiającego. | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja - 24 miesiące gwarancji - 0 pkt - 36 miesięcy gwarancji - 5 pkt - 36 miesięcy gwarancji i zapewnienie procesu regeneracji* z 12 miesięczną gwarancją - 10 pkt Proces regeneracji narzędzia chirurgicznego to proces przywrócenia pełnej jego sprawności funkcjonalnej i użytkowej polegającej na: - całkowitym demontaż instrumentów i ich czyszczeniu, polerowaniu całej powierzchni instrumentów, naprawie typu: ostrzenie, przy zachowaniu bądź przywróceniu oryginalnego kształtu, wymianę części zamiennych, ulegających procesowi eksploatacji, wymianę wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni dla narzędzi typu imadła, kleszczyki, przywrócenie złoceń uchwytów, ustawianie geometrii pracy instrumentu (chwytu, cięcia), wykonanie testów funkcyjnych zgodnie z procedurą technologiczną wymaganą dla nowych narzędzi, konserwacja oraz trwałe oznakowanie wg wymagań zamawiającego. | - 24 miesiące gwarancji - 0 pkt - 36 miesięcy gwarancji - 5 pkt - 36 miesięcy gwarancji i zapewnienie procesu regeneracji* z 12 miesięczną gwarancją - 10 pkt |  |
|  | Termin dostawy | 4 tygodnie – 1 pkt 3 tygodnie – 3 pkt |  |

……………………………….

Data i podpis

Część nr 3

Lupa operacyjna

Nazwa/typ/model …………..

Rok produkcji 2018

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Opis oferowanego parametru. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Powiększenie w zakresie 2,5 razy - optymalizowane co 0,1 łącznie z szerokością pola widzenia (6-13 cm) i odległością do pola pracy - indywidualnie dla użytkownika. | Tak, podać |  |
|  | Szkła korekcyjne - dobierane po uwzględnieniu wartości: sfera, cylinder, axix, pryzma (dotyczy szkieł nośnych oraz układu optycznego). | Tak, podać |  |
|  | Korekcja szkieł nośnych do dali, do bliży lub szkła progresywne - w zależności od decyzji użytkownika. | Tak, podać |  |
|  | Kąt nachylenia lupek: 20,25, 30 stopni (indywidualne dla użytkownika). | Tak, podać |  |
|  | Płynna głebia ostrości 13 cm (±1 cm), pole widzenia 13 cm. | Tak, podać |  |
|  | Lekkie tytanowe lub aluminiowe oprawki z teleskopami zabezpieczającymi przed wyłamaniem zauszników przy nadmiernym rozwarciu, grawerowane wg życzenia. | Tak, podać |  |
|  | Konfiguracje lup: TTL (wklejane w szkła). | Tak, podać |  |
|  | Szkła nośne, poliwęglanowe oraz pocieniane dla zminimalizowania wagi, pojedyncze silikonowe noski. | Tak, podać |  |
|  | Masa ponizej 55 g. | Tak, podać |  |
|  | Wodoodporne, hipoalergiczne, antykorozyjne (możliwość mycia w bieżącej wodzie). | Tak, podać |  |
|  | Etui ochronne do transportu. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zamontowania diodowego oświetlenia czołowego. | Tak, podać |  |
|  | Termin dostawy | 4 tygodnie – 1 pkt 3 tygodnie – 3 pkt |  |

……………………………….

Data i podpis

Część nr 4

Aparat USG trzyłóżkowy z kolorowym Dopplerem

Nazwa/typ/model …………..

Rok produkcji 2018

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Opis oferowanego parametru. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat przenośny | Tak, podać |  |
|  | Gniazda do sond 1,2,4, 8, 16 MHz lub multiport | Tak, podać |  |
|  | Sonda 2 MHz – 1 szt | Tak, podać |  |
|  | Sonda 4 MHz – 1 szt | Tak, podać |  |
|  | Oprogramowanie diagnostyczne TCD | Tak, podać |  |
|  | Oprogramowanie M-mode wysokiej rozdzielczości (min. 200 bramek) | 200 bramek – 1 pkt Pow. 200 bramek – 2 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do monitorowania unilateralnego | Tak, podać |  |
|  | Moduł zdalnego sterowania | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlanie 6 - 8 spektrów | Tak, podać |  |
|  | Dedykowany notebook z pamięcią na twardym dysku min 1TB, ekran min 17”, głośniki stereo, pamięć zewnętrzna (64 GB) | Tak, podać |  |
|  | Dedykowany wózek z uchwytami na sondy i pulpitem na notebook (lub z systemem mocowania notebooka) | Tak, podać |  |
|  | Dedykowana drukarka (kolorowa) | Tak, podać |  |
|  | Funkcja monitorowania bilateralnego (sondy monitorujące 2 MHz z mocowaniem + oprogramowanie ) | Tak, podać |  |
|  | Sterownik nożny | Tak, podać |  |
|  | Pakiet programowy do monitorowania zatorów | Tak – 3 pkt Nie – 1 pkt |  |
|  | Termin dostawy | 4 tygodnie – 1 pkt 3 tygodnie – 3 pkt |  |

……………………………….

Data i podpis