## FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

I

| A.1. | Sufitowa kolumna anestezjologiczna – 1 szt. |
| --- | --- |
|  | Do pomieszczeń: 6.138 |

| B.1. |  |
| --- | --- |
|  | Podać producenta, nazwę handlową |

| C. | Opis sprzętu - Parametry ogólne: | Spełnia wymagania (*) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TAK w przypadku dopuszczenia podać parametr oferowany | NIE |
| C.1 | Sufitowa kolumna zasilająca |  |  |
| C.2 | Sufitowa kolumna zasilająca w gazy medyczne, energię elektryczną i teletechnikę w skład którego wchodzą następujące elementy: system mocowania do sufitu, przyłączeniowe płyty sufitowe, zawory gazów, osłonę sufitową, głowicę zasilająca wraz z osprzętem. |  |  |
| C.3 | Przyłączeniowa płyta sufitowa wyposażona w elektryczną i gazową listwę zasilającą. Listwa gazowa wyposażona w odpowiednią ilość zacisków, zaworów gazowych tzw. serwisowych gwarantujących odcięcie zasilania gazowego kolumny w przypadku ewentualnej usterki lub celach serwisowych. Nie dopuszcza się kolumny nie posiadającej zaworów gazowych przy suficie, ponieważ ich brak w przypadku jakiejkolwiek awarii oznacza konieczność wyłączenia z pracy całej sali operacyjnej. Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego zamontowania zawieszenia wraz z przyłączami mediów. |  |  |
| C.4 | Głowica pionowa, jednolita i kompaktowa, konsola zasilająca w gazy medyczne z mocowaniem sufitowym typu jednostronnego – anestezjologiczna. Głowica wyposażone w wysięgnik umożliwiający podniesienie aparatów do znieczulenia wskazanych przez Zamawiającego. Urządzenie łatwe do utrzymania w czystości - gładkie powierzchnie bez wystających wkrętów i innych elementów połączeniowych, naroża zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów. |  |  |
| C.5 | Kolumna z wysięgnikiem dwuczęściowym o całkowitym zasięgu ramion wyznaczonym w osiach łożysk 1600 mm +/-10% . Jedno z ramion elektrycznie podnoszone w zakresie 700 mm +/- 10%. |  |  |
| C.6 | Rotacja ramion w płaszczyźnie poziomej w zakresie nie mniejszym niż 330o +/-10%. Możliwość ograniczania kąta obrotu ramion co 12o +/-10%. |  |  |
| C.7 | Wysięgnik kolumny wyposażony w hamulce pneumatyczne i cierne obrotu ramion oraz obrotu głowicy zasilającej (blokowane wszystkie 3 przeguby.) |  |  |
| C.8 | Konstrukcja hamulców musi zapewniać stabilne zatrzymanie kolumny, musi także umożliwiać poruszenie kolumną w przypadku braku sprężonego powietrza przy użyciu zwiększonej siły manewrowania (opór hamulców musi mieć możliwość regulacji serwisowej). Przyciski do zwalniania hamulców umieszczone w ergonomicznych, zorientowanych pionowo uchwytach zainstalowanym po obu stronach głowicy. Nie dopuszcza się osobnych uchwytów i przycisków umieszczonych poza uchwytem lub na/w szynie sprzętowej. Nie dopuszcza się pozycjonowania kolumny uchwytem szuflady. |  |  |
| C.9 | Ramiona wysięgnika i przyciski zwalniające hamulce oznaczone kolorami w sposób ułatwiający obsługę kolumny: przycisk i obsługiwane przez ten przycisk ramię i głowica oznaczone takim samym kolorem (innym niż drugi przycisk, drugie ramię i głowica). |  |  |
| C.10 | Kolumna wyposażona w pionową głowicę zasilającą o przekroju prostokąta z zamontowanymi równolegle panelami dystrybucyjnymi. Ściany głowicy płaskie, wykonane z jednorodnych arkuszy blachy wg kolorystyki palety RAL (do wyboru przez Zamawiającego przed zainstalowaniem). Nie dopuszcza się frontowej i tylnej ściany konsoli wykonanej z aluminium anodowanego. |  |  |
| C.11 | Głowica zasilająca o wysokości max 650mm +/-10%, szerokości max 275mm +/-10%, głębokości max 220mm +/-10%. |  |  |
| C.12 | Z przodu oraz na bokach głowicy zasilającej wbudowana na całej długości pionowe prowadnice do mocowania półek i innego wyposażenia. Prowadnice nie mogą wystawać poza obrys głowicy. |  |  |
| C.13 | Na bokach lub z tyłu głowicy dodatkowe 2 poziome szyny 25x10 z możliwością regulacji wysokości położenia. |  |  |
| C.14 | Gniazda dystrybucyjne elektryczne i teletechniczne umieszczone symetrycznie w bocznych panelach kolumny. Nie dopuszcza się rozmieszczenia tych gniazd na ścianie frontowej lub tylnej. |  |  |
| C.15 | Gniazda elektryczne 230V białe, z klapką, z kontrolą napięcia – 8szt. |  |  |
| C.16 | Zacisk ekwipotencjalny PA – 4szt |  |  |
| C.17 | Gniazdo RJ45 – 6 szt, pod kabel S/FTP kategoria 6a |  |  |
| C.18 | Na panelu tylnym głowicy zasilającej zainstalowane gniazda gazów medycznych : - tlen (O2) - 2 szt., typ gniazda AGA z zatrzaskiem na godzinie 6 i 12, - sprężone powietrze (AIR) - 2 szt., typ gniazda AGA z zatrzaskiem na godzinie 6 i 12, - próżnia (VAC) - 2 szt., typ gniazda AGA z zatrzaskiem na godzinie 6 i 12, - podlenek azotu (N2O) - 1 szt., typ gniazda AGA z zatrzaskiem na godzinie 6 i 12, - odciąg gazów medycznych - 1 szt., zgodny z normą EN 737-4 z wizualną sygnalizacją działania odciągu, wydajność do 50 l/min, inżektor montowany bezpośrednio do rur instalacji miedzianej pod sufitem. |  |  |
| C.19 | W panelu z gniazdami gazów zainstalowany monitor nadzorujący pracę wewnętrznej instalacji gazów medycznych spełniający wymóg normy EN 60601-1-2:2007 oraz EN60601-1-8:2007, sygnalizujący wizualnie właściwe ciśnienie gazów oraz optycznie i akustycznie ciśnienie niewłaściwe. Monitor z własnym zasilaniem i zestawem czujników. Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN-ISO 32. Dla monitora stanu gazów medycznych wymaga się przedłożenia protokołu z badań na zgodność EMC wg PN 60601-1-2. |  |  |
| C.20 | Głowica zasilająca ma przygotowane puszki instalacyjne pod dodatkowe gniazda niskoprądowe - minimum 2 szt. Wewnątrz głowicy zasilającej i rury kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (tj. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla). |  |  |
| C.21 | Gniazda elektryczne 230V montowane w sposób zapobiegający krzyżowaniu i naprężaniu kabli. Gniazda z bolcem „0” ochronnym w najwyższym położeniu zgodne z PN-IEC 60884-1:2006 oraz PN-E-93201:1997. Gniazda z klapką ochronną otwieraną do góry oraz diodą LED sygnalizującą obecność napięcia zgodnie z PN - HD 60364-7-710. |  |  |
| C.22 | Udźwig kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny) powyżej 160 kg +/-10%. |  |  |
| C.23 | Do prowadnicy pionowej zamocowany wieszak pomp i płynów infuzyjnych zbudowany z przegubowych wysięgników. Do pierwszego ramienia wysięgnika montowany drążek fi25mm o dł. 1000 mm +/-10% na pompy infuzyjne, do drugiego ramienia przegubu montowany wieszak na płyny infuzyjne z krzyżakiem umożliwiającym zawieszenie 4 butli lub worków. |  |  |
| C.24 | Do oferty należy dołączyć rysunek fabryczny panela wykonany przez producenta z wyposażeniem w komponenty oświetleniowe oraz rozłożeniem gniazd elektrycznych, teletechnicznych i gazów medycznych. |  |  |
| C.25 | Dostawca we własnym zakresie i na własny koszt wykona montaż, podłączenie do instalacji i uruchomienie urządzenia. |  |  |

II

| A.1. | Sufitowa kolumna chirurgiczna – 1 szt. |
| --- | --- |
|  | Do pomieszczeń: 6.138 |

| B.1. |  |
| --- | --- |
|  | Podać producenta, nazwę handlową |

| C. | Opis sprzętu - Parametry ogólne: | Spełnia wymagania (*) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TAK w przypadku dopuszczenia podać parametr oferowany | NIE |
| C.1 | Sufitowa kolumna zasilająca |  |  |
| C.2 | Sufitowa kolumna zasilająca w gazy medyczne, energię elektryczną i teletechnikę w skład którego wchodzą następujące elementy: system mocowania do sufitu, przyłączeniowe płyty sufitowe, zawory gazów, osłonę sufitową, głowicę zasilająca wraz z osprzętem. |  |  |
| C.3 | Przyłączeniowa płyta sufitowa wyposażona w elektryczną i gazową listwę zasilającą. Listwa gazowa wyposażona w odpowiednią ilość zacisków, zaworów gazowych tzw. serwisowych gwarantujących odcięcie zasilania gazowego kolumny w przypadku ewentualnej usterki lub celach serwisowych. Nie dopuszcza się kolumny nie posiadającej zaworów gazowych przy suficie, ponieważ ich brak w przypadku jakiejkolwiek awarii oznacza konieczność wyłączenia z pracy całej sali operacyjnej. Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego zamontowania zawieszenia wraz z przyłączami mediów. |  |  |
| C.4 | Głowica pionowa, jednolita i kompaktowa, konsola zasilająca w gazy medyczne z mocowaniem sufitowym typu jednostronnego – chirurgiczna. Urządzenie łatwe do utrzymania w czystości - gładkie powierzchnie bez wystających wkrętów i innych elementów połączeniowych, naroża zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów. |  |  |
| C.5 | Kolumna z wysięgnikiem dwuczęściowym o całkowitym zasięgu ramion wyznaczonym w osiach łożysk 1600 mm +/-10% . Jedno z ramion elektrycznie podnoszone w zakresie 700 mm +/- 10%. |  |  |
| C.6 | Rotacja ramion w płaszczyźnie poziomej w zakresie nie mniejszym niż 330o +/-10%. Możliwość ograniczania kąta obrotu ramion co 12o +/-10%. |  |  |
| C.7 | Wysięgnik kolumny wyposażony w hamulce pneumatyczne i cierne obrotu ramion oraz obrotu głowicy zasilającej (blokowane wszystkie 3 przeguby.) |  |  |
| C.8 | Konstrukcja hamulców musi zapewniać stabilne zatrzymanie kolumny, musi także umożliwiać poruszenie kolumną w przypadku braku sprężonego powietrza przy użyciu zwiększonej siły manewrowania (opór hamulców musi mieć możliwość regulacji serwisowej). Przyciski do zwalniania hamulców umieszczone w ergonomicznym, zorientowanym poziomo jednoczęściowym dwuręcznym uchwycie zainstalowanym na froncie jednej z półek. Nie dopuszcza się osobnych uchwytów i przycisków umieszczonych poza uchwytem lub na/w szynie sprzętowej. Nie dopuszcza się pozycjonowania kolumny uchwytem szuflady. |  |  |
| C.9 | Ramiona wysięgnika i przyciski zwalniające hamulce oznaczone kolorami w sposób ułatwiający obsługę kolumny: przycisk i obsługiwane przez ten przycisk ramię i głowica oznaczone takim samym kolorem (innym niż drugi przycisk, drugie ramię i głowica). |  |  |
| C.10 | Kolumna wyposażona w pionową głowicę zasilającą o przekroju prostokąta z zamontowanymi równolegle panelami dystrybucyjnymi. Ściany głowicy płaskie, wykonane z jednorodnych arkuszy blachy wg kolorystyki palety RAL (do wyboru przez Zamawiającego przed zainstalowaniem). Nie dopuszcza się frontowej i tylnej ściany konsoli wykonanej z aluminium anodowanego. |  |  |
| C.11 | Głowica zasilająca o wysokości max 650mm +/-10%, szerokości max 275mm +/-10%, głębokości max 220mm +/-10%. |  |  |
| C.12 | Z przodu oraz na bokach głowicy zasilającej wbudowana na całej długości pionowe prowadnice do mocowania półek i innego wyposażenia. Prowadnice nie mogą wystawać poza obrys głowicy. |  |  |
| C.13 | Na bokach lub z tyłu głowicy dodatkowe 2 poziome szyny 25x10 z możliwością regulacji wysokości położenia. |  |  |
| C.14 | Gniazda dystrybucyjne elektryczne i teletechniczne umieszczone symetrycznie w bocznych panelach kolumny. Nie dopuszcza się rozmieszczenia tych gniazd na ścianie frontowej lub tylnej. |  |  |
| C.15 | Gniazda elektryczne 230V białe, z klapką, z kontrolą napięcia – 8szt. |  |  |
| C.16 | Zacisk ekwipotencjalny PA – 4szt |  |  |
| C.17 | Gniazdo RJ45 – 6 szt, pod kabel S/FTP kategoria 6a |  |  |
| C.18 | Na panelu tylnym głowicy zasilającej zainstalowane gniazda gazów medycznych : - tlen (O2) - 2 szt., typ gniazda AGA z zatrzaskiem na godzinie 6 i 12, - sprężone powietrze (AIR) - 2 szt., typ gniazda AGA z zatrzaskiem na godzinie 6 i 12, - próżnia (VAC) - 2 szt., typ gniazda AGA z zatrzaskiem na godzinie 6 i 12. |  |  |
| C.19 | W panelu z gniazdami gazów zainstalowany monitor nadzorujący pracę wewnętrznej instalacji gazów medycznych spełniający wymóg normy EN 60601-1-2:2007 oraz EN60601-1-8:2007, sygnalizujący wizualnie właściwe ciśnienie gazów oraz optycznie i akustycznie ciśnienie niewłaściwe. Monitor z własnym zasilaniem i zestawem czujników. Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN-ISO 32. Dla monitora stanu gazów medycznych wymaga się przedłożenia protokołu z badań na zgodność EMC wg PN 60601-1-2. |  |  |
| C.20 | Głowica zasilająca ma przygotowane puszki instalacyjne pod dodatkowe gniazda niskoprądowe - minimum 2 szt. Wewnątrz głowicy zasilającej i rury kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (tj. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla). |  |  |
| C.21 | Gniazda elektryczne 230V montowane w sposób zapobiegający krzyżowaniu i naprężaniu kabli. Gniazda z bolcem „0” ochronnym w najwyższym położeniu zgodne z PN-IEC 60884-1:2006 oraz PN-E-93201:1997. Gniazda z klapką ochronną otwieraną do góry oraz diodą LED sygnalizującą obecność napięcia zgodnie z PN - HD 60364-7-710. |  |  |
| C.22 | Udźwig kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny) powyżej 100 kg +/-10%. |  |  |
| C.23 | Na froncie głowicy ulokowana półka pod aparaturę medyczną o wymiarach 450/500 mm +/- 10%, z płynną, bezstopniową i nie wymagającą udziału serwisu regulacją położenia w pionie, z 2 stron szyny do zawieszenia sprzętu dodatkowego, na narożach przednich i tylnych odboje, nośność półki min. 40 kg - 2 szt., w tym jedna półka z szufladą. |  |  |
| C.24 | Powierzchnia górna oraz boki półki gładkie, bez nitów, śrub, zaślepek i wkrętów. |  |  |
| C.25 | Na wszystkich bokach półek odboje z miękkiego tworzywa o łagodnie zaokrąglonym kształcie chroniące sprzęt medyczny oraz personel. Nie dopuszcza się półek bez odbojów ochronnych. |  |  |
| C.26 | Półki winny być o jednolitej, zwartej budowie, nie dopuszcza się półek w postaci blatów osadzonych na prowadnicach, ze względu na utrudnione utrzymanie czystości. |  |  |
| C.27 | Szuflada o głębokości wnętrza 100 mm +/-10% na drobny osprzęt medyczny montowana pod najniższą półką. Szuflada z system samo-domykającym oraz gumową uszczelkę w celu zagwarantowania odpowiedniej szczelności zamknięcia. |  |  |
| C.28 | W celu wyczyszczenia wnętrza szuflada musi posiadać możliwość pełnego wysuwu oraz całkowitego wyjęcia bez użycia dodatkowych narzędzi - 1 szt. |  |  |
| C.29 | Do oferty należy dołączyć rysunek fabryczny panela wykonany przez producenta z wyposażeniem w komponenty oświetleniowe oraz rozłożeniem gniazd elektrycznych, teletechnicznych i gazów medycznych. |  |  |
| C.30 | Dostawca we własnym zakresie i na własny koszt wykona montaż, podłączenie do instalacji i uruchomienie urządzenia. |  |  |

III

| A.1. | Lampa operacyjna – 1 szt. |
| --- | --- |
|  | Do pomieszczeń: 6.138 |

| B.1. |  |
| --- | --- |
|  | Podać producenta, nazwę handlową |

| C. | Opis sprzętu - Parametry ogólne: | Spełnia wymagania (*) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TAK w przypadku dopuszczenia podać parametr oferowany | NIE |
| C.1 | Lampa operacyjna bezcieniowa wyposażona w dwie oprawy oświetleniowe (Oprawa główna i boczna), i przygotowanie do zainstalowania w przyszłości kamery TV SD wskazanej przez Zamawiającego w centralnym miejscu oprawy bocznej lampy. |  |  |
| C.2 | Lampa operacyjna przygotowana w przyszłości do współpracy z komputerem panelowym wyposażonym w ekran dotykowy, przystosowany do użytkowania w sali operacyjnej służący do sterowania parametrami światła lampy oraz do podgląd obrazu z kamery. |  |  |
| C.3 | Lampa operacyjna przygotowana do współpracy w przyszłości z systemem wideo rejestracji obrazu z zainstalowanej w lampie kamery, zarządzany z ekranu komputera panelowego. |  |  |
| C.4 | Lampa operacyjna przygotowana do współpracy w przyszłości z systemem wideo transmisji obrazu poza salę operacyjną do sieci lokalnej LAN z zainstalowanej w lampie kamery. System ma być zarządzany z ekranu dotykowego komputera panelowego z poziomu sali operacyjnej. |  |  |
| C.5 | Oprawy lampy wykonane ze stopów metali lekkich lakierowanych proszkowo. |  |  |
| C.6 | Oprawy lampy opływowe, bez wystających elementów, przystosowane do współpracy z nawiewem laminarnym. |  |  |
| C.7 | Oprawy lampy od strony reflektora wyposażone w szyby ochronne ze szkła bezpiecznego. |  |  |
| C.8 | Oprawy lampy w kształcie koła lub wycinka koła o zwartej konstrukcji bez elementów utrudniających utrzymanie lampy w czystości. |  |  |
| C.9 | Oprawy lampy wyposażone w co najmniej dwa brudne uchwyty na 3/4 obwodu. |  |  |
| C.10 | Uchwyty brudne lakierowane proszkowo o zwartej, monolitycznej konstrukcji z oprawą lampy bez elementów utrudniających utrzymanie lampy w czystości. |  |  |
| C.11 | Oprawy lampy wykorzystujące technologię białych diod świecących LED w konstrukcji jednoogniskowej. |  |  |
|  | PARAMETRY OPRAWY GŁÓWNEJ |  |  |
| C.12 | Oprawa główna o średnicy zewnętrznej 70 cm +/- 10%. |  |  |
| C.13 | Oprawa główna z matrycą diodową złożoną z 90 punktów LED +/- 10%. |  |  |
| C.14 | Oprawa główna o natężenie oświetlenia 160 000 Lux / 1 m. +/-10% |  |  |
| C.15 | Oprawa główna z zakresem regulacji średnicy pola operacyjnego 17  30 cm. |  |  |
| C.16 | Oprawa główna z zakresem regulacji w pionie minimum 95 cm. +/-10% |  |  |
| C.17 | Oprawa główna o mocy maksymalnej 60 W +/-10% |  |  |
| C.18 | Oprawa główna wyposażona w umieszczony centralnie w osi, wymienny uchwyt sterylny. Uchwyt umożliwiający regulację średnicy pola operacyjnego oraz niezależnie natężenie oświetlenia. |  |  |
| C.19 | Oprawa boczna o współczynniku odwzorowania barw Ra minimum 96%. |  |  |
| C.20 | Oprawa główna o współczynniku odwzorowania koloru czerwonego R9 minimum 96%. |  |  |
| C.21 | Oprawa główna o temperaturze barwowej 4500 K +/- 500 K. |  |  |
| C.22 | Oprawa główna z maksymalnym przyrostem temperatury w obszarze głowy chirurga poniżej 0,5 C. |  |  |
| C.23 | Oprawa główna z możliwością regulacji natężenia światła w zakresie 40 000 Lux  160 000 Lux, w dwóch oddzielnych, niezależnych miejscach np. regulatorem umieszczonym na oprawie i centralnym uchwytem sterylnym. |  |  |
| C.24 | Oprawa główna o żywotności diod LED minimum 50 000 godzin. |  |  |
| C. | PARAMETRY OPRAWY BOCZNEJ |  |  |
| C.25 | Oprawa boczna o średnica zewnętrznej 60 cm +/- 10%. |  |  |
| C.26 | Oprawa boczna z matrycą diodową złożoną z 60 punktów LED +/- 10%. |  |  |
| C.27 | Oprawa główna o natężenie oświetlenia 130 000 Lux / 1 m. +/-10% |  |  |
| C.28 | Oprawa główna z zakresem regulacji średnicy pola operacyjnego 17  28 cm. |  |  |
| C.29 | Oprawa główna z zakresem regulacji w pionie minimum 95 cm. +/-10% |  |  |
| C.30 | Oprawa główna o mocy maksymalnej 50 W +/-10% |  |  |
| C.31 | Oprawa główna wyposażona w oświetlenie do zabiegów endoskopowych o białej barwie i natężeniu oświetlenia 5%. |  |  |
| C.32 | Oprawa główna wyposażona w umieszczony centralnie w osi, wymienny uchwyt sterylny. Uchwyt umożliwiający regulację średnicy pola operacyjnego oraz niezależnie natężenie oświetlenia. |  |  |
| C.33 | Oprawa boczna o współczynniku odwzorowania barw Ra minimum 96%. |  |  |
| C.34 | Oprawa główna o współczynniku odwzorowania koloru czerwonego R9 minimum 96%. |  |  |
| C.35 | Oprawa główna o temperaturze barwowej 4500 K +/- 500 K. |  |  |
| C.36 | Oprawa główna z maksymalnym przyrostem temperatury w obszarze głowy chirurga poniżej 0,5 C. |  |  |
| C.37 | Oprawa główna z możliwością regulacji natężenia światła w zakresie 40 000 Lux  130 000 Lux, w dwóch oddzielnych, niezależnych miejscach np. regulatorem umieszczonym na oprawie i centralnym uchwytem sterylnym. |  |  |
| C.38 | Oprawa główna o żywotności diod LED 50 000 godzin. |  |  |
| C. | SYSTEM NAGŁOŚNIENIA SALI OPERACYJNEJ |  |  |
| C.39 | System nagłośnienia składający się z głośników wodoodpornych do montażu wpustowego w suficie podwieszanym sali operacyjnej 15 W, aktywnego wzmacniacza stereofonicznego z pasmem przenoszenia 60 ÷ 15,000Hz i minimum 2 wejściami sygnału liniowego RCA |  |  |
| C.40 | Funkcja odtwarzania muzyki np. w formacie MP3 zapisanej na jednostce centralnej lub z nośników zewnętrznych. |  |  |
| C. | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
| C.41 | Zapasowe uchwyty do pozycjonowania opraw wielorazowego użytku, z możliwością sterylizowania ich w autoklawie – 2 szt. na jedną oprawę. |  |  |
| C.42 | Napięcie zasilające 230[V] / 50-60 [Hz] |  |  |
| C.43 | Możliwość zasilania awaryjnego lampy w przypadku awarii zasilania głównego. |  |  |
| C.45 | Wyrób seryjny, nie modyfikowany na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485 oraz EN ISO 9001. |  |  |
| C.46 | Do oferty należy dołączyć rysunek fabryczny wyrobu wykonanego przez producenta, potwierdzające parametry wpisane w tabeli, dołączone do oferty. |  |  |
| C.47 | Dostawca we własnym zakresie i na własny koszt wykona montaż, adaptacji instalacji, podłączenie do istniejącej instalacji i uruchomienie lampy we wskazanym miejscu przez Zamawiającego. |  |  |

IV

| A.1. | Panel nadłóżkowy , stanowisko resuscytacji noworodka – 7 szt. |
| --- | --- |
|  | Do pomieszczeń:6.137; 6.141; 6.144; 6.146; 6.123; 6.125; 6.132. |

| B.1. |  |
| --- | --- |
|  | Podać producenta, nazwę handlową |

| C. | Opis sprzętu - Parametry ogólne: | Spełnia wymagania (*) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TAK w przypadku dopuszczenia podać parametr oferowany | NIE |
| C.1. | Medyczny panel instalacyjny, pionowy, naścienny, przeznaczony na 1 stanowisko resuscytacji noworodka. |  |  |
| C.2. | Korpus panelu wykonany z prostokątnych profili aluminiowych ciągnionych na zimno, anodowanych chemicznie |  |  |
| C.3. | Korpus panelu wykonany z kanałów, dla odseparowania instalacji gazowej od elektrycznej |  |  |
| C.4. | Powierzchnie frontowe panelu gładkie, bez wystających elementów zapewniające łatwe czyszczenie, bez śrub i nakrętek na froncie, bez zagłębień oraz otworów w korpusie i ściankach bocznych. |  |  |
| C.5. | Dekle boczne panelu o łagodnych krawędziach, wykonane z tworzyw sztucznych - montowane bezśrubowo. |  |  |
| C.6. | Górna część panela przylegająca bezpośrednio do ściany, łagodnie opadająca ku dołowi uniemożliwiająca stawianie przedmiotów. |  |  |
| C.7. | Korpus panela wykonany z kanałów o grubości 110mm +/- 10% oraz szerokości 100mm +/- 10% |  |  |
| C.8. | Panel pionowy mocowany na ścianie (górna krawędź na wysokości 1800mm +/-10%) |  |  |
| C.9. | Długość panela 1300mm +/-10%, akceptowalne jest krótsze rozwiązanie |  |  |
| C.10. | Maskownica paneli lakierowana w kolorze z palety RAL wybranym przez zamawiającego |  |  |
| C.11. | Wyposażenie panela |  |  |
| C.12. | Oświetlenie miejscowe - energooszczędny moduł LED emitujący strumień świetlny 3000lm +/-10% – oprawa oświetlenia zintegrowana jednolicie z górną częścią korpusu urządzenia, oświetlenie skierowane w dół, zapalane wyłącznikiem wbudowanym we front panela |  |  |
| C.13. | Klosze modułów oświetleniowych wypukłe, jednolite i gładkie na całej długości stanowiska, bez przerw i szczelin – łatwe do czyszczenia, opalizowane lub mleczne -nieprzezierne. |  |  |
| C.14. | Gniazda elektryczne 230V białe, zlicowane z kontrolą napięcia – 6szt |  |  |
| C.15. | Zacisk ekwipotencjalny PA – 3szt |  |  |
| C.16. | Gniazdo RJ45 – 4 szt, pod kabel S/FTP kategoria 6a |  |  |
| C.17. | Gniazda gazów medycznych: - 2 x gniazdo tlen, typ gniazda AGA z zatrzaskiem na godzinie 6 i 12; - 2 x gniazdo powietrze, typ gniazda AGA z zatrzaskiem na godzinie 6 i 12; - 2 x gniazdo próżnia, typ gniazda AGA z zatrzaskiem na godzinie 6 i 12. |  |  |
| C.18. | Ze względów ergonomicznych wszystkie gniazda elektryczne i gazowe usytuowane równolegle do ściany na froncie panela. |  |  |
| C.19. | Ze względów higienicznych nie dopuszcza się paneli których górna część lub klosz odstaje od ściany tworząc wgłębienie lub szczelinę gdzie gromadzi się kurz. |  |  |
| C.20. | Panel wyposażony w przegubowy drążek infuzyjny dla zawieszenia min. 6 pomp oraz wieszak do kroplówek i płynów infuzyjnych. Drążek mocowany do ściany, po wskazanej stronie panela przez Zamawiającego. |  |  |
| C.21. | W dolnej części panela zintegrowana jednorodnie na całej długości szyna medyczna 25x10. Długość szyny300mm +/-10%. |  |  |
| C.22. | Panel wyposażone w kosz na osprzęt o wymiarach 290x175x110mmx+/-10%. Kosz montowany do szyny medycznej. |  |  |
| C.23. | Panel nie powinien emitować ponadnormatywnego promieniowania elektromagnetycznego wg PN EN 60601-1-2 , potwierdzenie powinno zostać uzyskane przeprowadzonymi badaniami EMC przez Jednostkę Akredytowaną. Świadectwo badań należy dołączyć do oferty. |  |  |
| C.24. | Do oferty należy dołączyć rysunek fabryczny panela wykonany przez producenta z wyposażeniem w komponenty oświetleniowe oraz rozłożeniem gniazd elektrycznych, teletechnicznych i gazów medycznych. |  |  |
| C.25. | Dostawca we własnym zakresie i na własny koszt wykona montaż, podłączenie do instalacji i uruchomienie panela we wskazanym miejscu przez Zamawiającego. |  |  |

V

| A.1. | Sufitowa kolumna zasilająca – 2 szt. |
| --- | --- |
|  | Do pomieszczeń: 6.132; 6.123 |

| B.1. |  |
| --- | --- |
|  | Podać producenta, nazwę handlową |

| C. | Opis sprzętu - Parametry ogólne: | Spełnia wymagania (*) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TAK w przypadku dopuszczenia podać parametr oferowany | NIE |
| C.1 | Sufitowa kolumna zasilająca na 1 stanowisko |  |  |
| C.2 | Sufitowa kolumna zasilająca w gazy medyczne, energię elektryczną i teletechnikę w skład którego wchodzą następujące elementy: system mocowania do sufitu, przyłączeniowe płyty sufitowe, zawory gazów, osłonę sufitową, głowicę zasilająca wraz z osprzętem. |  |  |
| C.3 | Przyłączeniowa płyta sufitowa wyposażona w elektryczną i gazową listwę zasilającą. Listwa gazowa wyposażona w odpowiednią ilość zacisków, zaworów gazowych tzw. serwisowych gwarantujących odcięcie zasilania gazowego kolumny w przypadku ewentualnej usterki lub celach serwisowych. Nie dopuszcza się kolumny nie posiadającej zaworów gazowych przy suficie, ponieważ ich brak w przypadku jakiejkolwiek awarii oznacza konieczność wyłączenia z pracy całej sali operacyjnej. Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego zamontowania zawieszenia wraz z przyłączami mediów. |  |  |
| C.4 | Głowica zasilająca w gazy medyczne jest pionową, jednolitą i kompaktową konsolą |  |  |
| C.5 | Kolumna zawieszona na stałe, obrotowa, na rurze pionowej. |  |  |
| C.6 | Sufitowa kolumna łatwe do utrzymania w czystości - gładkie powierzchnie bez wystających wkrętów i innych elementów połączeniowych, naroża zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów. |  |  |
| C.7 | Kolumna bez wysięgnika, osiowa, obrotowa. Zawieszenie rurowe. |  |  |
| C.8 | Kolumna wyposażona w pionową głowicę zasilającą o przekroju prostokąta z zamontowanymi równolegle panelami dystrybucyjnymi. Ściany głowicy płaskie, wykonane z jednorodnych arkuszy blachy wg kolorystyki palety RAL (do wyboru przez Zamawiającego przed zainstalowaniem). Nie dopuszcza się frontowej i tylnej ściany konsoli wykonanej z aluminium anodowanego. |  |  |
| C.9 | Głowica zasilająca o wysokości max 850mm +/-10%, szerokości max 275mm +/-10%, głębokości max 220mm +/-10%. |  |  |
| C.10 | Z przodu oraz na bokach głowicy zasilającej wbudowana na całej długości pionowe prowadnice do mocowania półek i innego wyposażenia. Prowadnice nie mogą wystawać poza obrys głowicy. |  |  |
| C.11 | Na bokach lub z tyłu głowicy dodatkowe 2 poziome szyny 25x10 z możliwością regulacji wysokości położenia. |  |  |
| C.12 | Gniazda dystrybucyjne elektryczne i teletechniczne umieszczone w jednym z bocznych panelach kolumny. Nie dopuszcza się rozmieszczenia tych gniazd na ścianie frontowej lub tylnej. |  |  |
| C.13 | Gniazda elektryczne 230V białe, z klapką, z kontrolą napięcia – 8szt. |  |  |
| C.14 | Zacisk ekwipotencjalny PA – 4szt |  |  |
| C.15 | Gniazdo RJ45 – 4 szt, pod kabel S/FTP kategoria 6a |  |  |
| C.16 | Manipulator instalacji przyzywowej -1kpl. Panel przystosowany do instalacji przyzywowej spełniające wymagania Zamawiającego |  |  |
| C.17 | Na drugim z bocznych paneli głowicy zasilającej zainstalowane gniazda gazów medycznych : - tlen (O2) - 2 szt., typ gniazda AGA z zatrzaskiem na godzinie 6 i 12, - sprężone powietrze (AIR) - 2 szt., typ gniazda AGA z zatrzaskiem na godzinie 6 i 12, - próżnia (VAC) - 2 szt., typ gniazda AGA z zatrzaskiem na godzinie 6 i 12. - podlenek azotu (N2O) - 1 szt., typ gniazda AGA z zatrzaskiem na godzinie 6 i 12, |  |  |
| C.18 | W panelu z gniazdami gazów zainstalowany monitor nadzorujący pracę wewnętrznej instalacji gazów medycznych spełniający wymóg normy EN 60601-1-2:2007 oraz EN60601-1-8:2007, sygnalizujący wizualnie właściwe ciśnienie gazów oraz optycznie i akustycznie ciśnienie niewłaściwe. Monitor z własnym zasilaniem i zestawem czujników. Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN-ISO 32. Dla monitora stanu gazów medycznych wymaga się przedłożenia protokołu z badań na zgodność EMC wg PN 60601-1-2. |  |  |
| C.19 | Głowica zasilająca ma przygotowane puszki instalacyjne pod dodatkowe gniazda niskoprądowe - minimum 2 szt. Wewnątrz głowicy zasilającej i rury kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (tj. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla). |  |  |
| C.20 | Gniazda elektryczne 230V montowane w sposób zapobiegający krzyżowaniu i naprężaniu kabli. Gniazda z bolcem „0” ochronnym w najwyższym położeniu zgodne z PN-IEC 60884-1:2006 oraz PN-E-93201:1997. Gniazda z klapką ochronną otwieraną do góry oraz diodą LED sygnalizującą obecność napięcia zgodnie z PN - HD 60364-7-710. |  |  |
| C.21 | Udźwig kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny) powyżej 150 kg . |  |  |
| C.22 | Na froncie głowicy ulokowana półka pod aparaturę medyczną o wymiarach 450/500 mm +/- 10%, z płynną, bezstopniową i nie wymagającą udziału serwisu regulacją położenia w pionie, z 2 stron szyny do zawieszenia sprzętu dodatkowego, na narożach przednich i tylnych odboje, nośność półki min. 50 kg - 2 szt., w tym jedna półka z szufladą. |  |  |
| C.23 | Powierzchnia górna oraz boki półki gładkie, bez nitów, śrub, zaślepek i wkrętów. |  |  |
| C.24 | Na wszystkich bokach półek odboje z miękkiego tworzywa o łagodnie zaokrąglonym kształcie chroniące sprzęt medyczny oraz personel. Nie dopuszcza się półek bez odbojów ochronnych. |  |  |
| C.25 | Półki winny być o jednolitej, zwartej budowie, nie dopuszcza się półek w postaci blatów osadzonych na prowadnicach, ze względu na utrudnione utrzymanie czystości. |  |  |
| C.26 | Szuflada o głębokości wnętrza 100 mm +/-10% na drobny osprzęt medyczny montowana pod najniższą półką. Szuflada z system samo-domykającym oraz gumową uszczelkę w celu zagwarantowania odpowiedniej szczelności zamknięcia. |  |  |
| C.27 | W celu wyczyszczenia wnętrza szuflada musi posiadać możliwość pełnego wysuwu oraz całkowitego wyjęcia bez użycia dodatkowych narzędzi - 1 szt. |  |  |
| C.28 | Do prowadnicy pionowej zamocowany przegubowy drążek fi25mm infuzyjny dla zawieszenia min. 6 pomp oraz wieszak do kroplówek i płynów infuzyjnych. |  |  |
| C.29 | Do oferty należy dołączyć rysunek fabryczny panela wykonany przez producenta z wyposażeniem w komponenty oświetleniowe oraz rozłożeniem gniazd elektrycznych, teletechnicznych i gazów medycznych. |  |  |
| C.30 | Dostawca we własnym zakresie i na własny koszt wykona montaż, podłączenie do instalacji i uruchomienie urządzenia. |  |  |

VI

| A.1. | Panel nadłóżkowy – 2 szt. |
| --- | --- |
|  | Do pomieszczeń: 6.113; 6.117 |

| B.1. |  |
| --- | --- |
|  | Podać producenta, nazwę handlową |

| C. | Opis sprzętu - Parametry ogólne: | Spełnia wymagania (*) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TAK w przypadku dopuszczenia podać parametr oferowany | NIE |
| C.1. | Medyczny panel instalacyjny, poziomy, naścienny, przeznaczony na 1 łóżko |  |  |
| C.2. | Korpus panelu wykonany z prostokątnych profili aluminiowych ciągnionych na zimno, anodowanych chemicznie |  |  |
| C.3. | Korpus panelu wykonany z kanałów, dla odseparowania instalacji gazowej od elektrycznej |  |  |
| C.4. | Powierzchnie frontowe panelu gładkie, bez wystających elementów zapewniające łatwe czyszczenie, bez śrub i nakrętek na froncie, bez zagłębień oraz otworów w korpusie i ściankach bocznych. |  |  |
| C.5. | Dekle boczne panelu o łagodnych krawędziach, wykonane z tworzyw sztucznych - montowane bezśrubowo. |  |  |
| C.6. | Górna część panelu przylegająca bezpośrednio do ściany, łagodnie opadająca ku dołowi uniemożliwiająca stawianie przedmiotów. |  |  |
| C.7. | Grubość panela max.105mm+/-5mm |  |  |
| C.8. | Panel poziomy mocowany na ścianie (górna krawędź na wysokości 1800mm +/-10%) |  |  |
| C.9. | Długość panela 1600mm +/-10% |  |  |
| C.10. | Maskownica paneli lakierowana w kolorze z palety RAL wybranym przez zamawiającego |  |  |
| C.11. | Wyposażenie panela |  |  |
| C.12. | Oświetlenie ogólne – energooszczędny moduł diod LED (min 192 diod) emitujący strumień świetlny min.7000lm, emisja światła musi odbywać się na długości całej jednostki – zapalane wyłącznikiem wbudowanym we front panela |  |  |
| C.13. | Oświetlenie do czytania – energooszczędny moduł diod LED (min 55 diod) emitujący strumień świetlny > 3000lm– zapalane manipulatorem przyzywu i wyłącznikiem wbudowanym we front panela |  |  |
| C.14. | Oświetlenie nocne 1x LED min 2,4W -1szt– zapalane manipulatorem przyzywu i wyłącznikiem wbudowanym we front panela |  |  |
| C.15. | Klosze modułów oświetleniowych wypukłe, jednolite i gładkie na całej długości stanowiska, bez przerw i szczelin – łatwe do czyszczenia, opalizowane lub mleczne -nieprzezierne. |  |  |
| C.16. | Gniazda elektryczne 230V białe – 4 szt |  |  |
| C.17. | Zacisk ekwipotencjalny PA – 2 szt |  |  |
| C.18. | Gniazdo RJ45 – 2 szt, pod kabel S/FTP kategoria 6a |  |  |
| C.19. | Manipulator instalacji przyzywowej -1kpl, wraz z modułem sterującym oświetleniem miejscowym i nocnym. Panel przystosowany do instalacji przywowej spełniające wymagania zawarte w Projekcie Budowlanym Branża Elektryczna i Teletechniczna rys. E-1B. (np. instalacja przyzywowa typu ABB-SIGNAL) |  |  |
| C.20. | Gniazda gazów medycznych: - 2 x gniazdo tlen, typ gniazda AGA z zatrzaskiem na godzinie 6 i 12; - 2 x gniazdo próżnia, typ gniazda AGA z zatrzaskiem na godzinie 6 i 12; - 2 x gniazdo powietrze, typ gniazda AGA z zatrzaskiem na godzinie 6 i 12; - podlenek azotu (N2O) - 1 szt., typ gniazda AGA z zatrzaskiem na godzinie 6 i 12, |  |  |
| C.21. | Ze względów ergonomicznych wszystkie gniazda elektryczne i gazowe usytuowane równolegle do ściany na froncie panela. |  |  |
| C.22. | Ze względów higienicznych nie dopuszcza się paneli których górna część lub klosz odstaje od ściany tworząc wgłębienie lub szczelinę gdzie gromadzi się kurz. |  |  |
| C.23. | Panel nie powinien emitować ponadnormatywnego promieniowania elektromagnetycznego wg PN EN 60601-1-2 , potwierdzenie powinno zostać uzyskane przeprowadzonymi badaniami EMC przez Jednostkę Akredytowaną. Świadectwo badań należy dołączyć do oferty. |  |  |
| C.24. | Do oferty należy dołączyć rysunek fabryczny panela wykonany przez producenta z wyposażeniem w komponenty oświetleniowe oraz rozłożeniem gniazd elektrycznych, teletechnicznych i gazów medycznych. |  |  |
| C.25. | Dostawca we własnym zakresie i na własny koszt wykona montaż, podłączenie do instalacji i uruchomienie panela. |  |  |

VII

| A.1. | Panel nadłóżkowy sala porodowa – 4 szt. |
| --- | --- |
|  | Do pomieszczeń: 6.141; 6.144; 6.146; 6.125 |

| B.1. |  |
| --- | --- |
|  | Podać producenta, nazwę handlową |

| C. | Opis sprzętu - Parametry ogólne: | Spełnia wymagania (*) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TAK w przypadku dopuszczenia podać parametr oferowany | NIE |
| C.1. | Medyczny panel instalacyjny, poziomy, naścienny, przeznaczony na 1 łóżko porodowe |  |  |
| C.2. | Korpus panelu wykonany z prostokątnych profili aluminiowych ciągnionych na zimno, anodowanych chemicznie |  |  |
| C.3. | Korpus panelu wykonany z kanałów, dla odseparowania instalacji gazowej od elektrycznej |  |  |
| C.4. | Powierzchnie frontowe panelu gładkie, bez wystających elementów zapewniające łatwe czyszczenie, bez śrub i nakrętek na froncie, bez zagłębień oraz otworów w korpusie i ściankach bocznych. |  |  |
| C.5. | Dekle boczne panelu o łagodnych krawędziach, wykonane z tworzyw sztucznych - montowane bezśrubowo. |  |  |
| C.6. | Górna część panelu przylegająca bezpośrednio do ściany, łagodnie opadająca ku dołowi uniemożliwiająca stawianie przedmiotów. |  |  |
| C.7. | Grubość panela max.90mm+/-10% |  |  |
| C.8. | Panel poziomy mocowany na ścianie (górna krawędź na wysokości 1800mm +/-10%) |  |  |
| C.9. | Długość panela 1600mm +/-10% |  |  |
| C.10. | Maskownica paneli lakierowana w kolorze z palety RAL wybranym przez zamawiającego |  |  |
| C.11. | W górnej oraz dolnej części panela, na całej długości, przytwierdzone zintegrowane z korpusem 2 zestawy równoległych szyn medycznych 25x10. |  |  |
| C.12. | Wyposażenie panela |  |  |
| C.13. | Oświetlenie ogólne – energooszczędny komponent LED o wysokiej trwałości min.50000h emitujący jednorodny strumień świetlny min.8500lm w kierunku sufitu, emisja światła musi odbywać się na długości całej jednostki – zapalane wyłącznikiem przy drzwiach lub wbudowanym we front panela. |  |  |
| C.14. | Oświetlenie do czytania – energooszczędny komponent LED o wysokiej trwałości min.50000h emitujący strumień świetlny > 3000lm– zapalane manipulatorem przyzywu i wyłącznikiem wbudowanym we front panela |  |  |
| C.15. | Klosze modułów oświetleniowych przeciwolśnieniowe, wypukłe, jednolite i gładkie na całej długości stanowiska, bez przerw i szczelin – łatwe do czyszczenia, opalizowane lub mleczne lub pryzmatyczne -nieprzezierne. |  |  |
| C.16. | Gniazda elektryczne 230V białe – 8 szt |  |  |
| C.17. | Zacisk ekwipotencjalny PA – 4 szt |  |  |
| C.18. | Gniazdo RJ45 – 6 szt, pod kabel S/FTP kategoria 6a |  |  |
| C.19. | Manipulator instalacji przyzywowej -1kpl, wraz z modułem sterującym oświetleniem miejscowym. Panel przystosowany do instalacji przyzywowej spełniające wymagania Zamawiającego |  |  |
| C.20. | Gniazda gazów medycznych: - 2 x gniazdo tlen, typ gniazda AGA z zatrzaskiem na godzinie 6 i 12; - 2 x gniazdo próżnia, typ gniazda AGA z zatrzaskiem na godzinie 6 i 12; - 2 x gniazdo powietrze, typ gniazda AGA z zatrzaskiem na godzinie 6 i 12; - podlenek azotu (N2O) - 1 szt., typ gniazda AGA z zatrzaskiem na godzinie 6 i 12, |  |  |
| C.21. | Ze względów ergonomicznych wszystkie gniazda elektryczne i gazowe usytuowane równolegle do ściany na froncie panela. |  |  |
| C.22. | Ze względów higienicznych nie dopuszcza się paneli których górna część lub klosz odstaje od ściany tworząc wgłębienie lub szczelinę gdzie gromadzi się kurz. |  |  |
| C.23. | Panel wyposażony w przegubowy drążek fi25mm infuzyjny dla zawieszenia min. 6 pomp oraz wieszak do kroplówek i płynów infuzyjnych, drążek mocowany do szyn medycznych.. |  |  |
| C.24. | Panel wyposażony w półkę, 2 szt. Półki o nośności 20kg +/-10%, usytuowane pod panelem z możliwością bezstopniowej i nie wymagającej udziału serwisu regulacją położenia w poziomie wzdłuż panela. |  |  |
| C.25. | Panel nie powinien emitować ponadnormatywnego promieniowania elektromagnetycznego wg PN EN 60601-1-2 , potwierdzenie powinno zostać uzyskane przeprowadzonymi badaniami EMC przez Jednostkę Akredytowaną. Świadectwo badań należy dołączyć do oferty. |  |  |
| C.26. | Do oferty należy dołączyć rysunek fabryczny panela wykonany przez producenta z wyposażeniem w komponenty oświetleniowe oraz rozłożeniem gniazd elektrycznych, teletechnicznych i gazów medycznych. |  |  |
| C.27. | Dostawca we własnym zakresie i na własny koszt wykona montaż, podłączenie do instalacji i uruchomienie panela. |  |  |

| D. | Opis sprzętu - Dokumenty wymagane przy dostawie do wszystkich powyżej podanych sprzętów | Spełnia wymagania (*) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE |
| D.1. | Instrukcja obsługi wydana przez producenta w języku polskim |  |  |
|  | Produkt posiada deklarację CE producenta dla Wyrobu Medycznego klasy IIb oraz wpis lub powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych. |  |  |
| D.2. | Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 |  |  |
| D.3. | Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 |  |  |

| E. | Opis sprzętu - wymagane gwarancje | Spełnia wymagania (*) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE |
| E.1. | Gwarancja producenta minimalnie 60 miesięcy. W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy wykonywane przez serwis producenta. |  |  |

| F. | Opis sprzętu - wymagane szkolenia | Spełnia wymagania (*) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE |
| F.1. | Pełne przeszkolenie z zakresu obsługi urządzenia dla personelu |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem. |  |  |

UWAGI:

(*) Wypełnia Oferent - jeżeli oferowany sprzęt: - spełnienia wymagania - należy zaznaczyć je symbolem X w kolumnie „TAK” rubryki „Spełnia wymagania ” z dopisaniem parametru rzeczywiście oferowanego w przypadku parametrów zawierających „widełki” lub zapis „min”, „max”, „ok.” - niespełnienia wymagań - należy zaznaczyć symbolem X w kolumnie „NIE” rubryki „Spełnia wymagania” Oferta nie spełniająca wymaganych parametrów (tj. udzielenie przez Oferenta choć jednej odpowiedzi „NIE”) podlega odrzuceniu. Przy wątpliwościach Zamawiającego co do zgodności oferowanego produktu z powyższymi wymaganiami Oferent wyraża zgodę na dostarczenie panela jednostanowiskowego (demo) tego samego typu z porównywalnym wyposażeniem w ciągu 7 dni od daty wezwania. (**) Nazewnictwo stosowane przez Zamawiającego w zakresie nazwy urządzenia musi być tożsame z nazewnictwem na fakturze.

…………………………………….

( data i podpis Wykonawcy )