Formularz parametrów oferowanych i ocenianych dla części nr 1

Cytometr przepływowy szt. 1

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

| Lp. | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany*) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Cyfrowy cytometr przepływowy |
| 1. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2018r., urządzenie fabrycznie nowe | Tak, podać |  |  |
| 2. | Cyfrowy cytometr przepływowy musi być wyposażony w komputer z zainstalowanym opragramowaniem do sterowania cytometrem oraz analizy cytometrycznej i monitor LCD minimum 25 – 29 cali wraz z drukarką laserową z kolorowym wydrukiem. | Tak, podać |  |  |
| 2a. | Aparat musi posiadać status CE IVD | Tak |  |  |
| 2b. | Aparat musi posiadać oprogramowanie kliniczne | Tak |  |  |
| 3. | Wyposażony w trzy lasery półprzewodnikowe - 488 nm ( niebieski) o mocy 20 - 40 50 mW - 638 – 640 nm ( czerwony) o mocy 40 – 50 mW - 405 nm ( fioletowy) o mocy 40 - 70 80 mW | Podać Podać Podać |  | moc 40 mW – 0 pkt. moc >40 mW – 10 pkt. moc 40 mW – 0 pkt. moc >40 mW – 10 pkt moc 70 mW – 0 pkt. moc >70 mW – 10 pkt. |
| 4. | Cytometr przepływowy musi mierzyć minimum 12 fluoroscencji (FL) dzielone pomiędzy laserami w następujący sposób: 4 FL z lasera niebieskiego 3 FL z lasera czerwonego 5 FL z lasera fioletowego | Podać |  | 12 fluorescencji – 0 pkt. pow.12 fluoroscencji – 10 pkt. |
| 5. | Wyposażony w automatyczny podajnik umożliwiający załadunek probówek lub płytek na przemian z jednego zintegrowanego podajnika, z funkcją mieszania próbki bezpośrednio przed aspiracją. Dopuszcza się: cytometr kliniczny wyposażony w zintegrowany podajnik próbek z probówek i płytek wielodołkowych o następujących cechach? a. Podawanie 30 probówek oznaczonych kodem paskowym lub 40 probówek bez kodów b. Podawanie 96 probówek w postaci macierzy probówek c. Podawanie próbek z płytek 96 dołkowych o dowolnym kształcie dna, o standardowej wysokości oraz z płytek głębokich d. Podawanie probówek z płytek 384 dołkowych e. Wbudowany worteks do mieszania próbek, w pełni programowalny f. Skanery kodów paskowych czytające kody na wszystkich probówkach g. Skaner kodów czytający kod płytki h.Kamera porównująca na żywo obraz rozmieszczenia próbek w statywie z zaprojektowanym eksperymentem w komputerze. i. Płukanie sondy j. Możliwość ręcznego pobierania materiału z probówek 6 ml, 15 ml, 50 ml oraz z mikroprobówek 1,5 ml i 0,5 ml z ominięciem podajnika. | Tak Podać |  |  |
| 6. | Szybkość akwizycji mnimum 30000 zdarzeń/ s. | Tak, podać |  |  |
| 7. | Automatyczne procedury: włącznia, wyłączania, przemywania, mieszania próbek, kalibracji i kontroli jakości cytometru oraz kompensacji fluorescencji ( kompensacjia w czasie i po akwizycji). | Tak, podać |  |  |
| 8. | Automatyczny system czyszczenia igły i komory przepływowej po każdej próbce za pomocą odczynnka czyszczącego. | Tak |  |  |
| 9. | Czułość cytometru nie gorsza niż 30 MESF dla FITC i 10 MESF dla PE. Dopuszcza się czułość optyki: - FITC: <85 MESF - PE: <20 MESF | Tak, podać |  |  |
| 10. | Możliwość regulacji przez użytkownika szybkości przepływu próbki w zakresie 10 ul/min do 230 ul/min Dopuszcza się szybkości przepływu próbki: - Niska: 12 µl/min - Średnia: 60 µl/min - Wysoka: 120 µl/min - Wysokiej czułości: 50 µl/min | Tak, podać |  |  |
| 11. | Możliwość wprowadzenia czasu akwizycji i objętości aspirowanej próbki Dopuszcza się: możliwość wprowadzania różnych warunków akwizycji, jak ilość zbieranych komórek ogólnie, ilość zbieranych komórek z bramki, czas zbierania, za wyjątkiem zebranej objętości | Podać |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 12. | Funkcja automatecznego skalowania sygnału za pomocą oprogramowania dopasowująca optymalnie obraz względem osi | Podać |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 13. | Zestaw odczyników niezbędny do uruchomienia, kalibracji aparatu, oraz przeszkolenia Użytkowników na koszt Oferenta ( pakiet startowy) | Tak |  |  |
| 14. | UPS jako integralna część wyposażenia analizatora | Tak |  |  |
| 15. | Dwukierunkowa transmiscja danych między analizatorem i LIS. | Tak |  |  |
| 16. | Zdolność do prezentacj danych na 6 dekad skali logarytmicznej | Podać |  | <5 dekad – 0 pkt. pow. ≥5 dekad – 10 pkt. |
| II. | Warunki gwarancji |
| 1. | Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy. | Tak, podać |  |  |
| 2. | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | Tak, podać |  |  |

*)podać w przypadku innego, dopuszczonego rozwiązania/parametru oraz w przypadku parametru ocenianego.

Data i podpis ………………………………