FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH I OCENIANYCH

CZĘŚĆ NR 1

1.Nazwa i producent analizatora GŁÓWNEGO fabrycznie nowego  : ……..……………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………

Typ: …………………………………………………………………………………………

2.Nazwa i producent analizatora WSPOMAGAJĄCEGO max 3 – letniego po generalnym remoncie      : ……..………………………………………………………….

Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………

Typ: …………………………………………………………………………………………

| Lp. | PARAMETRY GRANICZNE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE OPIS |
| --- | --- | --- |
|  | ANALIZATORY |  |
| 1. | Dwa Automatyczne analizatory koagulologiczne typu random acces z drukarką. Aparaty składają się z modułu pomiarowego automatycznego podajnika próbek, z czytnika do skanowania barkodów odczynników i próbek badanych |  |
| 2 | Analizator nowy główny wyposażony w funkcje pre analityczne: weryfikacja prawidłowej objętości pobranej próbki detekcja obecności mikro skrzepów w probówce wykrywanie interferencji : hemolizy, bilirubinemii, lipemii, |  |
| 3 | Metodyka badań: wykrzepiania optyczna chromogenna, immunologiczna |  |
| 4 | System pomiarowy umożliwiający oznaczenie próbek lipemicznych, z hemolizowanych i ikterycznych |  |
| 5 | Analizatory muszą być wyposażone w min 2 długości fal i funkcję automatycznego doboru właściwej fali przy automatycznym wykryciu interferencji ze strony lipemii, ikterii lub hemolizy |  |
| 6 | Średnia wydajność aparatów dla jednoczesnych oznaczeń PT, APTT, fibrynogenu nie mniej niż 100 ozn/godz. |  |
| 7 | Ilość kuwet pomiarowych na pokładzie minimum 500 z możliwością ciągłego załadowania w trakcie pracy |  |
| 8 | Układ chłodzenia odczynników na pokładzie (temp. nie wyższa niż 18C) oraz monitorowanie ich objętości |  |
| 9 | Automatyczna kontrola poziomu odczynników i próbek |  |
| 10 | Automatyczna kalibracja i kontrola jakości |  |
| 11. | Automatyczne rozcieńczanie próbek badanych, kontrolnych i kalibracyjnych |  |
| 12. | Praca analizatorów zarówno z próbkami z otwartego systemu jak i zamkniętego (analizatory wyposażone w przebijak korków) oraz z pojemnikami pediatrycznymi |  |
| 13. | Możliwość ciągłego podawania próbek bez przerywania pracy analizatorów |  |
| 14. | Możliwość oznaczenia próbek cito oraz dostawiania ich w trakcie pracy aparatów |  |
| 15. | Oddzielnie igły odczynnikowe i próbek badanych |  |
| 16. | Automatyczna rejestracja wszystkich wykonywanych czynności konserwacyjnych |  |
| 17. | Kalibracja D-dimerów przeprowadzona w taki sposób aby wynik był w mg/l FEU. Wymagany punkt odcięcia 0,5 mg/l FEU |  |
| 18. | Wydruki pojedynczych i zbiorczych wyników wraz z danymi demograficznymi pacjentów i zakresami wartości referencyjnych właściwych dla płci i wieku pacjenta, - możliwość drukowania wyników poza LSI |  |
| 19. | Trwałość odczynników na pokładzie analizatorów: PT co najmniej 2 dni, APTT i fibrynogen co najmniej 3 dni |  |
| 20. | Odczynnik do PT w oparci o ludzką tromboplastynę rekombinowaną o wartościach ISI 1,0+/-0,1 |  |
| 21 | Odczynniki muszą być w opakowaniach umożliwiających wstawienie ich aparatów |  |
| 22 | Czas rekonstrukcji kontroli max 30 min |  |
| 23 | Oprogramowanie sterujące analizatora w języku polskim |  |
| 24. | W pełni automatyczne analizatory koagulologiczne wykorzystujące takie same odczynniki . |  |
| 25. | UPS jako integralna część wyposażenia analizatorów |  |
| 26. | Zasilanie 220-230V |  |
| 27 | Dwukierunkowa transmisja danych między analizatorami a LSI. Koszt podłączenia aparatów ponosi oferent. |  |
| 28. | Oferowany sprzęt musi odpowiadać aktualnym warunkom lokalowym laboratorium. W razie konieczności oferent ponosi koszt przygotowania stanowisk. |  |
| 29. | Gotowość do pracy 24 godz/dobę |  |
| 30. | Wykonawca zobowiązuje się w cenie umowy Zapewnienia użytkownikowi udziału w zewnątrz laboratoryjnej, niezależnej, międzynarodowej lub ogólnopolskiej kontroli jakości badań laboratoryjnych – i dostarczy w tym celu materiały kontrolne i statystyczne opracowanie wyników w ilości niezbędnej do otrzymania certyfikatu .Kontrolowane parametry: PT, APTT, fibrynogen, D-dimer, AT III, TT, cz VIII |  |
| 31. | Oferowane urządzenia muszą być gotowe do pracy po zainstalowaniu, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych ze strony zamawiającego |  |
| 32. | Dzierżawa sprzętu uzupełniającego do wykonywania badań koagulologicznych: wirówka laboratoryjna z chłodzeniem ( z regulacją temperatur), komorą wirowania z wirnikiem kątowym 36x15 ml, RPM max 5000, regulacja RPM/RCF minimum 30 programów użytkowania |  |
| 33. | Instrukcje obsługi analizatorów w języku polskim |  |

| Lp. | PARAMETRY OCENIANE | PKT | UZUPEŁNIA WYKONAWCA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczynnik do D-dimerów posiadający certyfikat FDA do wykluczenia ŻChZZ (zarówno zakrzepicy żył głębokich jak i zatoru płucnego) | TAK -5 pkt NIE – 1 pkt |  |
| 2 | Linowość D-dimerów min. 7000 ng/ml FEU w pierwszym oznaczeniu | TAK -5 pkt NIE – 1 pkt |  |
| 3 | Odczynniki do oznaczania fibrynogenu metodą Claussa, zabezpieczony przed interferencjami ze strony dabigatranu ( Pradaxa) trwałość min. 7 dni na pokładzie analizatora | TAK -5 pkt NIE – 1 pkt |  |
| 4 | Odczynnik do APTT ciekły, gotowy do użycia o wysokiej wrażliwości na antykoagulant tocznia w oparciu o krzemionkę i syntetyczne fosfolipidy, trwałość min. 5 dni na pokładzie analizatora | TAK -5 pkt NIE – 1 pkt |  |
| 5 | Możliwość oznaczania długich czasów pomiarowych dla PT i APTT – min. 300 sek | TAK -5 pkt NIE – 1 pkt |  |

Część nr 2

1.Nazwa i producent analizatora GŁÓWNEGO fabrycznie nowego z 2021r. :

Typ: …………………………………………………………………………………………………….

2.Nazwa i producent analizatora WSPOMAGAJĄCEGO max 3 letniego po generalnym remoncie:

Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………

Typ: …………………………………………………………………………………………

| Lp. | PARAMETRY GRANICZNE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE OPIS |
| --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczna analiza parametrów wspólnych dla obu analizatorów, oznaczanych przez aparaty raportowanych na wyniki: WBC, RBC, HGB, HCT, jako parametr mierzony , MCV, MCH, MCHC, PLT, NEUT(%,#), LYMPH(%,#), MONO(%,#), EO(%,#), BASO(%,#), RDW-SD, RDW-CV, MPV, P-LCR, PDW, IG(%,#), MicroR, MacroR, dodatkowo jeden z analizatorów z możliwością oznaczania NRBC(%,#). Liczba WBC jest automatycznie korygowana w przypadku obecności NRBC w próbce, również w trybie CBC. |  |
| 2. | Pomiar frakcji niedojrzałych granulocytów IG ( metamielocyty, mielocyty, promielocyty) jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentowych w stosunku do ogólnej liczby granocytów w obu analizatorach. |  |
| 3. | Dodatkow tryb pomiaru WBC przy próbkach leukopenicznych,dla obu analizatorów, możliwość dodatkowej weryfikacji WBC w próbce badanej poprzez wydłużony czas pomiaru, tryb uruchomiany poprzez automatycznie, jako refex test. |  |
| 4 | Jeden z analizatorów oznaczający retikulocyty w trakcie rutynowej pracy bez wczesniejszego przygotowania próbki. Parametry diagnostyczne raportowane na wyniku i przesyłane do systemu LIS: RET(%,#), IRF,, LFR, MFR, HFR,RET-He, Hypo-He,Hyper-He, RBC-He, Delta-He |  |
| 5 | Możliwość oznaczania bardzo niskiej hemoglobiny poniżej 4g/dl |  |
| 6 | Technologie pomiarowe analizatorów: konduktometria, fotometria, fluorescencyjna cytometria przepływowa |  |
| 7 | Automatyczny pomiar oraz bezpośrednie różnicowanie WBC dokonywane przy zastosowaniu technologii cytometrii przepływowej z wykorzystaniem stabilnego światła lasera półprzewodnikowego. |  |
| 8 | Wydruki pojedynczych i zbiorczych wyników wraz z danymi demograficznymi pacjenta i zakresami wartości referencyjnych właściwych dla płci i wieku pacjenta. |  |
| 9 | Wydajność dla analizatora głównego minimum 100 ozn/godz. , dla analizatora wspomagającego nie mniejsza niż 60 oznaczeń w ciągu godziny – dla obu aparatów w trybie krwi pełnej CBC+DIFF |  |
| 10 | Musi istnieć możliwość wykonania pełnej morfologii na aparacie wspomagającym przy użyciu odczynników używanych do analizatora głównego. |  |
| 11 | Analizatory muszą posiadać funkcje monitorowania poziomu odczynników oraz sygnalizowania zużycia ich przez aparaty. |  |
| 12. | Zakres liniowości pomiaru parametrów (z pierwszej, jednej analizy bez rozcieńczania): od WBC – 400x103l; PLT – 4500x103l, HGB – 25g/dl, RBC – 8x106l |  |
| 13. | Objętość próbki aspirowanej przez aparaty do wykonywania analizy nie więcej niż 100l. Dodatkowo jeden z oferowanych analizatorów musi zapewniać wykonanie pełnego oznaczenia 24-parametrowej morfologii z objętości krwi nie przekraczającej 50 l bez wstępnego rozcieńczenia z próbki pierwotnej (w związku z badaniami wykonywanymi dla OIT, Noworodka i Patologii Noworodka oraz morfologii z palca dla pacjentów z Poradni Onkologicznej). |  |
| 14. | Analizatory wyposażone w pełni automatyczne podajniki próbek z mieszalnikiem (dla aparatu głównego na minimum 50 próbek oczekujących na analizę, pomocniczy minimum 10).Analizator główny z możliwością ciągłego dostawiania nowych próbek bez konieczności przerywania cyklu pomiarowego, ani zatrzymywania pracy podajnika. Możliwość stosowania jednocześnie w trybie podajnikowym różnych typów probówek zamkniętych systemów pobrań dostępnych na rynku. Możliwość oznaczania pojedynczych próbek poza systemem podajnikowym. |  |
| 15. | Wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania pełnej morfologii w 100% bezcyjankowe (dotyczy w szczególności oznaczania parametru HGB – hemoglobina) |  |
| 16. | Oprogramowanie QC obejmujące system kontroli jakości wg systemu L-J |  |
| 17. | Wykonawca zobowiązuje się w cenie umowy Zapewnienia użytkownikowi udziału w zewnątrz laboratoryjnej, niezależnej, międzynarodowej lub ogólnopolskiej kontroli jakości badań laboratoryjnych – i dostarczy w tym celu materiały kontrolne i statystyczne opracowanie wyników w ilości niezbędnej do otrzymania certyfikatu |  |
| 18. | Identyfikacja próbek materiału badanego i odczynników za pomocą kodów kreskowych. Wyposażenie w wbudowany czytnik kodów kreskowych do odczytu z próbek oznaczanych z podajnika oraz czytnik kodów do próbek podstawianych w trybie manualnym. |  |
| 19. | Gotowość do pracy 24h/dobę |  |
| 20. | UPS jako integralna część analizatorów |  |
| 21. | Krew kontrolna w probówkach systemu zamkniętego, dostosowanych do pracy z automatycznym podajnikiem. Parametry krwi kontrolnej wczytywane do analizatora za pomocą nośnika elektronicznego (analizator wraz z jednostką sterującą musi być wyposażony w łącze komunikacyjne akceptujące taki nośnik).Krew kontrolna dla wszystkich oznaczanych parametrów krwi obwodowej na trzech poziomach,oferowana zgodnie z datą ważności na opakowaniu . Codziennie na przemienne oznaczanie jednego poziomu na obu aparatach. (w zakresie wartości H,L,N). |  |
| 22. | Dwukierunkowa transmisja danych między analizatorami a LSI. Koszt podłączenia aparatów ponosi oferent. |  |
| 24. | Oferowany sprzęt musi odpowiadać warunkom lokalowym laboratorium. W razie konieczności oferent ponosi koszt przygotowania stanowiska. |  |
| 27. | Oferowane urządzenia muszą być gotowe do pracy po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów ze strony zamawiającego. |  |
| 28. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana wraz z analizatorami. Dodatkowo instrukcja użytkownika w języku polskim wbudowana w oprogramowaniu analizatorów z jednoczesną możliwością automatycznego przekierowania działań naprawczych i opisu błędu wygenerowanego aktualnie przez analizator oraz ułatwiająca wyszukiwanie informacji dotyczących procedur konserwacji i czynności związanych z obsługą analizatorów. |  |
| 29. | Wykonawca zapewnia moduł serwisowy do zdalnego dostępu, w celu kontrolowania serwisowania pracy analizatorów oraz wsparcia technicznego i merytorycznego. |  |
| 30 | Oprogramowanie analizatora umożliwia zarządzanie odczynnikami – szacowanie przez system zużycia odczynników wraz z prezentacją w postaci słupków na monitorze informacji o poziomie ich zużycia w czasie wykonywania rutynowej pracy. |  |
| 31 | Analizatory wyposażone w komputery i drukarki laserowe |  |
| 33. | Dzierżawa sprzętu uzupełniającego :jeden sumator do mikroskopowej oceny rozmazów krwi obwodowej i szpiku. |  |
| 34. | Dzierżawa sprzętu uzupełniającego : mikroskop (sprzęt uzupełniający, do weryfikacji rozmazu krwi uzyskanego z aparatu). Zgodnie z załączoną specyfikacją zamówienia. Mikroskop musi zapewniać ostry, kontrastowy i wysoko rozdzielczy obraz o dużej precyzji optycznej, pozbawiony aberracji w całym polu widzenia. Cztero-pozycyjny uchwyt obiektywów. Obiektywy „Plan-Achroma” 4x, 10x, 40x, 100x olejowy. Oświetlenie halogenowe 6V 30W. System oświetlenia gwarantujący wysoką jakość obrazu przy dużym powiększeniu. Stolik krzyżowy 75x30, prawy z uchwytem preparatów. Tubus 30/20 Okulary 5x, 10x Kondensor 0.9/1.25 Zasilanie 100...240VAC/50...60Hz/30VA Pokrowiec Trzy filtry barwne (niebieski, zielony, żółty). |  |

| Lp. | PARAMETRY OCENIANE | Max PKT | UZUPEŁNIA WYKONAWCA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jeden z analizatorów wyposażony w tryb do oznaczania płynów z jam ciała, w tym : PMR, płyn opłucnowy, otrzewnowy , stawowy i z dializy otrzewnowej, bez stosowania żadnych dodatkowych procedur. | TAK – 5 pkt NIE – 1 pkt |  |
| 2. | Flagowanie przez jeden z analizatorów w obecności dużych płytek (>30 fl) i skupień płytkowych. | TAK – 5 pkt NIE – 1 pk |  |
| 3. | Możliwość oznaczania morfologi na analizatorach w trybie CBC + Diff lub CBC | TAK – 5 pkt NIE – 1 pk |  |
| 4 | Jeden z analizatorów posiadający dodatkową metodę pomiarową umożliwiającą wiarygodną weryfikację podstawowego oznaczania PLT w przypadku występowania w probówce mikrocytów, fragmentocytów, płytek olbrzymich. Uzyskany wynik płytek mierzonych metodą optyczną, jako parametr diagnostyczny PLT-O, raportowany na wyniku i przesyłany do laboratoryjnego systemu informatycznego. | TAK – 5 pkt NIE – 1 pk |  |
| 5 | Jeden z analizatorów oznaczający parametry określające limfocyty reaktywne i syntezujące przeciwciała, jako parametry diagnostyczne, podawane w wartościach bezwzględnych i procentowych, raportowane na wyniku pacjenta i przesyłane do LIS. | TAK – 5 pkt NIE – 1 pk |  |
| 6 | Jeden z analizatorów wyposażony w automatyczny aparat do wykonywania oraz barwienia rozmazów hematologicznych wraz z odczynnikami na okres dzierżawy analizatora hematologicznego ( ilość rozmazów 34000). | TAK – 20 pkt NIE – 1 pk |  |
| 7 | Analizator wspomagający fabrycznie nowy | TAK -5 pkt NIE – 1 pkt |  |

CZĘŚĆ NR 3

1.Nazwa i producent analizatora GŁÓWNEGO ( zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego) fabrycznie nowego  :

Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………

Typ: …………………………………………………………………………………………

2.Nazwa i producent analizatora WSPOMAGAJĄCEGO max 3 – letniego po generalnym remoncie      : ……..………………………………………………………….

Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………

Typ: …………………………………………………………………………………………

| Lp. | PARAMETRY GRANICZNE DLA DWÓCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW BIOCHEMICZNO-IMMUNOCHEMICZNYCH | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE OPIS |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dwa zintegrowane moduł y biochemiczno i immunochemiczne z drukarkami. |  |
| 2. | Oba moduły systemu zintegrowane w sposób umożliwiający wykonywanie badań z tej samej próbki bez konieczności jej przynoszenia pomiędzy nimi |  |
| 3. | Stacja uzdatniania wody jako integralna składowa systemu |  |
| 4. | UPS umożliwiający dokończenie wszystkich rozpoczętych badań w przypadku spadku, bądź zaniku napięcia ( minimum na 30 minut) |  |
| 5. | Zarządzanie i sterowanie systemem z jednego stanowiska operatorskiego |  |
| 6. | Ilość pozycji dostępnych jednorazowo dla próbek badanych nie mniejsza niż 140 |  |
| 7. | Łączna ilość pozycji odczynnikowych dostępnych na pokładzie systemu nie mniejsza niż 85 |  |
| 8. | Możliwość ciągłego podawania próbek bez konieczności przerywania pracy analizatora |  |
| 9. | Program wewnętrznej kontroli jakości jako integralna część zestawu. Wbudowany program kontroli jakości, możliwość zastosowania reguł Westgarda. |  |
| 10. | Modem serwisowy z możliwością podłączenia on-line |  |
| 11. | Formułowanie wyników badań w języku polskim. |  |
| 12. | Zasilanie 220-230 V |  |
| 13. | Praca w laboratoryjnym systemie komputerowym, dwukierunkowy interfejs. Koszt podłączenia do LIS ponosi oferent. |  |
| 14. | Gotowość do pracy – 24 godz./dobę |  |
| 15. | Podawanie próbek do analizatora przy użyciu statywów |  |
| 16. | Barkodowe identyfikowanie odczynników i wszystkich rodzajów próbek (wewnętrzne czytniki kodów paskowych) |  |
| 17. | Możliwość wykonywania badań z próbek pierwotnych: probówki zamkniętego systemu pobrań, probówek wtórnych, mikropojemników |  |
| 18. | Możliwość wykonywania badań w trybie „pilne” z dowolnej próbki |  |
| 19. | Priorytetowe oznaczanie próbek „pilnych” |  |
| 20. | Możliwość automatycznego rozcieńczania próbek i powtarzania oznaczeń przy przekroczeniu zakresu liniowości |  |
| 21. | Automatyczna funkcja konserwacji analizatora z monitorowaniem częstości jej wykonywania |  |
| 22. | Monitorowanie zużycia odczynników i materiałów zużywalnych, płynów systemowych |  |
| 23 | Monitorowanie poziomu odpadów |  |
| 24. | Oferowany sprzęt musi odpowiadać warunkom lokalowym laboratorium. W razie konieczności oferent ponosi koszt przygotowania stanowisk |  |
| 25. | Oferowane urządzenia muszą być gotowe do pracy po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów ze strony zamawiającego |  |
| 26. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z analizatorami |  |
| 27. | Dwukierunkowa transmisja danych między analizatorami a LSI ( koszt podłączenia aparatów ponosi oferent.) |  |
| 28. | Możliwość wykonywania oznaczeń na analizatorach: wolne łańcuchy kappa , wolne łańcuchy lambda, kwasy żółciowe |  |
| 29. | Dzierżawa sprzętu uzupełniającego do wykonywania badań biochemicznych i immunochemicznych Wirówkę laboratoryjną schłodzona komorą wirowania z wirnikiem kątowym 36x15 ml, obr./min 500 wirówkę laboratoryjną z wirnikiem kątowym 24x15 ml, obr/min 4000 |  |
|  | PARAMETRY GRANICZNE DLA MODUŁÓW BIOCHEMICZNYCH |  |
| 30. | Wykonawca zobowiązuje się w cenie umowy Zapewnienia użytkownikowi udziału w zewnątrz laboratoryjnej, niezależnej, międzynarodowej lub ogólnopolskiej kontroli jakości badań laboratoryjnych – i dostarczy w tym celu materiały kontrolne i statystyczne opracowanie wyników w ilości niezbędnej do otrzymania certyfikatu. |  |
| 31. | Wydajność łączna modułu biochemicznego – nie mniejsza niż 600 oznaczeń/godz. |  |
| 32. | Możliwości analityczne: |  |
|  | Biochemia: substraty, enzymy, jony |  |
|  | Białka specyficzne |  |
|  | Monitorowanie leków |  |
| 33. | Metody pomiarowe: |  |
|  | Monochromatyczne |  |
|  | Bichromatyczne |  |
|  | Punktu końcowego |  |
|  | Kinetyczne |  |
| 34. | Chłodzone miejsca na odczynniki |  |
| 35 | Czujnik obecności skrzepu |  |
| 36. | Kuwety pomiarowe jednorazowe lub wielokrotnego użytku automatycznie myte i sprawdzane przez analizator |  |
| 37. | Możliwość wykonywania badań w: surowicy, osoczu, moczu, płynie mózgowo-rdzeniowym, ,hemolizacie krwi pełnej. |  |
| 38. | Możliwość kontroli jakości wszystkich parametrów w oparciu o co najmniej 2 różne poziomy surowic kontrolnych (prawidłowy i patologiczny wysoki) |  |
| 39. | Wbudowany program kontroli jakości. Kontrola w czasie rzeczywistym. Kontrola skumulowana. |  |
| 40. | Ilość parametrów jednocześnie dostępnych do oznaczania – min. 50 |  |
| 41. | Konieczność wykonania na analizatorach oznaczenia ilościowego wolnych lekkich łańcuchów kappa i lambda oraz pozimu kwasów żółciowych |  |
| 42. | Wydruki pojedynczych i zbiorczych wyników wraz z danymi demograficznymi pacjenta i zakresami wartości referencyjnych właściwych dla płci i wieku pacjenta – możliwość drukowania wyników poza LSI |  |
| 43. | Możliwość wykonywania badań: poziomu kwasów żółciowych, wolnych łańcuchów Kappa, wolnych łańcuchów Lambda na kanałach otwartych analizatorów. |  |
|  | PARAMETRY GRANICZNE DLA MODUŁÓW IMMUNOCHEMICZNYCH |  |
| 44. | Wydajność min. 150 oznaczeń/godz. |  |
| 45. | Możliwość wykonania z jednej próbki min. 25 oznaczeń |  |
| 46. | Detektor skrzepów |  |
| 47. | Barkodowe identyfikowanie odczynników, kalibratorów i kontroli |  |
| 48. | Możliwość automatycznego rozcieńczania próbek i powtarzania oznaczeń przy przekroczeniu zakresu liniowości |  |
| 49. | Eliminacja błędu kontaminacji w trakcie dozowania |  |
| 50. | Wydruki pojedynczych i zbiorczych wyników wraz z danymi demograficznymi pacjenta i zakresami wartości referencyjnych właściwych dla płci i wieku pacjenta – możliwość drukowania wyników poza LSI. |  |
| 51. | Wykonawca zobowiązuje się w cenie umowy Zapewnienia użytkownikowi udziału w zewnątrz laboratoryjnej, niezależnej, międzynarodowej lub ogólnopolskiej kontroli jakości badań laboratoryjnych – i dostarczy w tym celu materiały kontrolne i statystyczne opracowanie wyników w ilości niezbędnej do otrzymania certyfikatu. |  |
| 52. | Wykonawca zobowiązuje się w cenie umowy dostarczenia użytkownikowi płynnych kontroli niezależnego producenta do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej parametrów immunochemicznych w ilości trzech opakowań (12x5 ml) o terminie ważności nie krótszym niż 1,5 roku . |  |

| Lp. | PARAMETRY OCENIANE | PKT | UZUPEŁNIA WYKONAWCA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość oznaczenia HBA1C bezpośrednio z krwi pełnej | TAK -5 pkt NIE – 1 pkt |  |
| 2. | Oznaczanie Troponiny w czasie < 10 minut | TAK- 5 pkt NIE- 1pkt |  |
| 3. | Objętość próbki aspirowania badań immunochemicznych nie większa niż 50 µl | TAK – 5 pkt NIE – 1 pkt |  |
| 4. | Bezkontaktowe mieszanie odczynników w kuwecie pomiarowej, bez ryzyka kontaminacji | TAK-5 pkt NIE – 1 pkt |  |
| 5. | Oznaczanie ISE wykonywane w technologii elektrod jedno selektywnych, wymienianych oddzielnie | TAK – 5 pkt NIE- 1 pkt |  |

Wymagania dla dodatkowego sprzętu komputerowego wraz z czytnikami i drukarkami :

Zamawiający wymaga uzupełnienia poniższej tabelki wpisując nazwa, producent model oferowanego urządzenia :

|  | Nazwa urządzenia oferowanego | Producent | Model |
| --- | --- | --- | --- |

1. Minimalne wymagania dotyczące stacji roboczej -14 sztuk.

| PROCESOR | Zaoferowany procesor musi uzyskać w teście Passmark CPU Mark na dzień nie wcześniej niż data ogłoszenia postępowania wynik min.: 5000 punktów (Average CPU Mark) |
| --- | --- |
| PŁYTA GŁÓWNA | Min. 4 x USB 2.0 |
|  | Min. 2 x USB 3.0 |
|  | Min. 1 x RJ45, 1 DVI lub 1 Display Port(w zależności od zastosowanego monitora) |
|  | Min. 1 x COM RS-232 na płycie głównej Min. 2 x COM RS-232 na karcie rozszerzeń |
| PAMIĘĆ | Min. 8 GB |
| KARTA SIECIOWA | Gigabit Ethernet 1000 Mbps |
| DYSK TWARDY | Min. 128GB SSD |
| NAPĘDY | DVD-RW |
| OBUDOWA | SFF desktop |
| SYSTEM OPERACYJNY | Windows 10 Professional PL 64 bit |
| INFORMACJE DODATKOWE | Dopuszczony komputer nie starczy niż 3 letni |

Specyfikacja monitora

| TYP MATRYCY | LCD |
| --- | --- |
| ROZMIAR MATRYCY | Min. 22" format 16:10 panorama |
| ROZDZIELCZOŚĆ | 1680 x 1050 / 60 Hz |
| WYJŚCIA | DVI lub Display Port (w zależności od zastosowanego komputera) |
| FUNKCJE | Regulacja wysokości w pionie, |
|  | Regulacja pochylenia matrycy |
| WYPOSAŻENIE | Kabel zasilający, kabel sygnałowy cyfrowy DVI lub Display Port (w zależności od zastosowanego komputera) |
| INFORMACJE DODATKOWE | Dopuszczony monitor nie starszy niż 3 letni |

2. Czytnik kodów paskowych (laserowy lub led-owy) -14 sztuk

Wielokierunkowe- 7 sztuk

Wymagania:

- Podstawka.

- Rodzaj czytnika: laserowy, wieloliniowy.

- Odczyt wszystkich standardowych kodów kreskowych z małych jak i dużych odległości.

- Odczyt z powierzchni o obłym kształcie (np.: słoik, fiolka).

- Rodzaj podłączenia: USB, RS- 232.

Ręczne- 7 sztuk

Wymagania:

- podłączenie poprzez USB,

- obsługa kodu „2 of 5 interleave”,

- podstawka – uchwyt,

- automatyczne wyzwalanie,

- odpowiednia czułość wobec stosowanych naklejek

3. Drukarka kodów kreskowych- 2 sztuki.

- Obsługująca język EPL2 lub ZPL2

- Technologia druku: termiczny

4. Optyczny czytnik znakowania z manualnym wprowadzaniem formularzy- 2 sztuki
Podłączenie przez RS-232.

Możliwość wczytywania również kodu paskowego (barcode).

Reaguje na poniższe rozkazy:

- 'k' - czytanie karty i zwrot wyników w postaci pary współrzędnych,

- 'G' - przeniesienie karty do koszyka kart wczytanych poprawnie,

- 'S' - wycofanie źle wczytanej karty,

Manualne wkładanie formularzy.

Samoregulacja transportu formularzy.

Szybkość transportu: min. 800 mm/s.

Regulowane odprowadzanie, względnie zwrot z akustycznym sygnałem.

Głowica czytnika

- Pyłoszczelna, samoczyszcząca.

- Światło czerwone: wszystkie powszechnie stosowane środki do pisania.

- Opcjonalnie podczerwień: znaczenia ołówkiem względnie pisakiem- OCR.

- 12 śladowe czytanie, 1/4“ odstęp śladu.

- 16 śladowe czytanie, 1/4“ odstęp śladu.

- 18 - śladowe czytanie, 1/5“ odstęp śladu.

- 20 - śladowe czytanie, 1/6“ odstęp śladu.

- Niewrażliwa na zgięte i błyszczące znaczenia.

Opcja kod paskowy

- Regulacja poprzez prawie całą szerokość kuponu kodowego.

- Samorozpoznanie: 2/5 interleaved, 3 Str. Matrix, kodowanie, kod 39, EAN 8/13.

- RAM: min. 32 kByte

- Flash-Mem: min. 128 kByte

Zasilanie zewnętrzne

- Wejście: 110V-250V

Ciężar papieru / format formularza

- 80 – 140 g/m²

- min. 65 mm x 30 mm

- max. 220 mm x 110 mm

5. Karty do czytnika OMR

Projekt musi być dostosowany do czytnika 12-sto ledowego.

6. Etykiety termiczne do kopiowania bar kodów.
Standard drukowania (min. 4 mm margines) 
Typowy wymiar to: 40x25 lub 33x21 mm.

7. Drukarka laserowa sieciowa dwustronna o dużej wydajności – 4 sztuki

Rodzaj urządzenia: Drukarka jednofunkcyjna(funkcja druku)

Technologia wydruku: laserowa monochromatyczna

Format: A4

Miesięczne obciążenie: min. 150000

Wydajność standardowa tonera: min. 12500

Szybkość drukowania mono: min. 45 storn A4 /min

komunikacja po Ethernet: tak

Duplex	tak

8. Wymagania inne

- Dla analizatorów musi być dostępna dokumentacja protokołu transmisji danych do/z aparatu.

- W przypadku awarii sprzętu musi on zostać wymieniony na nowy sprawny.

Sposoby podłączenia z komputerem lub analizatorem

- łącze RS 232

- łącze sieciowe RJ-45 (protokół TCP/IP) - stosowana jest wtedy dodatkowa karta sieciowa

Sposobu przesyłu informacji

Komunikacja dwustronna Aparat/Komputer

Rodzaju protokołów

Wszystkie protokoły stosowane przez aparaty komunikacyjne

Np. ASTM, Kermit, HL7, protokoły branżowe, itp.

Data i podpis…………………………