## FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

## Część nr 1

## BRONCHOFIBEROSKOP  – 1 szt.

Nazwa/typ/model …………..

| LP | WYMAGANY PARAMETR | WARTOŚCI PUNKTOWANE | TAK | NIE | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pole widzenia Min 95 st. |  |  |  |  |
|  | Minimalne wychylenie końcówki roboczej: - Góra – 160 st. - Dół – 130 st. |  |  |  |  |
|  | Średnica zewnętrznej tuby wziernikowej max. 5,2 mm |  |  |  |  |
|  | Głębia ostrości min. 3 – 50 mm |  |  |  |  |
|  | Średnica kanału instrumentalnego Min. 2,2 mm max. 2,8 mm |  |  |  |  |
|  | Długość robocza sondy wziernikowej Min. 600 mm |  |  |  |  |
|  | Źródło światła białego typu LED montowane na rękojeści zasilane akumulatorowo – 2 sztuki plus ładowarka |  |  |  |  |
|  | Kierunek patrzenia 0 st. |  |  |  |  |
|  | Korekcja ostrości obrazu |  |  |  |  |
|  | Możliwość współpracy ze stacjonarnymi źródłami światła posiadanymi przez Zamawiającego (Pentax, Olympus) |  |  |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 |  |  |  |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: – kleszczyki do chwytania dużych obiektów (min 15mm) z możliwością obrotu, typu pelikan (długość robocza min. 150mm) – 2 szt. (wielorazowe) - kleszczyki do chwytania dużych obiektów (min 15mm) z możliwością obrotu, typu aligator + ząb szczura (długość robocza min. 150 mm) – 2 szt. (wielorazowe) - koszyczek do chwytania obiektów (po otwarciu średnica min 15 mm, długość robocza min. 150mm) – 2 szt. (wielorazowe) - zapasowy bronchofiberoskop jednorazowy (długość robocza min 600 mm, średnica kanału instrumentalnego min 2,2 mm, średnica zewnętrzna max 5,2 mm) – 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Walizka transportowa |  |  |  |  |
|  | Wymagana gwarancja – minimum 24 – miesiące zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy | 36 miesięcy – 5 pkt 48 miesięcy – 10 pkt |  |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 |  |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy |  |  |  |  |

……………………………….

Data i podpis

## Część nr 2

## PROCESOR TKANKOWY  – 1 szt.

Nazwa/typ/model …………..

| LP | WYMAGANY PARAMETR | WARTOŚCI PUNKTOWANE | TAK | NIE | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ciśnieniowo-próżniowy procesor tkankowy pracujący na odczynnikach standardowych. System całkowicie zamknięty uniemożliwiający wydobywanie się szkodliwych oparów na zewnątrz. |  |  |  |  |
|  | Sześcienna komora reakcyjna z elektropolerowanej stali nierdzewnej o pojemności minimum 4,5L, zamykana szczelną pokrywą. |  |  |  |  |
|  | System kontroli poziomu odczynników w komorze reakcyjnej zapewniający prawidłowe przeprowadzenie wszystkich preparatów – czujniki optyczne. |  |  |  |  |
|  | Pojemność robocza komory minimum 300 kasetek. |  |  |  |  |
|  | System zabezpieczający otwarcie komory reakcyjnej w stanie wysokiego ciśnienia lub podciśnienia System odciągu oparów z komory reakcyjnej w przypadku jej otwarcia. |  |  |  |  |
|  | Minimum 3 pojemniki parafinowe biorące udział w procesie przeprowadzania Minimum 10 szczelnie zamykanych, wymiennych pojemników na odczynniki o pojemności minimum 4,7 L. |  |  |  |  |
|  | Etykiety pojemników kodowane kolorystycznie na grupy odczynników. Pojemniki odczynnikowe muszą być połączone z elektronicznym systemem regulacji przepływu oraz systemem kontroli i filtracji oparów. |  |  |  |  |
|  | Zamknięty obieg odczynników oraz zamknięty obieg przepływu oparów zakończony filtrami z aktywnym węglem. Recyrkulacja płynu w czasie procesu. Poszczególne pojemniki muszą posiadać czujniki poziomu odczynnika. |  |  |  |  |
|  | Urządzenie musi posiadać 3 stopniowy system osuszania komory przed ponownym wypełnieniem następnym odczynnikiem. Urządzenie musi posiadać systemy zabezpieczające przed zbyt wysokim ciśnieniem i podciśnieniem. Minimum 3 pojemniki na odczynniki czyszczące oraz możliwość podłączenia zewnętrznej (czwartej) stacji czyszczącej. Funkcja czyszczenia retorty, w trybie determinowanym znajdującymi się tam uprzednio odczynnikami. |  |  |  |  |
|  | Standardowe 3 stopniowe (ksylen, alkohol, woda) czyszczenie retorty zakończone płukaniem wodą. |  |  |  |  |
|  | Sterowanie procesorem musi odbywać się poprzez panel sterowania zintegrowany z dużym ciekłokrystalicznym wyświetlaczem odpornym na rozpuszczalniki. System zabezpieczony hasłem zabezpieczającym przed ingerencją osób niepowołanych w zmianę parametrów przeprowadzanych procesów (programów). Możliwość korzystania z co najmniej 15 programów, z których każdy może mieć do 13 kroków oraz z co najmniej 4 programów czyszczących. |  |  |  |  |
|  | Dostępność szybkiego programu do biopsji. |  |  |  |  |
|  | Możliwość uruchamiania programów bezksylenowych – walidowanych i dostarczonych przez producenta oraz własnych |  |  |  |  |
|  | Opcja „szybki start” – natychmiastowe rozpoczęcie pracy z okna „Ulubione”. |  |  |  |  |
|  | Urządzenie musi posiadać system samoistnego powrotu do wykonywanego programu w przypadku przerwy w zasilaniu. |  |  |  |  |
|  | Możliwość określania czasu infiltracji, warunków ciśnienia i próżni oraz temperatury dla każdego z kroków programu |  |  |  |  |
|  | Trzy opcje ciśnienia/próżni: zmienne ciśnienie/próżnia, samo ciśnienie, sama próżnia. |  |  |  |  |
|  | Możliwość pracy w warunkach ciśnienia atmosferycznego. Możliwość programowania czasu rozpoczęcia i zakończenia procesu (programy weekendowe). Możliwość zapisu programów oraz statusu urządzenia na nośnik danych w celu archiwizacji |  |  |  |  |
|  | Wyjście do zdalnego powiadamiania o nieprawidłowej pracy urządzenia. Wbudowany alarm dźwiękowy sygnalizujący błędną pracę urządzenia |  |  |  |  |
|  | Urządzenie musi posiadać system zarządzania odczynnikami informujący o konieczności wymiany określonego odczynnika, monitorujący stan odczynników (ilość przeprowadzonego materiału w poszczególnym odczynniku), zliczający ilość przeprowadzanych preparatów, ilość cykli, monitorujący na bieżąco stan urządzenia |  |  |  |  |
|  | Funkcja zarządzania odczynnikami z możliwością dowolnego włączania lub wyłączania. Możliwość przesłania danych z procesora do dowolnego arkusza kalkulacyjnego (np.Excel) |  |  |  |  |
|  | Możliwość podłączenia do sieci Internet/Ethernet w celu zdalnego diagnozowania nieprawidłowości i monitorowania parametrów technicznych pracy urządzenia |  |  |  |  |
|  | Zestaw metalowych koszyków (kaset) na preparaty (kasetki) do przeprowadzania materiału – 4 koszyki/kasety każda na min. 80 kasetek |  |  |  |  |
|  | Wymiana odczynników gotowych do użycia za pośrednictwem szuflady na butelki odczynnikowe. Możliwość zdalnego napełniania/ wymiany/ opróżniania odczynników (poprzez zewnętrzne złącze oraz wąż). |  |  |  |  |
|  | Wymagana gwarancja – minimum 24 – miesiące zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy | 36 miesięcy – 5 pkt 48 miesięcy – 10 pkt |  |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 |  |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy |  |  |  |  |

## Część nr 3

## SSAK ELEKTRZYCZNY JEZDNY  – 1 szt.

Nazwa/typ/model …………..

| LP | WYMAGANY PARAMETR | WARTOŚCI PUNKTOWANE | TAK | NIE | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Regulacja podciśnienia w zakresie od 0 do co najmniej 75 kPa |  |  |  |  |
|  | Bezobsługowa pompa tłokowa, niskoobrotowa |  |  |  |  |
|  | Bardzo precyzyjny membranowy regulator podciśnienia |  |  |  |  |
|  | Przystosowany do pracy ciągłej (24 godz/dobę) |  |  |  |  |
|  | Włącznik i wyłącznik nożny zintegrowany z wózkiem jako standard |  |  |  |  |
|  | Niski poziom hałasu (poniżej 42 dB) |  |  |  |  |
|  | Możliwość zastosowania jednorazowych pojemników o pojemności min. 2 litry |  |  |  |  |
|  | Mechaniczne zabezpieczenie przed przeciekaniem odzyskanych płynów |  |  |  |  |
|  | Wózek transportowy |  |  |  |  |
|  | W zestawie zbiornik 1l i zbiornik 2l |  |  |  |  |
|  | Wymagana gwarancja – minimum 24 – miesiące zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy | 36 miesięcy – 5 pkt 48 miesięcy – 10 pkt |  |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 |  |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy |  |  |  |  |

## Część nr 4

## WAGA NAJAZDOWA JEZDNA  – 2 szt.

Nazwa/typ/model …………..

| LP | WYMAGANY PARAMETR | WARTOŚCI PUNKTOWANE | TAK | NIE | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Waga najazdowa jezdna, do ważenia pacjentów w łóżkach, |  |  |  |  |
|  | Rok produkcji – 2018, wyrób nowy, nieużywany. |  |  |  |  |
|  | Max obciążenie – min. 500 kg |  |  |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe oraz akumulatorowe, Praca na akumulatorze min. 24 godziny |  |  |  |  |
|  | Wyświetlacz LCD pokazujący wynik ważenia |  |  |  |  |
|  | W każdym zestawie stolik do przewozu wyświetlacza oraz platform |  |  |  |  |
|  | Dokładność odczytu do 200g. |  |  |  |  |
|  | Wymagana gwarancja – minimum 24 – miesiące zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy | 36 miesięcy – 5 pkt 48 miesięcy – 10 pkt |  |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 |  |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy |  |  |  |  |