Formularz parametrów oferowanych i ocenianych dla części nr 3

POMPA OBJĘTOŚCIOWA – 2 SZTUKI

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

| Lp | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany*) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz |  |  |  |
|  | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 22 |  |  |  |
|  | Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa II, typ CF |  |  |  |
|  | Pompa objętościowa do podawania dożylnego i dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi |  |  |  |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 8 godz. przy przepływie 125 ml/godz. |  |  |  |
|  | Masa pompy wraz z uchwytem mocującym oraz transportowym <2 kg – 2,5 kg |  |  |  |
|  | Automatyczne zabezpieczenie przed swobodnym przepływem podczas otwarcia drzwiczek pompy |  |  |  |
|  | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę. |  |  |  |
|  | Możliwość mocowania pompy do szyny poziomej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę. |  |  |  |
|  | Zatrzaskowe mocowanie pompy do oferowanej stacji dokującej |  |  |  |
|  | Automatyczne podłączenie zasilania po umieszczeniu pompy w oferowanej stacji dokującej |  |  |  |
|  | Ręczne (nieautomatyczne) zamykanie drzwiczek |  |  |  |
|  | Funkcja programowania infuzji bez założonego drenu - przygotowanie pompy na przyjście pacjenta |  |  |  |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji -zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji |  |  |  |
|  | Zakres szybkości infuzji przynajmniej 0,1 do 1200 ml/godz. |  |  |  |
|  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu |  |  |  |
|  | Bolus podawany na żądanie, w dowolnym momencie infuzji. |  |  |  |
|  | Regulacja szybkości podaży bolusa 50 - 1200 ml/h |  |  |  |
|  | Dokładność pompy +/- 5% |  |  |  |
|  | Auto-test uruchamiany automatycznie po założeniu drenu sprawdzający prawidłową pracę pompy w połączeniu z weryfikacją założenia zestawu infuzyjnego - eliminacja ryzyka niekontrolowanego przepływu |  |  |  |
|  | Praca w oparciu o dedykowane linie infuzyjne wyposażone w zastawkę silikonową, nie posiadające w swoim składzie lateksu oraz DEHP |  |  |  |
|  | Wszystkie zestawy współpracujące z pompą wyposażone są w automatycznie blokowany zacisk, zapobiegający swobodnemu przepływowi po otwarciu drzwiczek pompy oraz zacisk rolkowy na drenie |  |  |  |
|  | Mechanizm nie wywołujący hemolizy -dedykowane dreny do transfuzji oraz podaży leków krwiopochodnych |  |  |  |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1-9999 ml |  |  |  |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od l min - 169 godzin |  |  |  |
|  | Ciągły pomiar i wizualizacja ciśnienia w linii |  |  |  |
|  | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji -przynajmniej 15 poziomów |  |  | 15 poziomów-1 pkt. pow.15 poziomów-5 pkt. 12-15 poziomów – 0 pkt. |
|  | Funkcja KVO |  |  |  |
|  | Zróżnicowana prędkość KVO programowana przez użytkownika |  |  |  |
|  | Funkcja - przerwa (standby) w zakresie od l min. do 24 godz. |  |  |  |
|  | Automatyczne wznowienie infuzji po pauzie -opóźniony start |  |  |  |
|  | Ciśnienie okluzji programowane w zakresie od 50 -750 mmHg dopuszcza się 75 – 950 mmHg |  |  |  |
|  | Wskaźnik pracy pompy widoczny z min. 5 metrów |  |  |  |
|  | Rejestr zdarzeń min. 1500 - zdarzenia zapisywane w czasie rzeczywistym |  |  |  |
|  | Biblioteka leków, min. 100 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) |  |  | 100 leków-1 pkt. pow.100 leków-5 pkt. |
|  | Funkcja wykrywania powietrza w linii z możliwością programowania rozmiaru wykrywanego pęcherzyka lub skumulowanego powietrza zmierzonego w ciągu 15 minut |  |  |  |
|  | Specjalny sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. Tryb nocny) |  |  |  |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń |  |  |  |
|  | Alarm przypominający -zatrzymana infuzja |  |  |  |
|  | Alarm okluzji z sygnalizacją miejsca wystąpienia okluzji (przed lub za pompą) |  |  |  |
|  | Alarm rozłączenia linii - spadku ciśnienia |  |  |  |
|  | Alarm rozładowanego akumulatora |  |  |  |
|  | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora |  |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Alarm braku lub źle założonego zestawu infuzyjnego |  |  |  |
|  | Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu. |  |  |  |
|  | Alarm wstępny przed końcem infuzji z możliwością zaprogramowania czasu przed końcem infuzji, w którym pojawi się alarm |  |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Alarm powietrza w linii |  |  |  |
|  | Dedykowane do pompy zestawy infuzyjne nie zawierające Lateksu ani DEHP, min. 10 szt na pompę |  |  |  |
|  | Pompa wyposażona w detektor kropli |  |  |  |
|  | Możliwość łączenia pomp w moduły po 2 szt. zasilane jednym przewodem |  |  |  |
|  | Możliwość transmisji danych: - z pompy, możliwość połączenia w sieć - z komputerem centralnym samodzielnie lub przez stację dokującą |  |  |  |
|  | Port komunikacji RS232, USB, Ethernet |  |  |  |
|  | Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy. |  |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 |  |  |  |

*)podać w przypadku innego, dopuszczonego rozwiązania/parametru oraz w przypadku parametru ocenianego.

Data i podpis:  ……………………………