## części
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/30TP/2021 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | DZIERŻAWA Zintegrowany system do pomiarów IVUS/FFR/iFR wraz z systemem do korejestracji obrazu angiograficznego z obrazem IVUS oraz pomiarami parametrów fizjologicznych iFR. Cechy systemu: Zintegrowany system do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej IVUS oraz pomiaru gradientu przezzwęzeniowego, współparcujący z kompatybilnymi elektronicznymi (20Mhz) sondami IVUS o średnicy obrazowania 20 mm oraz mechanicznymi sondami IVUS (45Mhz) o średnicy obrazowania 14mm oraz kompatybilnymi prowadnikami do pomiaru gradientu przezwęzeniowego wraz z dodatkowym systemem do korejestracji obrazu IVUS z obrazem angiograficznym i korejestracji pomiarów parametrów fizjologicznych. Możliwość ultrasonoigrafii naczyń wieńcowych i obwodowych. Opcja pomiaru istotności zwężania tętnicy wieńcowej bez konieczności wywoływania hyperemii. Automatyczne rozpoznanie rodzaju sondy / prowadnika. Możliwość sterowania urządzeniem za pomocą dotykowej konsoli sterującej zainsatowanej w sali zabiegowej. Możliwość wyświetlania obrazów w różnych projekcjach - przekroje wzdłużne i poprzeczne. Funkcje wspomagania interpretacji światła naczyniowego oraz obrazowania obecności krwi w naczyniu. Możliwość nagrywania i archiwizacji na DVD-R, w formacie DICOM. Możliwość uaktualnienia oprogramowania. Możlowosć wydruku na kolorowej drukarce. Kolorowe monitory min. 18" - 2 zainstalowane w sterowni, możliwość instalacji monitora na wieszaku przy stole, panel sterowania w sterowni i przy stole. Korejestracja pomiarów czynności bez wprowadzania pacjenta w stan hyperemii z obrazem angiograficznym. Korejestracja obrazu IVUS z obrazem angiograficznym. Funkcja wzmacniania obrazu balon/stent. Opcja poprawy obrazu naczynia poprzez wyszukanie obszaru docelowego na kilku róznych klatkach należących do jednej sekwencji i połączeniu ich w jeden poprawiony obraz. System operacyjny korejestracji Windows 7. System operacyjny systemu systemu zintegrowaneho Windows 10. Wykonawca zobowiązuje się w okresie trwania umowy zagwarantować pełną opiekę serwisową obejmującą przeglądy okresowe wraz z bieżącą konserwację. |  |  | miesiąc | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | do wyboru przez Zamawiajacego : - Sonda elektroniczna IVUS - wewnątrznaczyniowa głowica ultradźwiękowa elektroniczna o rozdzielczości 20 Mhz, w postaci cewnika o długości roboczej 150 cm ± 5 cm. Możliwość wprowadzenia do światła naczynia z użyciem cewnika o śr. min. 5F (śr. wewnętrzna 0,56 cala) oraz prowanika o max. średnicy 0,014 cala. Możliwosc ultrasonografii naczyń wieńcowych i obwodowych. - Sonda mechaniczna IVUS - wewnątrznaczyniowa głowica ultradźwiękowa mechaniczna o rozdzielczości 45Mhz, w postaci cewnika o długości roboczej 135 cm ± 5 cm. Możliwość wprowadzenia do światła naczynia z użyciem cewnika o śr. min. 5F (śr. wewnętrzna 0,56 cala) oraz prowadnika o max. średnicy 0,014 cala. Ultrasonografia naczyń wieńcowych. |  |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Prowadnik FFR - długość prowadnika 185 cm, końcówka prosta i zakrzywiona "J". Czujnik w odległowści 3 cm od części dystalnej. Średnica 0,014". Dystalna część prowadnika dobrze widoczna w obrazie RTG. Prowadnik umożliwia pomiar istotności zwężenia tętnicy wieńcowej bez konieczności wywoływania hyperemii. |  |  | szt. | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP.