## FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

## Część nr 1

## Aparat do pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego  – 1 szt.

Nazwa/typ/model …………..

| LP | WYMAGANY PARAMETR | WARTOŚCI PUNKTOWANE | TAK | NIE | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2017 |  |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia wewnątrz-gałkowego w zakresie 1-60 mmHg |  |  |  |  |
|  | Dokładność pomiaru 1 mmHg |  |  |  |  |
|  | Regulacja głowicy za pomocą joysticka |  |  |  |  |
|  | Automatyczny i manualny pomiar |  |  |  |  |
|  | Półautomatyczne naprowadzanie głowicy do oka pacjenta |  |  |  |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie prawego lub lewego oka |  |  |  |  |
|  | Kompensacja pomiaru IOP o wartość grubości rogówki |  |  |  |  |
|  | Pomiar grubości rogówki w zakresie 0,4-0,75 mm, z pomiarem co 0.001 mm |  |  |  |  |
|  | Mechaniczna blokada zabezpieczająca przed dotknięciem oka |  |  |  |  |
|  | System stabilizacji głowy pacjenta w postaci regulowanego podbródka |  |  |  |  |
|  | Wbudowana drukarka |  |  |  |  |
|  | Porty USB, RS232C, LAN |  |  |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi |  |  |  |  |
|  | Stolik do aparatu z regulowana wysokością |  |  |  |  |
|  | Aktualny dokument dopuszczający do obrotu (tj. atest, świadectwo, certyfikat EC wydany przez jednostkę notyfikowaną, deklaracja zgodności CE; |  |  |  |  |
|  | Wymagana gwarancja – minimum 24 – miesiące zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy |  |  |  |  |
|  | Możliwość ustawienia aparatu przy ścianie podczas pomiaru, dzięki uchylnemu ekranowi | Tak – 10 pkt Nie – 1 pkt |  |  |  |
|  | ekran sterujący dotykowy | Tak – 10 pkt Nie – 1 pkt |  |  |  |
|  | Funkcja automatycznego naprowadzania głowicy pomiarowej w trzech płaszczyznach | Tak – 10 pkt Nie – 1 pkt |  |  |  |
|  | funkcja autostartu | Tak – 10 pkt Nie – 1 pkt |  |  |  |
|  | funkcja automatycznego wykrywania najlepszej wartości | Tak – 10 pkt Nie – 1 pkt |  |  |  |
|  | funkcja automatycznego dopełnienia badania | Tak – 10 pkt Nie – 1 pkt |  |  |  |
|  | Tryb pomiaru ciśnienia wewnątrz-gałkowego z wszczepioną soczewką (IOL): | Tak – 10 pkt Nie – 1 pkt |  |  |  |
|  | pomiar grubości rogówki optyczny, w oparciu o kamerę Scheimpfluga | Tak – 10 pkt Nie – 1 pkt |  |  |  |
|  | zakres pomiarowy pachymetrii nie mniejszy niż: od 0,15 do 1,3 mm | Tak – 10 pkt Nie – 1 pkt |  |  |  |
|  | obrazowanie kata przesączania | Tak – 10 pkt Nie – 1 pkt |  |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 |  |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy |  |  |  |  |

……………………………….

Data i podpis

## Część nr 2

## Wyświetlacz optotypów  LCD – 3 szt.

Nazwa/typ/model …………..

| LP | WYMAGANY PARAMETR | WARTOŚCI PUNKTOWANE | TAK | NIE | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2018 |  |  |  |  |
|  | Monitor LCD 17 cali SXGA |  |  |  |  |
|  | Rozdzielczość: 1280 x 1024 pixeli |  |  |  |  |
|  | Jasność: 200 ±50 cd/m² (dla typowych optotypów) |  |  |  |  |
|  | Zakres VA – dla liter i cyfr od 0,04 do 2,00 |  |  |  |  |
|  | Dystans roboczy regulowany w zakresie: 2,5 – 6 m |  |  |  |  |
|  | Wbudowane testy: - czerwono – zielone - Schobera - stereoskopowe (bez polaryzacji) - foria - litery - cyfry - haki “E” Snellena - dziecięce - Worth’a - równowagi obuocznej - “solniczka” badanie widzenia kontrastu „tarcza zegarowa” krzyż do addycji balans dwukolorowy test „klamrowy” ETDRS |  |  |  |  |
|  | Możliwość współpracy z foropterami automatycznymi – bezprzewodowo lub przewodowo |  |  |  |  |
|  | Możliwość pokazania osobno każdego pojedynczego znaku, wiersza i rzędu z tablicy (maski) oraz możliwość losowego dobierania znaku. |  |  |  |  |
|  | Wbudowany czytnik kart SD |  |  |  |  |
|  | Sterowanie za pomocą pulpitu foroptera automatycznego i/lub pilota bezprzewodowego |  |  |  |  |
|  | Badanie kontrastu |  |  |  |  |
|  | Lustra do umożliwienia badania w dystansie roboczym poniżej 3 m |  |  |  |  |
|  | Wymagana gwarancja – minimum 48 – miesięcy zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy |  |  |  |  |
|  | obecność znaków typu C-Landolta (ISO 8596, z możliwością sprawdzenia visusu do 2,0): | Tak – 10 pkt Nie – 1 pkt |  |  |  |
|  | ekran LCD o przekątnej 21 cali i rozdzielczości nie mniejszej niż 1280 x 1024 pixeli oraz jasności nie mniejszej niż 200 ±50 cd/m² (dla typowych optotypów): | Tak – 10 pkt Nie – 1 pkt |  |  |  |
|  | Tablice wyświetlające znaki dla visusu powyżej 0,2 zawierające minimum 5 znaków w jednym wierszu i trzy znaki różnego visusu w jednej kolumnie | Tak – 10 pkt Nie – 1 pkt |  |  |  |
|  | Zakres badań: Dziesiętny: 0.05 do 2.0: tak- 10 pkt, nie- 1 pkt LogMar: 1.3 do – 0.30: tak- 10 pkt, nie -1 pkt Snellen (m): 120 do 3: tak- 10 pkt, nie- 1 pkt Snellen (f): 400 do 10: tak- 1- pkt, nie- 1 pkt Monoyer: 0.5 do 2.0; tak- 10 pkt, nie- 1 pkt ( każdy oddzielnie ) | Tak – 10 pkt Nie – 1 pkt |  |  |  |
|  | Automatyczne dostosowanie jasności ekranu do zewnętrznych warunków oświetleniowych | Tak – 10 pkt Nie – 1 pkt |  |  |  |
|  | Możliwość pracy w trybach: czarne na białym tle oraz białe na czarnym tle | Tak – 10 pkt Nie – 1 pkt |  |  |  |
|  | badania naukowe, w których aparat był zastosowany | Tak – 10 pkt Nie – 1 pkt |  |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 |  |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy |  |  |  |  |

……………………………….

Data i podpis

## Część nr 3

## Unit laryngologiczny – 1 szt.

Nazwa/typ/model …………..

| LP | WYMAGANY PARAMETR | WARTOŚCI PUNKTOWANE | TAK | NIE | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2018 |  |  |  |  |
|  | Unit laryngologiczny jednomodułowy, na podstawie umożliwiającej łatwe przemieszczanie. Całość wykonana ze stali cynkowanej galwanicznie (w tym również tył i boki), pokryty farbą antybakteryjną. Powierzchnia unitu z trwałego materiału odpornego na czynniki chemiczne i ścieranie, ze szczególnym uwzględnieniem cokołu od frontu i z tyłu unitu. |  |  |  |  |
|  | Możliwość dobrania różnych kolorów dla min. 5 dowolnych |  |  |  |  |
|  | Dopuszczalne wymiary unitu: - szerokość: w granicy 900 mm - 935 mm - głębokość: w granicy 490 mm - 550 mm |  |  |  |  |
|  | Unit posiadający blat roboczy niezależny od blatu na instrumentarium, stanowiący integralną całość z unitem, usytuowany na wysokości 750 mm ± 20 mm, wykonany w całości ze stali cynkowanej galwanicznie, pokryty farbą antybakteryjną o drobnoziarnistej strukturze, umożliwiający umieszczenie pudełka zawierającego 100 szt. rękawiczek jednorazowych. |  |  |  |  |
|  | W tylnej części przestrzeni na instrumentarium pod pokrywą, na całej szerokości znajduję się wnęka umożliwiająca przechowywanie leków w butelkach o wysokości min. 15cm. Wnęka posiada wyjmowane koryto ze stali nierdzewnej w celu łatwego czyszczenia i dezynfekcji. |  |  |  |  |
|  | Panel sterowania zintegrowany z przestrzenią na kuwety do dezynfekcji oraz przechowywania endoskopów sztywnych. |  |  |  |  |
|  | Unit wyposażony w system wizualnej informacji o nieprawidłowościach w pracy unitu, w tym min. komenda informująca o wodzie na podłodze wewnątrz unitu oraz komenda informująca o „zapchanym” pojemniku na wydzielinę. |  |  |  |  |
|  | Wbudowane źródła światła LED min. 1 sztuka z płynną regulacją natężenia światła w zakresie 0 -100% mocy, gniazdo światłowodu typu „Storz” | 1 światło LED – 1 pkt Więcej – 5 pkt |  |  |  |
|  | Unit posiada wbudowany szybki podgrzewacz narzędzi włączany przyciskiem. Funkcja podgrzewania narzędzi realizowana za pomocą nadmuchu, z funkcją automatycznego wyłączania. |  |  |  |  |
|  | Min. 5 wbudowanych pojemników/kuwet do dezynfekcji i przechowywania endoskopów sztywnych, w tym przynajmniej 2 kuwety podgrzewane | 2 kuwety podgrzewane – 1 pkt Więcej – 5 pkt |  |  |  |
|  | Unit wyposażony w min. 1 podgrzewaną kuwetę na endoskopy o średnicy do 10 mm - kuwety z rozkręcanym dnem w celu wyczyszczenia |  |  |  |  |
|  | Unit wyposażony w min. 1podgrzewaną kuwetę na endoskopy o średnicy do 4 mm - kuwety z rozkręcanym dnem w celu wyczyszczenia |  |  |  |  |
|  | Unit posiadający samozamykająca śmietniczkę otwierana nogą z demontowanym bez użycia narzędzi dnem na potrzeby mycia i dezynfekcji, |  |  |  |  |
|  | Uchwyt/wieszak regulowany na lampę czołową usytuowany w bocznej części unitu. Ruchomy wysięgnik min. dla: drenu ssaka i światłowodu. |  |  |  |  |
|  | Kolumna mikroskopu mocowana bezpośrednio do unitu Uchwyt monitora mocowany do kolumny mikroskopu Uchwyt na kamerę endoskopową z możliwością zamocowania w dowolnym miejscu unitu bez użycia jakichkolwiek narzędzi. |  |  |  |  |
|  | Wbudowany system ssania o wydajności min. 40l/min aktywowany/dezaktywowany automatycznie po podniesieniu/opuszczeniu drenu ssaka, wyposażony w pompę bezolejową bezwibracyjną do zastosowania w urządzeniach z mikroskopem. Dren ssaka antybakteryjny - pokryty wewnątrz jonami srebra Automatycznie opróżniany zbiornik ssania z układem automatycznego płukania po każdorazowym odłożeniu ssaka, z systemem opróżniania zamontowanym od spodu szklanego zbiornika. Zbiornik wyposażony w system zabezpieczający przed przelaniem. |  |  |  |  |
|  | Wymagany unit z podłączeniem do instalacji wod-kan. |  |  |  |  |
|  | MIKROSKOP Mikroskop montowany na kolumnie mocowanej bezpośrednio do unitu: 3-stopniowa regulacja powiększenia Obiektyw f = 200 mm Okular dwuoczny, prosty tubus f = 125 mm Moduł oświetleniowy LED uchwyt typu "rogi" system automatycznej aktywacji/dezaktywacji światła przy opuszczeniu/podniesieniu ramienia z tubusem |  |  |  |  |
|  | Wymagana gwarancja – minimum 24 – miesiące zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy |  |  |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 |  |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy |  |  |  |  |

……………………………….

Data i podpis

## Część nr 4

## Zautomatyzowany aparat do pomiaru ABI na statywie – 1 szt.

Nazwa/typ/model …………..

| LP | WYMAGANY PARAMETR | WARTOŚCI PUNKTOWANE | TAK | NIE | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2018 |  |  |  |  |
|  | Aparat umożliwiający dokonywanie pomiaru ABI (wskaźnika kostkowo-ramiennego) w sposób zautomatyzowany tzn. po założeniu mankietów/czujników w odpowiedniej pozycji na kończynach po uruchomieniu nie wymaga dodatkowych czynności. Wynik pomiaru wyświetlany na wbudowanym ekranie. |  |  |  |  |
|  | Aparat wykonujący pomiar na min 3 kończynach (mankietach) |  |  |  |  |
|  | Metoda pomiaru oscylometryczna lub ultradźwiękowa. |  |  |  |  |
|  | Dokładność pomiaru ciśnienia minimum +/- 3 mm Hg |  |  |  |  |
|  | W zestawie komplet mankietów, zasilacz, akumulator, przewody. |  |  |  |  |
|  | zasilenie akumulatorowe zasilacz do ładowania urządzenia z sieci 230 V |  |  |  |  |
|  | statyw lub stolik na kółkach bezpieczne użytkowanie urządzenia. |  |  |  |  |
|  | urządzenie zaopatrzone w możliwość wydruku wyniku 2 pkt | TAK – 2 pkt NIE – 1 pkt |  |  |  |
|  | dodatkowy zestaw mankietów (do 4 szt.) | TAK – po 1 za zestaw |  |  |  |
|  | posiadane dodatkowe funkcje pomiarowe: TBI (wskaźnik paluchowo-ramienny) PWV (predkość fali tętna) | Tak – po 5 pkt NIE – po 1 pkt |  |  |  |
|  | możliwość współpracy z komputerem | TAK – 2 pkt NIE – 1 pkt |  |  |  |
|  | oprogramowanie w zestawie | TAK – 3 pkt NIE – 1 pkt |  |  |  |
|  | pomiar na 4 kończynach | Tak – po 5 pkt NIE – po 1 pkt |  |  |  |
|  | Wymagana gwarancja – minimum 24 – miesiące zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy |  |  |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 |  |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy |  |  |  |  |

……………………………….

Data i podpis

## Część nr 5

## Przenośny kieszonkowy ultradźwiękowy detektor przepływu – 1 szt.

Nazwa/typ/model …………..

| LP | WYMAGANY PARAMETR | WARTOŚCI PUNKTOWANE | TAK | NIE | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2018 |  |  |  |  |
|  | Dopplerowska ultradźwiękowa metoda wykrywania przepływu. |  |  |  |  |
|  | Aparat przenośny |  |  |  |  |
|  | Głowica o wydłużonym kształcie typu „ołówek” połączona z aparatem elastycznym przewodem. |  |  |  |  |
|  | Głowica częstości 5 MHz |  |  |  |  |
|  | Możliwość wymiany głowicy |  |  |  |  |
|  | Wbudowani głośnik |  |  |  |  |
|  | Możliwość regulacji głośności |  |  |  |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe (akumulator w zestawie) |  |  |  |  |
|  | Zasilacz do ładowania z sieci elektrycznej 230V( w zestawie) |  |  |  |  |
|  | Waga do 400 g | Waga < 350g – 3 pkt |  |  |  |
|  | Funkcja automatycznego wyłączenia w przypadku kilkuminutowego braku sygnału (oszczędność akumulatora). | TAK 3 pkt, NIE 1 pkt |  |  |  |
|  | W zestawie: Opakowanie typu walizka do bezpiecznego przenoszenia i ładowania. |  |  |  |  |
|  | Wymagana gwarancja – minimum 24 – miesiące zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy |  |  |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 |  |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy |  |  |  |  |

……………………………….

Data i podpis

## Część nr 6

## Stymulator zewnętrzny serca jednojamowy – 2 szt.

Nazwa/typ/model …………..

| LP | WYMAGANY PARAMETR | WARTOŚCI PUNKTOWANE | TAK | NIE | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2018 |  |  |  |  |
|  | Tryb stymulacji Demand/ Asynchroniczny |  |  |  |  |
|  | Częstości 30 – 150 ppm | 30 – 150 ppm – 1 pkt Szerszy zakres – 3 pkt |  |  |  |
|  | Szybka stymulacja przedsionkowa 90 – 450 ppm | 90 – 450 ppm – 1 pkt Szerszy zakres – 3 pkt |  |  |  |
|  | Amplituda impulsu 0,2 – 12 V |  |  |  |  |
|  | Czas trwania impulsu 1,5 ms |  |  |  |  |
|  | Okres refrakcji 300 ms po impulsie wystymulowanym, 150 ms po zdażeniu wykrytym |  |  |  |  |
|  | Częstość interferencyjna Praca w trybie asynchronicznym z częstością wyższą o 25% od nastawionej |  |  |  |  |
|  | Bateria Alkaliczna 9V |  |  |  |  |
|  | Do każdego stymulatora 2 komplety kabli |  |  |  |  |
|  | Wymagana gwarancja – minimum 12 – miesięcy zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy |  |  |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 |  |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy |  |  |  |  |

……………………………….

Data i podpis

## Część nr 7

## Szybkoobrotowa wiertarka neurochirurgiczna – 1 szt.

Nazwa/typ/model …………..

| LP | WYMAGANY PARAMETR | WARTOŚCI PUNKTOWANE | TAK | NIE | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2018 |  |  |  |  |
|  | jednostka sterująca - elektroniczna konsola zasilacza silników bezakomutatorowych , z generatorem zmiennoczęstotliwościowym z dwoma gniazdami przyłączy silników i jednym gniazdem przyłącza sterownika nożnego na panelu konsoli, możliwość współpracy z silnikami szybkoobrotowymi oraz wolnoobrotowymi w tym z silnikiem ze złączem typu intra, ekranem dotykowym lcd, menu piktograficznym, możliwością odczytu informacji serwisowych, ustawianiem parametrów granicznych i dynamicznych rozpoznawalnych automatycznie silników i pompą perystaltyczną chłodzenia o wydajności co najmniej 65 ml/min, menu w języku polskim | 65ml/min – 1 pkt >65ml/min – 3 pkt |  |  |  |
|  | sieciowy przewód zasilajacy o długości 5 metrów sterownik nożny jednoprzyciskowy z przyciskiem funkcyjnym i przyciszkiem służącym do zmiany kierunku obrotów kabel silnikowy do połączenia nasadki napędowej kraniotomu/trepana/kątnicy z konsolą sterującą - kabel silnikowy z wyłącznikiem i z uniwersalnym, hermetycznym gniazdem do silnika |  |  |  |  |
|  | uchwyt uniwersalny - prostnica extra krótka - kraniotom szybkoobrotowy ze zintegrowany silnikiem, próg maksymalnej prędkości obrotowej regulowany od 10 000 do 80 000 obr./min. ze skokiem co 5 000 obr./min., moc maksymalna 140 w, masa 121g, maksymalny moment obrotowy 2,2 ncm, wymiary 17x156 mm | Obroty 10-80 tys. – 1 pkt Większy zakres – 3 pkt |  |  |  |
|  | kątnica szybkoobrotowa 7 cm ze zintegrowany silnikiem, próg maksymalnej prędkości obrotowej regulowany od 10 000 do 80 000 obr./min. ze skokiem co 5 000 obr./min., moc maksymalna 140 W, masa 83g, maksymalny moment obrotowy 2,2 ncm, wymiary 16x177 mm |  |  |  |  |
|  | napęd perforatora czaszki, ze złączem typu hudson, ze zintegrowanym silnikiem wolnoobrotowym o mocy 180 w i momencie obrotowym 2,5 nm, próg maksymalnych obrotów regulowany od 100 do 1200 obr./min., waga 410 g, wymiary 35 mm x 166 mm, |  |  |  |  |
|  | kosz stalowy wraz z uchwytami do mycia i sterylizacji silników i kabli pokrywa kontenera niebieska do kontenera standard 1/1 z mikroporowym filtrem teflonowym wanna kontenera 1/1 do sterylizacji i przechowywania elementów systemu wiertarki osłona opony twardej do kraniotomu obrotowa średnia wymiary 14 x 65 mm |  |  |  |  |
|  | Frez kraniotomu I II i III, frezy o różnych kształtach typu rozetowe/diamentowe, frezy do kątnicy/prostnicy szybkoobrotowej, możliwość wyboru z katalogu wykonawcym ponad 100 różnych rozmiarów i kształtów, frezy jednej długości pasujące fo różnych długości kątnic, możliwość mycia dezynfekcji i sterylizacji ( do wyboru przez Zamawiającego ) 5 sztuk |  |  |  |  |
|  | Trepan 9x12 z trzonem Hudson, wielokrotnego użytku |  |  |  |  |
|  | Wymagana gwarancja – minimum 24 – miesiące zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy |  |  |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 |  |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy |  |  |  |  |

……………………………….

Data i podpis

## Część nr 8

## Aparat do zatapiania w parafinie – 1 szt.

Nazwa/typ/model …………..

| LP | WYMAGANY PARAMETR | WARTOŚCI PUNKTOWANE | TAK | NIE | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2018 |  |  |  |  |
|  | Dwumodułowa stacja do zatapiania w parafinie. |  |  |  |  |
|  | Urządzenie musi składać się z dystrybutora parafiny z urządzeniem grzewczym oraz płyty chłodzącej. |  |  |  |  |
|  | Urządzenie sterowane mikroprocesorowo. |  |  |  |  |
|  | Pojemność zbiornika na parafinę 4L. |  |  |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wyświetlacz LCD o przekątnej co najmniej 5,7 cala, ze zintegrowaną klawiaturą dotykową. |  |  |  |  |
|  | Przepływ parafiny musi być uruchamiany ręcznie, za pomocą przechylanego przełącznika o regulowanej wysokości. |  |  |  |  |
|  | Precyzyjna regulacja strumienia przepływu parafiny. |  |  |  |  |
|  | Wyjmowane tacki na parafinę. |  |  |  |  |
|  | Duża, podgrzewana powierzchnia pracy ze zintegrowanym punktem schładzania przeznaczonym także do pracy z dużymi kasetkami. |  |  |  |  |
|  | Tace na kasetki i foremki wyjmowane i zamieniane miejscami, pojemność 1,2L każda. |  |  |  |  |
|  | Wyjmowany, ogrzewany uchwyt na minimum 6 par szczypiec, dostępny z obu stron. |  |  |  |  |
|  | Oświetlenie LED sterowane poprzez panel sterowania urządzenia. |  |  |  |  |
|  | Zakres temperatury tac na kasetki i foremki, powierzchni roboczej, uchwytu na szczypce i zbiornika na parafinę regulowany od minimum 50 °C do 75 °C w krokach co 1°C | 50 °C do 75 °C -1 pkt Szerszy zakres – 3 pkt |  |  |  |
|  | Możliwość programowania rozpoczęcia i zakończenia czasu pracy i dnia roboczego. |  |  |  |  |
|  | Możliwość programowania tygodniowego cyklu pracy urządzenia (automatyczne włączanie, wyłączanie urządzenia). |  |  |  |  |
|  | Funkcja zwiększenia grzania umożliwiająca szybsze topienie parafiny. |  |  |  |  |
|  | Moduł chłodzący musi posiadać funkcję adaptacji do warunków otoczenia i zapewniać stabilną temperaturę pracy wynoszącą – 6 °C. |  |  |  |  |
|  | Powierzchnia chłodząca musi pomieścić minimum 60 bloczków. | 60 bloczków- 1 pkt >60 bloczków – 3 pkt |  |  |  |
|  | Możliwość wykorzystania zimnej płyty jako urządzenia niezależnego od centrum do zatapiania. |  |  |  |  |
|  | Brak połączeń elektrycznych i mechanicznych pomiędzy centrum do zatapiania a zimną płytą. |  |  |  |  |
|  | Certyfikat CE. |  |  |  |  |
|  | Wymiary modułu grzewczego: Wysokość: do 390mm Szerokość: do 560mm Głębokość: do 600mm Waga: min. 25kg |  |  |  |  |
|  | Wymiary modułu chłodzącego Wysokość: do 390mm Szerokość: do 400mm Głębokość do 605mm Waga: min. 30kg |  |  |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny realizowany na terenie RP PODAĆ ADRES |  |  |  |  |
|  | Wymagana gwarancja – minimum 24 – miesiące zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy |  |  |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 |  |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy |  |  |  |  |

……………………………….

Data i podpis