DZPZ/333/37PN/2020                                                                                                  Załącznik nr 6 do SIWZ

Formularz parametrów wymaganych i ocenianych dla części nr 1

Sterylizator parowy szt. 1

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

# Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

| Lp. | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany*) | Parametr oceniany – punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji: 2020 | Tak |  |  |
| Parametry techniczne |  |
| 2 | Sterylizator z komorą poziomą, przelotową prostopadłościenną o przekroju kwadratowym, pojemność komory 8 STE | Tak, podać |  |  |
| 3 | Komora o wymiarach 662x662x1250 mm +/-5% | Tak, podać |  |  |
| 4 | Komora z minimalnym przewężeniem światła na wejściu i wyjściu | Tak, podać |  |  |
| 5 | Sterylizator zasilany z wbudowanej wytwornicy pary o mocy max do 36 kW Oraz możliwością podłączenia zewnętrznego źródła zasilania pary | Tak, podać |  |  |
| 6 | Maksymalna energia energiczna – do 40 kW | Tak, podać |  |  |
| 7 | Sterownik mikroprocesorowy wyposażony w kolorowy 7” ekran z klawiaturą dotykową. | Tak |  |  |
| 8 | Ekran oraz manometry umieszczone z boku wejścia do komory z prawej strony (w celu uniknięcia zaparowania powierzchni ekranu, niedopuszczalne umieszczanie ekranu nad komorą) | Tak |  |  |
| 9 | Sterownik wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie do zewnętrznego systemu komputerowego. | Tak |  |  |
| 10 | Wyświetlane komunikaty tekstowe na wyświetlaczu oraz opisy zewnętrzne na sterylizatorze w języku polskim. | Tak |  |  |
| 11 | Wyświetlanie informacji tekstowych o zaistniałych awariach. | Tak |  |  |
| 12 | Programy sterylizacyjne 121 i 134oC z fazą frakcjonowanej próżni wstępnej; minimum 19 programów użytkownika + 2 testowe | Tak |  | 19 programów -1 pkt. Powyżej 19 - 5pkt. |
| 13 | Programy testowe: Bowie-Dick i test szczelności. | Tak |  |  |
| 14 | Wbudowana drukarka z możliwością wydruku numerycznego, gwarantująca trwałość wydruku (niedopuszczalny wydruk na papierze termicznym) Załączyć przykładowy wydruk potwierdzający spełnienie warunków opisu. | Tak, podać |  |  |
| 15 | Wodowskaz umieszczony na panelu czołowym widoczny bez demontażu jakiejkolwiek części | Tak |  |  |
| 16 | System autodiagnostyki kontrolujący poprawność procesu w trakcie jego trwania. | Tak |  |  |
| 17 | Sterylizator wyposażony filtr powietrza sterylnego zatrzymujący nie mniej niż 99,99% cząstek większych od 0,30µm | Tak |  |  |
| 18 | Możliwość dokonywania zmian w ustawieniach parametrów sterylizacji przez użytkownika. | Tak |  |  |
| 19 | Rozwiązania gwarantujące dostęp do ustawień sterylizatora według stopnia kompetencji personelu. Minimum 3 stopniowe. | Tak, podać |  |  |
| 20 | Dostęp do ustawień parametrów procesów sterylizacji zabezpieczony kodem cyfrowym. | Tak |  |  |
| 21 | Dane w sterowniku zabezpieczone przed utratą na skutek awarii zasilania elektrycznego. | Tak |  |  |
| 22 | Sterylizator fabrycznie wyposażony w system oszczędzania wody chłodzącej. | Tak, opisać |  |  |
| 23 | System za-/rozładunkowy wózek wsadowy do załadunku koszy – szt. 2 - wózek transportowy – szt. 4 | Tak |  |  |
| 24 | Oblachowanie zewnętrzne, komora, drzwi oraz rama sterylizatora wykonane ze stali 304 AISI Dopuszcza się urządzenie z komorą oraz drzwiami wykonanymi ze stali kwasoodpornej 316L wg AISI | Tak, podać |  |  |
| 25 | Niezależne układy czujników dla sterowania i rejestracji procesu | Tak |  |  |
| 26 | Pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego | Tak |  |  |
| 27 | Drzwi sterylizatora przesuwne w płaszczyźnie pionowej, zamykane i ryglowane automatycznie, napęd pneumatyczny | Tak, podać |  |  |
| 28 | Drzwi uszczelniane przy pomocy uszczelki dociskanej powietrzem | Tak, podać |  |  |
| 29 | Konstrukcja sterylizatora musi umożliwiać przeprowadzenie procedury walidacyjnej zgodnie z PN EN 554./PN EN ISO 17665-1 | Tak |  |  |
| 30 | Sterylizator zgodny z: - dyrektywą medyczną 93/42/EEC (dołączyć kopie certyfikatu) - dyrektywą ciśnieniową 97/23/EC (dołączyć kopie certyfikatu) | Tak |  |  |
| 31 | Wymiary zewnętrzne maks.(szer.x wys.x gł.) 1170x1900x1525 mm | Tak, podać |  |  |
| 31a | Podłączeniu sterylizatora do systemu komputerowego do obsługi procesów sterylizacji. System firmy Dobromed, nazwa - Proces+ Dopuszcza się uzdatniacz 1 stanowiskowy SDS o wydajność pompy minimum 250l/h (przy ciśnieniu do 8/14 bar) | Tak, podać |  |  |
| 31b | Demontaż starego urządzenia i instalacja nowego | Tak |  |  |
| 31c | Montaż i demontaż ościeżnic i skrzydeł drzwi w celu transportu urządzenia | Tak |  |  |
| Warunki gwarancji |
| 32 | Autoryzowany serwis producenta na terenie województwa Zamawiającego | Tak, adres, telefon |  |  |
| 33 | Zapewnienie dostępu części zamiennych przez okres min.10 lat od daty dostawy | Tak, podać |  | Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt. |
| 34 | Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy | Tak |  |  |
| 35 | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | Tak |  |  |

*)podać w przypadku innego, dopuszczonego rozwiązania/parametru oraz w przypadku parametru ocenianego.

Data i podpis ………………………………