Formularz parametrów oferowanych i ocenianych dla części nr 5.

RESPIRATOR – 1 SZT.

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

|  | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany*) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RESPIRATOR WYSOKIEJ KLASY |
| 1 | Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia mocowany na podstawie jezdnej | TAK |  |  |
| 4 | Zasilanie w tlen i powietrze z sieci centralnej o ciśnieniu w zakresie minimum od 3,0 do 5,0 bar dreny połączeniowe długość min. 3 m, wtyki typu AGA | TAK |  |  |
|  | Możliwość awaryjnej pracy przy zasilaniu tylko jednym gazem (O2 lub powietrze) | TAK |  |  |
| 5 | Zasilanie sieciowe 230 V AC, 50/60 Hz | TAK |  |  |
| 6 | Awaryjne zasilanie z wewnętrznego akumulatora do podtrzymania pracy urządzenia na minimum 30 minut przy typowych nastawach wentylacji | TAK |  |  |
| TRYBY WENTYLACJI |
| 7 | obowiązkowa wentylacja kontrolowana objętością CMV, wentylacja wspomagana kontrolowana objętością CMVAssist | TAK |  |  |
| 8 | synchronizowana wentylacja kontrolowana objętościowo SIMV | TAK |  |  |
| 9 | Oddech na dwóch poziomach ciśnienia typu BiLevel, DuoPAP, BIPAP | TAK |  |  |
| 9 | Oddech VCV (Objętościowo Kontrolowany) | TAK |  |  |
| 9 | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z gwarantowaną objętością (typu PRVC, VG, AutoFlow) | TAK |  |  |
|  | Wentylacja na dwóch poziomach dodatniego ciśnienia APRV, automatyczne nastawianie czasu niskiego ciśnienia przy APRV | TAK |  |  |
| 9 | Wentylacja nieinwazyjna na maskę NIV minimum w trybach CPAP, CPAP/PS i CMV i A/CMV | TAK |  |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna przez wysokoprzepływową kaniule donosową (dla dorosłych) z przepływem tlenu regulowanym w zakresie 10-60 l/min (zamawiający dopuszcza oddzielny moduł lub urządzenie). | TAK |  |  |
| 9 | Ręczne przedłużenie fazy wdechu | TAK |  |  |
| 9 | Ręczne przedłużenie fazy wydechu | TAK |  |  |
| 9 | Automatyczne westchnienia, z regulacją poziomu PEEP | TAK |  |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany proporcjonalnie typu PAV lub PPS | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy tryb automatycznego dostosowania poziomu O2, PEEP i wspomagania ciśnieniowego na podstawie zmierzonych danych Spo2 i CO2 lub Respirator wyposażony w tryb automatycznego odzwyczajania pacjenta od wentylacji mechanicznej z automatyczną regulacją poziomu wspomagania ciśnieniowego na podstawie pomiarów częstości, objętości i CO2, lub wentylacja sterowana z nerwu przeponowego | Podać |  | TAK-10 pkt NIE- 0 pkt |
|  | Wentylacja z docelową objętością minutową typu MMV, ASV | Podać |  | TAK-10 pkt NIE- 0 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy o próbę oddechu spontanicznego SBT – automatyczna procedura przeprowadzana przez respirator | TAK |  |  |
| PARAMETRY REGULOWANE |
| 9 | Częstość oddechów przy wentylacji CMV minimum 5- 120 1/min (podać) | TAK |  |  |
| 9 | Objętość pojedynczego oddechu minimum od 20 do 2500 ml (podać) | TAK |  |  |
| 9 | Regulowane ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych w zakresie minimum 5 do 95 cmH2O (podać) | TAK |  |  |
| 9 | Ciśnienie wspomagania PSV w zakresie minimum 0 do 90 cmH2O (podać) | TAK |  |  |
| 9 | Możliwość ustawienia PEEP/CPAP minimum od 0 do 50 cmH2O (podać) | TAK |  |  |
| 9 | Regulowany czas wdechu przy VCV od minimum 0,1 do 10,0 sek (podać) | TAK |  |  |
| 9 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w granicach 21-100 % (elektroniczny mieszalnik gazów) | TAK |  |  |
| 9 | Wyzwalanie oddechu, czułość przepływowa: minimalny zakres czułości triggera 0,2 l/min –15 L/min (podać) | TAK |  |  |
|  | Wyzwalacz oddechowy z kompensacją i adaptacją przecieków | TAK |  |  |
| 9 | Regulacja czułości zakończenia fazy wdechu dla oddechów ciśnieniowo wspomaganych minimum 5-70% szczytowego przepływu wdechowego | TAK |  |  |
| OBRAZOWANIE PARAMETRÓW WENTYLACJI |
| 9 | Rzeczywista częstość oddychania | TAK |  |  |
| 9 | Częstość oddechów spontanicznych | TAK |  |  |
|  | Częstość oddechów wymuszonych | TAK |  |  |
| 9 | Objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |  |
| 9 | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej MV | TAK |  |  |
|  | Wartość-objętość wentylacji minutowej przecieku | TAK |  |  |
| 9 | Ciśnienie PEEP | TAK |  |  |
| 9 | Szczytowe ciśnienie wdechowe | TAK |  |  |
| 9 | Ciśnienie średnie | TAK |  |  |
| 9 | Ciśnienie fazy Plateau | TAK |  |  |
| 9 | Ciśnienie AutoPEEP | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie na poziomie tchawicy | TAK |  |  |
|  | Objętość ,,pułapki powietrznej’’ przy AutoPEEP | TAK |  |  |
| 9 | Ciśnienie zaklinowania P0,1 | TAK |  |  |
|  | Maksymalny wysiłek wdechowy NIF | TAK |  |  |
|  | Podatność dynamiczna płuc, i oporność | TAK |  |  |
| 9 | Kalkulacja indeksu dyszenia RSB | TAK |  |  |
|  | Monitorowanie stałej czasowej płuc | TAK |  |  |
|  | Monitorowanie częstości oddechów wymuszonych | TAK |  |  |
|  | kalkulacja wentylacji przestrzeni martwej Vds i produkcji dwutlenku węgla VCO2 | TAK |  |  |
| PREZENTACJA GRAFICZNA |
| 9 | Obsługa (zmiana nastaw) i prezentacja na kolorowym minimum 17 calowym, dotykowym ekranie respiratora (pojedyncza matryca) krzywych oddechowych, pętli oddechowej min. ciśnienie-objętość | TAK |  |  |
| 9 | Obsługa i prezentacja na kolorowym minimum 17 calowym dotykowym ekranie respiratora (pojedyncza matryca): trendów wybranych mierzonych parametrów graficznych i tabelarycznych z min. ostatnich 72 h | TAK |  |  |
|  | Graficzna prezentacja (wizualizacja) stanu płuc pacjenta z uwzględnieniem minimum podatności, oporności i aktywności spontanicznej pacjenta | Podać |  | TAK-5 pkt NIE- 0 pkt |
| ALARMY |
| 9 | Kategorie alarmów według ważności | TAK |  |  |
| 9 | Wadliwej pracy elektroniki aparatu | TAK |  |  |
| 9 | Braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |  |
| 9 | Niskiego ciśnienia gazów zasilających | TAK |  |  |
| 9 | Za wysokiego i za niskiego stężenia tlenu | TAK |  |  |
| 9 | Całkowitej objętości minutowej za wysokiej i za niskiej | TAK |  |  |
| 9 | Za wysokiej objętości oddechowej TV | TAK |  |  |
| 9 | Za wysokiej częstości oddechów | TAK |  |  |
| 9 | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego | TAK |  |  |
| 9 | Zbyt niskiego ciśnienia wdechu lub przecieku | TAK |  |  |
| 9 | Alarm bezdechu z automatycznym uruchomieniem wentylacji zastępczej | TAK |  |  |
| INNE WYMAGANIA |
| 9 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów (opisać) | TAK |  |  |
|  | Kompletna instrukcja obsługi wyświetlana na ekranie respiratora | Podać |  | TAK-10 pkt NIE- 0 pkt |
|  | Wprowadzenie do pamięci respiratora wybranego sposobu nawilżania w celu zwiększenia dokładności pomiarów | Podać |  | TAK-10 pkt NIE- 0 pkt |
|  | Automatyczna funkcja pre i post oxygenacji do toalety oskrzeli | TAK |  |  |
|  | Funkcja manewru rekrutacji pęcherzyków płucnych poprzez płynne, bezpośrednie i jednoczesne zwiększanie ciśnienia szczytowego i PEEP. | Podać |  | TAK-10 pkt NIE- 0 pkt |
|  | Monitorowanie stężenia O2 – pomiar tlenu za pomocą elektronicznego bezobsługowego czujnika | TAK |  |  |
|  | Respirator wyposażony w nebulizator synchroniczny z fazą przepływu wdechowego, wielorazowego użytku sterowny z kokpitu | TAK |  |  |
|  | Na wyposażeniu płucko testowe | TAK |  |  |
|  | W komplecie regulowany uchwyt do drenów pacjenta oraz uchwyt do mocowania respiratora na wózku do łóżka pacjenta | TAK |  |  |
| 9 | Polski interfejs i oprogramowanie aparatu | TAK |  |  |
| 9 | Możliwość wyjęcia bez użycia narzędzi i czyszczenia zastawki wydechowej wraz z czujnikiem przepływu | TAK |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI |
|  | Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy. | Tak, podać |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | Tak, podać |  |  |

RESPIRATOR – 1 SZT.

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

| Lp. | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany*) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RESPIRATOR ŚREDNIEJ KLASY |
|  | Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia na podstawie jezdnej, przeznaczony dorosłych | TAK |  |  |
|  | Zasilanie w tlen i powietrze z sieci centralnej o ciśnieniu w zakresie minimum od 3,0 do 5,0 bar | TAK |  |  |
|  | Awaryjna praca przy zasilaniu tylko jednym gazem (O2 lub powietrze) | TAK |  |  |
|  | Zainstalowanie ekranu respiratora (ekranu do sterowania i prezentacji parametrów wentylacji) niezależnie od modułu pneumatycznego. | Podać |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V AC, 50/60 Hz | TAK |  |  |
|  | Awaryjne zasilanie z wewnętrznego akumulatora do podtrzymania pracy urządzenia na minimum 30 minut przy typowych nastawach wentylacji | TAK |  |  |
|  | Tryby wentylacji : CMV, CMVAssist, SIMV, PEEP/CPAP, Oddech na dwóch poziomach ciśnienia typu BiLevel, DuoPAP, BIPAP, VCV (objętościowo kontrolowany), wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z gwarantowaną objętością (typu PRVC, VG, AutoFlow) | TAK |  |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna na maskę NIV minimum w trybach CPAP, CPAP/PS i CMV i A/CMV | TAK |  |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna przez wysokoprzepływową kaniule donosową (dla dorosłych) z przepływem tlenu regulowanym w zakresie 10-60 l/min (zamawiający dopuszcza oddzielny moduł lub urządzenie). | TAK |  |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany proporcjonalnie typu PAV lub PPS | TAK |  |  |
|  | Ręczne przedłużenie fazy wdechu. Ręczne przedłużenie fazy wydechu | TAK |  |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany proporcjonalnie typu PAV lub PPS | TAK |  |  |
|  | Funkcja rozbudowy o próbę oddechu spontanicznego SBT – automatyczna procedura przeprowadzana przez respirator | TAK |  |  |
|  | Automatyczne westchnienia, z regulacją poziomu PEEP | Podać |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Parametry Regulowane Częstość oddechów przy wentylacji CMV minimum 5- 100 1/min Objętość pojedynczego oddechu minimum od 50 do 2500 ml Regulowane ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych w zakresie minimum 5 do 95 cmH2O Ciśnienie wspomagania PSV w zakresie minimum 0 do 90 cmH2O Ustawienia PEEP/CPAP minimum od 0 do 50 cmH2O Regulowany czas wdechu przy VCV od minimum 0,1 do 10,0 sek Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w granicach 21-100 % (elektroniczny mieszalnik gazów) Wyzwalanie oddechu, czułość przepływowa: minimalny zakres czułości triggera 0,2 l/min –15 L/min Wyzwalacz oddechowy z kompensacją i adaptacją przecieków Regulacja czułości zakończenia fazy wdechu dla oddechów ciśnieniowo wspomaganych minimum 5-70% szczytowego przepływu wdechowego | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie parametrów wentylacji Rzeczywista częstość oddychania Częstość oddechów spontanicznych Częstość oddechów wymuszonych Objętość pojedynczego oddechu Rzeczywista objętość wentylacji minutowej MV Wartość wentylacji minutowej przecieku Ciśnienie PEEP Szczytowe ciśnienie wdechowe Ciśnienie średnie Ciśnienie fazy Plateau Ciśnienie AutoPEEP Ciśnienie na poziomie tchawicy Objętość ,,pułapki powietrznej’’ przy AutoPEEP Ciśnienie zaklinowania P0,1 Maksymalny wysiłek wdechowy NIF Podatność dynamiczna płuc, i oporność Kalkulacja indeksu dyszenia RSB Monitorowanie stałej czasowej płuc Monitorowanie częstości oddechów wymuszonych | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o kalkulację wentylacji przestrzeni martwej Vds i produkcji dwutlenku węgla VCO2 | Podać |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Prezentacja graficzna Prezentacja na kolorowym minimum 15 calowym dotykowym ekranie respiratora (pojedyncza matryca) krzywych oddechowych Prezentacja na kolorowym minimum 15 calowym dotykowym ekranie respiratora (pojedyncza matryca ) pętli oddechowej Prezentacja na kolorowym minimum 15 calowym dotykowym ekranie respiratora (pojedyncza matryca): trendów wybranych mierzonych parametrów graficznych i tabelarycznych | TAK |  |  |
|  | Alarmy Kategorie alarmów według ważności Wadliwej pracy elektroniki aparatu Braku zasilania w energię elektryczną Niskiego ciśnienia gazów zasilających Za wysokiego i za niskiego stężenia tlenu Całkowitej objętości minutowej za wysokiej i za niskiej Za wysokiej objętości oddechowej TV Za wysokiej częstości oddechów Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego Zbyt niskiego ciśnienia wdechu lub przecieku Alarm bezdechu z automatycznym uruchomieniem wentylacji zastępczej | TAK |  |  |
|  | Kompatybilność z respiratorami będącymi w zasobach OIT zamawiającego | Podać |  | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Inne wymagania Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów Kompletna instrukcja obsługi wyświetlana na ekranie respiratora Wprowadzenie do pamięci respiratora wybranego sposobu nawilżania w celu zwiększenia dokładności pomiarów Automatyczna funkcja pre i post oxygenacji do toalety oskrzeli Funkcja manewru rekrutacji pęcherzyków płucnych poprzez płynne, bezpośrednie i jednoczesne zwiększanie ciśnienia szczytowego i PEEP. Monitorowanie stężenia O2 – pomiar tlenu za pomocą elektronicznego bezobsługowego czujnikaj Respirator wyposażony w nebulizator synchroniczny z fazą przepływu wdechowego, wielorazowego użytku Na wyposażeniu płucko testowe Regulowany uchwyt do drenów pacjenta Uchwyt do mocowania respiratora na wózku do łóżka pacjenta Polski interfejs i oprogramowanie aparatu | TAK |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI |
|  | Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy. |  |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 |  |  |  |

*)podać w przypadku innego, dopuszczonego rozwiązania/parametru oraz w przypadku parametru ocenianego.