## FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

## Część nr 1

## Aparat do pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego  – 1 szt.

Nazwa/typ/model …………..

| LP | WYMAGANY PARAMETR | WARTOŚCI PUNKTOWANE | TAK | NIE | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2018 |  |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia wewnątrz-gałkowego w zakresie 1-60 mmHg |  |  |  |  |
|  | Dokładność pomiaru 1 mmHg |  |  |  |  |
|  | Regulacja głowicy za pomocą joysticka |  |  |  |  |
|  | Automatyczny i manualny pomiar |  |  |  |  |
|  | Półautomatyczne naprowadzanie głowicy do oka pacjenta |  |  |  |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie prawego lub lewego oka |  |  |  |  |
|  | Kompensacja pomiaru IOP o wartość grubości rogówki |  |  |  |  |
|  | Pomiar grubości rogówki w zakresie 0,4-0,75 mm, z pomiarem co 0.001 mm |  |  |  |  |
|  | Mechaniczna blokada zabezpieczająca przed dotknięciem oka |  |  |  |  |
|  | System stabilizacji głowy pacjenta w postaci regulowanego podbródka |  |  |  |  |
|  | Wbudowana drukarka |  |  |  |  |
|  | Porty USB, RS232C, LAN |  |  |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi |  |  |  |  |
|  | Stolik do aparatu z regulowana wysokością |  |  |  |  |
|  | Aktualny dokument dopuszczający do obrotu (tj. atest, świadectwo, certyfikat EC wydany przez jednostkę notyfikowaną, deklaracja zgodności CE; |  |  |  |  |
|  | Wymagana gwarancja – minimum 24 – miesiące zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy |  |  |  |  |
|  | Możliwość ustawienia aparatu przy ścianie podczas pomiaru, dzięki uchylnemu ekranowi | Tak – 10 pkt Nie – 1 pkt |  |  |  |
|  | ekran sterujący dotykowy | Tak – 10 pkt Nie – 1 pkt |  |  |  |
|  | Funkcja automatycznego naprowadzania głowicy pomiarowej w trzech płaszczyznach | Tak – 10 pkt Nie – 1 pkt |  |  |  |
|  | funkcja autostartu | Tak – 10 pkt Nie – 1 pkt |  |  |  |
|  | funkcja automatycznego wykrywania najlepszej wartości | Tak – 10 pkt Nie – 1 pkt |  |  |  |
|  | funkcja automatycznego dopełnienia badania | Tak – 10 pkt Nie – 1 pkt |  |  |  |
|  | Tryb pomiaru ciśnienia wewnątrz-gałkowego z wszczepioną soczewką (IOL): | Tak – 10 pkt Nie – 1 pkt |  |  |  |
|  | pomiar grubości rogówki optyczny, w oparciu o kamerę Scheimpfluga | Tak – 10 pkt Nie – 1 pkt |  |  |  |
|  | zakres pomiarowy pachymetrii nie mniejszy niż: od 0,15 do 1,3 mm | Tak – 10 pkt Nie – 1 pkt |  |  |  |
|  | obrazowanie kata przesączania | Tak – 10 pkt Nie – 1 pkt |  |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 |  |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy |  |  |  |  |

……………………………….

Data i podpis

## Część nr 2

## Wyświetlacz optotypów  LCD – 3 szt.

Nazwa/typ/model …………..

| LP | WYMAGANY PARAMETR | WARTOŚCI PUNKTOWANE | TAK | NIE | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2018 |  |  |  |  |
|  | Monitor LCD 17 cali SXGA |  |  |  |  |
|  | Rozdzielczość: 1280 x 1024 pixeli |  |  |  |  |
|  | Jasność: 200 ±50 cd/m² (dla typowych optotypów) |  |  |  |  |
|  | Zakres VA – dla liter i cyfr od 0,04 do 2,00 |  |  |  |  |
|  | Dystans roboczy regulowany w zakresie: 2,5 – 6 m |  |  |  |  |
|  | Wbudowane testy: - czerwono – zielone - Schobera - stereoskopowe (bez polaryzacji) - foria - litery - cyfry - haki “E” Snellena - dziecięce - Worth’a - równowagi obuocznej - “solniczka” badanie widzenia kontrastu „tarcza zegarowa” krzyż do addycji balans dwukolorowy test „klamrowy” ETDRS |  |  |  |  |
|  | Możliwość współpracy z foropterami automatycznymi – bezprzewodowo lub przewodowo |  |  |  |  |
|  | Możliwość pokazania osobno każdego pojedynczego znaku, wiersza i rzędu z tablicy (maski) oraz możliwość losowego dobierania znaku. |  |  |  |  |
|  | Wbudowany czytnik kart SD |  |  |  |  |
|  | Sterowanie za pomocą pulpitu foroptera automatycznego i/lub pilota bezprzewodowego |  |  |  |  |
|  | Badanie kontrastu |  |  |  |  |
|  | Lustra do umożliwienia badania w dystansie roboczym poniżej 3 m |  |  |  |  |
|  | Wymagana gwarancja – minimum 48 – miesięcy zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy |  |  |  |  |
|  | obecność znaków typu C-Landolta (ISO 8596, z możliwością sprawdzenia visusu do 2,0): | Tak – 10 pkt Nie – 1 pkt |  |  |  |
|  | ekran LCD o przekątnej 21 cali i rozdzielczości nie mniejszej niż 1280 x 1024 pixeli oraz jasności nie mniejszej niż 200 ±50 cd/m² (dla typowych optotypów): | Tak – 10 pkt Nie – 1 pkt |  |  |  |
|  | Tablice wyświetlające znaki dla visusu powyżej 0,2 zawierające minimum 5 znaków w jednym wierszu i trzy znaki różnego visusu w jednej kolumnie | Tak – 10 pkt Nie – 1 pkt |  |  |  |
|  | Zakres badań: Dziesiętny: 0.05 do 2.0: tak- 10 pkt, nie- 1 pkt LogMar: 1.3 do – 0.30: tak- 10 pkt, nie -1 pkt Snellen (m): 120 do 3: tak- 10 pkt, nie- 1 pkt Snellen (f): 400 do 10: tak- 1- pkt, nie- 1 pkt Monoyer: 0.5 do 2.0; tak- 10 pkt, nie- 1 pkt ( każdy oddzielnie ) | Tak – 10 pkt Nie – 1 pkt |  |  |  |
|  | Automatyczne dostosowanie jasności ekranu do zewnętrznych warunków oświetleniowych | Tak – 10 pkt Nie – 1 pkt |  |  |  |
|  | Możliwość pracy w trybach: czarne na białym tle oraz białe na czarnym tle | Tak – 10 pkt Nie – 1 pkt |  |  |  |
|  | badania naukowe, w których aparat był zastosowany | Tak – 10 pkt Nie – 1 pkt |  |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 |  |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy |  |  |  |  |

……………………………….

Data i podpis

## Część nr 3

## Zautomatyzowany aparat do pomiaru ABI na statywie – 1 szt.

Nazwa/typ/model …………..

| LP | WYMAGANY PARAMETR | WARTOŚCI PUNKTOWANE | TAK | NIE | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2018 |  |  |  |  |
|  | Aparat umożliwiający dokonywanie pomiaru ABI (wskaźnika kostkowo-ramiennego) w sposób zautomatyzowany tzn. po założeniu mankietów/czujników w odpowiedniej pozycji na kończynach po uruchomieniu nie wymaga dodatkowych czynności. Wynik pomiaru wyświetlany na wbudowanym ekranie. |  |  |  |  |
|  | Aparat wykonujący pomiar na min 3 kończynach (mankietach) |  |  |  |  |
|  | Metoda pomiaru oscylometryczna lub ultradźwiękowa. |  |  |  |  |
|  | Dokładność pomiaru ciśnienia minimum +/- 3 mm Hg |  |  |  |  |
|  | W zestawie komplet mankietów, zasilacz, akumulator, przewody. |  |  |  |  |
|  | zasilenie akumulatorowe zasilacz do ładowania urządzenia z sieci 230 V |  |  |  |  |
|  | statyw lub stolik na kółkach bezpieczne użytkowanie urządzenia. |  |  |  |  |
|  | urządzenie zaopatrzone w możliwość wydruku wyniku 2 pkt | TAK – 2 pkt NIE – 1 pkt |  |  |  |
|  | dodatkowy zestaw mankietów (do 4 szt.) | TAK – po 1 za zestaw |  |  |  |
|  | posiadane dodatkowe funkcje pomiarowe: TBI (wskaźnik paluchowo-ramienny) PWV (predkość fali tętna) | Tak – po 5 pkt NIE – po 1 pkt |  |  |  |
|  | możliwość współpracy z komputerem | TAK – 2 pkt NIE – 1 pkt |  |  |  |
|  | oprogramowanie w zestawie | TAK – 3 pkt NIE – 1 pkt |  |  |  |
|  | pomiar na 4 kończynach | Tak – po 5 pkt NIE – po 1 pkt |  |  |  |
|  | Wymagana gwarancja – minimum 24 – miesiące zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy |  |  |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 |  |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy |  |  |  |  |

……………………………….

Data i podpis

## Część nr 4

## Przenośny kieszonkowy ultradźwiękowy detektor przepływu – 1 szt.

Nazwa/typ/model …………..

| LP | WYMAGANY PARAMETR | WARTOŚCI PUNKTOWANE | TAK | NIE | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2018 |  |  |  |  |
|  | Dopplerowska ultradźwiękowa metoda wykrywania przepływu. |  |  |  |  |
|  | Aparat przenośny |  |  |  |  |
|  | Głowica o wydłużonym kształcie typu „ołówek” połączona z aparatem elastycznym przewodem. |  |  |  |  |
|  | Głowica częstości 5 MHz |  |  |  |  |
|  | Możliwość wymiany głowicy |  |  |  |  |
|  | Wbudowani głośnik |  |  |  |  |
|  | Możliwość regulacji głośności |  |  |  |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe (akumulator w zestawie) |  |  |  |  |
|  | Zasilacz do ładowania z sieci elektrycznej 230V( w zestawie) |  |  |  |  |
|  | Waga do 400 g | Waga < 350g – 3 pkt |  |  |  |
|  | Funkcja automatycznego wyłączenia w przypadku kilkuminutowego braku sygnału (oszczędność akumulatora). | TAK 3 pkt, NIE 1 pkt |  |  |  |
|  | W zestawie: Opakowanie typu walizka do bezpiecznego przenoszenia i ładowania. |  |  |  |  |
|  | Wymagana gwarancja – minimum 24 – miesiące zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy |  |  |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 |  |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy |  |  |  |  |

……………………………….

Data i podpis

## Część nr 5

## Stymulator zewnętrzny serca jednojamowy – 2 szt.

Nazwa/typ/model …………..

| LP | WYMAGANY PARAMETR | WARTOŚCI PUNKTOWANE | TAK | NIE | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2018 |  |  |  |  |
|  | Tryb stymulacji Demand/ Asynchroniczny |  |  |  |  |
|  | Częstości 30 – 150 ppm | 30 – 150 ppm – 1 pkt Szerszy zakres – 3 pkt |  |  |  |
|  | Szybka stymulacja przedsionkowa 90 – 450 ppm | 90 – 450 ppm – 1 pkt Szerszy zakres – 3 pkt |  |  |  |
|  | Amplituda impulsu 0,2 – 12 V |  |  |  |  |
|  | Czas trwania impulsu 1,5 ms |  |  |  |  |
|  | Okres refrakcji 300 ms po impulsie wystymulowanym, 150 ms po zdażeniu wykrytym |  |  |  |  |
|  | Częstość interferencyjna Praca w trybie asynchronicznym z częstością wyższą o 25% od nastawionej |  |  |  |  |
|  | Bateria Alkaliczna 9V |  |  |  |  |
|  | Do każdego stymulatora 2 komplety kabli |  |  |  |  |
|  | Wymagana gwarancja – minimum 12 – miesięcy zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy |  |  |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 |  |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy |  |  |  |  |

……………………………….

Data i podpis

## Część nr 6

## Fotel ginekologiczny – 1 szt.

Nazwa/typ/model …………..

| LP | WYMAGANY PARAMETR | WARTOŚCI PUNKTOWANE | TAK | NIE | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2018 |  |  |  |  |
|  | Fotel do badań ginekologicznych, niezależnie regulowane 3 segmenty: głowy, oparcia pleców i siedzenia |  |  |  |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości siedziska w zakresie co najmniej 700-900 mm – za pomocą pilota nożnego | Zakres 700-900mm – 1 pkt Pow. 700-900mm – 3 pkt |  |  |  |
|  | Fotel wyposażony w wieszak na papier za segmentem pleców |  |  |  |  |
|  | Fotel wyposażony w podłokietniki |  |  |  |  |
|  | Podkolanniki regulowane we wszystkich płaszczyznach |  |  |  |  |
|  | Szerokość: min. 60 cm |  |  |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min 140 kg. | 140 kg – 1 pkt Pow. 140 kg – 3 pkt |  |  |  |
|  | Możliwość uzyskania pozycji trendelenburga i antytrendelenburga min. 15 ° | 15 ° - 1 pkt Pow 15 ° - 3 pkt |  |  |  |
|  | Możliwość uzyskania płaskiej powierzchni typu kozetka |  |  |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny realizowany na terenie RP PODAĆ ADRES |  |  |  |  |
|  | Wymagana gwarancja – minimum 24 – miesiące zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy |  |  |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 |  |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy |  |  |  |  |

……………………………….

Data i podpis