Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Żołnierska 18

10 – 561 Olsztyn

Dotyczy: Dostawa defibrylatora - powtórka

Wyjaśnienia

Czy Zamawiający dopuści defibrylator o poniższych parametrach technicznych:

1            Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym

2            Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (dotyczy również opisów na panelu sterowania oraz wydawanych przez aparat komunikatów głosowych)

3            Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa

4            Defibrylacja ręczna i tryb AED

5            Metronom z możliwością ustawień rytmu częstotliwości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci.

6            Urządzenie wyposażone w trybie AED w algorytm wykrywający ruch pacjenta.

7            Zakres wyboru energii w J 2-360 J w trybie manualnym.

8            Zakres wyboru energii w J 150J-360J w trybie AED.

9            Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej 25

10          Czas ładowania do energii 200 J <5 sekund

11          Ekran monitora kolorowy

12          Przekątna ekranu monitora 5,7 cala

13          Zasilanie sieciowo – akumulatorowe, Zasilacz sieciowy 230V/50 Hz, integralny

14          Zasilanie akumulatorowe – czas pracy na 1 akumulatorze: 210 minut ciągłego monitorowania EKG lub 140 defibrylacji z maksymalną energią

15          Czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności: < 4 godzin

16          Możliwość wykonania kardiowersji

17          Ciężar defibrylatora wraz z akumulatorem 5,58kg

18          Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci– zintegrowane łyżki dla dorosłych/pediatryczne

19          Wydruk zapisu na papierze o szerokości 50mm

20          Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230V

21          Monitorowanie EKG - przewody dla 3 odprowadzeń

22          Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora

23          Zakres pomiaru tętna 20-300 u/min

24          Zakres wzmocnienia sygnału EKG 8 poziomów wzmocnienia od 0,25;  do 4 cm/Mv

25          Możliwość wykonania stymulacji w trybach  „na żądanie” i asynchronicznym przez elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne radiotransparentne

26          Częstotliwość stymulacji w zakresie 40-170 imp./min

27          Natężenie prądu stymulacji w zakresie od 0 do 200 (mA)

28          Przewód EKG 3-odprowadzeniowy - 1 szt.

29          Przewód do stymulacji przezskórnej i defibrylacji z elektrod naklejanych - 1 szt.

30          Elektrody jednorazowe do defibrylacji/stymulacji dla dorosłych - 1 kpl.

31          Możliwość rozbudowy o moduł kapnografii w dowolnym momencie

32          Możliwość rozbudowy o dedykowany moduł WIFI, umożliwiający transmisję danych medycznych w dowolnym momencie

33          Możliwość podłączenia łyżek do defibrylacji wewnętrznej.

Czy Zamawiający wymaga, żeby łyżki do defibrylacji wewnętrznej były dostępne w rozmiarach 2,5cm; 3,8cm; 5cm; 6,3cm; 8,9cm, zabezpieczając w ten sposób możliwość skutecznej defibrylacji wszystkim swoim pacjentom?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia.

pkt.2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z energią defibrylacji dwufazowej  w zakresie 1-360J z 21 poziomami energii defibrylacji i z ograniczeniem energii do 50J w przypadku defibrylacji wewnętrznej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu o podanych w pytaniu parametrach.

pkt.7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z możliwością ustawiania poziomów energii przy pomocy dedykowanych przycisków umieszczonych na płycie czołowej defibrylatora?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu o podanych w pytaniu parametrach.

pkt.12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator wyposażony w zintegrowane łyżki zewnętrzne dla dorosłych i dzieci ze wskaźnikiem jakości kontaktu z pacjentem na wyświetlaczu urządzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia.

pkt.24. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z jednoczesną prezentacją 3 krzywych dynamicznych na wyświetlaczu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu o podanych w pytaniu parametrach.

pkt.37. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łyżki wewnętrzne o średnicy 7,62 cm z kablem połączeniowym (rozłączalnym) – wymagane 5 kompletów? Energia defibrylacji wyzwalana jest z panelu czołowego defibrylatora.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia.

pkt.39. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łyżki wewnętrzne o średnicy 5,08 cm z kablem połączeniowym (rozłączalnym) – wymagane 5 kompletów? Energia defibrylacji wyzwalana jest z panelu czołowego defibrylatora.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z terminem wykonania zamówienia do 45 dni od dnia podpisania umowy? ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy termin wykonania zamówienia.

Czy Zamawiający dopuści defibrylator o parametrach przedstawionych poniżej?

|  | Defibrylator manualny z wbudowaną opcją defibrylacji automatycznej AED |
| --- | --- |
|  | Defibrylator dwufazowy |
|  | Monitorowanie parametrów życiowych: EKG |
|  | Wysokiej rozdzielczości ekran TFT LCD przekątnej min. 7 cali |
|  | Rozdzielczość ekranu 800x600 pikseli |
|  | Zasilanie 100-240V AC, 50/60Hz |
|  | Wbudowany akumulator Ni-MH 12V |
|  | Czas pracy na akumulatorze: min. 4 godziny monitorowania EKG lub 110 defibrylacji z maksymalną energią |
|  | Chłodzenie za pomocą wbudowanego wentylatora |
|  | Waga maks. 5 kg |
|  | Wymiary maks. 33x32x14 cm |
|  | Obsługa funkcji ekranu i komunikaty dźwiękowe w języku polskim |
|  | Alarmy dźwiękowe i wizualne |
|  | Alarmy regulowane |
|  | Sterowanie funkcjami defibrylatora i monitorowania za pomocą przycisków na panelu przednim |
|  | Wózek transportowy |
|  | Możliwość rozbudowy o stymulację zewnętrzną, NIBP, SpO2 i etCO2 |
|  | Defibrylacja |
|  | Defibrylacja dwufazowa |
|  | Czas ładowania maks. 9 sekund do 360 J |
|  | Wyświetlanie wybranej oraz dostarczonej energii |
|  | Zakres pomiaru impedancji elektrod: min. 0-250 omów |
|  | Wskazówki wizualne i dźwiękowe |
|  | Defibrylacja dorosłych i dzieci (powyżej 8 roku życia) |
|  | Defibrylacja dzieci za pomocą adapterów na łyżki lub pediatrycznych elektrod jednorazowych - opcjonalnie |
|  | Stymulacja VVI, stała |
|  | Zakres prądów stymulacji: 0 -180 mA, +/- 10% lub 5mA |
|  | Zakres stymulacji: 30-180 ppm, +/_1,5% |
|  | Tryb defibrylacji manualnej |
|  | Poziomy energii: min. 13 (2, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200, 300, 360 J) |
|  | Wybór energii za pomocą przycisków na panelu przednim |
|  | Defibrylacja synchroniczna (kardiowersja) |
|  | Tryb defibrylacji automatycznej |
|  | Zaprogramowane do wyboru scenariusze defibrylacji: min. 3 |
|  | Maks. energia defibrylacji w trybie AED: 200 J |
|  | EKG |
|  | 5-odprowadzeniowy kabel ekg |
|  | 3-odprowadzeniowy kabel ekg (opcjonalnie) |
|  | Zakres pomiaru HR: min. 20-300 ud/min |
|  | Wyjście EKG: 1V/mV |
|  | CMR>=60dB |
|  | Prędkość przesuwu 12,5/25/50 mm/s |
|  | Czułość: min. 0,125/0,25/0,5/1/2/4 cm/mV oraz automatycznie |
|  | Saturacja |
|  | Zakres pomiarowy: min. 30-100% |
|  | Dokładność pomiarowa: maks. +/-2% w zakresie saturacji 81-100% |
|  | Zakres HR: min. 30-250 ud/min |
|  | Dokładność HR: maks. +/-5% lub 5 ud/min, niższa wartość |
|  | Drukarka |
|  | Szerokość papieru: 50 mm |
|  | Tryb drukowania: manualny/automatyczny, konfigurowany przez użytkownika |
|  | Prędkość przesuwu krzywych: 25/50 mm/s |
|  | Wydruk krzywych i danych pomiarowych |

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia.

Czy Zamawiający wymaga, żeby oferowany defibrylator posiadał największą dostępną energię defibrylacji 360J, zapewniającą najskuteczniejszą terapię pacjentom?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia.

DYREKTOR

WSS w Olsztynie

Irena Kierzkowska

(Podpis osoby uprawnionej)