## FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

| A.1. | Myjnia dezynfektor - 10 szt. |
| --- | --- |

| B.1. |  |
| --- | --- |
|  | Podać producenta, nazwę handlową i rok produkcji |

| C. | Opis sprzętu - Parametry wymagane | Spełnia wymagania (*) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE |
|  | Wbudowana suszarka |  |  |
|  | Wyświetlacz z komunikatami tekstowymi. Komunikaty wyświetlane w języku polskim |  |  |
|  | Wolnostojący |  |  |
|  | Podgrzewanie elektryczne |  |  |
|  | Zbiornik wodny zintegrowany z wytwornicą piany pary |  |  |
|  | Drzwi uchylne otwierane do przodu |  |  |
|  | Automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi Dopuszcza się ręczne otwierania i zamykanie drzwi |  |  |
|  | Możliwość automatycznego otwierania drzwi po zakończonym cyklu Dopuszcza się ręczne otwierania i zamykanie drzwi po zakończeniu cyklu |  |  |
|  | Wbudowany kondensator oparów |  |  |
|  | Obudowa i komora ze stali nierdzewnej |  |  |
|  | Wbudowany kondensator oporów oparów |  |  |
|  | Automatyczne dozowanie detergentu |  |  |
|  | Kontrola środków chemicznych w pojemniku |  |  |
|  | Miejsce na pojemniki środków chemicznych ( poj. 5 L ) w myjni, min. 1 pojemnik |  |  |
|  | Minimalny załadunek komory: 4 baseny i 2 kaczki lub dopuszczona inna konfiguracja basenów, kaczek wiader, misek, tac, „nerek”. Dopuszcza się załadunek komory: 3 kaczki lub 1 kaczka + basen z pokrywką, gdzie proces trwa ok. 8 minut. |  |  |
|  | Możliwość mycia tacy drucianej z drobnym wyposażeniem oraz innego wyposażenia ( m.inn. miski, wiadra itp. ) |  |  |
|  | Min. 5 programów mycia i dezynfekcji dostępnych bezpośrednio z panelu sterującego Dopuszcza się: 3 lub 4 programy dostępne bezpośrednio na panelu frontowym urządzenia i możliwość zaprogramowania do 60 programów |  |  |
|  | Głębokość myjni max 65 cm ( gabarytowo ) |  |  |
|  | Szerokość myjni max 60 cm |  |  |
|  | Wysokość max 170 – 173 cm |  |  |
|  | Zasilanie: - 230V/400V, 3 fazy, 50 Hz - 10kW, dopuszcza się 4,8kW lub 4,05 kW - woda zimna i ciepła R1/2” - spust wody w zakresie ɸ 90-110mm |  |  |

| A.1. | Sufitowa kolumna anestezjologiczna – 1 szt. |
| --- | --- |

| B.1. |  |
| --- | --- |
|  | Podać producenta, nazwę handlową |

| C. | Opis sprzętu - Parametry ogólne: | Spełnia wymagania (*) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE |
| C.1 | Sufitowa kolumna zasilająca |  |  |
| C.2 | Sufitowa kolumna zasilająca w gazy medyczne, energię elektryczną i teletechnikę w skład którego wchodzą następujące elementy: system mocowania do sufitu, przyłączeniowe płyty sufitowe, zawory gazów, osłonę sufitową, głowicę zasilająca wraz z osprzętem. |  |  |
| C.3 | Przyłączeniowa płyta sufitowa wyposażona w elektryczną i gazową listwę zasilającą. Listwa gazowa wyposażona w odpowiednią ilość zacisków, zaworów gazowych tzw. serwisowych gwarantujących odcięcie zasilania gazowego kolumny w przypadku ewentualnej usterki lub celach serwisowych. Nie dopuszcza się kolumny nie posiadającej zaworów gazowych przy suficie, ponieważ ich brak w przypadku jakiejkolwiek awarii oznacza konieczność wyłączenia z pracy całej sali operacyjnej. Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego zamontowania zawieszenia wraz z przyłączami mediów. |  |  |
| C.4 | Głowica pionowa, jednolita i kompaktowa, konsola zasilająca w gazy medyczne z mocowaniem sufitowym typu jednostronnego – anestezjologiczna. Głowica wyposażone w wysięgnik umożliwiający podniesienie aparatów do znieczulenia wskazanych przez Zamawiającego. Urządzenie łatwe do utrzymania w czystości - gładkie powierzchnie bez wystających wkrętów i innych elementów połączeniowych, naroża zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów. |  |  |
| C.5 | Kolumna z wysięgnikiem dwuczęściowym o całkowitym zasięgu ramion wyznaczonym w osiach łożysk 1600 mm +/-10% . |  |  |
| C.6 | Rotacja ramion w płaszczyźnie poziomej w zakresie nie mniejszym niż 330o +/-10%. Możliwość ograniczania kąta obrotu ramion co 12o +/-10%. |  |  |
| C.7 | Wysięgnik kolumny wyposażony w hamulce pneumatyczne i cierne obrotu ramion oraz obrotu głowicy zasilającej (blokowane wszystkie 3 przeguby.) |  |  |
| C.8 | Konstrukcja hamulców musi zapewniać stabilne zatrzymanie kolumny, musi także umożliwiać poruszenie kolumną w przypadku braku sprężonego powietrza przy użyciu zwiększonej siły manewrowania (opór hamulców musi mieć możliwość regulacji serwisowej). Przyciski do zwalniania hamulców umieszczone w ergonomicznych, zorientowanych pionowo uchwytach zainstalowanym po obu stronach głowicy. Nie dopuszcza się osobnych uchwytów i przycisków umieszczonych poza uchwytem lub na/w szynie sprzętowej. Nie dopuszcza się pozycjonowania kolumny uchwytem szuflady. |  |  |
| C.9 | Ramiona wysięgnika i przyciski zwalniające hamulce oznaczone kolorami w sposób ułatwiający obsługę kolumny: przycisk i obsługiwane przez ten przycisk ramię i głowica oznaczone takim samym kolorem (innym niż drugi przycisk, drugie ramię i głowica). |  |  |
| C.10 | Kolumna wyposażona w pionową głowicę zasilającą o przekroju prostokąta z zamontowanymi równolegle panelami dystrybucyjnymi. Ściany głowicy płaskie, wykonane z jednorodnych arkuszy blachy wg kolorystyki palety RAL (do wyboru przez Zamawiającego przed zainstalowaniem). Nie dopuszcza się frontowej i tylnej ściany konsoli wykonanej z aluminium anodowanego. |  |  |
| C.11 | Głowica zasilająca o wysokości max 650mm +/-10%, szerokości max 275mm +/-10%, głębokości max 220mm +/-10%. Dopuszcza się: głowicę zasilającą o wysokości 800mm, szerokości 298mm i głębokości 280mm |  |  |
| C.12 | Z przodu oraz na bokach głowicy zasilającej wbudowana na całej długości pionowe prowadnice do mocowania półek i innego wyposażenia. Prowadnice nie mogą wystawać poza obrys głowicy. |  |  |
| C.13 | Na bokach lub z tyłu głowicy dodatkowe 2 poziome szyny 25x10 z możliwością regulacji wysokości położenia. |  |  |
| C.14 | Gniazda dystrybucyjne elektryczne i teletechniczne umieszczone symetrycznie w bocznych panelach kolumny. Nie dopuszcza się rozmieszczenia tych gniazd na ścianie frontowej lub tylnej. |  |  |
| C.15 | Gniazda elektryczne 230V białe, z klapką, z kontrolą napięcia – 8szt. |  |  |
| C.16 | Zacisk ekwipotencjalny PA – 4szt |  |  |
| C.17 | Gniazdo RJ45 – 6 szt, pod kabel S/FTP kategoria 6a |  |  |
| C.18 | Na panelu tylnym głowicy zasilającej zainstalowane gniazda gazów medycznych : - tlen (O2) - 2 szt., typ gniazda AGA z zatrzaskiem na godzinie 6 i 12, - sprężone powietrze (AIR) - 2 szt., typ gniazda AGA z zatrzaskiem na godzinie 6 i 12, - próżnia (VAC) - 2 szt., typ gniazda AGA z zatrzaskiem na godzinie 6 i 12, |  |  |
| C.19 | W panelu z gniazdami gazów zainstalowany monitor nadzorujący pracę wewnętrznej instalacji gazów medycznych spełniający wymóg normy EN 60601-1-2:2007 oraz EN60601-1-8:2007, sygnalizujący wizualnie właściwe ciśnienie gazów oraz optycznie i akustycznie ciśnienie niewłaściwe. Monitor z własnym zasilaniem i zestawem czujników. Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN-ISO 32. Dla monitora stanu gazów medycznych wymaga się przedłożenia protokołu z badań na zgodność EMC wg PN 60601-1-2. |  |  |
| C.20 | Głowica zasilająca ma przygotowane puszki instalacyjne pod dodatkowe gniazda niskoprądowe - minimum 2 szt. Wewnątrz głowicy zasilającej i rury kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (tj. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla). |  |  |
| C.21 | Gniazda elektryczne 230V montowane w sposób zapobiegający krzyżowaniu i naprężaniu kabli. Gniazda z bolcem „0” ochronnym w najwyższym położeniu zgodne z PN-IEC 60884-1:2006 oraz PN-E-93201:1997. Gniazda z klapką ochronną otwieraną do góry oraz diodą LED sygnalizującą obecność napięcia zgodnie z PN - HD 60364-7-710. |  |  |
| C.22 | Udźwig kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny) powyżej 160 kg +/-10%. |  |  |
| C.23 | Do prowadnicy pionowej zamocowany wieszak pomp i płynów infuzyjnych zbudowany z przegubowych wysięgników. Do pierwszego ramienia wysięgnika montowany drążek fi25mm o dł. 1000 mm +/-10% na pompy infuzyjne, do drugiego ramienia przegubu montowany wieszak na płyny infuzyjne z krzyżakiem umożliwiającym zawieszenie 4 butli lub worków. |  |  |
| C.24 | Do oferty należy dołączyć rysunek fabryczny panela wykonany przez producenta z wyposażeniem w komponenty oświetleniowe oraz rozłożeniem gniazd elektrycznych, teletechnicznych i gazów medycznych. |  |  |
| C.25 | Dostawca we własnym zakresie i na własny koszt wykona montaż, podłączenie do instalacji i uruchomienie urządzenia. |  |  |

| A.1. | Lampa zabiegowa sufitowa – 3 szt. |
| --- | --- |

| B.1. |  |
| --- | --- |
|  | Podać producenta, nazwę handlową i rok produkcji |

| C. | Opis sprzętu - Parametry wymagane | Spełnia wymagania (*) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE |
| C.1. | Jednokopułowa lampa mocowana do sufitu |  |  |
| C.2. | Zestaw wyposażony w dwa ramiona w tym jedno uchylne. |  |  |
| C.3. | Waga kopuły poniżej 3,5 kg. |  |  |
| C.4. | Źródło światła diody LED |  |  |
| C.5. | Kopuła lampy wyposażona w diody w konstrukcji jednoogniskowej |  |  |
| C.6. | Diody LED emitujące bezpośrednio światło białe, tzn. wykorzystujące „białe” diody |  |  |
| C.7. | Żywotność diody nie mniejsza niż 60 000 godzin |  |  |
| C.8. | Sterowanie parametrami lamp przy pomocy panelu membranowego znajdującego się na krawędzi kopuły |  |  |
| C.9. | Możliwość regulacja ustawienia lampy za pomocą wymiennych, sterylizowanych uchwytów umieszczonych na kopule w bezpośrednim sąsiedztwie jej mocowania. |  |  |
| C.10. | Średnica pola roboczego: 170mm |  |  |
| C.11. | Regulacja natężenia światła o przynajmniej w 5 stopniach |  |  |
| C.12. | Maksymalna wartość natężenia oświetlenia w centralnym punkcie w odległości 1m nie gorsza niż 70 000 luks |  |  |
| C.13. | Natężenie światła regulowane w zakresie min. 10÷100% |  |  |
| C.14. | Głębokość oświetlenia min. 150cm |  |  |
| C.15. | Temperatura barwowa 4350K (+/- 100K) |  |  |
| C.16. | Współczynnik rekonstrukcji koloru (Ra) nie gorszy niż 96 |  |  |
| C.17. | Współczynnik rekonstrukcji koloru czerwonego (R9) o wartości nie gorszej niż 96 |  |  |
| C.18. | Całkowity pobór mocy maks. 30 W |  |  |
| C.19. | Wzrost temperatury wokół głowy chirurga spowodowany działaniem lampy nie przekraczający 1˚C |  |  |
| C.20. | Wzrost temperatury w obszarze operacji spowodowany działaniem lampy nie przekraczający 1˚C |  |  |
| C.21. | Konstrukcja lampy umożliwiająca czyszczenie, dezynfekcję i sterylizację powszechnie stosowanymi środkami bez widocznych śrub nitów itp. |  |  |
| C.22. | Możliwość wymiany pojedynczej diody LED w przypadku jej awarii. Zamawiający nie dopuszcza lamp z koniecznością wymiany jednocześnie kilku/zespołu diod. |  |  |
| C.23. | Maksymalne wymiary kopuły: 250 x 340 mm |  |  |
| C.24 | Obudowa lampy w kształcie zaokrąglonym z otworem w jej centralnej części (Opisać i dołączyć schemat bądź zdjęcie) |  |  |
| C.25. | Możliwość wyposażenia lampy w awaryjny system zasilania pozwalający na pracę do 10 godzin po zaniku zasilania. |  |  |

| A.1. | Mosty sufitowe – 4 szt. ( sufitowe poziome jednostki nośne z ruchomymi wózkami i wyposażeniem - dla sal intensywnej terapii kardiologicznej ) |
| --- | --- |

| B.1. |  |
| --- | --- |
|  | Podać producenta, nazwę handlową i rok produkcji |

| C. | Opis sprzętu - Parametry wymagane | Spełnia wymagania (*) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE |
| C.1. | Przeznaczone do instalacji na salach OIOK |  |  |
| C.2. | Jednostka wykonana z wysokiej jakości aluminium o dużej wytrzymałości |  |  |
| C.3. | Urządzenie powinno posiadać antybakteryjną certyfikowaną powłokę |  |  |
| C.4. | Ładowność elementu nośnego: min. 250 kg |  |  |
| C.5. | Sufitowa pozioma jednostka zasilająca (typu belka, most) mogąca obsłużyć 1 stanowisko o łącznej długości min. 2 500 mm; szerokości maks. 560 mm oraz grubości maks. 215 mm. |  |  |
| C.6. | Sufitowa pozioma jednostka zasilająca (typu belka, most) z wbudowanymi gniazdami zasilającymi umieszczonymi na wysokości 1700 – 1900 mm od podłogi. |  |  |
| C.7. | Udźwig każdego mocowania sufitowego poziomej jednostki zasilającej min. 250 kg |  |  |
| C.8. | Wbudowane oświetlenie bezpośrednie i oświetlenie sufitowe w technologii LED |  |  |
| C.9. | Ścianki jednostki łatwe do utrzymania w czystości: bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych i pokryte powłoką antybakteryjną. |  |  |
| C.10. | Hamulce cierne zapewniające stabilne położenie wózków, z blokadą |  |  |
| C.11. | Udźwig całkowity jednego wózka min. 120 kg |  |  |
| C.12. | Możliwość ustawienia blokad przesuwu zapewniających przemieszczanie wózków bez kolizji z pozostałymi elementami wyposażenia sali. |  |  |
| C.13. | Strona mokra |  |  |
| C.14. | Wózek z pionową rurą o długości 1200 mm +/- 10%, zawieszone na poziomej jednostce zasilającej z możliwością przesuwania wzdłuż jednostki w zakresie min. 500 mm. Odległość od podłogi min. 200 mm. |  |  |
| C.15. | Kąt obrotu wózka ≥ 340° |  |  |
| C.16. | Udźwig całkowity jednego wózka min. 120 kg |  |  |
| C.17. | Ramię do mocowania wieszaka na płyny infuzyjne, dwuczęściowe, o długości min. 600 mm i udźwigu min. 20 kg. (2 szt.) Mocowane do pręta/prętów wózka, zapewniające regulację wysokości umieszczenia wieszaka i obrót min. 340° . |  |  |
| C.18. | Wieszak na płyny infuzyjne i pompy, o regulowanej wysokości i długości min. 1000 mm. |  |  |
| C.19. | Poziome jednostki wyposażone w gniazda na każde ze stanowisk: - tlen x1, - próżnia x1, - sprężone powietrze x1, - energii elektrycznej IP44 min. x 4; - bolce wyrównania potencjału x 2, - sieci komputerowej RJ-45 kat. 6 x 3, Zawory odcinające gazy medyczne |  |  |
| C.20. | Strona sucha |  |  |
| C.21. | Wózek z prętami o długości 1200 mm +/- 10% i rozstawie 700mm. Zawieszone na poziomej jednostce zasilającej z możliwością przesuwania wzdłuż jednostki w zakresie min. 500 mm. Odległość od podłogi min. 200 mm. |  |  |
| C.22. | Możliwość ustawienia blokad przesuwu zapewniających przemieszczanie wózków bez kolizji z pozostałymi elementami wyposażenia sali. |  |  |
| C.23. | Kąt obrotu wózka ≥ 340° |  |  |
| C.24 | Hamulce cierne zapewniające stabilne położenie wózków, z blokadą |  |  |
| C.25. | Udźwig całkowity jednego wózka min. 120 kg |  |  |
| C.26. | Ścianki jednostki łatwe do utrzymania w czystości: bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. |  |  |
| C.27. | Wózek wyposażony w półkę o wymiarach 630 x 480 mm +/- 50 mm i udźwigu min. 80 kg, mocowaną między słupkami. Po bokach półki szyny do zamocowania dodatkowych akcesoriów (udźwig każdej szyny min. 10 kg). Półka wyposażona w narożne elementy odbojowe z tworzywa. Możliwość zmiany wysokości zawieszenia półki. |  |  |
| C.28. | Wózek wyposażony w półkę z szufladą o wymiarach 630 x 480 mm +/- 50 mm i o głębokości x 170 mm +/- 20 mm. Udźwig min. 50 kg dla półki i 20 kg dla szuflady. Mocowanie między słupkami. Po bokach półki szyny do zamocowania dodatkowych akcesoriów (udźwig każdej szyny min. 10 kg). Półka i szuflada wyposażona w narożne elementy odbojowe z tworzywa. Możliwość zmiany wysokości zawieszenia półki. |  |  |
| C.29. | Szuflada z systemem samo domykającym z możliwością jej wyjęcia bez użycia narzędzi. |  |  |
| C.30. | Rozmieszczenie półek umożlwiające ustawienie w jednym pionie urządzeń o wys. min.: 400 mm i 300 mm |  |  |
| C.31. | Poziome jednostki wyposażone w gniazda na każde ze stanowisk: - tlen x1, - próżnia x1, - sprężone powietrze x1, - energii elektrycznej min. x 4; - bolce wyrównania potencjału x 2, - sieci komputerowej RJ-45 x 3, Zawory odcinające gazy medyczne |  |  |
| C.32. | Złącza gazowe typu DIN/AGA (do wyboru przez zamawiającego) |  |  |
| C.33. | Gniazda elektryczne bryzgoszczelne z klapką, IP 44 |  |  |
| C.34. | Urządzenia muszą spełniać normy oraz posiadać certyfikaty (wszystkie dokumenty potwierdzone oficjalnymi świadectwami): -ISO 13485 -ISO 9001:2008 -wyrób medyczny przypisany do klasy IIb, spełniający dyrektywę 93/42/EEC i oznaczony znakiem CE 0197 |  |  |
| C.35. | Certyfikat powłoki antybakteryjnej |  |  |

| A.1. | Panel nadłóżkowy – 45 szt. |
| --- | --- |

| B.1. |  |
| --- | --- |
|  | Podać producenta, nazwę handlową |

| C. | Opis sprzętu - Parametry ogólne: | Spełnia wymagania (*) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE |
| C.1. | Medyczny panel instalacyjny, poziomy, naścienny, przeznaczony na 1 łóżko |  |  |
| C.2. | Korpus panelu wykonany z prostokątnych profili aluminiowych ciągnionych na zimno, anodowanych chemicznie |  |  |
| C.3. | Korpus panelu wykonany z kanałów, dla odseparowania instalacji gazowej od elektrycznej |  |  |
| C.4. | Powierzchnie frontowe panelu gładkie, bez wystających elementów zapewniające łatwe czyszczenie, bez śrub i nakrętek na froncie, bez zagłębień oraz otworów w korpusie i ściankach bocznych. |  |  |
| C.5. | Dekle boczne panelu o łagodnych krawędziach, wykonane z tworzyw sztucznych - montowane bezśrubowo. Dopuszcza się: dekle boczne paneli z aluminium, mocowanych śrubowo. |  |  |
| C.6. | Górna część panelu przylegająca bezpośrednio do ściany, łagodnie opadająca ku dołowi uniemożliwiająca stawianie przedmiotów. |  |  |
| C.7. | Grubość panela max.105mm+/-5mm |  |  |
| C.8. | Panel poziomy mocowany na ścianie (górna krawędź na wysokości 1800mm +/-10%) |  |  |
| C.9. | Długość panela 1600mm +/-10% |  |  |
| C.10. | Maskownica paneli lakierowana w kolorze z palety RAL wybranym przez zamawiającego |  |  |
| C.11. | Wyposażenie panela |  |  |
| C.12. | Oświetlenie ogólne – energooszczędny moduł diod LED (min 192 diod) emitujący strumień świetlny min.7000lm, emisja światła musi odbywać się na długości całej jednostki – zapalane wyłącznikiem wbudowanym we front panela |  |  |
| C.13. | Oświetlenie do czytania – energooszczędny moduł diod LED (min 55 diod) emitujący strumień świetlny > 3000lm– zapalane manipulatorem przyzywu i wyłącznikiem wbudowanym we front panela |  |  |
| C.14. | Oświetlenie nocne 1x LED min 2,4W -1szt– zapalane manipulatorem przyzywu i wyłącznikiem wbudowanym we front panela |  |  |
| C.15. | Klosze modułów oświetleniowych wypukłe, jednolite i gładkie na całej długości stanowiska, bez przerw i szczelin – łatwe do czyszczenia, opalizowane lub mleczne -nieprzezierne. |  |  |
| C.16. | Gniazda elektryczne 230V białe – 8 szt |  |  |
| C.17. | Zacisk ekwipotencjalny PA – 4 szt |  |  |
| C.18. | Gniazdo RJ45 – 6 szt, pod kabel S/FTP kategoria 6a |  |  |
| C.19. | Manipulator instalacji przyzywowej -1kpl, wraz z modułem sterującym oświetleniem miejscowym i nocnym. Panel przystosowany do instalacji przywowej spełniające wymagania zawarte w Projekcie Budowlanym Branża Elektryczna i Teletechniczna rys. E-1B. (np. instalacja przyzywowa typu ABB-SIGNAL) |  |  |
| C.20. | Gniazda gazów medycznych: - 2 x gniazdo tlen, typ gniazda AGA z zatrzaskiem na godzinie 6 i 12; - 2 x gniazdo próżnia, typ gniazda AGA z zatrzaskiem na godzinie 6 i 12; - 2 x gniazdo powietrze, typ gniazda AGA z zatrzaskiem na godzinie 6 i 12; |  |  |
| C.21. | Ze względów ergonomicznych wszystkie gniazda elektryczne i gazowe usytuowane równolegle do ściany na froncie panela. |  |  |
| C.22. | Ze względów higienicznych nie dopuszcza się paneli których górna część lub klosz odstaje od ściany tworząc wgłębienie lub szczelinę gdzie gromadzi się kurz. |  |  |
| C.23. | Panel wyposażony w wysięgnik do montażu pomp infuzyjnych i kroplówek |  |  |
| C.24. | Panel nie powinien emitować ponadnormatywnego promieniowania elektromagnetycznego wg PN EN 60601-1-2 , potwierdzenie powinno zostać uzyskane przeprowadzonymi badaniami EMC przez Jednostkę Akredytowaną. Świadectwo badań należy dołączyć do oferty. |  |  |
| C.25. | Do oferty należy dołączyć rysunek fabryczny panela wykonany przez producenta z wyposażeniem w komponenty oświetleniowe oraz rozłożeniem gniazd elektrycznych, teletechnicznych i gazów medycznych. |  |  |
| C.26. | Dostawca we własnym zakresie i na własny koszt wykona montaż, podłączenie do instalacji i uruchomienie panela. |  |  |

| D. | Opis sprzętu - Dokumenty wymagane przy dostawie | Spełnia wymagania (*) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE |
| D.1. | Instrukcja obsługi wydana przez producenta w języku polskim |  |  |
|  | Produkt posiada deklarację CE producenta dla Wyrobu Medycznego klasy IIb oraz wpis lub powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych. |  |  |
| D.2. | Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 |  |  |
| D.3. | Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 |  |  |

| E. | Opis sprzętu - wymagane gwarancje | Spełnia wymagania (*) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE |
| E.1. | Gwarancja producenta minimalnie 24 miesiące. W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy wykonywane przez serwis producenta. |  |  |

| F. | Opis sprzętu - wymagane szkolenia | Spełnia wymagania (*) |
| --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE |
| F.1. | Pełne przeszkolenie z zakresu obsługi urządzenia dla personelu |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone protokołem lub zaświadczeniem. |  |  |

UWAGI:

(*) Wypełnia Oferent - jeżeli oferowany sprzęt: - spełnienia wymagania - należy zaznaczyć je symbolem X w kolumnie „TAK” rubryki „Spełnia wymagania ” z dopisaniem parametru rzeczywiście oferowanego w przypadku parametrów zawierających „widełki” lub zapis „min”, „max”, „ok.” lub w przypadku dopuszczenia.. - niespełnienia wymagań - należy zaznaczyć symbolem X w kolumnie „NIE” rubryki „Spełnia wymagania” Oferta nie spełniająca wymaganych parametrów (tj. udzielenie przez Oferenta choć jednej odpowiedzi „NIE”) podlega odrzuceniu. (**) Nazewnictwo stosowane przez Zamawiającego w zakresie nazwy urządzenia musi być tożsame z nazewnictwem na fakturze.