## FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH, OFEROWANYCH I OCENIANYCH

Część nr 1

Pozycja nr 1 – łóżka porodowe – 5 sztuk

Rok produkcji: 2018.

Nazwa/typ/model …………..

| Lp. | Parametr/Asortyment | Wymagany parametr | Oferowany Parametr/Asortyment Strona w folderze, katalogu z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |
|  | Łóżko porodowe przeznaczone dla pacjentek oddziałów położniczo - ginekologicznych zapewniające pobyt pacjentki w czasie porodu, a także w czasie połogu . Umożliwia ustawienie pacjentki we wszystkich pozycjach porodu : klasycznej , siedzącej , bocznej , klęczącej , kucznej , będąc wspomaganym przez partnera, ustawienie pacjentki do zabiegów anestezjologicznych ,w połogu | TAK |  |
|  | Konstrukcja łóżka kolumnowa gwarantująca łatwą dezynfekcję i walkę z infekcjami . Nie dopuszcza się rozwiązań konstrukcyjnych opartych na pantografie, mechanizmach korbowych czy też innych mechanizmach niezabezpieczonych przed wnikaniem zanieczyszczeń – posiadających wiele trudnodostępnych miejsc – utrudniających lub tez uniemożliwiających skuteczną dezynfekcje/czyszczenie łóżka/ i zwiększających ryzyko powstawania infekcji a co za tym idzie narażające na niebezpieczeństwo pacjenta . Konstrukcja umożliwiająca całkowite , dokładne wyczyszczenie łóżka w przeciągu 5-7 minut | TAK |  |
|  | Konstrukcja łóżka kolumnowa w pełni bezpieczna dla rodzącej i personelu. Leże oparte na jednej kolumnie prostopadłościennej osadzonej asymetrycznie względem podstawy | TAK |  |
|  | Długość łóżka porodowego wraz z materacem 2050 mm +/- 50 mm | TAK |  |
|  | Szerokość łóżka porodowego: 1060 mm +/- 50 mm | TAK |  |
|  | Sterownik ręczny, za pomocą którego reguluje się: - wysokością, - kątem nachylenia segmentu pleców, - kątem nachylenia segmentem siedziska | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości łóżka w zakresie 600 - 900 mm +/- 20 mm liczonym od powierzchni materaca | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja podnoszenia i opuszczania oparcia pleców w zakresie od - 170 do 700 , +/- 5 0 | TAK |  |
|  | Elektryczna , oddzielna regulacja nachylenia siedziska w zakresie od 0 0 do 250 , +/- 5 0 | TAK |  |
|  | Segment nożny leża z regulacją wysokości , regulacją położenia wzdłużnego oraz kąta nachylenia i możliwością całkowitego wsunięcia pod siedzisko wraz z materacem. Nie dopuszcza się rozwiązań polegających na konieczności ściągania materaca przed wsunięciem pod łóżko lub odejmowania segmentu nożnego wymagającego od personelu znacznego wysiłku fizycznego. Regulacja kąta nachylenia w zakresie min. 0 – 25o. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia łóżka w pozycji Trendelenburga min. - 15 0 , +/- 3 0 | TAK |  |
|  | Możliwość ręcznego opuszczenia oparcia – funkcja CPR segmentu pleców | TAK |  |
|  | Łóżko przejezdne , podstawa jezdna zapewnia stabilność i mobilność łóżka z centralną blokadą kół ; funkcja jazdy "na wprost" | TAK |  |
|  | Łóżko porodowe wyposażone w bezszwowe materace wykonane ze specjalnego antybakteryjnego materiału odpornego na promieniowanie UV . Maksymalna grubość materacy 75mm . Materace lekkie nie wymagające znacznego wysiłku od personelu podczas dezynfekcji łóżka. Dostępny wybór kolorów | TAK |  |
|  | Materac w segmencie siedzenia z wycięciem klinowym | TAK |  |
|  | Materace odejmowane, zabezpieczone od spodu przed wnikaniem cieczy silikonem. Materace wzmocnione płytą z kompozytu. Materace stabilizowane na leżu za pomocą tworzywowych pinów/bolców wsuwanych w otwory w leżu. | TAK |  |
|  | Łóżko posiada regulowane podkolanniki z zintegrowanymi uchwytami rąk pomagających w czasie porodu .Podkolannik mogą być ustawione również jako podpory stóp w zależności od pozycji stosowanej podczas porodu . | TAK |  |
|  | Podkolanniki zaciskane na zasadach zębatek dopasowujących się do siebie i trwale zabezpieczających ustawioną pozycję . Nie dopuszcza się rozwiązań zacisków kulkowych powodujących „wyrabianie” się po 1-2 latach używania i nie trzymających stabilnie ustawionej pozycji. | TAK |  |
|  | Łóżko porodowe wyposażone w miskę z możliwością demontażu oraz podgłówek z regulacją wysokości | TAK |  |
|  | Całkowite robocze obciążenie łóżka min. 240 kg | TAK |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta min 200kg | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych w okresie 10 lat | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru koloru materaców. Min cztery kolory | TAK |  |
|  | Wyposażenie : - Komplet podkolanników/oparć stóp z podpórkami do rąk, - Demontowalna miska, - Sterownik ręczny, - Regulowany podgłówek ( poduszka ) - w górnej części segmentu pleców tapicerowany uchwyt do podtrzymywania się pacjentki, | TAK |  |
|  | Oferowana gwarancja: - 24 miesiące – 1 pkt - 36 miesięcy – 2 pkt |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | TAK |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem. | TAK |  |

Część nr 1a

Pozycja nr 1 – łóżka elektryczne – 3 sztuki

Rok produkcji: 2018.

Nazwa/typ/model …………..

| Lp. | Parametr/Asortyment | Wymagany parametr | Oferowany Parametr/Asortyment Strona w folderze, katalogu z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |
|  | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | TAK |  |
|  | Całość konstrukcji odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (brak przebarwień i deformacji pod wpływem środków dezynfekcyjnych – dotyczy również wyposażenia dodatkowego) | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita (z barierkami i odbojami ochronnymi): Dopuszczone wymiary: 950 mm -1100 mm | TAK |  |
|  | Długość całkowita (z odbojami): 2120-2200 mm Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej do 2220 mm | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie minimum (dopuszczone zakresy): Min. 450-810 mm Zamawiający dopuści łóżko z regulacja wysokości leża od 385 do 800 mm | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne: 220-240 V | TAK |  |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe, z czego min. 3 segmenty są uchylne, sterowane elektrycznie | TAK |  |
|  | Segmenty leża wypełnione łatwo odejmowanymi osłonami wykonanymi z tworzywa ABS Zamawiający dopuści łóżko elektryczne posiadające segmenty leża wypełnione łatwo zmywalnymi osłonami wykonanymi z płyty HPL | TAK |  |
|  | Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego, mechanicznego poziomowania za pomocą łatwo dostępnej dźwigni (CPR) Zamawiający dopuści łóżko bez mechanicznego poziomowania za pomocą łatwo dostępnej dźwigni (CPR), wyposażone w elektryczną regulację funkcji CPR realizowaną po przyciśnięciu jednego przycisku na panelu pielęgniarskim Łóżko wyposażone w zintegrowany akumulator awaryjny dzięki czemu realizacja funkcji CPR jest możliwa nawet przy braku zasilania sieciowego. | TAK |  |
|  | Oparcie pleców z funkcją autoregresji, zapobiegającej przed zsuwaniem pacjenta podczas regulacji. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie elektrycznego łóżka szpitalnego z funkcją podwójnej autoregresji? Parametr ten pozwala na zredukowanie ucisku w odcinku lędźwiowym kręgosłupa pacjenta podczas regulacji segmentów łóżka | TAK |  |
|  | Autokontur segmentów oparcia pleców oraz uda, kontrolujący przekroczenie niedozwolonego kąta, zapobiegający przed zakleszczaniem pacjenta | TAK |  |
|  | Konstrukcja łóżka posiadająca min. 4 punkty podparcia leża, gwarantujące wysoką stabilność nawet w najwyższym położeniu. Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie łóżka, którego konstrukcja oparta jest na dwóch kolumnach | TAK |  |
|  | Elektryczne regulacje: (dopuszczone zakresy): segment oparcia pleców w zakresie: 0º do min. 70º segment uda w zakresie: 0º do min 37º pozycja Trendlelenburga: 0º do min 13º pozycja anty-Trendlenburga: 0º do min 14º zamawiający dopuści elektryczne regulacje do pozycji Trendelenburga w zakresie do 0º do 12º i pozycji anty-Trendenburga w zakresie 0º do 10º | TAK |  |
|  | Sterowanie funkcjami łóżka: Pilot przewodowy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w centralny sterownik dla personelu wyposażony w blokadę wszystkich elektrycznych funkcji oraz dodatkowy pilot dla pacjenta bez takiej blokady (o ile panel nie będzie umieszczony w trudno dostępnym miejscu tj. pod łóżkiem , między elementami ramy łóżka) Dodatkowy panel sterowniczy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne elektryczne, posiadające zaawansowany panel sterowniczy z możliwością blokowania poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka oraz posiadający zaprogramowany szereg pozycji wykorzystywanych na różnych oddziałach szpitalnych. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych parametrów. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania łóżka bez pilota przewodowego, ale z panelami sterującymi wbudowanymi w barierki od strony wewnętrznej i zewnętrznej | TAK |  |
|  | Elektryczna funkcja CPR dostępna z pilota przewodowego oraz panelu sterowniczego Zamawiający dopuści elektryczną funkcję CPR dostępną tylko z panelu sterowniczego. (o ile panel nie będzie umieszczony w trudno dostępnym miejscu tj. pod łóżkiem , między elementami ramy łóżka) Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne elektryczne wyposażone w pilot przewodowy z możliwością zablokowania jego funkcji poprzez specjalny kluczyk oraz z zaawansowanym centralnym sterownikiem dla personelu wyposażony w blokadę poszczególnych funkcji dla regulacji wysokości, regulacji kąta segmentu oparcia pleców i uda oraz regulacji przechyłów wzdłużnych, posiadający również zaprogramowane funkcje takiej jak CPR, pozycja antyszokowa, autokontur, krzesło kardiologiczne, pozycja do badania | TAK |  |
|  | Regulacja pozycji anty-Trendelenburga dostępna z pilota przewodowego (w tym możliwość uzyskania wygodnej pozycji siedzącej, „kardiologicznej”) Zamawiający dopuści do zaoferowania elektryczne łóżka szpitalne wyposażone w przewodowego pilota dla pacjenta umożliwiającego regulację wysokości, oparcia pleców i nóg oraz uzyskanie wygodnej pozycji siedzącej autokontur jednak bez możliwości regulacji pozycji anty – Trendelenburga i krzesła kardiologicznego Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne elektryczne wyposażone w pilot przewodowy z możliwością uzyskania m.in. regulacji do pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga, bez funkcji przejścia do pozycji krzesła kardiologicznego jednak wyposażony w centralny panel sterowania posiadający taką funkcję | TAK |  |
|  | Panel sterowniczy posiadający możliwość blokowania poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka oraz zaprogramowania dowolnie wybranej pozycji w zależności od potrzeb oddziału. Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, którego panel sterowniczy nie posiada możliwości zaprogramowania dobrowolnie wybranej pozycji w zależności od potrzeb oddziału Zamawiający dopuści panel sterowniczy z zaprogramowanymi przyciskami jasno oznaczonymi odpowiednimi piktogramami. | TAK |  |
|  | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego | TAK |  |
|  | Szczelność układu elektrycznego łóżka spełniająca wymagania normy IP-54 lub IP-55 Zamawiający dopuści łóżka elektryczne posiadające szczelność układu elektrycznego spełniającego wymagania normy IP66 | TAK |  |
|  | Szczyty łóżka wypełnione wytrzymałą płytą dwustronnie laminowaną, umożliwiającą wykorzystanie jej jako deski reanimacyjnej (szczyty odejmowane) Zamawiający dopuści łóżko szpitalne elektryczne, wyposażone w szczyty, wypełnione wytrzymałą płytą dwustronnie laminowaną (szczyty odejmowane) bez wykorzystywania jej jako deski reanimacyjnej Zamawiający dopuści szczyty łóżka tworzywowe łatwiejsze do dezynfekcji i mycia, wykonane z wysoko odpornego tworzywa, odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych, wysoką temperaturę oraz promieniowanie UV Zamawiający dopuści łóżko elektryczne posiadające szczyty wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS, odpornego na środki dezynfekcyjne, wysoką temperaturę, promieniowanie UV oraz uszkodzenia mechaniczne, łatwo odejmowane, z możliwością blokowania np. na czas transportu Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania łóżka wyposażonego w szczyty z estetycznego tworzywa ABS, bez możliwości wykorzystywania ich, jako deska reanimacyjna | TAK |  |
|  | Wysokość barierek w pozycji zabezpieczającej pacjenta: Min. 35 cm barierki dzielone obustronnie na dwie części, regulowane niezależnie barierki zabudowane w całości barierki zabezpieczające całą długość leża | TAK |  |
|  | Konstrukcja barierek uniemożliwiająca zakleszczenie kończyn lub głowy pacjenta. | TAK |  |
|  | Barierki wyposażone w elastyczne listwy odbojowe na całej długości, chroniące łóżko oraz ściany przed otarciami Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego jedynie w krążki odbojowe | TAK |  |
|  | Pod leżem wysuwana półka do odkładania pościeli Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania łóżka bez półki na pościel | TAK |  |
|  | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe, a od strony głowy krążki dwuosiowe (ruch pionowy i poziomy), chroniące ściany przed uszkodzeniami podczas wykorzystywania regulacji wysokości Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie krążków jednoosiowych | TAK |  |
|  | Uchwyty segmentów i ograniczniki do materaca tworzywowe, zabezpieczające pacjenta przed urazami Zamawiający dopuści łóżko z uchwytami do materaca metalowymi, umieszczonymi w takich miejscach, że nie stwarzają zagrożenia dla pacjenta Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko elektryczne bez uchwytów segmentów i ograniczników do materaca o ile Wykonawca poda w formularzu parametrów wymaganych sposób zabezpieczenie materaca przed ześlizgnięciem/ zsunięciem itp. zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z zaawansowaną regulacją wyposażone w bezpieczne stalowe ograniczniki materaca pod warunkiem, że będą wykonane ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
|  | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 150 mm, z centralną blokadą kół oraz funkcją jazdy na wprost Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie łóżka wyposażonego w 4 koła o średnicy 140 mm z indywidualną blokadą oraz funkcją jazdy kierunkowej o ile zaoferowana zostanie również centralna blokada kół łatwo dostępna dla personelu (od strony nóg pacjenta lub z boku) | TAK |  |
|  | Przestrzeń pomiędzy podstawą, a leżem łóżka pozbawiona przewodów oraz siłowników sterujących funkcjami łóżka umożliwiająca łatwe mycie i dezynfekcję | TAK |  |
|  | Bezpieczne obciążenie łóżka: min. 220 kg. | TAK |  |
|  | barierki boczne zabezpieczające pacjenta z możliwością wydłużenia adekwatnie do wykorzystanej funkcji przedłużenia leża. Barierki muszą spełniać normę EN 60601-2-52. Zamawiający wymaga zaoferowania barierek dzielonych. | TAK |  |
|  | Materac o grubości 16 cm z tkaniny oddychającej, paroprzepuszczalnej, łatwo zmywalnej, odporny na dezynfekcję oraz promieniowanie UV. Pokrowiec materaca na zamek z zakładką zabezpieczającą przed przedostawaniem się płynów do wewnątrz. Pokrowiec z możliwością prania Zamawiający dopuści łóżko z materacem o grubości 15 cm Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac o grubości 14 cm | TAK |  |
|  | Chromowany uchwyt do woreczków urologicznych i wyposażenia dodatkowego, mocowany z dowolnej strony łóżka pod ramą leża. Uchwyt wyposażony w 2 haczyki. Uchwyt może być wykonany ze stali malowanej proszkowo lub chromowanej.– 1 szt. | TAK |  |
|  | Ramka do kart gorączkowych lakierowana, zawieszana na szczyt łóżka z możliwością wsuwania kart od góry z uwzględnieniem możliwości zasłonięcia imienia i nazwiska pacjenta– 1 szt. Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w ramkę do kart gorączkowych wykonaną z tworzywa ABS odpornego na zarysowania i złamania, z metalowym klipsem | TAK |  |
|  | Stojak do kroplówki – oddalony od szczytu łóżka o 20 cm w stronę nóg tak aby przy ruchu łóżka stojak nie zawadzał panelu nadłóżkowego.- 1szt. | TAK |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | TAK |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem. | TAK |  |
|  | Oferowana gwarancja: - 24 miesiące – 1 pkt - 36 miesięcy – 2 pkt |  |  |

Pozycja nr 2 – Szafki przyłóżkowe – 8 sztuk

Rok produkcji: 2018.

Nazwa/typ/model …………..

| Lp. | Parametr/Asortyment | Wymagany parametr | Oferowany Parametr/Asortyment Strona w folderze, katalogu z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |
|  | Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu ocynkowane, lakierowane proszkowo. Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie szafki wykonanej z profili stalowych malowanych proszkowo Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wykonaną z profili stalowych lakierowanych na kolor aluminium Zamawiający dopuszcza szafkę wykonaną w całości z tworzywa ABS Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatami szafki wykonanymi z tworzywa ABS Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, której fronty drzwiczek oraz szuflady oraz blaty wykonane są z wysoce odpornej płyty HPL | TAK |  |
|  | Blat główny oraz czoła szuflad wykonane z wodoodpornego, dwustronnie laminowanego tworzywa Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem głównym wykonanym z płyty z białego tworzywa ABS z wystającymi krawędziami zabezpieczającymi przed rozlaniem się płynów, odpornej na wysokie temperatury, wilgoć, promieniowanie UV i uszkodzenia mechaniczne i chemiczne Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z czołami szuflad metalowymi lakierowanymi proszkowo | TAK |  |
|  | Szafka składająca się z dwóch szuflad na prowadnicach rolkowych lub ślizgowych umożliwiających ciche i łatwe wysuwanie oraz domykanie Zamawiający dopuszcza szafkę wyposażoną w jedną szufladę zamawiający dopuszcza szufladę szafki wyposażoną w estetyczny uchwyt stanowiący integralną część szuflady wykonany z tworzywa ABS Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z pudłem szafki otwieranym drzwiczkami wyposażoną w półkę, z możliwością schowania tam 2 butelek o pojemności 1,5l Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, której szuflada wysuwana jest na trwałych prowadnicach ślizgowych | TAK |  |
|  | Pomiędzy szufladami dodatkowa półka o wysokości min. 17 cm Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z półką pomiędzy szufladami o wysokości 167 mm | TAK |  |
|  | Górna szuflada wyposażona w wyjmowany, tworzywowy wkład, ułatwiający mycie i dezynfekcję | TAK |  |
|  | Szuflada dolna wyposażona w wyjmowany, tworzywowy wkład, łatwy do mycia i dezynfekcji, dzielący wnętrze szuflady na min. trzy części. Jedna z przegród ma pełnić funkcję uchwytu na 2 butelki o pojemności min. 1,5 l Zamawiający dopuści szafkę, która zamiast dolnej szuflady posiada szafkę z drzwiczkami z półką wewnątrz , bez pojemnika na butelki Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, której szuflada dolna jest wyposażona w wyjmowany, tworzywowy wkład, łatwy do mycia i dezynfekcji, dzielący wnętrze szuflady na min. dwie części, jedna z przegród pełni funkcję uchwytu na 2 butelki o pojemności min. 1,5 l Zamawiający dopuszcza szuflady szafki bez dodatkowego wyjmowanego wkładu Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, której szuflada dolna jest wyposażona w wyjmowany, tworzywowy wkład, łatwy do mycia i dezynfekcji, dzielący wnętrze szuflady na min. dwie części, jedna z przegród pełni funkcję uchwytu na 2 butelki o pojemności min. 1,5 l | TAK |  |
|  | Uniwersalny, odejmowany i przejezdny blat boczny z możliwością zamocowania po lewej lub prawej stronie szafki. Możliwość złożenia blatu do boku. Przekładanie blatu na dowolną stronę musi odbywać się w prosty sposób bez używania narzędzi. Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowej z blatem bocznym składanym do wnęki z boku szafki, o konstrukcji w postaci dwustronnie wysuwanej szuflady posiadające możliwość ustawienia z prawej lub lewej strony łóżka bez dokonywania żadnych przeróbek, zamiast przekładania blatu. Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie szafki przyłóżkowej bez możliwości przekładania blatu bocznego, ale z możliwością używania szafki dwustronnie Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie szafki z blatem montowanym na stałe pod warunkiem, że szafka będzie miała możliwość ustawienia z prawej lub lewej strony łóżka bez dokonywania żadnych przeróbek, zamiast przekładania blatu. | TAK |  |
|  | Blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości, wspomagany za pomocą sprężyny gazowej oraz z możliwością regulacji kąta pochylenia | TAK |  |
|  | Wymiary, parametry: Szafka: Wysokość: 800-910 mm Szerokość: 550-620 mm Głębokość: 390-500 mm Regulacja wysokości blatu bocznego:(720-800)x(1040-1120) mm Blat boczny: (530-660)x(337-430) mm | TAK |  |
|  | Szuflady wyposażone w estetyczne uchwyty ze stali nierdzewnej lub aluminium, ułatwiające otwieranie Zamawiający dopuści estetyczne uchwyty metalowe, malowane proszkowo Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową posiadającą szuflady wyposażone w estetyczne uchwyty chromowane ułatwiające otwieranie Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z uchwytami metalowymi Zamawiający dopuści szafkę z uchwytami wykonanymi ze stali, w kolorze stalowym | TAK |  |
|  | Blat główny wyposażony w reling ochronny wykonany ze stali nierdzewnej lub aluminium, zabezpieczający przedmioty przed upadkiem Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szafki bez relingu lub z relingiem z innego materiału. | TAK |  |
|  | Korpus wyposażony w zespół jezdny, w tym min. 2 koła z blokadą, o średnicy min. 65 mm (50 mm)., z podwójnym elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnik | TAK |  |
|  | Możliwość całkowitego demontażu blatu bocznego w celu zaoszczędzenia miejsca (w prosty sposób bez użycia narzędzi) Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez możliwości całkowitego demontażu blatu bocznego | TAK |  |
|  | Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach | TAK |  |
|  | Fronty szafki dopasowane do koloru szczytów przy łóżkach. Zamawiający dopuści szafkę , w której oba blaty ( zarówno główny jak i boczny ) wykonane są z tworzywa laminowanego z możliwością wyboru koloru dostosowanego do wybranego koloru łóżka Zamawiający dopuści front szafki z wysokoodpornego tworzywa | TAK |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | TAK |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem. | TAK |  |
|  | Oferowana gwarancja: - 24 miesiące – 1 pkt - 36 miesięcy – 2 pkt | TAK |  |

…………………………………….

( data i podpis Wykonawcy )

Część nr 2

Pozycja nr 1 – Kardiotokograf – ciąża pojedyncza – 6 sztuk

Rok produkcji: 2018.

Nazwa/typ/model …………..

| Lp. | Parametr/Asortyment | Wymagany parametr | Oferowany Parametr/Asortyment Strona w folderze, katalogu z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy US (FHR) od max 50 do min. 210 bpm | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru US (FHR) 1 bpm | TAK |  |
|  | Drukarka termiczna | TAK |  |
|  | Współpraca z systemem monitorowania płodu Monako | TAK |  |
|  | Wózek pod aparat | TAK |  |
|  | Automatyczne wykrywanie ruchów płodu wraz z możliwością wydruku wykresu aktywności ruchowej płodu | TAK |  |
|  | Wyświetlacz | TAK |  |
|  | Częstotliwość pracy ≤ 1.5 MHz | TAK |  |
|  | Głowica (przetwornik) Toco – 2 szt. (dla każdego aparatu) - wodoszczelna | TAK |  |
|  | Głowica (przetwornik) Cardio – 2 szt. (dla każdego aparatu) - wodoszczelna | TAK |  |
|  | Znacznik ruchów płodu dla pacjentki | TAK |  |
|  | Alarm końca papieru | TAK |  |
|  | Alarm utraty sygnału, wysokiego i niskiego tętna płodu – granice alarmów definiowalne przez użytkownika | TAK |  |
|  | Cyfrowa prezentacja wartości FHR i Toco | TAK |  |
|  | W zestawie elastyczne pasy do głowic oraz znacznik ruchów płodu dla pacjentki | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia funkcji telemetrii płodowej | TAK |  |
|  | Monitorowanie ciąży pojedynczej | TAK |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | TAK |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem. | TAK |  |
|  | Oferowana gwarancja: - 24 miesiące – 1 pkt - 36 miesięcy – 2 pkt |  |  |

Pozycja nr 2 – Kardiotokograf – ciąża mnoga – 2  sztuk

Rok produkcji: 2018.

Nazwa/typ/model …………..

| Lp. | Parametr/Asortyment | Wymagany parametr | Oferowany Parametr/Asortyment Strona w folderze, katalogu z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy US (FHR) od max 50 do min. 210 bpm | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru US (FHR) 1 bpm | TAK |  |
|  | Drukarka termiczna | TAK |  |
|  | Współpraca z systemem monitorowania płodu Monako | TAK |  |
|  | Wózek pod aparat | TAK |  |
|  | Automatyczne wykrywanie ruchów płodu wraz z możliwością wydruku wykresu aktywności ruchowej płodu | TAK |  |
|  | Wyświetlacz | TAK |  |
|  | Częstotliwość pracy ≤ 1.5 MHz | TAK |  |
|  | Głowica (przetwornik) Toco – 2 szt. (dla każdego aparatu) - wodoszczelna | TAK |  |
|  | Głowica (przetwornik) Cardio – 2 szt. (dla każdego aparatu) - wodoszczelna | TAK |  |
|  | Znacznik ruchów płodu dla pacjentki | TAK |  |
|  | Alarm końca papieru | TAK |  |
|  | Alarm utraty sygnału, wysokiego i niskiego tętna płodu – granice alarmów definiowalne przez użytkownika | TAK |  |
|  | Cyfrowa prezentacja wartości FHR i Toco | TAK |  |
|  | W zestawie elastyczne pasy do głowic oraz znacznik ruchów płodu dla pacjentki | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia funkcji telemetrii płodowej | TAK |  |
|  | Monitorowanie ciąży mnogiej | TAK |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | TAK |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem. | TAK |  |
|  | Oferowana gwarancja: - 24 miesiące – 1 pkt - 36 miesięcy – 2 pkt |  |  |

Pozycja nr 3 – Detektor tętna płodu – 3  sztuk

Rok produkcji: 2018.

Nazwa/typ/model …………..

| Lp. | Parametr/Asortyment | Wymagany parametr | Oferowany Parametr/Asortyment Strona w folderze, katalogu z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |
|  | Wyświetlacz 2.4” LCD | TAK |  |
|  | Monitorowanie tętna płodu od 12 tygodnia | TAK |  |
|  | Wbudowany akumulator Litowo-Jonowy, wskaźnik naładowania na ekranie | TAK |  |
|  | Technika pomiarowa Dopplera (taka jak w aparatach KTG) | TAK |  |
|  | Ładowanie poprzez USB z komputera lub dołączonej ładowarki | TAK |  |
|  | Energooszczędny – umożliwia wykonanie 250 jednominutowych badań bez ładowania | TAK |  |
|  | Wysokoczuła sonda 2.0 MHz z czołem o dużej powierzchni | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy 50 - 210 BPM | TAK |  |
|  | Rozdzielczość 1 BPM | TAK |  |
|  | Dokładność ±1% lub ±1 BPM | TAK |  |
|  | Głośnik 1W | TAK |  |
|  | Automatyczne wyłączanie po 1 minucie bezczynności i braku sygnału. | TAK |  |
|  | Sonda 2.0 MHz ± 5% | TAK |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | TAK |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem. | TAK |  |
|  | Oferowana gwarancja: - 24 miesiące – 1 pkt - 36 miesięcy – 2 pkt | TAK |  |

…………………………………….

( data i podpis Wykonawcy )

Część nr 3

Pozycja nr 1 – System monitorowania  wraz z kardiomonitorami – 5 sztuk

Rok produkcji: 2018.

Nazwa/typ/model …………..

| Lp. | Parametr/Asortyment | Wymagany parametr | Oferowany Parametr/Asortyment Strona w folderze, katalogu z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne Kardiomonitory – 5 szt. |
|  | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej 4 kg | TAK |  |
|  | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia oraz w kieszeń na akcesoria. | TAK |  |
|  | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 12 cali, rozdzielczości co najmniej 800x600 pikseli. | TAK |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej pięciu różnych krzywych dynamicznych. | TAK |  |
|  | Trendy wszystkich mierzonych parametrów: co najmniej 100-godzinne z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta i co najmniej 1000 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 10 minut. | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych oraz zdarzeń wpisanych przez użytkownika – pamięć co najmniej 500 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów | TAK |  |
|  | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki. | TAK |  |
|  | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: EKG; Odchylenie odcinka ST; Liczba oddechów (RESP); Saturacja (Spo2); Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); Temperatura (T1,T2,TD). | TAK |  |
|  | Pomiar EKG | TAK |  |
|  | Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. Podać. | TAK |  |
|  | Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego odprowadzeń. | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż+/- 1%. Podać. | TAK |  |
|  | Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. Podać. | TAK |  |
|  | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | TAK |  |
|  | Czułość: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. wymienić. | TAK |  |
|  | Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm. | TAK |  |
|  | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych | TAK |  |
|  | Monitorowanie odcinka QT | TAK |  |
|  | Analiza zaburzeń rytmu (co najmniej 23), z rozpoznawaniem co najmniej następujących zaburzeń: Bradykardia Tachykardia Asystolia Tachykardia komorowa Migotanie komór Migotanie przedsionków Stymulator nie przechwytuje Stymulator nie generuje impulsów Salwa komorowa PVC/min wysokie | TAK |  |
|  | Pomiar oddechów (RESP). | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru: minimum 5-120 oddechów /min Podać. | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/-2 oddech /min | TAK |  |
|  | Prędkość kreślenia: co najmniej 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s, 50 mm/s. Podać | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji (SpO2). | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 20÷300/min. Podać. | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. Podać. | TAK |  |
|  | Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik | TAK |  |
|  | Alarm desaturacji | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP). | TAK |  |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru. | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷270 mmHg. Podać. | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP: co najmniej 40÷240 bpm. | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. Podać. | TAK |  |
|  | Tryb pomiaru: AUTO; Ręczny. | TAK |  |
|  | Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷480 minut. Podać. | TAK |  |
|  | Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury (TEMP) | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C. Podać. | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. Podać. | TAK |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa | TAK |  |
|  | Wyposażenie kardiomonitora w akcesoria pomiarowe. | TAK |  |
|  | Kabel EKG 5-odprowadzeniowy | TAK |  |
|  | Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP | TAK |  |
|  | Mankiet do pomiar NIBP: średni | TAK |  |
|  | Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips | TAK |  |
|  | Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy. | TAK |  |
|  | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów. | TAK |  |
|  | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów. | TAK |  |
|  | Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów. | TAK |  |
|  | Wybór czasowego zawieszenia alarmów – co najmniej 5 czasów do wyboru. | TAK |  |
|  | Ustawianie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów. | TAK |  |
|  | Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej (co najmniej 10 poziomów do wyboru) oraz wzorca dźwiękowej sygnalizacji (co najmniej 3 wzorce do wyboru) | TAK |  |
|  | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. | TAK |  |
|  | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej, minimalnej oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). | TAK |  |
|  | Funkcja analizy NIBP z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach ciśnienia: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej za dnia, maksymalnej w nocy, minimalnej za dnia, minimalnej w nocy oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). | TAK |  |
|  | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor. | TAK |  |
|  | Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej, pomiar NIBP co 15 min): nie krótszy niż 4 godziny. Podać. | TAK |  |
|  | Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 6 godzin. Podać. | TAK |  |
|  | Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. | TAK |  |
|  | Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą. | TAK |  |
|  | Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez stacji centralnego nadzoru | TAK |  |
|  | Funkcja informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci. Możliwość komunikacji z alarmami z kardiomonitorów | TAK |  |
|  | Funkcja zdalnego wyciszania alarmów w innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | TAK |  |
|  | Monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali (na wyposażeniu kardiomonitora oprogramowanie do archiwizacji danych na PC). | TAK |  |
|  | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarską gotową do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak: - rzut minutowy metodami: termodylucji, IKG, PiCCO; - BIS; - NMT; - EEG | TAK |  |
|  | Port USB ; możliwość przenoszenia konfiguracji pomiędzy monitorami tej samej serii | TAK |  |
|  | Cicha praca urządzenia – chłodzenie bez wentylatora | TAK |  |
|  | Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1 | TAK |  |
|  | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci. | TAK |  |
|  | Statyw na kółkach wraz z koszem na akcesoria lub uchwyt do zawieszenia na ścianie wraz z koszem na akcesoria – do wyboru | TAK |  |
| Wymagania ogólne Stacja centralnego nadzoru |
|  | Ekran LCD TFT do przekątnej min. 23” do jednoczesnego podglądu krzywych i mierzonych parametrów co najmniej 6 pacjentów | TAK |  |
|  | Konfigurowanie prze użytkownika wyglądu okienek poszczególnych pacjentów: co najmniej 3 krzywe dynamiczne i 4 wartości mierzonych parametrów | TAK |  |
|  | Ekran LCD TFT do przekątnej min. 23” do podglądu wybranego stanowiska przyłóżkowego. Wyświetlanie wszystkich krzywych dynamicznych i wartości mierzonych parametrów z wybranego stanowiska przyłóżkowego | TAK |  |
|  | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. | TAK |  |
|  | Uruchamianie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali. | TAK |  |
|  | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w monitorach | TAK |  |
|  | Pamięć stanów krytycznych (alarmów i arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) - minimalna liczba zdarzeń: 700/pacjenta | TAK |  |
|  | Funkcja "holterowska" – pamięć ciągłego zapisu przynajmniej 4 monitorowanych przebiegów falowych (EKG+inne) - nie tylko trendów; z ostatnich min. 24 godzin | TAK |  |
|  | Trendy tabelaryczne: pamięć z ostatnich min. 120 godzin | TAK |  |
|  | Pamięć historii pacjentów (co najmniej 10000 ostatnich pacjentów) – możliwość przeglądania, tworzenia raportów, wydruki historii pacjenta | TAK |  |
|  | Stacja centralnego nadzoru wyposażona w funkcję obliczeń hemodynamicznych | TAK |  |
|  | Drukarka laserowa do wydruków trendów i raportów na standardowym papierze A4; wbudowane łącze do sieci Ethernet | TAK |  |
|  | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w monitorach | TAK |  |
|  | Pamięć stanów krytycznych (alarmów i arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) - minimalna liczba zdarzeń: 500/pacjenta | TAK |  |
|  | Obsługa stacji centralnego nadzoru przy pomocy klawiatury oraz myszki komputerowej | TAK |  |
|  | Podtrzymanie zasilania elektrycznego każdego stanowiska monitorowania centralnego (UPS) min. 20 min. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy centrali o funkcję nadzorowania pacjentów monitorowanych poprzez nadajniki telemetryczne | TAK |  |
|  | Centrala pielęgniarska gotowa do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak: - rzut minutowy metodami termodylucji, IKG, PiCCO; - BIS; - NMT; - EEG. | TAK |  |
|  | W ofercie z centralą akcesoria sieciowe oraz połączenie w sieć 6 monitorów pacjenta | TAK |  |
|  | Stacja centralnego nadzoru gotowa do rozbudowy o funkcję komunikacji ze szpitalnym systemem komputerowym w standardzie HL7 | TAK |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | TAK |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem. | TAK |  |
|  | Oferowana gwarancja: - 24 miesiące – 1 pkt - 36 miesięcy – 2 pkt | TAK |  |

………………………………..

( data i podpis Wykonawcy )

Część nr 4

Pozycja nr 1 – Lampy bezcieniowe jezdne – 5 sztuk

Rok produkcji: 2018.

Nazwa/typ/model …………..

| Lp. | Parametr/Asortyment | Wymagany parametr | Oferowany Parametr/Asortyment Strona w folderze, katalogu z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |
|  | Lampa zabiegowa LED wyposażona jest w nowoczesne żródło światła LED o mocy 6W. Źródłem światła lampy medycznej jest moduł LED o mocy 6 x 1W. | TAK |  |
|  | Lampy zabiegowe LED - lampy diagnostyczne LED przeznaczone są do pracy w gabinetach lekarskich, salach zabiegowych, gabinetach weterynaryjnych, salonach kosmetycznych, itp. Dzięki zastosowaniu elastycznego ramienia, zapewniającego swobodny ruch we wszystkich płaszczyznach, można precyzyjnie oświetlić pole badania. Wygodny uchwyt przy głowicy lampy, pozwala na jej łatwą regulację | TAK |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | TAK |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem. | TAK |  |
|  | Oferowana gwarancja: - 24 miesiące – 1 pkt - 36 miesięcy – 2 pkt | TAK |  |

………………………………..

( data i podpis Wykonawcy )

Część nr 5

Pozycja nr 1 – Rozbudowa systemu nadzoru okołoporodowego Monako do 20 stanowisk

Rok produkcji: 2018.

Nazwa/typ/model …………..

| Lp. | Parametr/Asortyment | Wymagany parametr | Oferowany Parametr/Asortyment Strona w folderze, katalogu z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |
|  | scentralizowany system monitorowania i nadzoru okołoporodowego | TAK |  |
|  | Oprogramowanie systemu (modernizacja i rozbudowa do 20 stanowisk nadzoru okołoporodowego) | TAK |  |
|  | Moduł transmisji danych (bezprzewodowy) | TAK |  |
|  | Sprzęt komputerowy: Stanowisko monitorujące - oprogramowanie - komputer AIO - drukarka laserowa Stanowisko robocze - oprogramowanie - komputer AIO Stanowisko serwerowe - oprogramowanie - serwer "rackowy" | TAK |  |
|  | Materiały instalacyjne (access point, kable, przewody, osłony). | TAK |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | TAK |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem. | TAK |  |
|  | Oferowana gwarancja: - 24 miesiące – 1 pkt - 36 miesięcy – 2 pkt | TAK |  |

………………………………..

( data i podpis Wykonawcy )

Część nr 6

Pozycja nr 1 – Stół operacyjny ginekologiczno-położniczy

Rok produkcji: 2018.

Nazwa/typ/model …………..

| Lp. | Parametr/Asortyment | Wymagany parametr | Oferowany Parametr/Asortyment Strona w folderze, katalogu z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |
|  | Ogólnochirurgiczny stół z napędem elektro-hydraulicznym |  |  |
|  | Podstawa stołu pokryta włóknem szklanym, nie metalem co eliminuje ryzyko porażenia prądem elektrycznym |  |  |
|  | Podstawa stołu zawierająca wycięcia na stopy oraz dodatkowy pojemnik (np. wiadro) dzięki czemu chirurg może znajdować się bliżej pacjenta |  |  |
|  | Podstawa stołu zawieszona na wysokości uniemożliwiającej wsunięcie stóp pod podstawę przez co eliminuje się ryzyko potknięcia podczas szybkiego wysunięcia stóp. |  |  |
|  | Koła zabudowane w podstawie, nie wystające poza zarys podstawy |  |  |
|  | Ładowarka/moduł zasilający zabudowane w obudowie stołu |  |  |
|  | Akumulator pozwalający na wykonanie min 50 - 80 ruchów stołem (przybliżony czas pracy około 2 tygodni) |  |  |
|  | Blat w konfiguracji złożonej z następujących segmentów: - płyta podgłówka, - płyta pleców, - płyta siedzenia, - płyta nożna dwuczęściowa |  |  |
|  | 5 segmentowy przezierny dla promieni RTG blat z możliwością monitorowania pacjenta ramieniem C |  |  |
|  | Blat stołu przesuwny na długości 320mm |  |  |
|  | Szyny boczne oraz kolumna stołu wykonane z niklowo chromowej stali |  |  |
|  | Wymiary stołu: - Długość całkowita 2060 (+/- 30)mm - Minimalna wysokość bez materaca min 600mm - Maksymalna wysokość bez materaca min 950mm - Szerokość bez szyny bocznej 520 (+/- 20)mm - Szerokość z szyną boczną 590 (+/- 20)mm |  |  |
|  | Możliwość specjalnego ustawienia stołu na potrzeby zabiegów laryngologicznych oraz neurologicznych na wysokości 400mm (bez materaca) |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie stołu w pozycji normalnej: min 250kg |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie stołu w pozycji odwrotnej: min 190kg |  |  |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie podgłówka: min 40kg |  |  |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie podnóżka: min 30kg |  |  |
|  | Przechył Trendelenburga: min 25˚ |  |  |
|  | Przechył anty-Trendelenburga: min 25˚ |  |  |
|  | Przechył boczny stołu w lewo/prawo: min 20˚ / 20˚ |  |  |
|  | Regulacja kątowa podgłówka góra/dół: min 45˚ / 90˚ |  |  |
|  | Blokada podgłówka zwalniana za pomocą dźwigni na całej szerokości stołu co pozwala w łatwy sposób zmieniać położenie podgłówka z trzech stron stołu. |  |  |
|  | Regulacja kątowa płyty pleców w górę/dół: min 80˚ / 40˚ |  |  |
|  | Regulacja kątowa płyt podnóżka góra/dół: min 20˚ / 90˚ |  |  |
|  | Regulacja kątowa płyt podnóżków na boki: min 180˚ |  |  |
|  | Możliwość ustawienia segmentu kończyn dolnych w pozycji pionowej w dół i wyłożenie ich wzdłuż długiego boku stołu (po obu stronach) - w sposób umożliwiający pełen dostęp do pozycji litotomijnej bez konieczności odłączania segmentów nóg od stołu operacyjnego. |  |  |
|  | Materace dwuwarstwowe, o właściwościach: - grubości min 75 mm, - antystatyczne, - wodoodporne, - łączone za pomocą ultradźwięków, nie klejone ani nie zszywane, - z przeciwodleżynowej pianki poliuretanowej, zapewniającej równomierny rozkład sił, nie zakłócający przepływu krwi w organizmie pacjenta, - zdejmowane, - odporne na środki dezynfekujące |  |  |
|  | Materace z pianki dostosowującej się do kształtu ciała pacjenta dla części: - część pleców i siedzenia - Płyty podgłówka - Płyty podnóżka |  |  |
|  | Dwa panele sterowania: panel sterowania na kolumnie, pilot zdalnego sterowania. Możliwość podłączenia dodatkowego nożnego kontrolera odpornego na zachlapania. |  |  |
|  | Panel sterowania na kolumnie wykorzystujący mechanizm dwuprzyciskowej kontroli, zabezpieczający przed przypadkową zmianą ustawień stołu |  |  |
|  | Funkcje obsługiwane za pomocą pilota zdalnego sterowania oraz panelem na kolumnie: - Włączanie/wyłączanie, - Blokowanie/odblokowanie kół - Uniesienie/opuszczenie blatu stołu - Pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga - Przechył boczny stołu w lewo/prawo - Płyta pleców |  |  |
|  | Sygnalizacja na pilocie zdalnego sterowania oraz na panelu sterującym na kolumnie: - Sieciowego zasilania - Naładowania akumulatorów - Włączonego zasilania - Stanu blokady kół - Przekroczenia limitu |  |  |
|  | Dodatkowe funkcje dostępne na pilocie zdalnego sterowania ustawiane jednym przyciskiem: - Pozycja Flex (ustawienie płyt lędźwiowej oraz pleców pod kątem min 220˚) - Re-flex (ustawienie płyt lędźwiowej oraz pleców pod kątem min 110˚) - Pozycja „0” |  |  |
|  | System automatycznie wyłączający pilot zdalnego sterowania po 4 minutach nie używania |  |  |
|  | Powierzchnie stołu łatwe do czyszczenia i dezynfekcji przy pomocy ogólnodostępnych środków czyszczących |  |  |
|  | Możliwość zamiany płyty podgłówka z płytami podnóżków |  |  |
|  | Stół wyposażony w statyw do kroplówek z regulacją wysokości i przechyłu (1 szt.) |  |  |
|  | Przystawki pod rękę ruchome w płaszczyźnie poziomej o długości min 54cm i szerokości min 13cm (2 szt.) |  |  |
|  | Parawan anestezjologiczny |  |  |
|  | Podpora kończyny dolnej do pozycji ginekologicznej/urologicznej, typu Goeple, mocowana na szynie bocznej, w komplecie z elementami mocującymi oraz opaskami mocującymi (2 szt.) |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem. |  |  |
|  | Oferowana gwarancja: - 24 miesiące – 1 pkt - 36 miesięcy – 2 pkt |  |  |

Pozycja nr 2 – Diatermia chirurgiczna – 1 szt.

Rok produkcji: 2018.

Nazwa/typ/model …………..

| Lp. | Parametr/Asortyment | Wymagany parametr | Oferowany Parametr/Asortyment Strona w folderze, katalogu z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |
|  | Zasilanie z sieci 230V/50 HZ |  |  |
|  | Diatermia mono- i bipolarna |  |  |
|  | Automatyczne dopasowanie mocy wyjściowej do właściwości fizykochemicznych tkanek |  |  |
|  | Możliwość utworzenia min. 9 różnych konfiguracji nastaw (programów) i zapisania ich pod nazwą zabiegu lub nazwiskiem lekarza |  |  |
|  | Odporność urządzenia na impuls defibrylacji |  |  |
|  | Układy kontroli: - prawidłowej aplikacji elektrody neutralnej względem elektrody czynnej - prawidłowego przylegania całej elektrody do skóry pacjenta |  |  |
|  | Monitor poprawnego przylegania elektrody neutralnej informujący o aktualnej jakości połączenia elektrody biernej ze skórą pacjenta - wyświetlacz cyfrowy podający bieżącą oporność połączenia skóra-elektroda w Ohm i linijka pomiarowa |  |  |
|  | Możliwość integracji urządzeń chirurgicznych: diatermia, przystawka do koagulacji argonowej, odsysacz dymu z pola operacyjnego – tego samego producenta |  |  |
|  | Liczba i rodzaj niezależnie działających gniazd przyłączeniowych: - monopolarne –2 szt. - bipolarne –min. 1 szt. - elektrody neutralnej – 1 szt. Aparat powinien umożliwiać bezpośrednie podłączenie narzędzi: -monopolarnych w systemie wtyczek jednopinowym o śr. 5mm i 4mm oraz trzypinowym, bez dodatkowych adapterów - bipolarnych w systemie jednopinowym 4mm i 2-pinowym, bez dodatkowych adapterów - neutralnych : jednopinowych 6,3mm i dwupinowych, bez dodatkowych adapterów |  |  |
|  | Możliwość uruchamiania funkcji monopolarnych i bipolarnych przy użyciu jednego włącznika nożnego |  |  |
|  | Oprogramowanie do obsługi systemu w języku polskim, wyświetlanie komunikatów, kodów błędu z opisem tekstowym w języku polskim. |  |  |
|  | Przewody zasilające – 1 komplet |  |  |
|  | Parametry trybu pracy monopolarnej |
|  | Maksymalna moc nie mniejsza niż 300 W dla każdego wymaganego rodzaju prądu cięcia |  |  |
|  | Minimum 8 różnych prądów cięcia delikatnego różniących się efektem hemostatycznym (nie dotyczy regulacji mocy) |  |  |
|  | Minimum 8 różnych prądów cięcia intensywnego różniących się efektem hemostatycznym (nie dotyczy regulacji mocy) |  |  |
|  | Możliwość regulacji mocy maksymalnej z krokiem +/ - 1W w całym dostępnym zakresie wszystkich prądów cięcia |  |  |
|  | Maksymalna moc koagulacji nie mniejsza niż 120 W dla każdego wymaganego rodzaju |  |  |
|  | Liczba trybów – rodzajów koagulacji monopolarnej - min cztery: delikatna, preparująca, natryskowa i intensywna |  |  |
|  | Możliwość min. 2-stopniowej regulacji intensywności działania koagulacji każdego wymaganego rodzaju (nie dotyczy regulacji mocy) |  |  |
|  | Możliwość regulacji mocy maksymalnej każdego rodzaju koagulacji z krokiem +/ - 1W w całym dostępnym zakresie |  |  |
|  | Parametry trybu pracy bipolarnej |
|  | Maksymalna moc koagulacji nie mniejsza niż120 W dla każdego dostępnego trybu |  |  |
|  | Możliwość min. 4-stopniowej regulacji intensywności działania koagulacji– nie dotyczy regulacji mocy |  |  |
|  | Aktywacja funkcji bipolarnej: włącznik nożny i funkcja auto-start |  |  |
|  | Możliwość wyboru czasu opóźnienia funkcji auto-start z dokładnością do 0,1s |  |  |
|  | Funkcja auto-stop |  |  |
|  | Możliwość regulacji mocy maksymalnej z krokiem +/ - 1W w całym dostępnym zakresie |  |  |
|  | Włącznik nożny podwójny z kablem dł. 5m, przeznaczony do mycia i dezynfekcji maszynowej |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem. |  |  |
|  | Oferowana gwarancja: - 24 miesiące – 1 pkt - 36 miesięcy – 2 pkt |  |  |

………………………………..

( data i podpis Wykonawcy )

Część nr 7

Pozycja nr 1 – Stanowisko do stabilizacji/resuscytacji noworodka– 2 szt.

Rok produkcji: 2018.

Nazwa/typ/model …………..

| Lp. | Parametr/Asortyment | Wymagany parametr | Oferowany Parametr/Asortyment Strona w folderze, katalogu z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |
|  | Stanowisko do resuscytacji noworodka z wyposażeniem – inkubator otwarty o stabilnej konstrukcji umieszczony na podstawie jezdnej. Wszystkie kółka wyposażone w kółka. |  |  |
|  | Moduł podnośnika elektrycznego realizujący płynną regulację położenia materacyka względem poziomu podłogi |  |  |
|  | Zasilanie AC dostosowane do 230 V +/- 10 %, 50 Hz |  |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz (ekran) na panelu sterującym, typ LCD do prezentacji parametrów nastawianych i monitorowanych z wyświetlanym tekstem w języku polskim |  |  |
|  | Płynna regulacja kąta nachylenia podstawy z materacykiem w zakresie +/ -12 stopni |  |  |
|  | Prowadnica lub szuflada do wprowadzenia kasety RTG pod materacyk bez konieczności przemieszczania dziecka. |  |  |
|  | Wyciszanie alarmów w sposób bezdotykowy, realizowany wyłącznie poprzez ruch ręki w pobliżu czujnika ruchu. |  |  |
|  | Alarmy akustyczne i optyczne |  |  |
|  | Promiennik grzejny, z regulacją mocy grzania z poziomu panelu sterującego. Zakres regulacji mocy grzania (0 ÷ 100) % |  |  |
|  | Konstrukcja promiennika bez możliwości odsuwania/ odchylania czy blokowania, usytuowana pod kątem po stronie panelu sterującego ( nie zawieszona równolegle nad leżem pacjenta), zapewniający równomierne nagrzanie powierzchni materacyka. |  |  |
|  | Moc promiennika min. 350 W |  |  |
|  | Automatyczne ustawianie mocy grzania na 100%, po włączeniu inkubatora. Czas grzania wstępnego max. 7 minut. |  |  |
|  | Zintegrowana lampa zabiegowa min. 200 luksów, stanowiąca integralną część urządzenia, bez konieczności dołączania jej do szyny akcesoryjnej urządzenia |  |  |
|  | Opuszczane, przezierne ścianki boczne inkubatora |  |  |
|  | Układ automatycznej regulacji temperatury bazującej na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie (32÷37,5) °C ze skokiem 1°C |  |  |
|  | Trendy w postaci krzywych, zapamiętywane i prezentowane na ekranie wyświetlacza: temperatura nastawiona, moc grzewcza, temperatura noworodka |  |  |
|  | Wbudowany w panel główny moduł do resuscytacji składający się z manometrów, przepływomierza oraz mieszalnika. Precyzyjne nastawy tlenu w mieszance realizowane za pomocą mieszalnika wbudowanego w panel główny. Regulacja wartości ciśnienia gazów dostarczanych pacjentowi z zabezpieczeniem podaży powyżej 30 cmH20 ( prezentacja aktualnej wartości ciśnienia w drogach oddechowych na manometrze). Regulowany PIP oraz PEEP. |  |  |
|  | Wbudowany w panel moduł pomiaru Spo2 w technologii Masimo SET |  |  |
|  | Ssak Venturiego z regulacją siły ssania oraz manometrem wbudowanym w główny panel sterujący inkubatora otwartego |  |  |
|  | Uchwyt od frontu i tyłu inkubatora otwartego, ułatwiający transport |  |  |
|  | Wykonanie automatycznie testu sprawdzającego po włączeniu do sieci oraz okresowo w trakcie pracy inkubatora, w celu ciągłej kontroli poprawności funkcjonowania urządzenia. |  |  |
|  | Min. 2 dodatkowe gniazda elektryczne wbudowane fabryczne w inkubator umożliwiające podłączenia innego sprzętu |  |  |
|  | System szuflad – pojemników o obciążeniu do min. 6,5 kg |  |  |
|  | Szyna do mocowania dodatkowych akcesoriów, stanowiąca integralną cześć panelu głównego |  |  |
|  | Wbudowana waga w zakresie od 300g do 8 kg |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem. |  |  |
|  | Oferowana gwarancja: - 24 miesiące – 1 pkt - 36 miesięcy – 2 pkt |  |  |

Pozycja nr 2 – Stanowiskowo pielęgnacji noworodka – 1 szt.

Rok produkcji: 2018.

Nazwa/typ/model …………..

| Lp. | Parametr/Asortyment | Wymagany parametr | Oferowany Parametr/Asortyment Strona w folderze, katalogu z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |
|  | Stanowisko składające się ze stolika pielęgnacyjnego z promiennikiem |  |  |
|  | Długość stolika pielęgnacyjnego w zakresie od 700 do 800 mm +/-10% |  |  |
|  | Szerokość w części pielęgnacyjnej w zakresie od 580 do 790 mm +/-10% |  |  |
|  | Stanowisko wyposażone w cztery kółka jezdne nie wykraczające poza obrys, kółka jezdne z przodu stanowiska blokowane. |  |  |
|  | Wysokość blatu od podłoża w zakresie od 820 do 920 mm +/-10% |  |  |
|  | Stanowisko wyposażone w podstawę z regulacją wysokości nóżek +/- 50 mm |  |  |
|  | Nad częścią pielęgnacyjną zamontowany równolegle do frontu stanowiska promiennik podczerwieni na kolumnie ze źródłem podczerwieni oraz z automatyczną regulacją temperatury powietrza i alarmami. Promiennik zintegrowany z pozostałą częścią urządzenia. |  |  |
|  | Promiennik spełniający wymagania urządzenia klasy II b według MDD dla wyrobów Medycznych – certyfikat EC z jednostki notyfikowanej |  |  |
|  | Stanowisko oświetlone silnym źródłem światła wbudowanym w promiennik podczerwieni |  |  |
|  | Promiennik spełnia dane techniczne: - automatyczna regulacja temperatury powietrza, - ręczna regulacja mocy grzania, - alarm zbyt niskiej temperatury optyczny i akustyczny, - alarm zbyt wysokiej temperatury optyczny i akustyczny, - próg działania alarmu ±0,8°C, - alarm awarii czujnika ERR, - zakres automatycznej regulacji temperatury 34-38°C z dokładnością do ±0,2°C, - cyfrowy pomiar temperatury z rozdzielczości 0.1°C, - ręczna regulacja mocy grzania 0-700W lub od 0-800 W skokowo co 5% maksymalnego zakresu, - moc kwarcowego promiennika podczerwieni 700 lub 800W, - oświetlenie luminescencyjne o mocy świetlnej 2x100W, |  |  |
|  | Szafka z min. 3 szufladami. Możliwość wyboru ilości szuflad oraz ich wymiarów, pierwsza szuflada przystosowana do postawienia wagi typu: Waga elektryczna WPT 6/15 D RADWAG. |  |  |
|  | Stanowisko wykonane w kolorystyce określonej przez zamawiającego blaty i szafki |  |  |
|  | Wymaga się od producenta urządzeń posiadania systemu jakości zgodnego z normą ISO 13485:2003 dla produkcji stanowisk pielęgnacji niemowląt |  |  |
|  | Wymaga się własnym staraniem i na własny koszt instalacji do istniejącej infrastruktury oraz uruchomienia urządzenia. |  |  |
|  | Stanowisko wyposażone w przewód zasilający o długości 6mb +/-10%, przewód zasilający ma być chowany w części obudowy. |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem. |  |  |
|  | Oferowana gwarancja: - 24 miesiące – 1 pkt - 36 miesięcy – 2 pkt |  |  |

………………………………..

( data i podpis Wykonawcy )