## Arkusz1
| DZPZ/333/24PN/2020 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Formularz cenowy
Część nr 1
Lp | Szczegółowy opis pzredmiotu zamówienia | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia, nazwa handlowa, producent, numer katalogowy | J.M. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | Zestaw do trombektomii mechanicznej zawierajacy sten i dedykowany mikrocewnik Stent pokryty platyną na całej długości, połączony trwale z popychaczem, całkowicie repozycjolowalny z możliwością ponownego złożenia Średnice stentu: 3, 4, 6mm, długość 36/32mm, długość systemu 190cm (3mm), 180cm (4mm, 6mm) 20 mm powierzchnia zatrzymująca/wychwytująca materiał zakrzepowo-zatorowy dla urządzenia 3 i 4mm 25 mm powierzchnia zatrzymująca/wychwytująca materiał zakrzepowo-zatorowy dla urządzenia 6mm Znaczniki na końcach urządzenia: 3mm-2 znaczniki, 4, 6mm-3 znaczniki Spiralna budowa urządzenia dla gładkiego i bezpiecznego przejścia stentu podczas wycofywania z naczynia Mikrocewnik kompatybilny dla urządzenia 3mm 2.4F/2.0F, światło wewnętrzne 0,017” Mikrocewnik kompatybilny dla urządzenia 4mm 2.7F/2.4F, światło wewnętrzne 0,021” Mikrocewnik kompatybilny dla urządzenia 6mm 2.9F/2.7F, światło wewnętrzne 0,027” Hydrofilna powłoka zmniejszająca tarcie podczas stosowania, znacznik na trzonie wskazujący bliskość końcówki urządzenia w stosunku do mikrocewnika |  | zestaw | 3
2 | Cewnik prowadzący balonowy umożliwający zatrzymania przepływu krwi w naczyniach krwionośnych domózgowych, mózgu w procedurach trombektomii mechanicznej w celu zapobieżenia dystalnej embolizacji. Cewnik z możliwością stosowania jako cewnik prowadzący dla stentretrievera, balon cewnika o miękkiej i atraumatycznej budowie z Coaxial lumen – zapewnia szybką inflację i deflację balonu Cewnik balonowy dostępny o średnicy: OD 8F (ID 0.084in/6.4F) oraz dwóch długościach 85cm, 95cm |  | szt | 50
3 | Cewnik do dostępów dystlanych umożliwający dystalny dostęp do naczyń wewnątrzczaszkowych i obwodowych, jak również do usuwania/aspiracji miękkich zatorów i zakrzepów z naczyń krwionośnych mózgowych i obwodowych, odporny na zaginanie, dstalna końcówka pokryta hydrofilnie, giętka, miękka, atraumatyczna, dystalnie tzw. „nitinol coil” rozmiary: ID 0.060in - OD (Distal 5.4F/Proximal 6.0F) ID 0.058in - OD (Distal 5.3F/Proximal 5.6F) ID 0.068in - OD (Distal 6.2F/Proximal 6.3F) |  | szt | 10
4 | Mikrocewnik do dostarczania spiral, cewnik zbrojony – oplot przeciwsobny, polerowany, atraumatyczny, dystalny segment – możliwość kształtowania końcówki nad parą wodną, cewnik o rozmiarze 2.4F proksymalnie, 1.7F dystalnie, o świetle cewnika 0.017”, dystalna część o długości 7.5 oraz 15cm, dł. cewnika 150 cm , typy cewnika: standard, flex, 2 kształty: stright oraz pre-shaped, dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spiral, teflonowe światło wewnętrzne, pokrycie hydrofilne na zewnątrz, rekomendowany prowadnik 0.014” |  | szt | 3
5 | Mikrocewnik do dostarczania spiral, cewnik zbrojony – oplot przeciwsobny, polerowany, atraumatyczny, dystalny segment – możliwość kształtowania końcówki nad parą wodną, różne typy cewników: cewnik o rozmiarze 2.4F proksymalnie, 1.7F dystalnie, o świetle cewnika 0.0165”, dystalna część o długości 6 cm, dł. cewnika 150 cm, cewnik o rozmiarze 2.6F proksymalnie, 2.0F dystalnie, o świetle cewnika 0.019”, dystalna część o długości 6 cm, dł. cewnika 150 cm, dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spiral, teflonowe światło wewnętrzne, pokrycie hydrofilne na zewnątrz, rekomendowany prowadnik 0.014” dostępne cewniki proste oraz o fabrycznie ukształtowanych zakończeniach 5 typów: 450, 900, J, C, S |  | szt | 3
6 | Mikroprowadnik o transmisji siły skrętnej 1:1, Prowadnik o średnicy 0.010”/0.012” oraz 0.014” i długości 200/300 cm, rdzeń prowadnika wykonany ze stali w części dystalnej pokrytej nitinolową tubą z mikrofabrykacją, dystalna cześć cieniująca na długości 35/45/55cm, pokrycie hydrofilne w części dystalnej oraz teflonowe w części proksymalnej, dostępny w dwóch wersjach sztywności: standard, support |  | szt | 10
7 | Stent wewnątrzczaszkowy do remodelingu, nitinolowy samorozprężalny z otwartymi celami, wykonany w technologii laserowego wycinania z tuby nitinolu, wyposażony w trzy platynowe markery na końcach proksymalnym i dystalnym stentu, stent umieszczony na prowadniku dostawczym wykonanym ze stali nierdzewnej o dł. 185cm, zabezpieczony przez koszulkę wprowadzającą, marker (flouro-saver) umieszczony na proksymalnym końcu prowadnika dostawczego, 135cm od dystalnego końca, o minimalnej skracalności do 6,3%, o bardzo dużej elastyczności i dopasowaniu do kształtu naczynia, rozmiary: średnice: 3.0/4.0/4.5 mm długości 15/21/24/30mm, kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy wewnętrznej 0.0165”-0.017”ID |  | szt | 1
8 | Cewnik superselektywny, o średnicy 2.9F/2.7F prox/dyst i świetle wewnętrznym 0.027” na całej długości, cewnik zbrojony włóknem poliestrowym w części proksymalnej i drutem platynowym w części dystalnej, polerowane zakończenie z platynowym markerem widocznym w skopii, pokrycie hydrofilne na całej długości, wewnętrzne światło z PTFE, długości 135 lub 150cm, miękka/giętka część dystalna 6 lub 18cm, cewniki proste oraz o fabrycznie ukształtowanych zakończeniach (Pre-Shaped) cewniki o końcówce flex lub standard |  | szt | 3
9 | Stent wewnątrzczaszkowy do leczenia zwężeń tętnic mózgowych, stent samorozprężalny, o bardzo dużej elastyczności oraz giętkości i dopasowaniu do kształtu naczynia, konstrukcja stentu atraumatyczna, stent umieszczony fabrycznie w systemie dostawczym o średnicy 3,5F, over the wire, rekomendowany prowadnik 0,014”, długość 300cm, cewnik prowadzący 6F, rozmiary: średnice: 2,5/3,0/3,5/4,0/4,5mm, długości: 9/15/20mm, cewnik dostawczy pokrywany hydrofilnie, wyposażony w cztery platynowe markery na końcach |  | szt | 3
[5 empty] | Razem netto |  | Razem VAT |  | Razem brutto
Część nr 2
Lp | Szczegółowy opis pzredmiotu zamówienia | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia, nazwa handlowa, producent, numer katalogowy | J.M. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | Dzierżawa pompy aspiracyjnej : |  | miesiąc | 12
2 | Cewnik reperfuzyjny do rewaskularyzacji udarów niedokrwiennych mózgu: Proksymalna średnica zewnętrzna 6.0Fr; - dystalna średnica zewnętrzna 5,75Fr lub 6.0, dystalna średnica wewnętrzna .054”, .064”, .0.68”, .072”, długość robocza 132cm lub 138 cm, cewnik z co najmniej 20 strefami przejściowymi o różnym stopniu elastyczności, w zestawie zbrojony przewód wysokociśnieniowy z włącznikiem on/off do ssania, kompatybilny z pompą. |  | szt | 20
3 | Cewnik reperfuzyjny do rewaskularyzacji udarów niedokriwennych mózgu: Proksymalna średnica zewnętrzna 4,7Fr, dystalna średnica zewnętrzna 3,8Fr, proksymalna średnica wewnętrzna 0,043 cala; dystalna średnica wewnętrzna 0,035 cala; długość robocza 153cm lub 160cm. |  | szt | 20
4 | Kanister do aspiracji, pojemnik jednorazowy do pompy aspiracyjnej. |  | szt | 20
5 | Cewnik (koszula) do dostępu wewnątrzczaszkowego przeznaczony do wprowadzania urządzeń interwencyjnych do naczyń obwodowych, wieńcowych, mózgowych: Długości 80, 90, 100 cm, średnica wewnętrzna 0.088’”, zakończenie proste lub MP, powłoka hydrofilna na dystalnym odcinku, dystalna strefa elastyczna 4 cm. z zastawką obrotową hemostatyczną. |  | szt | 10
[5 empty] | Razem netto |  | Razem VAT |  | Razem brutto