## Arkusz1
Pakiet nr 24
Lp. | Asortyment | Oferowany przedmiot zamówienia, w tym producent, nazwa i numer katalogowy | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość VAT | cena jedn. Brutto | wartość brutto
1. | Stabilizacja przeznasadowa do leczenia zwyrodnień kręgosłupa lędźwiowego parametry zestawu: |  | kpl | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0
· wszystkie implanty muszą posiadać system mocowania oparty na jednym elemencie blokującym i tulipanowym charakterze części mocującej śruby,śruba wieloosiowa o kącie wychylenia od osi o 30 stopni, nakrętka bezgwintowa z dwustopniowym systemem blokowania pręta
· możliwość zablokowania wieloosiowości śruby na pręcie w celu zachowania krzywizn anatomicznych kręgosłupa przy dystrakcji i kompresji
- gwint dwuzwojowy dla szybszego wprowadzania śruby do rozmiaru 6.5mm włącznie, ujemny kąt pióra gwintu śruby zapewniający zwiększoną siłę zerwania śruby
-wielokątowe śruby tulipanowe o walcowym kształcie gwintu z samogwintującym początkiem śruby dostępne w następujących rozmiarach średnicy : 4.0mm ; 4.5mm ;5.0mm; 5.5mm; 6.5mm; 7.5mm; 8.5mm; 9.0 and 10.0mm ,długość śrub w zakresie 20-90mm ( śruby o średnicy 9.0mm i 10.0mm w długości do 120mm), w zestawie dostępne śruby monoaksjalne o średnicach 4.0mm,4.5mm,5,5mm,6,5mm,7,5mm,8,5mm i długościach w zakresie 20mm-65mm
· haki pedikularne, laminarne oraz ofFsetowe w różnych wielkościach podstaw i wysokościach dostępne
· średnica pręta 5,5 mm ( pręt gładki )
· łączniki poprzeczne mocowane wielokątowo do pręta bez konieczności doginania elementów łącznika, profil łącznika 9.5mm powyżej pręta
· w zestawie dostępne: 1 pręt prosty w rozmiarach od 30mm do 150mm, 1 pręt prosty w rozmiaże powyżej 150 mm oraz pręt anatomicznie zagięty w rozmiarach od 35mm do 95mm
Komplet: 6 śrub, 6 blokerów, 3 pręty
| Komplet: 1 PLIF Oblique / Skośny, peek |  | kpl | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0
- wbijane Implanty lędźwiowe typu PLIF Oblique / Skośne, możliwość implantacji w technice minimalnie inwazyjnej lub otwartej,
- przód klatki w kształcie klina ułatwiający implantację i umożliwiający wprowadzenie implantu bez wstępnej dystrakcji,
- obły kształt implantu w płaszczyźnie strzałkowej celem pełnego kontaktu z blaszkami trzonów ,
- wyprofilowany anatomicznie kształt dystraktorów / przymiarów celem łatwiejszego przygotowania przestrzeni pod implantację klatki.
- długość implantu 22mm,26mm,30mm,
- wysokości implantów od 8mm do 13 mm ze skokiem co 1mm oraz wysokości 15mm i 17mm
- szerokość implantu od 8mm,10mm , 12mm
- implant lordotyczny 7°
- możliwość napełnienia wiórem kostnym,
- obecność znaczników rtg do określenia położenia klatki w przestrzeni kręgosłupa
2. | Poprzeczka do zestawu z poz. 1 |  | Szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Stabilizacja transpedicularna przezskórna krótko i długoodcinkowa |  | kpl | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Komplet: 4 śruby+2 prety+4 blokery+ 4 druty do wprowadzenia śruby
parametry zestawu: wszystkie implanty z systemem mocowania opartym na jednym elemencie blokującym i tulipanowym charakterze części mocującej śruby, nakrętka bezgwintowa z dwustopniowym systemem blokowania pręta, śruba wieloosiowa o kącie wychylenia od osi o 30 stopni, gwint dwuzwojowy dla szybszego wprowadzania śruby, ujemny kąt pióra gwintu śruby
- dostępne śruby o walcowym kształcie gwintu z samogwintującym początkiem śruby o średnicach o 5,0mm ;5.5mm;6.5mm;7.5mm;8.5mm oraz o długościach w zakresie o 25 mm do 90mm, w zestawie gładkie pręty o długościach od 40mm do 300 mm z ostrym zakończeniem ułatwiającym aplikację przezskórną,
-zestaw zapewnia odpowiednią, stałą i powtarzalna siłę docisku elementu blokującego (klucz dynamometryczny )
-w instrumentarium narzędzia umożliwiające przeprowadzenie dystrakcji oraz kompresji na śrubie,
- możliwość aplikacji układu stabilizującego do ciała pacjenta przez kilka niewielkich nacięć skóry bez konieczności klasycznego wielocentymetrowego otwarcia,
- instrumentarium pozwala na jednoznaczne, powtarzalne pilotowanie trajektorii
pręta w czasie jego wprowadzania do gniazd śrub; określenie trajektorii ruchu pręta zależne od położenia śrub (narzędzia prowadzące pręty zamocowane na elementach tulipanowych śrub),
- możliwość reponowania kręgozmyków,
implanty i narzędzia w metalowych pojemnikach
4. | Klatka międzytrzonowa szyjna ACIF |  | kpl | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Komplet: Jedna klatka
parametry zestawu:
wykonane z PEEK przezierne implanty do międzykręgowej stabilizacji odcinka szyjnego (poziomy C3-C7)
- klinowy kształt odtwarzający anatomię kręgosłupa szyjnego,
- ząbkowana powierzchnia klatki bez wystających elementów
- obecność znaczników radiologicznych,
- dostępne następujące rozmiary klatki : 11mm x 12mm, 12mmx14mm, 16mmx14mm , 18mm x15mm, wysokości klatki 5mm -12mm stopniowana co 1 mm ,dwa kąty nachylenia powierzchni implantu dla zapewnienia anatomicznej lordozy odcinka szyjnego ( 0°, 7°),otwór wewnątrz implantu umożliwiający umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego lub przerost kostny
- instrumentarium pozwalające na przygotowanie gniazda odwzorowującego kształt implantu w celu jego precyzyjnego osadzenia
- wyłącznie przednie mocowanie implantu na narzędziu
- w zestawie wymagane co najmniej dwa rozwieracze trzonów typu CASPAR łamane osiowo z nakrętkami zabezpieczanymi ześlizgiwanie z pinów (dostępne min. 4 długości pinów)
plastikowy, zamykany pojemnik na implanty;
metalowy pojemnik na narzędzia z, narzędzia ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium;
5. | Implant Międzytrzonowy TLIF z przegubem blokowanym |  | Szt. | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0
- narzędzie do podania implantu umożliwiające blokowanie i odblokowywanie przegubu implantu/ blokowanie odblokowanie ruchomości implantu względem narzędzia
- kształt typu banan, tytan ,powierzchnia kontaktu z blaszką graniczną ząbkowana,radiologiczne znaczniki tantalowe zapewniające kontrolę śródoperacyjną położenia implantu ( w wersji Peek). Implant posiadający otwór zapewniający możliwość wypełnienia go kością lub substytutem kości
- dwa rozmiary podstawy implantu będącej w bezpośrednim kontakcie z blaszką graniczną o wymiarach 10mmx28mm i 11mmx33mm
- wysokość implantów 7mm - 17mm
[6 empty] | 0 |  |  | 0