## Arkusz1
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/183/2019 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do Zaproszenia
|  |  |  | A | B | A*B=C |  | D | E=C+D
L.p. | Nazwa urządzenia | Producent, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze) | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Myjka- dezynfektor do obuwia szpitalnego (zgodna z niżej podanymi parametrami) |  | szt. | 1
SUMA:
[7 empty] | SUMA: | 0
[8 empty] | SUMA: | 0
| Warunki wymagane | Parametry konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego
urządzenia
(podać nr strony w ofercie)
1 | Urządzenie fabrycznie nowe przeznaczone do mycia i dezynfekcji obuwia operacyjnego, misek do mycia pacjentów, misek nerkowatych, tacek, pojemników | TAK
2 | Rok produkcji 2019 | TAK
3 | Ładowanie od frontu | TAK
4 | Drzwi uchylne otwierane i zamykane ręcznie bez oporów przy zamykaniu i otwieraniu | TAK
5 | Wysokość komory myjącej min. 42 cm, szerokość komory min. 52 cm | TAK
6 | Blokada drzwi podczas trwania procesu | TAK
7 | Ergonomiczny uchwyt do otwierania drzwi niewystający poza linię obudowy urządzenia | TAK
8 | Urządzenie montowane na posadzce | TAK
9 | Dezynfekcja termiczna z bieżącą kontrolą wartości A0=60. Standardowa temperatura dezynfekcji 74oC. | TAK
10 | Komora, zbiornik oraz ramiona myjące wykonane ze stali nierdzewnej | TAK
11 | Co najmniej cztery ramiona spryskujące, w tym dwa myjące i dwa do ostatniego płukania | TAK
12 | Odpływ swobodny R 3/4" | TAK
13 | Urządzenie wyposażone w czujnik drożności odpływu | TAK
14 | Zatrzymanie cyklu w razie stwierdzenia przez system zablokowania odpływu | TAK
15 | Komora o pojemności umożliwiającej jednoczasowe mycie i dezynfekcję 6 par obuwia | TAK
16 | Komora posiadająca zaokrąglone narożniki, głęboko tłoczona bez spoin, co znacznie ułatwia proces samoczyszczenia
17 | Możliwość wymiany i stosowania zamiennych koszów wsadowych na tace lub pojemniki | TAK
18 | Możliwość autoczyszczenia i dezynfekcji urządzenia. | TAK
19 | Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu do 65 dB | TAK
20 | Membranowy panel na frontowej ścianie urządzenia | TAK
21 | Z panelu sterowania do wyboru 3 programy mycia i dezynfekcji: krótki - 6 min., normalny - 8 min. i intensywny 7,5 min (skrócony czas ze względu na zastosowanie funkcji wymiany wody) | TAK
22 | Wyświetlacz przedstawiający informacje o temperaturze mycia i ostatniego płukania, wartości A0 lub ewentualnym błędzie | TAK
23 | Co najmniej dwa czujniki temperatury, w tym jeden na spodzie zbiornika, a jeden na spodzie bojlera. | TAK
24 | Filtr wodny typu ActivPlus zapewniający skuteczne mycie przy minimalnym zużyciu wody | TAK
25 | Optyczna i akustyczna informacja o usterkach | TAK
26 | Urządzenie wyposażone w system odwróconej osmozy, umieszczony pod, z tyłu, lub z boku urządzenia, tworzący z urządzeniem jedną całość | TAK
27 | Zużycie wody płuczącej na cykl: max 3 l dla programu krótkiego i normalnego, oraz max 14 l dla programu intensywnego | TAK
28 | Urządzenie posiadające dwie pompy dozujące - na detergent oraz środek płuczący | TAK
29 | System kontroli zadanej ilości dozowania środka chemicznego oraz braku środka w kanistrze | TAK
30 | Pompa wodna (0,55 kW) umożliwia mycie wodą przy przepływie 5 l/ min. | TAK
31 | Zasilanie: 3N PE~400V | TAK
32 | Bojler o mocy 4 kW | TAK
33 | Całkowity pobór mocy nie większy niż 12,7 kW | TAK
34 | Emisja ciepła urządzenia niewiększa niż 0,6 kW | TAK
35 | Miejsce przeznaczone na pojemniki ze środkami chemicznymi montowane pod urządzeniem, zwiększające jednocześnie wysokość na jakiej znajduje się komora myjąca. | TAK
37 | Maksymalne wymiary samego urządzenia 60 x 60 x 90 cm (szerokość/głębokość/wysokość) | TAK
Wyposażenie dodatkowe
38 | Zestaw startowy płynów - środek myjący oraz środek płuczący | TAK
39 | Kosz wsadowy na miski, nerki i inne pojemniki | TAK
40 | Kosz wsadowy na obuwie – co najmniej 6 par | TAK