FORMULARZ  PARAMETRÓW WYMAGANYCH – modyfikacja z dn. 02.11.2018 r.

Przedmiot zamówienia: IMPLANTY ZAKOTWICZONE W KOŚĆ SKRONIOWĄ WRAZ

Z PROCESORAMI  SŁUCHU

Część nr 1 - Implanty zakotwiczone w kość skroniową wraz z procesorem dźwięku

Producent/Firma: ..................................................

Numer katalogowy: ..............................................

Rok produkcji:  .....................................................

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | TAK/NIE | OPIS - podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Część implantowana – 1 szt. |
| 1.1 | Implant wykonany z tytanu, samogwintujący się – nie wymagający wcześniejszego nagwintowania otworu w czaszce. Minimalna średnica implantu liczona bez zaczepu i bez kołnierza 4,4 mm. Implant bez wewnętrznych źródeł zasilania. |  |  |
| 1.2 | Długość implantu w minimum dwóch rozmiarach: 3mm lub 4mm, pełna dostępność śródoperacyjna. |  |  |
| 1.3 | Implant zintegrowany z zaczepem (dostępne co najmniej 3 długości zaczepu z zakresu 6-12 mm). Możliwość odkręcenia wspornika procesora od implantu podczas implantacji. |  |  |
| Pełen osprzęt jednorazowy niezbędny do wykonania zabiegu (wiertło naprowadzające do implantów 4 mm, wiertło rozwiercające do implantów 4 mm, przebijak do skóry, nasadka na czas gojenia). |  |  |
| 2. Procesor dźwięku – 3 szt. – 1 szt. |
| 2.1 | W zależności od zapotrzebowania zgodnie ze stanem słuchu pacjenta. Zauszny procesor dźwięku o wzmocnieniu min. 45 dB HL lub min. 55dB lub min. 65 dB HL - w zależności od zapotrzebowania, wykorzystujący standardowe, ogólnie dostępne baterie zasilające. Podać typ baterii. |  |  |
| 2.2 | - cyfrowe przetwarzanie dźwięku, procesor programowany komputerowo za pomocą interfejsu NoahLink (lub równoważnego) - posiadający możliwość protezowania pacjenta z niedosłuchem mieszanym z komponentem odbiorczym (średni ubytek słuchu, dla przewodnictwa kostnego w audiometrii tonalnej) do 65 dB HL, - mikrofon kierunkowy, wielokanałowy, automatyczny adaptacyjny, - wodoodporność (ochrona przed zachlapaniem, kurzem), - obudowa procesora dźwięku w minimum 4 kolorach /podać jakie/, pełna dostępność w okresie trwania realizacji, panele obudowy procesora dostępne u Zamawiającego jako element demonstracyjny w trakcie wyboru koloru procesora przez pacjenta, - redukcja sprzężeń akustycznych, - minimum 3 programy akustyczne, możliwość podłączenia urządzeń zewnętrznych (cewka telefoniczna, system FM), - w pełni automatyczny wielokanałowy mikrofon kierunkowy, - możliwość podłączenia do procesora urządzeń zewnętrznych w systemie łączności bezprzewodowej /np. telefon komórkowy, komputer, telewizor itp. - sygnalizacja stanu pracy procesora, |  |  |
| 3. | Wymagania do przedmiotu zamówienia: |
| 3.1 | Obecność inżyniera klinicznego przy wszystkich zabiegach |  |  |
| 3.2 | Przeprowadzenie szkoleń z zakresu chirurgii i dopasowania |  |  |
| 3.3 | Czas trwania serwisu, od dostarczenia przez pacjenta do odbioru nie dłuższy niż 10 dni roboczych |  |  |
| 3.4 | Dostarczenie narzędzi, implantów i sprzętu chirurgicznego koniecznego do przeprowadzenia operacji na 3 dni przed planowanym zabiegiem |  |  |
| 3.5 | W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wady procesora – wymiana na nowy procesor w ciągu 14 dni |  |  |
| 3.6 | Dostarczenie systemu demonstracyjnego /Demo Kit/celem zaprezentowania działania procesora przez kwalifikacją chorego do zabiegu operacyjnego. Demo – Kit powinien zawierać: - procesor prawo i lewostronny lub uniwersalny kompatybilny ze stroną lewą lub prawą, - opaskę testową celem przeprowadzenia pomiarów w wolnym polu celem oceny korzyści z implantowania w kwalifikacji pacjenta do leczenia operacyjnego, - baterie. |  |  |
| 3.7 | Zamawiajacy w dniu udzielenia zamówienia otrzyma najnowsze oprogramowanie do dopasowania procesora z instrukcją obsługi oraz aplikacją umożliwiającą dopasowanie procesora, które staną się własnością Zamawiajacego. |  |  |
| 3.8 | Dostarczenie do siedziby Zamawiajacego materiałów informacyjnych, skierowanych do pacjentów. |  |  |
| 3.9 | Szkolenie z zakresu ustawienia parametrów procesora umożliwiające lekarzowi programowanie procesora według bieżących potrzeb pacjenta raz w roku lub w razie zmiany oprogramowania okresowa kontrola ustawień procesora przez realizującego zamówienie minimum 1 x w roku lub po uzgodnieniu z Zamawiającym. |  |  |
| 3.10 | Gwarancja – min 36 miesiące |  |  |

………………………………...

/podpis osoby uprawnionej/

Cześć nr 2  – Procesor dźwięku na wymianę

Producent/Firma: ..................................................

Numer katalogowy: ..............................................

Rok produkcji:  .....................................................

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | TAK/NIE | OPIS - podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Procesor dźwięku – 3 szt. |
| 1. | W zależności od zapotrzebowania zgodnie ze stanem słuchu pacjenta kompatybilne ze wszystkimi zaczepami firmy Cochlear (BA200, BA210, BA300, BA400) systemu BAHA bez stosowania adapterów. Zauszne procesory dźwięku o wzmocnieniu min. 45 dB HL lub min. 55 dB HL, lub min. 65 dB HL – w zależności od zapotrzebowania, wykorzystujący standardowe, ogólnie dostępne baterie zasilające. Podać typ baterii. |  |  |
| 2. | Cyfrowe przetwarzanie dźwięku, procesor programowany komputerowo za pomocą interfejsu NoahLink (lub równoważnego). - posiadający możliwość protezowania pacjenta z niedosłuchem mieszanym z komponentem odbiorczym (średni ubytek słuchu, dla przewodnictwa kostnego w audiometrii tonalnej) do 65 dB HL, - mikrofon kierunkowy, wielokanałowy, automatyczny, adaptacyjny, - wodoodporność (ochrona przed zachlapaniem, kurzem), - obudowa procesora dźwięku w min 4 kolorach /podać jakie/, pełna dostępność w okresie trwania realizacji, panele obudowy procesora dostępne u zamawiającego jako element demonstracyjny w trakcie wyboru koloru procesora przez pacjenta, - redukcja stężeń akustycznych, - min. 3 programy akustyczne, możliwość podłączenia urządzeń zewnętrznych (cewka telefoniczna, system FM), - w pełni automatyczny wielokanałowy mikrofon kierunkowy, - możliwość podłączenia do procesora urządzeń zewnętrznych w systemie łączności bezprzewodowej / np. telefon komórkowy, komputer, telewizor itp. - sygnalizacja stanu pracy procesora, |  |  |
| 3. | Obecność inżyniera klimatycznego przy wszystkich zabiegach, |  |  |
| 4. | Wg potrzeby. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu chirurgii i dopasowania. |  |  |
| 5. | Czas trwania serwis, od dostarczenia przez pacjenta do odbioru nie dłuższy niż 10 dni roboczych. |  |  |
| 6. | Dostarczenie narzędzi, implantów i sprzętu chirurgicznego koniecznego do przeprowadzenia operacji na 3 dni przed planowanym zabiegiem. |  |  |
| 7. | W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wady procesora fabrycznie nowego – wymiana na sprawny, fabrycznie nowy procesor w ciągu 14 dni. |  |  |
| 8. | - procesor prawo i lewo stronny lub uniwersalny kompatybilny ze strona lewą lub prawą, - baterie, |  |  |
| 9. | W momencie rozstrzygnięcia postępowania, Zamawiający otrzyma najnowsze oprogramowanie do dopasowania procesora z instrukcją obsługi oraz aplikacje umożliwiającą dopasowanie procesora, które staną się własnością Zamawiającego. |  |  |
| 10. | Dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów informacyjnych skierowanych do pacjentów. |  |  |
| 11. | Szkolenie z zakresu ustawienia parametrów procesora umożliwiające lekarzowi programowanie procesora według bieżących potrzeb pacjenta raz w roku lub w razie zmiany oprogramowania okresowa kontrola ustawień procesora przez realizującego zamówienie minimum 1 x w roku lub po uzgodnieniu z Zamawiającym. |  |  |
| 12. | Gwarancja – min 36 miesiące |  |  |

……………………………...

/podpis osoby uprawnionej/

Cześć nr 3  – Procesor dźwięku na wymianę

Producent/Firma: ..................................................

Numer katalogowy: ..............................................

Rok produkcji:  .....................................................

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | TAK/NIE | OPIS - podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Procesor dźwięku – 2 szt. |
| 1. | W zależności od zapotrzebowania zgodnie ze stanem słuchu pacjenta kompatybilne ze wszystkimi zaczepami firmy Oticon do systemu PONTO bez stosowania adapterów. Zauszne procesory dźwięku o wzmocnieniu min. 45 dB HL lub min. 55 dB HL, lub min. 65 dB HL – w zależności od zapotrzebowania, wykorzystujący standardowe, ogólnie dostępne baterie zasilające. Podać typ baterii. |  |  |
| 2. | Cyfrowe przetwarzanie dźwięku, procesor programowany komputerowo za pomocą interfejsu NoahLink (lub równoważnego). - posiadający możliwość protezowania pacjenta z niedosłuchem mieszanym z komponentem odbiorczym (średni ubytek słuchu, dla przewodnictwa kostnego w audiometrii tonalnej) do 65 dB HL, - mikrofon kierunkowy, wielokanałowy, automatyczny, adaptacyjny, - wodoodporność (ochrona przed zachlapaniem, kurzem), - obudowa procesora dźwięku w min 4 kolorach /podać jakie/, pełna dostępność w okresie trwania realizacji, panele obudowy procesora dostępne u zamawiającego jako element demonstracyjny w trakcie wyboru koloru procesora przez pacjenta, - redukcja stężeń akustycznych, - min. 3 programy akustyczne, możliwość podłączenia urządzeń zewnętrznych (cewka telefoniczna, system FM), - w pełni automatyczny wielokanałowy mikrofon kierunkowy, - możliwość podłączenia do procesora urządzeń zewnętrznych w systemie łączności bezprzewodowej / np. telefon komórkowy, komputer, telewizor itp. - sygnalizacja stanu pracy procesora, |  |  |
| 3. | Obecność inżyniera klimatycznego przy wszystkich zabiegach, |  |  |
| 4. | Wg potrzeby. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu chirurgii i dopasowania. |  |  |
| 5. | Czas trwania serwis, od dostarczenia przez pacjenta do odbioru nie dłuższy niż 10 dni roboczych. |  |  |
| 6. | Dostarczenie narzędzi, implantów i sprzętu chirurgicznego koniecznego do przeprowadzenia operacji na 3 dni przed planowanym zabiegiem. |  |  |
| 7. | W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wady procesora fabrycznie nowego – wymiana na sprawny, fabrycznie nowy procesor w ciągu 14 dni. |  |  |
| 8. | - procesor prawo i lewo stronny lub uniwersalny kompatybilny ze strona lewą lub prawą, - baterie, |  |  |
| 9. | W momencie rozstrzygnięcia postępowania, Zamawiający otrzyma najnowsze oprogramowanie do dopasowania procesora z instrukcją obsługi oraz aplikacje umożliwiającą dopasowanie procesora, które staną się własnością Zamawiającego. |  |  |
| 10. | Dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów informacyjnych skierowanych do pacjentów. |  |  |
| 11. | Szkolenie z zakresu ustawienia parametrów procesora umożliwiające lekarzowi programowanie procesora według bieżących potrzeb pacjenta raz w roku lub w razie zmiany oprogramowania okresowa kontrola ustawień procesora przez realizującego zamówienie minimum 1 x w roku lub po uzgodnieniu z Zamawiającym. |  |  |
| 12. | Gwarancja – min 36 miesiące |  |  |

……………………………...

/podpis osoby uprawnionej/