Materac p/odleżynowy dla pacjentów o maksymalnej wadze do 200 kg

L.p.	WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE	Parametr wymagany TAK/NIE	Parametr oferowany
1	Materac przeciwodleżynowy specjalistyczny, powietrzny zmiennociśnieniowy, przeznaczony dla pacjentów z odleżynami wszystkich kategorii.
2	Materac kładziony bezpośrednio na łóżko bez potrzeby użycia materaca bazowego (piankowego). Materac wyposażony w 20 pojedynczych poliuretanowych komór, które w zależności od potrzeb można wymienić.
3	Konstrukcja materaca umożliwia minimum 5 godzin pracy w trybie transportowym (brak utraty powietrza w materacu). Komory powietrzne w części głowy statyczne stabilizujące głowę chorego. Pozostałe komory zmiennociśnieniowe/ statyczne z technologią wspomagającą wentylację skóry.
4	Wyraźnie oznakowany zawór CPR umieszczony od strony głowy pacjenta w formie taśmy lub zaworu. Przewód powietrzny posiada pokrywę zabezpieczającą na czas transportu.
5	Pokrowiec materaca nieprzepuszczający płynów, wyposażony w zamki błyskawiczne chronione przez klapy zabezpieczające przed przedostawaniem się nieczystości do wnętrza materaca.
6	Pokrowiec przystosowany do prania w wysokich temperaturach i do chemicznej dezynfekcji.
7	Dolna część pokrowca wzmocniona, o zwiększonej odporności na uszkodzenia, wyposażona w 6 pasów lub 4 pasy umożliwiające przymocowanie materaca do ramy łóżka.
8	Pompa do materaca przeznaczona dla pacjentów o wadze 200 kg, wyposażona w następujące funkcje: wybór trybu pracy, wybór długości i trwania cyklu, przełącznik masy ciała pacjenta, wyciszenie alarmu.
9	Możliwość wyboru jednego z trzech trybów pracy materaca, zmiennociśnieniowy, statyczny, maksymalne wypełnienie komór max 30min. Po wyłączeniu trybu materac wraca do poprzedniego ustawienia.
10	Pompa wyposażona w alarm wizualny i dźwiękowy dla niskiego ciśnienia w materacu oraz usterki.
11	Pompa materaca wyposażona w filtr powietrza, przyciski membranowe oraz uchwyty umożliwiające powieszenie jej na ramie łóżka.
12	W pompie do materaca gniazdo szybko złączki dla przewodów powietrza znajduje się po lewej stronie, po tej samej stronie co przewód powietrzny wychodzący z materaca p/odleżynowego.
13	Zasilenie 230V, ochrona pompy przed zalaniem. Długość przewodu zasilającego minimum 500cm.
14	Maksymalna waga pacjenta gwarantująca skuteczność terapeutyczną 200 kg, nie dopuszcza się o niższych parametrach.
15	Wymiary materaca długość 1950mm – 2000mm, szerokość 850mm – 900mm, wysokość materaca 200mm – 210mm.
16	Materac przeciwodleżynowy i pompa przeznaczona do terapii długoterminowej.
17	Wymagany jest dodatkowy pokrowiec oraz dwie dodatkowe komory pasujące do materaca.
18	Gwarancja na materac przeciwodleżynowy i pompę do materaca minimum 24 miesiące.
19	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej lub elektronicznej.
20	Szkolenie personelu w zakresie obsługi oraz konserwacji materaca i pompy do materaca.
21	Szkolenie pracowników Dział Aparatury Medycznej z usuwania awarii i dokonywania okresowych przeglądów.
22	Suma pkt. w kryterium jakości